采购需求

说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。
3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（htt://www. cac.gov. cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式:网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品家全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。
5.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

7.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。
8.本项目标注“▲”号的技术参数为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数要求
	单价控制价（万元）
	所属行业

	1
	双道注射泵
	24台
	1.用于推动注射器进行液体注射，通道数：双通道。

2.安全要求：

2.1在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

▲2.2压力报警阈值15档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg。

2.3阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

2.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出。

2.5满足救护车户外急救和车载使用标准，适合在户外急救和车载情况下使用。

3.精度要求：

3.1速率≥1mL/h：精度≤±2%。

3.2快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间。

3.3在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

4.基本要求：

4.1速率范围：0.1-1500mL/h，递增：0.1mL。

4.2预置总量范围：0.1-9999mL，递增：0.1mL。

4.3预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）。

4.4快推：0.1-1500mL/h，以0.1mL/h递增，具有自动和手动快推可选。

4.5 KVO：0.1-5mL/h，递增0.1mL/h。

▲4.6自动识别注射器规格：5mL、10mL、20mL、50mL。

4.7具备独立电源开关，单通道使用时更节能。

4.8屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息。

4.9整机重量不超过4kg，主机采用双提手设计，方便携带。

4.10分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息。

4.11低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断。

4.12具有3种注射模式可选：速度模式、时间模式、间断给药模式。

4.13双通道注射时，电池工作时间﹥3小时@5mL/h。

4.14供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC10-16V。
5.产品设计使用年限≥10年。
	0.6
	工业

	2
	输液泵
	3台
	1.用于精确输液。
2.安全要求：

▲2.1支持输血功能。
2.2在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
2.3压力报警阈值3档可调。
2.4阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。
2.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出。
2.6双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4mL的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警。
2.7自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。
2.8满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。
3.精度要求：

3.1全挤压蠕动输注，精度≤±5%。
3.2在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
4.基本要求：

▲4.1速率范围：0.1-1500mL/h，递增：0.1mL。
4.2预置总量范围：0.1-9999mL，递增：0.1mL。
4.3快推：0.1-1500mL/h，以0.1mL/h递增，同步显示给入的快推量，具有自动和手动快推可选。
4.4 KVO：0.1-5.0mL/h可调，步进0.1mL/h。
4.5可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器。
4.6触摸屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、待入量、累计量、输液器品牌、药物名称、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息。
4.7整机重量1.5kg±20%，主机自带提手，方便携带。
4.8分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息。
4.9高级别：阻塞、完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶。
4.10中级别：系统异常，待机时间结束。
4.11低级别：无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断。
▲4.12具有4种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式。
4.13电池工作时间≥4小时@25mL/h。
4.14供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC10-16V。
4.15 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。
5.产品设计使用年限≥10年。
	0.55
	工业

	3
	单道注射泵
	2台
	1.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
2.压力报警阈值5档可调，最低75mmHg。
3.阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。
4.适合在户外急救和车载情况下使用。

5.注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者。
6.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

7.速率范围：0.1-1800ml/h，递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）。
8.预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml。
9.预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）。
10.安装固定：可固定在输液支架上。

11.快推“bolus”：0.1-1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选。
12.KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h。
13.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。
14.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，并显示具体报警信息。
15具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息。
16.电池工作时间≥4小时（5ml/h）。
17.产品设计使用年限≥10年。
	0.43
	工业

	4
	十二导同步心电分析系统
	1台
	1.带移动推车可进行12导联同步心电图记录。

2.输入阻抗：不低于5MΩ。

3.输入回路电流：不大于0.1μA。

4.噪声：不超过15μVp-p。

5.共模抑制比：不低于89dB。

6.标准灵敏度：10mm/mV+5%。

7.灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%。

8.定标电压：1mV±5%。

9.幅频特性：1～60Hz。

10.支持紧急情况下一键快速采集心电图、快速发送、快速诊断的急诊流程。

11.具有Worklist功能，可以直接获取医院HIS系统中的患者电子申请单，不再需要人工录入，避免输入失误，让心电图采集医生使用更方便、快捷。

▲12.能够连接上我院的心电网络系统，PACS、RIS等系统。

13.配置：触摸式平板主机、12导蓝牙采集器、12导心电导联线、心电吸球、肢导夹子、充电器、移动推车1套。

14.工作站一套。
15.产品设计使用年限≥10年。
	2.45
	工业

	5
	多导联心电分析系统
	1台
	1.设备带移动推车，方便移动检查。

2.导联：12导同步心电图记录。

3.A/D位数:24bit。
4.频响：0.04-150Hz。
5.增益：5、10、20mm/mV。
6.共模抑制比：>140dB。
7.抗极化电压：电压变化<0.1%。
8.时间常数：3.2Sec。
9.内部噪声：<5μv。
10.数控滤波器：20HZ-1000HZ。
11.抗交流干扰：工频50HZ数字滤波。
12.抗基线漂移：<2mm。
13.抗肌电干扰：140-120HZ任意调节。
14.输入阻抗：≥120MΩ。
15.道间干扰：通道之间的误差<±1%。
16.快速心电记录，不输入患者信息直接进行心电图记录，适应各种急需情况下心电图记录功能。

▲17.能够连接上我院的心电网络系统，PACS、RIS等系统。

18.配置要求（单台配置）：

18.1多导联心电分析系统1台。
18.2心电数模转换器（12导）1台。
18.3心电导联线（12导）1条。
18.4吸球1套。
18.5心电夹子1套。
18.6移动推车1台。
19.产品设计使用年限≥10年。
	2.45
	工业

	6
	心电图机
	3台
	1.全数字3通道十二导心电图机，提取人体心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究。

2.提供预采集模式。

3.动态范围：差分输入±10mV，极化电压±600mV。

4.分辨率：1μV/LSB@500sps。

5.基线漂移滤波：0.05Hz，BDR。

▲6.低通滤波：20Hz，35Hz，150Hz。

7.交流滤波：50/60Hz±0.3Hz。

8.共模抑制比不小于110dB。

9.模数转换：24bit。

10.开机时间5秒以内。

11.灵敏度/增益：2.5，5，10，20mm/mV，自动。

12.内置可充电锂电池，可供6小时持续操作（不打印）或打印500份报告。

13.关机状态下3.5小时充满电池。

14.80mm热敏点阵式记录仪，可兼容热敏卷纸和热敏折叠纸。

15.走纸速度5，12.5，25，50mm/s可选。
16.产品设计使用年限≥10年。
	0.8
	工业

	7
	基础型心电监护仪
	7台
	1：整机要求：

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2配置提手，方便移动。 

▲1.3≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6屏幕倾斜10～15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7可支持遥控器无线远程操作监护仪。
1.8内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.9安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
1.10防水等级≥IPX2。
1.11整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2.监测参数：

2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50mm/s。
2.5提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。
2.6支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。

2.7QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。

2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
2.9提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10支持指套式血氧探头，IPX7防水等级。
2.11配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。
2.13无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。
▲2.14心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
3.系统功能：

3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2支持肾功能计算功能。
3.3具有图形化技术报警指示功能。

3.4支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
3.5≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
3.6≥1000组NIBP测量结果。
3.7≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
3.8支持48小时全息波形的存储与回顾功能。
3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
3.11动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

4.配置要求（单台配置）：

4.1基础型心电监护仪主机1台。
4.2成人心电线缆、血氧线缆、血压线1套。
4.3锂电池1个。
5.产品设计使用年限≥10年。
	1.9
	工业

	8
	插件式监护仪（1）
	1台
	1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。
3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4.采用无风扇设计，可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。
5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
监测参数：

6.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
7.基本功能模块可升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。
8.ECG支持3/5导心电监测。

9.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节，支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
▲10.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

11.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
12.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm。
13.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。
14.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。
15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
16.提供辅助静脉穿刺功能。
17.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
18.支持AG麻醉气体模块监测。
19.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。
20.提供灌注指数（PI）的监测。
21.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。
22.支持双通道有创压IBP监测,支持升级多达8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥4道IBP波形叠加显示。

23.有创压适用于成人，小儿和新生儿。
24.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。
25.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
26.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
27.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
28.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。
29.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
▲30.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
31.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
32.提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。
33.提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。
34.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟，支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

35.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾。
36.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。
37.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

38.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。
39.产品设计使用年限≥10年。
▲40.支持升级麻醉深度BIS或脑电麻醉深度指数ESI，实现患者麻醉深度的监测。
41.配置要求（单台配置）：

(1)插件式监护仪主机1台。
(2)心电线缆模块+成人心电线缆1套。
(3)血压模块+血压线1套。
(4)血氧模块+血氧线缆1套。
(5)锂电池1个。
(6)BIS模块1个。
	9.85
	工业

	9
	插件式监护仪（2）
	1台
	1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。
3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4.采用无风扇设计，可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。
5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
监测参数：

6.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
7.基本功能模块可升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。
8.ECG支持3/5导心电监测。

9.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节，支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
▲10.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

11.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
12.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm。
13.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。
14.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。
15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
16.提供辅助静脉穿刺功能。
17.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
18.支持AG麻醉气体模块监测。
19.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。
20.提供灌注指数（PI）的监测。
21.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。
22.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥4道IBP波形叠加显示。

23.有创压适用于成人，小儿和新生儿。
24.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。
25.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
26.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
27.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
28.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。
29.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
▲30.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
31.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
32.提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。
33.提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。
34.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟，支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
35.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾。
36.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。
37.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。
38.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。
39.产品设计使用年限≥10年。
40.配置旁流EtCO2监测模块，水槽式设计，要求易用快速更换。
41.配置要求（单台配置）：

(1)插件式监护仪主机1台。
(2)心电线缆模块+成人心电线缆1套。
(3)血压模块+血压线1套。
(4)血氧模块+血氧线缆1套。
(5)锂电池1个。
(6)呼气末二氧化碳模块1个。
	9.85
	工业

	10
	插件式监护仪（3）
	1台
	1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。
3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4.采用无风扇设计，可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。
5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
监测参数：

6.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
7.基本功能模块可升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。
8.ECG支持3/5导心电监测。

9.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节，支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
▲10.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

11.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
12.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm。
13.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。
14.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。
15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
16.提供辅助静脉穿刺功能。
17.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
18.支持AG麻醉气体模块监测。
19.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。
20.提供灌注指数（PI）的监测。
21.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。
22.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥4道IBP波形叠加显示。

23.有创压适用于成人，小儿和新生儿。
24.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。
25.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
26.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
27.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
28.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。
29.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
▲30.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
31.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
32.提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。
33.提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。
34.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟,支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
35.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾。
36.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。
37.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。
▲38.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。
39.产品设计使用年限≥10年。
40.配置要求（单台配置）：

(1)插件式监护仪主机1台。
(2)心电线缆模块+成人心电线缆1套。
(3)血压模块+血压线1套。
(4)血氧模块+血氧线缆1套。
(5)锂电池1个。
(6)AG监测模块1个。
	9.85
	工业

	11
	插件式监护仪（4）
	2台
	1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。
3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4.采用无风扇设计，可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。
5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
监测参数：

6.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
7.基本功能模块可升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。
8.ECG支持3/5导心电监测。

▲9.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
▲10.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

11.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
12.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm。
13.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。
14.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。
15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
16.提供辅助静脉穿刺功能。
17.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
18.支持EEG脑电模块监测。
19.支持PICCO血流动力学模块监测。
20.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。
21.提供灌注指数（PI）的监测。
22.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。
23.支持双通道有创压IBP监测。支持升级多达8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥4道IBP波形叠加显示。
24.有创压适用于成人，小儿和新生儿。
25.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。
26.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
27.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
28.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
29.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。
30.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
▲31.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
32.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
33.提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。
34.提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。
35.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟,支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
36.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能,支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾。
37.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。
38.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

39.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。
40.产品设计使用年限≥10年。

41.具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况。
42.配置要求（单台配置）：

(1)插件式监护仪主机1台。
(2)心电线缆模块+成人心电线缆1套。
(3)血压模块+血压线1套。
(4)血氧模块+血氧线缆1套。
(5)锂电池1个。
(6)PICCO模块1个。
	9.85
	工业

	12
	插件式监护仪（5）
	2台
	1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。
3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4.采用无风扇设计，可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。
5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
监测参数：

6.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
7.基本功能模块可升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。
8.ECG支持3/5导心电监测。

▲9.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
▲10.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

11.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
12.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm。
13.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。
14.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。
15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
16.提供辅助静脉穿刺功能。
17.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
18.支持EEG脑电模块监测。
19.支持PICCO血流动力学模块监测。
20.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。
21.提供灌注指数（PI）的监测。
22.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。
23.支持双通道有创压IBP监测。支持升级多达8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥4道IBP波形叠加显示。
24.有创压适用于成人，小儿和新生儿。
25.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。
26.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
27.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
28.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
29.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。
30.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
▲31.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
32.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
33.提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。
34.提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。
35.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟,支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
36.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能,支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾。
37.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。
38.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。
39.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。
40.配置脑电图EEG/振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看。
41.产品设计使用年限≥10年。

42.配置要求（单台配置）：

(1)插件式监护仪主机1台。
(2)心电线缆模块+成人心电线缆1套。
(3)血压模块+血压线1套。
(4)血氧模块+血氧线缆1套。
(5)锂电池1个。
(6)脑电（EEG）模块1个。
	9.85
	工业


1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。

▲2.彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4.支持中文操作界面。

5.屏幕显示心电波形扫描最大时间≥36s。

6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

12.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。

13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

17.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

18.心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。血氧饱和度波形速度支持25mm/s、12.5mm/s。

19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

20.支持ST和QT实时分析。

21.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

22.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。

23.脉率范围：20-300bpm。

24.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

25.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

26.支持通过中央站远程编辑病人信息和系统时间同步。

27.支持提供IHEHL7协议，满足院外和院内急救系统的联网通信。

28.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

29.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

30.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

31.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

32.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

33.支持设备状态指示灯用户检测。

34.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

35.支持自检放电能量精度显示和打印。

▲36.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

	37.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。

38.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0kPa～106.2kPa。

39.产品设计使用年限≥10年。
	7
	工业

	一、商务条款

	基本要求
	1.产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
2.投标人须保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
3.投标人须保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，是未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
4.投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数。
5.投标文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。
6.未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。

	售后服务要求
	1.中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或者更换同类产品。
2.在质保期内，采购人在使用过程中出现故障或损坏的，中标供应商在接到故障通知后4小时内响应，并于72小时内到达现场处理。质保期外，只收配件成本费，免服务费。
3.负责送货上门、安装调试，费用含在投标报价中。
4.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，软件终身免费升级，费用含在投标报价中。
5.若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
6.质保期内非采购人原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。
7.设备维修或更换后其质保期相应顺延。
8.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修，费用含在投标报价中。
9.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	备品备件及耗材等要求
	1.质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件等，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零部件。
2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

	使用期限
	1.投标人所提供货物如有“使用期限”要求的，需写明该设备的“使用期限”。

2.中标供应商交货时，所提供货物如有“使用期限”要求的，应符合以下要求：

2.1“使用期限”≤5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的90%；

2.2“使用期限”＞5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的85%；

3.“使用期限”指《医疗器械监督管理条例（中华人民共和国国务院令第739号）》及相关法规指明的“使用期限”。

4.“剩余使用期限”指从中标供应商交货时到该货物达到规定的“使用期限”所剩余的时间。计算方法为：“剩余使用期限”=“使用期限”-（货物生产日期至中标供应商交货日期的时间间隔）。如某货物，其“使用期限”为60个月，生产日期为2024年1月1日，成交供应商交货日期为2024年3月31日。其“剩余使用期限”=60个月-3个月=57个月。

	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、税费以及其他所有可能发生的费用。
2.报价特别说明：本项目每项货物单价报价不得高于单价控制价，总报价不能超过本项目预算金额或最高限价，否则投标无效。

	交付和安装
	1.交付使用期：签订合同之日起30天内完成交货、安装调试并验收合格交付使用。
2.交付地点：柳州市内采购人指定地点。
3.中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。
4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。

	验收要求
	1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。
2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。
5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
6.采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
7.采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
8.对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。
9.验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后出具验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。
10.中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后5个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。
11.如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：
（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；
（2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；
（3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；
（4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；
（5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的；
（6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。

	培训
	中标供应商负责采购人有关人员的培训，保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式及其他：由采购人指定。所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货并验收合格之日起质保期1年，质保期内负责上门维修，升级、维护，定期巡检，费用含在投标报价中。

	付款方式
	本项目无预付款，全部货物交付并安装调试完毕且通过最终验收后，支付合同金额40%款项；最终验收完成第6个月支付合同金额45%款项；15%余款作为本项目配套服务费，待中标供应商提供所承诺的培训、配套质保服务期满后支付。每次付款前中标供应商开具相应金额的真实、准确、有效、正规发票，采购人在收到合格发票后1个月内转账支付对应金额款项。

	违约责任
	1.中标供应商所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在 5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货时未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标供应商应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可要求更换或退货，中标供应商须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。 

2.中标供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.中标供应商逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额5%。超过10天采购人有权解除合同，中标供应商承担因此给采购人造成的经济损失。

5.中标供应商未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标供应商应按签订的合同合计金额5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。

6.中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。

7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标供应商赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止合同。

8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止合同，并有权要求中标供应商承担由此造成的一切经济损失。

9.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	二、项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本项目第二章“采购需求”序号4“十二导同步心电分析系统”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。

	特殊要求
	如投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的备案证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）由国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。

	拟采购产品的医疗器械分类类别
	序号
产品名称
医疗器械分类
1

双道注射泵

三类医疗器械
2

输液泵

三类医疗器械

3
单道注射泵

三类医疗器械

4

十二导同步心电分析系统

二类医疗器械

5

多导联心电分析系统

二类医疗器械

6

心电图机

三类医疗器械

7

基础型心电监护仪

三类医疗器械

8

插件式监护仪（1）

三类医疗器械

9

插件式监护仪（2）

三类医疗器械

10

插件式监护仪（3）

三类医疗器械

11
插件式监护仪（4）

三类医疗器械

12
插件式监护仪（5）

三类医疗器械

13
除颤监护仪
三类医疗器械




1

