采购需求

说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。
3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（htt://www. cac.gov. cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式:网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品家全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。
5.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

7.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。
8.本项目标注“▲”号的技术参数为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数要求
	单价控制价（万元）
	所属行业

	1
	医用血管造影X射线机
	1套
	一、应用范围和要求

适用于对血管进行造影检查和介入手术时提供X射线透视、摄影和数字减影图像，可满足心脏、神经及外周血管造影和介入治疗的各种需求。

二、性能指标
1.机架系统：

1.1 C臂运动轴≥6轴(不包含床运动和限束器视野大小调节运动)，可以多轴联动。

1.2机架采用落地式或轨道悬吊式安装方式，要求导管床无地轨安装方式。

1.3机架多位置预设，存储位置≥65种。

1.4具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动。

1.5机架可进行等中心旋转。

1.6可实时显示C型臂旋转角度信息。

1.7地面到机架等中心点的距离：108cm。

1.8 C型臂头足成角范围105°。

▲1.9 C型臂左右成角范围300°。

1.10 C型臂旋转速度(非旋转采集):25°/s。

1.11机架可通过预设位一键快速移动至抢救位或Park位，即机架可与导管床完全分离，便于开展抢救、特殊治疗或外科手术。

1.12 C臂可沿导管床纵向移动，移动范围≥273.5cm。

1.13 C臂最大开口尺寸82cm。

1.14 C臂旋转采集速度≥55度/秒。

1.15限束器和平板探测器具备自动双向跟踪功能。

1.16无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对位置静止，实时图像始终保持正直向上无偏转。

1.17 C型臂机架上具备控制机架运动的按钮。

2.全向漂浮式导管床：

2.1全碳纤维浮动床面。

2.2床板长≥281.5cm(不包含延长板的长度)。

2.3床宽≥48cm。

2.4床的承重≥300KG。

2.5床的病人承重≥200KG(不包含CPR和附件承重)。

2.6床的纵向运动范围≥120cm。

2.7床面的最低高度≤75cm。

2.8床面的旋转角度≥270°。

2.9床面的横向运动≥14cm。

2.10具有导管床床垫、输液架等。

3.床旁控制系统：

3.1床旁控制系统具备液晶触摸控制屏。

3.2床旁控制系统可进行图像采集条件控制。

3.3控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求。

4.高压发生器：

4.1输出功率≥100KW。

4.2管电流≥1000mA。

4.3逆变频率≥100KHz。

4.4管电压≤40kV。

4.5输出管电压≥125KV。

4.6无需测试曝光进行自动曝光控制。

4.7最短曝光时间≤1ms。

5.球管：

5.1高速旋转阳极球管。

▲5.2球管阳极热容量≥3.5MHU。

5.3管套热容量≥6.0MHU。

5.4球管焦点数≥2个。

5.5小焦点≥0.3mm。

5.6大焦点≥0.7mm。

5.7小焦点功率≥20KW。

5.8最大焦点功率≤100KW。

5.9球管带有防碰撞保护装置。

5.10球管采用液态金属轴承技术。

5.11球管内置栅控技术。

6.数字化平板探测器：

6.1材料：非晶硅碘化铯。

6.2视野数≥4种。

6.3成像面积≥29cm×29cm。

6.4分辨率≥2.5LP/mm。

6.5像素大小≤200μm。

6.6图像矩阵≥1904X2586。

6.7 DQE光子转换效率≥70%。

6.8平板探测器带有防碰撞保护装置及防碰撞自动控制。

▲6.9平板可±90度旋转。

6.10平板探测器上具备控制平板运动的按键。

7.图像采集及处理系统：

7.1在控制室和检查室均能独立执行透视操作。

7.2 CINE模式，最大速度：30帧/秒。

7.3标准DSA模式，最大速度：≥15帧/秒；并具有实时DSA功能。

7.4数字脉冲透视≥6档。

7.5支持用DSA的图像做roadmap。

7.6硬盘图像存储量1024×1024矩阵：≥80000幅。

7.7透视存储过程无需等待保存结束，对下次透视或曝光无影响。

7.8具有透视末帧图像保持功能。

7.9图像拼接功能。

7.10路径图功能。

7.11具有低剂量管理平台。

7.12低剂量图像采集。

7.13自动铜滤过切换。

7.14具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率；透视间期，显示积累剂量。

7.15无射线定位。

7.16具有自动位置匹配功能，SID自动降低。

7.17皮肤入射剂量阈值预警。

7.18原厂后处理高级功能。

7.18.1三维重建及血管三维DSA。

▲7.18.2具备正侧位类CT软组织重建功能。

7.18.3具备原厂冠脉支架精显功能。

7.18.4具备实时三维路图功能。

7.18.5具备智能蒙片功能。

7.18.6支持融合不同厂家的CT、MR图像。

7.18.7提供原厂心室分析功能和冠脉狭窄分析功能，给出心输出量、射血分数、 室壁运动分析、血管狭窄分析后的参数等。

7.18.8支持高空间分辨率锥形束CT扫描。

7.18.9支持多期锥形束CT扫描，≥2期。

7.18.10支持CBCT去金属伪影再重建。

7.18.11支持栓塞导航功能，实时叠加显示肿瘤3D图像、栓塞路径和实时2D图像，引导医生完成介入栓塞操作。

7.18.12支持穿刺导航功能，自动病灶分割、制定穿刺计划及轨迹。

7.18.13支持下肢连续运动采集，同时提供拼接功能。

8.网络与接口：

8.1具有DICOM获取病人信息列表功能。

8.2具有DICOM存储功能。

8.3具有DICOM辐射剂量报告功能。

8.4具有DICOM打印功能。

8.5具有DICOM CD/DVD刻录功能。

8.6具有DICOM USB导出功能。

8.7高压注射器接口。

8.8标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等。

9.图像显示终端：

9.1手术室提供≥4台医用高分辨图像输出装置。

9.2手术室显示终端分辨率≥1280x1024。

9.3手术室显示终端可同时显示曝光参数、高压注射器参数、采集参数等。

9.4手术室显示终端最大亮度≥330cd/m2。

9.5手术室图像观察视角≥178°，控制室图像观察视角≥178°。

9.6控制室提供≥19英寸医用高分辨率彩色LCD显示终端2台。

9.7显示终端吊架旋转范围≥280°。

10.图像存储及图像分析系统：

▲10.1主机硬盘图像存储分别能达到：1024×1024矩阵，16bit，容量100000幅。

10.2主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上。

10.3自动回放采集序列。

10.4回放序列的速度及方向可调。

10.5系统都可进行减影及非减影切换。

10.6后处理功能包括：选择图像、移动放大、图像漫游、选择路标图像、电子遮光器、图像旋转及镜像功能等。

11.射线剂量防护技术：

11.1采用滤片自动插入技术，消除球管软射线，无需人工干预。

11.2自动插入滤片数≥3片。

11.3透视图像存储功能：单向最大透视图像连续存储时间60s，透视序列可以同屏多幅显示。

11.4具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率；透视间期，显示积累剂量。

11.5透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置。

11.6自动无射线病人投照视野改变提示。

11.7可以提供DICOM格式的剂量报告。

12.附件：

12.1具备整个系统的升级能力。

12.2具有双向对讲系统。

12.3具有中文操作界面。

12.4具有中文操作手册。

13.交钥匙工程：

▲13.1负责实施DSA机房的辐射屏蔽及装修工程(详见附件1) ，费用包含在投标报价中。

▲13.2高压注射器一台。

▲13.2.1压力值≥1200psi。

▲13.2.2有双屏功能，屏幕尺寸≥13.3寸，且非触摸屏。

▲13.2.3可实现有线无线双模通讯。

▲13.2.4具有保温套配件。

▲13.2.5供电方式交流电。

▲13.3心电监护仪一台。

▲13.3.1一体式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

▲13.3.2 ≥12寸电容式触摸屏，具有手势操作。

▲13.3.3智能背光自动调节，在各种光线环境下都能观察清晰。

▲13.3.4监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温，可选配呼气末二氧化碳。

▲13.3.5可监测灌注指数PI，能有效反应末梢循环的功能状态。

▲13.3.6具有声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能。

▲13.3.7具备药物计算、肾功能计算功能。

▲13.3.8大容量数据存储功能，支持外部USB存储设备。

▲13.3.9整机无风扇，低功耗，标配锂电池。

▲13.3.10具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网。

▲13.4无影灯一套。

▲13.5手术柜一组。

14.配置清单：

一、设备硬件部分

序号

名称

数量

1

机架系统

1套

2

X射线球管

1套

3

高压发生器

1套

4

数字化平板探测器

1套

5

悬吊铅屏风

1套

6

床旁辐射防护

1套

7

导管床

1套

8

双向对讲系统

1套

9

桡动脉穿刺用臂托

1套

10

病人臂托

2个

11

头托组件

1个

12

控制系统

1套

13

原厂后处理工作站

1套

14

图像输出装置

1套

15

激光定位装置

1套

二、配套部分

1

高压注射器

1 台

2

心电监护仪

1 台

3

手术柜

1组

三、质量要求
产品使用期限≥10年。
	724.5
	工业

	2
	X射线摄影系统
	1套
	1.功能需求：

用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构(三维运动x轴、y轴、z轴)，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

2.主要技术规格和要求：

2.1高压发生器：

2.1.1最大输出纹波频率：500kHz。

▲2.1.2高压发生器功率：65kW。

2.1.3管电压可调范围：40～150kV。

2.1.4加载时间范围：1.5ms～9ms。

2.1.5最大输出电流：800mA。

2.1.6最大电流时间积：1000mAs。

2.1.7具备AEC自动曝光控制。

2.1.8发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。

2.2X线球管：

2.2.1球管最大功率：65kW。

2.2.2球管焦点：0.6/1.2mm。

2.2.3阳极热容量：300kHU。

2.2.4可通过LCD显示缩光野的尺寸和源像距。

2.2.5可通过卷尺测量床旁拍照的距离。

2.2.6激光定位线。

2.2.7射线野控制模式：电动+手动(双模式)。

2.3球管悬吊支架：

2.3.1吊架运动模式：电动+手动(双模式)。

▲2.3.2球管架垂直运动距离：180cm。

2.3.3球管架沿纵轴运动距离：190cm。

2.3.4球管架沿横轴运动距离：320cm。

2.3.5球管套可沿垂直轴旋转：-150°～+180°。

2.3.6球管套可沿水平轴旋转：-135°～135°。

2.3.7立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动。

2.4全自动摆位：

2.4.1支持一键摆位功能(可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置)。

2.5无线平板探测器(2块)。

2.5.1配备两块无线移动式平板探测器(型号相同)，可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用。

2.5.2探测器尺寸：≥17×17英寸。

2.5.3探测器材料：碘化铯&非晶体硅。

▲2.5.4像素尺寸：140um。

2.5.5采集灰阶度：16bits。

2.5.6空间分辨率：3.51p/mm。

2.5.7采集距阵：3000×3000。

2.5.8平板探测器通讯模式：无线传输。

2.5.9平板探测器重量(含电池) ：4.0kg。

2.6胸片架：

2.6.1胸片架垂直运动行程148cm。

2.6.2胸片架运动模式：手动+电动，具备独立的电动和手动操作按键。

2.6.3平板探测器可在-20度/+90度翻转。

2.6.4可隔室遥控胸片架垂直升降。

2.6.6自动曝光控制电离室。

2.6.7平板在线充电指示灯。

2.6.8为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方， 非侧方的设计。

2.6.9可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出。

▲2.6.10胸片架平板盒中心离地最小距离35cm。

2.7球管侧近台操控系统。

2.7.1近台操控彩色触摸屏：具备。

2.7.2操控方式：电容式触摸屏(仅当人体皮肤触及时生效)。

2.7.3屏幕尺寸：9.5英寸。

2.7.4屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向。

2.7.5可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度。

2.7.6可调整曝光参数(kV,mA,mAs等)、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换。

2.7.7滤线栅状态提示(滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配)。

2.7.8故障平台。

2.8电动升降摄影床：

▲2.8.1最低床面高度：50cm。

2.8.2床面板外形尺寸：840mm*2300mm。

2.8.3床面纵向移动范围：±12.5cm。

2.8.4床面最大承重：250kg。

2.8.5平板托盘运动模式：电动+手动(双模式)。

2.8.6平板托盘移动范围：670mm。

2.8.7平板支持在胸片架和摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计。（投标文件须提供所投产品满足该要求的实物照片并加盖投标人电子公章，否则视为负偏离）
2.8.8可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出。

2.9无线远程遥控器：

2.9.1可遥控胸片架电动升降。

2.9.2可遥控限束器光野控制。

2.9.3供电电池类型：锂电池。

2.9.4待机时间：≥8小时。

2.9.5充电形式：无线电磁感应式。

2.9.6控制类型：无线射频遥控，非红外式。

2.10系统操作台：

2.10.1主机工作站操作台内存：16GB。

2.10.2主机工作站操作台硬盘：1TB。

2.10.3图像文件存储容量：20000幅。

2.10.4采集工作站显示终端尺寸：24英寸。

2.10.5采集工作站显示终端分辨率：1920×1200。

2.10.6对比度1000:1。

2.10.7支持实时显示患者摆位的视频画面。

2.10.8支持隔室光野范围调整。

2.10.9支持隔室拼接范围设置。

2.10.10支持实时AEC区域及激活状态显示。

2.10.11支持与RIS和HIS系统的集成。

2.10.12支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比。

2.10.13支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整。

2.10.14根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议。（投标文件须提供所投产品满足该要求的实物照片并加盖投标人电子公章，否则视为负偏离）
2.10.15支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区。

2.10.16图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量。

2.10.17支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能。

2.10.18支持DICOM3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS"。

2.11全长骨拼接功能：

2.11.1具备设备整机原厂全自动长骨拼接功能(自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室)。

▲2.11.2最大拼接拍摄张数：4张。

2.11.3立位拼接最大拍摄范围：144cm。

2.11.4卧位拼接最大拍摄范围：90cm。

2.11.5全长脊柱拼接最大支持身高患者：200cm。

2.11.6立位专用拼接支架。

2.11.7立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手。

2.11.8扶手运动范围：58cm。

2.11.9立位拼接支架底座承重：204kg。

2.12智能辅助摄像头：

2.12.1球管侧具备摄像头装置，支持在采集工作站上实时显示患者摆位的实时视频画面。

2.12.2支持在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频影像隔室调整拍片的光野范围（即在实时视频画面里直接调整光野大小）。（投标文件须提供所投产品满足该要求的照片并加盖投标人电子公章，否则视为负偏离）
2.12.3支持在采集工作站上实时查看AEC激活状态及拍摄部位对电离室的覆盖情况。

2.12.4支持基于摄像头在采集工作站上画面上FOV实时进行无极调节。

2.12.5可直接在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频影像进行长骨拼接起止位置的选择，无需进出检查室调节。

2.13 胸片智能质控软件包：

2.13.1具备胸部正位片智能质控分析软件包，可对肺野不全、中线偏移、肩 胛骨未打开、非医源性异物智能识别和提示。

2.13.2智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量，同时可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量。

3.交钥匙工程：

3.1负责实施DR机房的辐射屏蔽及装修工程(详见附件2)，费用包含在投标报价中。 

配置清单：

名称

数量/单位
无线平板探测器

2/块
高压发生器

1/台
x射线球管

1/个
自动束光器

1/套
系统控制及采集工作站

1/套
DICOM软件包

1/套
悬吊式球管支架胸片架

1/套
升降摄影床

1/张
近台显示屏

1/个
多功能控制盒

1/个
无线控制器

1/个
自动摆位功能

1/项
隔室观测软件功能

1/项
长骨拼接功能质控平台

1/项
4.质量要求：
产品使用期限≥10年。
	170.91
	工业

	一、商务条款

	基本要求
	1.产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
2.投标人须保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
3.投标人须保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，是未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
4.投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数。
5.投标文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。
6.未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。

	售后服务要求
	1.中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或者更换同类产品。
2.在质保期内，采购人在使用过程中出现故障或损坏的，中标供应商在接到故障通知后4小时内响应，并于72小时内到达现场处理。质保期外，只收配件成本费，免服务费。
3.负责送货上门、安装调试，费用含在投标报价中。
4.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，软件终身免费升级，费用含在投标报价中。
5.若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
6.质保期内非采购人原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。
7.设备维修或更换后其质保期相应顺延。
8.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修，费用含在投标报价中。
9.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	备品备件及耗材等要求
	1.质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件等，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零部件。
2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

	使用期限
	1.投标人所提供货物如有“使用期限”要求的，需写明该设备的“使用期限”。

2.中标供应商交货时，所提供货物如有“使用期限”要求的，应符合以下要求：

2.1“使用期限”≤5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的90%；

2.2“使用期限”＞5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的85%；

3.“使用期限”指《医疗器械监督管理条例（中华人民共和国国务院令第739号）》及相关法规指明的“使用期限”。

4.“剩余使用期限”指从中标供应商交货时到该货物达到规定的“使用期限”所剩余的时间。计算方法为：“剩余使用期限”=“使用期限”-（货物生产日期至中标供应商交货日期的时间间隔）。如某货物，其“使用期限”为60个月，生产日期为2024年1月1日，成交供应商交货日期为2024年3月31日。其“剩余使用期限”=60个月-3个月=57个月。

	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、税费以及其他所有可能发生的费用。
2.序号1“医用血管造影X射线机”、序号2“X射线摄影系统”需接入采购人PACS、worke list信息系统，所需费用包含在本次报价内。
3.报价特别说明：本项目每项货物单价报价不得高于单价控制价，总报价不能超过本项目预算金额或最高限价，否则投标无效。

	交付和安装
	1.交付使用期：签订合同之日起30天内完成交货、安装调试并验收合格交付使用。
2.交付地点：柳州市内采购人指定地点。
3.中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。
4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。

	验收要求
	1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。
2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。
5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
6.采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
7.采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
8.对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。
9.验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后出具验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。
10.中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后5个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。
11.如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：
（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；
（2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；
（3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；
（4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；
（5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的；
（6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。

	培训
	中标供应商负责采购人有关人员的培训，保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式及其他：由采购人指定。所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货并验收合格之日起质保期1年，质保期内负责上门维修，升级、维护，定期巡检，费用含在投标报价中。

	付款方式
	本项目无预付款，全部货物交付并安装调试完毕且通过最终验收后，支付合同金额40%款项；最终验收完成第6个月支付合同金额45%款项；15%余款作为本项目配套服务费，待中标供应商提供所承诺的培训、配套质保服务期满后支付。每次付款前中标供应商开具相应金额的真实、准确、有效、正规发票，采购人在收到合格发票后1个月内转账支付对应金额款项。

	违约责任
	1.中标供应商所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在 5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货时未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标供应商应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可要求更换或退货，中标供应商须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。 

2.中标供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.中标供应商逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额5%。超过10天采购人有权解除合同，中标供应商承担因此给采购人造成的经济损失。

5.中标供应商未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标供应商应按签订的合同合计金额5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。

6.中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。

7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标供应商赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止合同。

8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止合同，并有权要求中标供应商承担由此造成的一切经济损失。

9.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	二、项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本项目第二章“采购需求”序号1“医用血管造影X射线机”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。

	特殊要求
	如投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的备案证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）由国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。

	拟采购产品的医疗器械分类类别
	序号
产品名称
医疗器械分类
1

医用血管造影X射线机

第三类
2

X射线摄影系统

第二类



附件1:
DSA 机房屏蔽装修要求
	序号
	名称
	规格型号
	防护标准
	单位
	数量
	说明

	一、拆除部分(机房：长5370mm*宽4865 mm*高4300mm)

	1
	施工围挡
	
	
	项
	1
	根据采购人要求封闭围挡安全，阻隔无关人员进入施工现场，防尘等，粘贴安全宣传标语。

	二、土建改造部分

	1
	DSA设备基础
	
	
	项
	1
	按设备安装要求，基础地面开挖及基座制作安装，满足安装标准。

	2
	设备悬吊梁
	
	
	套
	1
	按照厂家设计要求制作悬吊梁，安装设备法兰底座等，满足安装标准。

	3
	线缆沟制作
	
	
	米
	17
	地下线缆沟，含不锈钢盖板。

	三、电气及设备配套设施安装部分

	1
	室内强弱电安装部分
	
	
	m²
	75
	开关、插座、数据插座、导线。

	2
	LED平板照明灯
	
	
	套
	8
	

	3
	设备专用配电柜
	
	
	套
	1
	按设备要求配电制作。

	4
	急停开关
	
	
	套
	2
	按设备要求安装。

	5
	设备动力电缆
	
	
	项
	1
	设备专用多股铜芯电缆，含桥架。

	6
	专用地线制作
	
	
	项
	1
	接地电阻≤2欧姆。

	四、装饰装修部分

	1
	保温集成吊顶
	
	
	m²
	75
	铝合金顶板+保温棉。

	2
	机房与控制室墙面医疗洁净板
	
	
	m²
	150
	墙面安装医疗洁净板，采用结构胶或中间铝条连接。

	3
	地面PVC地板胶
	2.0mm厚
	
	m²
	80
	2.0mmPVC。

	4
	套装门
	
	
	樘
	1
	设备间套装门。

	五、预控评估

	1
	建设项目职业病放射危害预评价
	
	
	项
	1
	须符合《WS 76—2020医用X射线诊断设备质量控制检测规范》、《GBZ 130—2020放射诊断放射防护要求》。

	2
	建设项目职业病放射危害效果控制评价
	
	
	项
	1
	

	3
	环境影响评价
	
	
	项
	1
	


附件2:
DR机房屏蔽装修要求
	序号
	名称
	规格型号
	防护标准
	单位
	数量
	说明

	一、拆除部分(机房：长5720mm*宽4470 mm*高3300mm)

	1
	施工围挡
	
	
	项
	1
	根据采购人要求封闭围挡安全，阻隔无关人员进入施工现场，防尘等，粘贴安全宣传标语。

	2
	拆除原机房天面吊顶
	
	
	m²
	23
	拆除施工区域的吊顶，垃圾清理至指定地点。

	3
	人工拆除门
	
	
	套
	2
	人工拆除改造区域门。

	4
	拆除改造区域管线、 电线
	
	
	m²
	23
	拆除改造区域影响施工各种管线及照明，并做好临时支撑及保护工作。

	5
	铲除机房四周墙面抹 灰层
	
	
	m²
	96
	拆除机房原墙面抹灰层，以便施工防护涂料。

	6
	中央空调风口拆除与 恢复
	
	
	项
	1
	中央空调风管、风口拆除与恢复。

	7
	垃圾清理
	
	
	车
	5
	清理装运。

	二、土建改造部分

	1
	DR设备基础
	
	
	项
	1
	按设备安装要求，基础地面开挖及浇筑混凝土基座，满足安装标准。

	2
	设备悬吊梁
	
	
	套
	1
	按设备安装需求，钢制悬吊梁安装，满足安装标准。

	3
	线缆沟制作
	
	
	米
	6
	地下线缆沟，含不锈钢盖板，过墙防护盖板。

	三、机房屏蔽防护部分

	1
	患者电动平移防护门
	
	3mmpb
	樘
	1
	不锈钢板，配警示牌、警示灯。

	2
	医务进出平开防护门
	
	3mmpb
	樘
	1
	不锈钢板，配警示牌、警示灯。

	3
	电动装置部分
	
	
	套
	1
	含电机、变频器、控制箱、遥控开关、按键、遥控开关、连锁开关、红外线防夹装置等。

	4
	墙面防护涂料
	
	30mm
	m²
	70
	

	5
	天面防护涂料
	
	15mm
	m²
	23
	

	6
	防护排风罩及进出管 道防护
	
	3mmpb
	套
	1
	防护铅排风罩、铅板包裹管道处理。

	7
	防护门装饰套
	按门、窗洞尺 寸
	3mmpb
	套
	2
	按门洞尺寸。

	四、电气及设备配套设施安装部分

	1
	设备专用配电柜
	
	
	套
	1
	按设备要求配电制作。

	2
	急停开关
	
	
	套
	2
	按设备要求配电制作。

	3
	室内强弱电安装部分
	
	
	m²
	23
	开关、插座、数据插座、导线。

	4
	LED平板照明灯
	
	
	套
	6
	

	5
	设备动力电缆
	
	
	M
	20
	设备专用多股铜芯电缆，含桥架。

	五、装饰装修部分

	1
	铝扣板集成吊顶
	
	
	m²
	23
	改造区域无孔扣板。

	2
	机房、操作间地面PVC 地板胶
	2.0mm厚
	
	m²
	38
	2.0mmPVC。

	3
	墙面乳胶漆
	
	
	m²
	60
	

	六、预控评估

	1
	建设项目职业病放射危害预评价
	
	
	项
	1
	须符合《WS 76—2020医用X射线诊断设备质量控制检测规范》、《GBZ 130—2020放射诊断放射防护要求》。

	2
	建设项目职业病放射危害效果控制评价
	
	
	项
	1
	

	3
	辐射环境监测报告
	
	
	项
	1
	




