招标文件

项目名称:钦州幼儿师范高等专科学校精细化工技术专业实训室设备

项目编号:QZZC2025-G1-990255-QZSZ

钦州市政府采购中心

2025年09月

目   录

第一章  公 告	3

第二章  项目需求	8

第三章  投标人须知及前附表	67

第四章  评定标准及推荐原则	80

第五章  政府采购合同主要条款	89

第六章　投标文件格式	106

第一章  公 告

钦州市政府采购中心关于钦州幼儿师范高等专科学校精细化工技术专业实训室设备(QZZC2025-G1-990255-QZSZ)的招标公告

项目概况

钦州幼儿师范高等专科学校精细化工技术专业实训室设备招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台获取招标文件，并于2025年09月  日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2025-G1-990255-QZSZ

项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校精细化工技术专业实训室设备

预算总金额(元)：4,043,966.00

采购需求：

标项一

标项名称：实训室基础建设及实训室设施设备

数量：1项

预算金额(元)：1,653,356.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：边台、矮台、美式试剂架、水槽水嘴、通风柜、药品柜、空调柜机、天井机、变频排风控制柜、设备配套电气、彩钢板单开门、废水三级处理沉淀池、给排水系统等，详见招标文件。

最高限价(如有)：

合同履行期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕并交付使用。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

标项二

标项名称：实验仪器设备及实验用品

数量：1项

预算金额(元)：308,610.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鼓风干燥箱、气流烘干器、真空泵、超声波清洗器、恒温水浴槽、电热套磁力搅拌器、电炉、酸度计、分光光度计、鼓风干燥箱、气流烘干器、真空泵、超声波清洗器、电热套磁力搅拌器、显微熔点测定仪、铁架台、铁夹子、升降台、电子天平、超纯水机、鼓风干燥箱、气流烘干器、真空泵、装药品冰箱等实验用品，详见招标文件。

最高限价(如有)：

合同履行期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕并交付使用。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

标项三

标项名称：专业仪器设备

数量：1项

预算金额(元)：2,082,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：二氧化碳吸收解吸实验装置、流体流动与输送实验装置、传热综合实验装置、筛板精馏实验装置、恒压过滤实验装置、干燥综合实验装置、化工仪表自动化实验装置、换热器拆装实验装置等，详见招标文件。

最高限价(如有)：

合同履行期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕并交付使用。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标3：货物全部由符合政策要求的小微企业制造

3.本项目的特定资格要求：分标1：投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级(含)以上资质，具备有效的安全生产许可证；分标2：供应商必须具有《危险化学品经营许可证》

三、获取招标文件

时间：2025年09月  日至2025年09月  日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点(网址)：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取招标文件（进入“项目采购”应用选择项目，获取招标文件）

售价(元)：0

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年09月  日09:30（北京时间）

投标地点(网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间：2025年09月  日09:30（北京时间）

开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需落实的政府采购政策：

(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)

(2)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)

(3)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)

(4)财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

(5) 财政部 发展改革委 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

(6)《强制性产品认证管理规定》

2.投标保证金：分标1:壹万陆仟元整(￥16,000.00)、分标2:叁仟元整(￥3,000.00)、分标3:贰万元整(￥20,000.00)

提交形式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

以支票、汇票、本票、保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。

本中心银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号:2115591229100078724

注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购)，及时完成CA申领和绑定(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理；CA证书申领路径：政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领)。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。

(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登录政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。

(2)投标人应通过广西政府采购云平台客户端制作投标文件，投标人自行前往下载安装（客户端下载）。

(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。

(4)投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。

4.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网。

5.钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(招标文件)

联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)

联系人：陈侃、陈启梅   联系方式： 0777-2886006

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：钦州幼儿师范高等专科学校

地址：钦州市钦南区南珠街道西环南路89号

项目联系人：郭文惠

项目联系方式：0777-2596801

2.采购代理机构信息

名称：钦州市政府采购中心

地址：钦州市金海湾东大街8号

项目联系人：黄谦、陈侃、陈启梅

项目联系方式：0777-2886022、2886006

第二章  项目需求

项目需求

说明：

1.本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。

2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

3.本项目不接受投标人提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.标注★号的技术参数为实质性要求的参数，要求必须满足或优于，否则视为无效投标文件。本项目需求一览表中标注“▲”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为设备性能评审依据，请投标人按招标文件要求结合实际情况做出响应。

5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

一、项目需求一览表

分标1：实训室基础建设及实训室设施设备

1.预算金额：壹佰陆拾伍万叁仟叁佰伍拾陆元整(￥1,653,356.00)

2.本项目的核心产品：通风柜

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及其性能（规格） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 规格：4500*750*850mm，全钢结构，1.台面采用12.7mm理化板台面，耐磨、耐酸碱，耐腐蚀。 | 2 | 台 |
| 2 | 边台 | 规格：3300*750*850mm，全钢结构，1.台面采用12.7mm理化板台面，耐磨、耐酸碱，耐腐蚀。 | 2 | 台 |
| 3 | 边台 | 规格：5350*750*850mm，全钢结构，1.台面采用12.7mm理化板台面，耐磨、耐酸碱，耐腐蚀。 | 1 | 台 |
| 4 | 边台 | 规格：4300*750*850mm，全钢结构，1.台面采用12.7mm理化板台面，耐磨、耐酸碱，耐腐蚀。 | 1 | 台 |
| 5 | 边台 | 规格：3000*750*850mm，全钢结构，1.台面采用12.7mm理化板台面，耐磨、耐酸碱，耐腐蚀。 | 2 | 台 |
| 6 | 矮台 | 规格：2000*750*400mm，全钢结构，1.台面采用12.7mm理化板台面，耐磨、耐酸碱，耐腐蚀。 | 1 | 台 |
| 7 | 中央台 | 规格：6300*1500*850mm，全钢结构，1.台面采用12.7mm理化板台面，耐磨、耐酸碱，耐腐蚀。 | 8 | 台 |
| 8 | 中央台 | 规格：6750*1500*850mm，全钢结构，1.台面采用12.7mm理化板台面，耐磨、耐酸碱，耐腐蚀。 | 2 | 台 |
| 9 | 中央台 | 规格：4750*1500*850mm，全钢结构，1.台面采用12.7mm理化板台面，耐磨、耐酸碱，耐腐蚀。 | 1 | 台 |
| 10 | 美式试剂架 | 规格：4800*300*700mm，全钢结构，10mm钢化玻璃。 | 10 | 套 |
| 11 | 水槽水嘴 | 1.规格：550*450*310mm，高密度PP水槽，耐强腐蚀，加厚铜质三联水嘴，陶瓷阀芯，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35帕； ▲1.1水槽依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.326g/m²24h。（投标时提供CMA检测机构出具的检验报告。） ▲1.2水槽依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。（投标时提供CMA检测机构出具的检验报告） ★2.投标文件文件中必须提供水嘴由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品(二级水效)认证证书并加盖投标人公章。 | 26 | 套 |
| 12 | PP滴水架 | 规格：400*550mm，PP材质。 | 26 | 套 |
| 13 | 桌面型单口洗眼器 | 1.主体：加厚铜质；图层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质。 ▲2.台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，试验菌种：黑曲霉CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳裝青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。（投标时提供CMA检测机构出具的检验报告） 3.洗眼器角阀依据GB/T 26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》标准，检测外观、尺寸、抗使用负载、耐腐蚀性能、使用性能等项，符合要求。（投标时提供CMA检测机构出具的检验报告） | 20 | 套 |
| 14 | 实验台专用插座 | 220V 10A，PP结构，耐酸碱、耐腐蚀，配2个五孔插座。 | 65 | 套 |
| 15 | 通风柜 | 规格：1500*800*2350mm 1.主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2.通风柜内衬及导流板：采用≥5mm厚易清洁、耐污染、耐高温的弗纤板。 2.1耐高温性能要求：参照GB/T17657-2022要求,检测结果为：表面未产生裂纹。 2.2表面耐污染性能要求：参照GB/T17657-2022要求,检测至少包含：高氯酸钾饱和溶液，氢氟酸49%，硫酸98%，王水，高氯酸72%，氢氧化钠饱和溶液，盐酸37%，乙酸乙酯99%等不低于10种试剂，接触时间不低于24小时，检测结果为：5级（无明显变化）。 3.移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 4.操作台台面选用不低于20mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色，通风柜陶瓷台面配备的陶瓷水杯和通风柜台面品牌一致。 4.1为确保台面的耐化学腐蚀性能稳定：参照SEFA3-2010要求，至少48种试剂结果为0级。 ▲4.2为确保台面的莫氏硬度性能要求达标：参照T/CIQA 10-2020或者JC/T872-2019要求，莫氏硬度检测结果为≧6级，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告。 4.3为确保台面的放射性核素限量要求达标：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果符合：内照射指数≤1.0,外照指数≦1.3。 4.4为确保台面的承载性能达标：参照T/CIQA 10-2020要求，在样品上均匀施加≥720kg载荷，保载≥600H，样品未破损。 4.5为确保台面的耐光色牢度性能达标：参照GB/T 17657-2022，检测结果为4-5级。 ▲4.6为确保陶瓷水杯化学性能要求达标：参照GB/T17657-2022要求，检测至少包含：高氯酸72%，盐酸37%，硝酸65%，氢氧化钠40%，硫酸98%，王水，甲醛37%，二氯甲烷99%，乙酸乙酯99%，乙醇99%，氨水28%等不低于11种试剂，接触时间不低于48H，检测结果为：5级，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告。 5.排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 6.水路陶瓷水杯和通风柜台面品牌一致，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 7.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 8.下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 9.其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 | 3 | 套 |
| 16 | 桌上型通风柜 | 规格：750*1500*1500mm，全钢结构。 | 16 | 套 |
| 17 | 药品柜 | 规格：900*450*1800mm，全钢结构：全部采用1.0～1.2mm优质冷轧钢板，通过自动数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割、先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成；经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 | 4 | 个 |
| 18 | 抽风药品柜 | 规格：900*450*1800mm，全钢结构：全部采用1.0～1.2mm优质冷轧钢板，通过全自动数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割、先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成；经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 | 35 | 个 |
| 19 | PP危化品柜 | 1.规格：900mm*450mm*1800mm； 2.整体材质：PP结构； 3.柜体/层板：采用瓷白色PP（聚苯烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条作无缝焊接处理，保证柜体坚固及密封性。柜门四扇，上层柜门带玻璃，下层柜门不带玻璃；双人双锁；排风开口，隔板上2下1； 4.门铰链/把手：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性强。 玻璃门部分：采用5mm厚玻璃。 | 5 | 个 |
| 20 | 试剂柜 | 规格：900*450*1800mm，全钢结构：全部采用1.0～1.2mm优质冷轧钢板，通过全自动数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割、先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成；经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 | 40 | 个 |
| 21 | 实验凳 | 玻璃钢凳面，气缸升降 | 74 | 张 |
| 22 | 吊扇 | 铜芯三叶，五档调速，功率82W。 | 44 | 套 |
| 23 | 3P柜机 | 1.3P额定制冷量7200W,额定功率2790W，额定制热量8200W，额定功率2700W，二级能效； ★2.投标文件文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 24 | 3P天井机 | 1.3P额定制冷量7200W,额定功率2790W，额定制热量8200W，额定功率2700W，二级能效； ★2.投标文件文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 25 | 冷媒紫铜管 | 含冷媒液管、气管及保温棉。 | 16 | 米 |
| 26 | 冷媒 | 低压压力为0.8~1.0MPa（0.8~1.0公斤），高压压力为2.8~3.2MPa（2.8~3.2公斤）‌。 | 1 | 项 |
| 27 | 配套系统设备 | - 总配电箱（1台）：含空开、保护器、五金配件； - 分配电箱（10台）：含空开、保护器、五金配件 - LED净化吸顶灯（90套）：1200*300mm 48W； - 暗装插座（68个）220V，五孔，10A - 照明应急电源（20套）：断电后续电60min； - 单联单控开关（2个）：86型，220V,10A； - 三联单控开关（16个）：86型，220V,10A； - 空调插座（3个）220V，五孔，16A - BV铜芯电线（1050m）：BV-1.5mm2； - BV铜芯电线（2700m）：BV-2.5mm2； - BV铜芯电线（3350m）：BV-4mm2； - BV铜芯电线（1550m）：BV-6mm2； - 电线电缆（63m）：YJV-5*10mm2； - 电线电缆（66m）：YJV-5*16mm2； - 电线电缆（88m）：YJV-4*25+1*10mm2； - 电线电缆（106m）：YJV-4*35+1*16mm2； - PVC绝缘线管（6050m）：φ20； 强电镀锌钢板桥架（130m）：200*100mm； - 门禁系统（18台）：密码、刷卡、指纹三合一; - 网络暗装插座（18个）; - 网线（2140m）:超六类双绞线 - 网络交换机(1个）：24口千兆/功能开关； - 壁挂网络机柜（1个）：12U； 23.弱电镀锌钢板桥架（130m）:150*100mm | 1 | 项 |
| 28 | 五金安装辅材费 | 膨胀钉/拉杆/软垫/密封胶/管路固定件等五金配件，高空作业、设备吊装。 | 1 | 项 |
| 29 | 玻璃钢防腐变频离心风机 | 1.风量：5500~8500m³/h； 2.转速：1450r/min； 3.功率：3kw； 4.全压：800~500pa； 5.含PP雨帽，1500mm烟囱。 6.风机主要参数： ▲6.1风机依据JB/T9536-2013通过防腐等级WF2认证，提供第三方检测报告及防腐等级认证证书。 6.2风机材质技术综合要求： 材质要求为FRP玻材质（玻璃钢），风机叶轮，外壳采用乙烯基树脂制作，制作工艺需要达到以下检测要求： 1）检测项目：弯曲强度依据GB/T1449-2005试验速度：2mm/min检测，符合平均值523Mpa，离散系数4.0%要求。 2）检测项目：弯曲模量依据GB/T1449-2005试验速度：2mm/min检测，符合平均值2.05×10⁴，离散系数2.3%要求。 3）检测项目：树脂不可溶分含量依据GB/T2576-2005检测符合平均值98.6%，离散系数0.51%要求。 4）检测项目：树脂含量依据GB/T2577-2005检测符合平均值38.1%，离散系数0.63%要求。 5）检测项目：5%盐酸常温浸泡48h后弯曲强度依据GB/T3857-2017和GB/T1449-2005试验速度2mm/min检测，符合平均值444MPa，离散系数2.6%要求。 6)检测项目：5%盐酸常温浸泡48h后弯曲强度保留率依据GB/T3857-2017和GB/T1449-2005试验速度2mm/min检测，符合平均值84.9%。 6.3环保节能要求：通过中国CQC节能产品认证、产品通过中国环境标志认证，具备依据GB19761-2020的标准达到一级能效认证报告； ▲6.4气体成分易燃易爆的需提供整机防爆检测报告，依GB/T3836.1-2021,GB/T3836.2-2021.符合CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，防爆等级为EX db IIC T4 Gb。 ★7.投标文件文件中必须提供该产品CCC中国国家强制性产品认证证书。 | 1 | 台 |
| 30 | PP活性炭吸附箱 | 1.长宽高2800*1500*1200mm； 2.处理风量18000~20000m³/h； 3.2层抽屉式，含蜂窝活性炭; 4.活性炭吸附箱性能要求： 检测依据：依据HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附装置》,HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》，DB11/T1367-2016《固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测法》。 判定依据依据：HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附装置》；GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》 检验结论:经检验，该产品排放浓度(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）符合GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》规定的要求；其余所检验项目符合HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附装置》规定要求。 （1）按上述依据检验，压力损失符合活性炭吸附装置压力损失≦2.5KPa要求； （2）按上述依据检验，气密性符合吸附装置的焊缝、管道连接处、换热器等均应严密、不得漏气符合检验要求。 （3）按上述依据检验，制造质量符合污染物为腐蚀性气体的吸附装置，应选抗腐蚀材料或者按HGJ 229进行防腐蚀处理和验收。设备材质为玻璃钢或PP，具有抗腐蚀性能符合要求。 （4）按上述依据检验，安全要求，表面温度≤35.4℃ ▲（5）按上述依据检验，苯的排放浓度≤1.85mg/m³,苯净化率≥95.4%； ▲（6）按上述依据检验，甲苯的排放浓度≤2.78mg/m³,甲苯净化率≥92.3%； （7）按上述依据检验，二甲苯的排放浓度为2.02mg/m³,苯净化率≥93.1% （8）按上述依据检验，非甲烷总烃a的排放浓度为0.78mg/m³,苯净化率≥93.2%。 注:投标时提供▲项第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告。 | 2 | 台 |
| 31 | 玻璃钢防腐变频离心风机 | 1.风量：16000~23000m³/h； 2.转速：1450r/min； 3.功率：7.5kw； 4.全压：1700~1100pa； 5.含PP雨帽，1500mm烟囱。 | 1 | 台 |
| 32 | PP喷淋塔 | 1.φ1200*3500mm，处理风量5000~8000m³/h，2层喷淋，1层除雾，配1.5KW水泵，配套象鼻弯管。 2.PP喷淋塔性能要求： 检测依据：依据HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附装置》,HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫测定 电点位电解法》，HJ/693-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 电点位电解法》。 判定依据依据：HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附装置》；GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》 检验结论:经检验，该产品排放浓度(二氧化硫，氮氧化物）符合GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》规定的要求；其余所检验项目符合HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附装置》规定要求。 （1）按上述依据检验，符合压力损失≦2.5KPa要求； （2）按上述依据检验，气密性符合吸附装置的焊缝、管道连接处、换热器等均应严密、不得漏气符合检验要求。 （3）按上述依据检验，制造质量符合污染物为腐蚀性气体的吸附装置，应选抗腐蚀材料或者按HGJ 229进行防腐蚀处理和验收。设备材质为玻璃钢，具有抗腐蚀性能符合要求。 （4）按上述依据检验，安全要求，表面温度≤22.5℃ ▲（5）按上述依据检验，二氧化硫的排放浓度≤15mg/m³,净化效率≥96.2%； （6）按上述依据检验，氮氧化物的排放浓度≤15mg/m³,净化效率≥96.1%。 注:投标时提供▲项第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告。 | 1 | 台 |
| 33 | 玻璃钢防腐变频离心风机 | 1.风量：9000~14500m³/h； 2.转速：1450r/min； 3.功率：5.5kw； 4.全压：580~1000pa； 5.含PP雨帽，1500mm烟囱。 | 1 | 台 |
| 34 | 消声器 | L=800，接口：800*630mm | 2 | 台 |
| 35 | 消声器 | L=800，接口：630*400mm | 1 | 台 |
| 36 | 变频排风控制柜 | 可编程控制器 1.可实时控制当前系统的压力值及所有设置参数。 2.所有参数均可就地处理，应有调整相应指示，采集通风柜及新风系统开关信号，控制风机变频。 3.对变频器的输入输出控制。 4.7寸触摸屏 1)可实时显示当前排风与新风系统的压力值及所有设置参数. 2)所有参数均可就地处理，应有调整相应指示. 3)变频器的运行状态显示。 5.变频器（排风） 1)功率：3KW； 2)电源：三相380-480V±10%； 3)频率：0-50HZ； 4)功率因素：约0.98； 5)输入信号：电压0-10V或电流0-20mA； 6)需配操作显示面板； 7)管道压力传感器； 8)电源：DC24V； 9)量程：0-1000PA； 10)输入信号：电压0-10V或电流0-20mA。 6.变频控制箱及控制元器件(排风） 1)功率：3KW； 2)室内型600*500*250； 3)变配电箱具有远程和本地两种启动方式 4)电箱内部按国家标准接线，每组控制线需套字码标示管，方便检修与维护 5)电箱需带散热风扇，便于电箱内部散热，防止温度过高影响使用寿命。 | 1 | 台 |
| 37 | 变频排风控制柜 | 可编程控制器 1.可实时控制当前系统的压力值及所有设置参数. 2.所有参数均可就地处理，应有调整相应指示，采集通风柜及新风系统开关信号，控制风机变频。 3.对变频器的输入输出控制。 4.7寸触摸屏 1)可实时显示当前排风与新风系统的压力值及所有设置参数。 2)所有参数均可就地处理，应有调整相应指示。。 3)变频器的运行状态显示。 5.变频器（排风） 1)功率：7.5KW； 2)电源：三相380-480V±10%； 3)频率：0-50HZ；； 4)功率因素：约0.98； 5)输入信号：电压0-10V或电流0-20mA； 6)需配操作显示面板； 7)管道压力传感器； 8)电源：DC24V； 9)量程：0-1000PA； 10)输入信号：电压0-10V或电流0-20mA。 6.变频控制箱及控制元器件(排风） 1)功率：7.5KW； 2)室内型600*500*250； 3)变配电箱具有远程和本地两种启动方式。 4)电箱内部按国家标准接线，每组控制线需套字码标示管，方便检修与维护。 5）电箱需带散热风扇，便于电箱内部散热，防止温度过高影响使用寿命。 | 1 | 套 |
| 38 | PP排风管 | φ315mm，含三通、弯头、直接 | 20 | 米 |
| 39 | PP排风管 | φ250mm，含三通、弯头、直接 | 55 | 米 |
| 40 | PP排风管 | φ200mm，含三通、弯头、直接 | 50 | 米 |
| 41 | PP排风管 | φ160mm，含三通、弯头、直接 | 25 | 米 |
| 42 | PP排风管 | φ110mm，含三通、弯头、直接 | 120 | 米 |
| 43 | 耐腐蚀PP风管 | 厚度：≥6mm | 257 | ㎡ |
| 44 | PP风管制作 | PP风管放线放样、切割、折边 | 257 | ㎡ |
| 45 | 风管吊支架 | L40角钢制作、φ10mm吊杆 | 257 | ㎡ |
| 46 | 风管人造革软接 | 1.温度范围‌：风管人造革软接的温度范围为-30℃至300℃‌。 ‌2.工作压力‌：系统工作压力不超过3000Pa‌。 ‌3.尺寸范围‌：适用于圆形风管直径≤2000mm或矩形风管宽度≤3000mm‌。 ‌4.材料‌：人造革或其他柔性材料制成，具有良好的柔软性和抗疲劳性能。 ‌5.耐压性能‌：耐压能力2500Pa左右。 ‌6.防火等级‌：B1级‌。 | 4 | 个 |
| 47 | 止回阀 | 800*630mm | 2 | 个 |
| 48 | 止回阀 | 630*400mm | 1 | 个 |
| 49 | 手动调节阀 | φ250mm | 11 | 个 |
| 50 | 手动调节阀 | 800*630mm | 2 | 个 |
| 51 | 手动调节阀 | 630*400mm | 1 | 个 |
| 52 | 风机基座 | C25混凝土 | 3 | 个 |
| 53 | 设备配套电气 | 1.电线电缆（50m）：YJV-5*16mm2； 2.电线电缆（63m）：YJV-4*25+1*10mm2； 3.电线电缆（98m）：YJV-4*35+1*16mm2。 | 1 | 项 |
| 54 | 五金安装辅材费 | 膨胀钉/拉杆/软垫/密封胶/管路固定件等五金配件。 | 1 | 项 |
| 55 | 高空作业、设备吊装 | 风管外墙高空作业，屋面末端的废气设备。 | 1 | 项 |
| 56 | 成品洁净彩钢板单开门 | 1.规格：900*2100mm 2.洁净门的门扇和门框均采用6063-T5铝合金材质，采用0.6mm鞍钢彩涂钢板面板，铝蜂窝芯材，表面平整无清洁死角，符合净化空间的气密性要求，门洞净宽≥900mm，门净高≥2100mm，所有门门底采用橡胶密封条。实验室门朝外开门。（2）、门板：50mm厚，采用0.426mm优质铝板，内芯材为铝蜂窝，与铝板充分粘结，保证门板强度，2个安全钢销，3面PVC条。 3.门框：表面处理为/氧化/喷涂/电泳；矩框，内置连接角，45度拼接，采用1.2mm厚优质铝合金型材；密封槽内嵌密封条，50门框上为第一道密封，第二道密封在40门扇上，当门扇合上时与门框形成一个内嵌腔，确保洁净门达到洁净空间的气密性，保温性。 4.观察窗为双层钢化丝印玻璃5mm,400*600*5-R70。 | 樘 | 14 |
| 57 | 环境装修改造 | 1.原有房间门的拆除及修复 2.隔墙拆除，清理、外运； 32.轻钢龙骨隔墙至吊顶标高处，采用75主龙骨，双面封单层9mm夹板+双面单层9mm石膏板；墙面石膏粉粘贴防开裂布条补缝，刮腻子二遍，打磨平整；滚涂环保乳胶漆底漆一遍，环保面漆二遍，表面平整有质感。 | 项 | 1 |
| 58 | 废水三级处理沉淀池 | 处理量5吨，内尺寸：3000*1500*1500mm,做法：开挖基坑对基地整平，碎石垫层压实，混凝土地面处理，池体四周砌240*115*53mm红砖墙池身，水池内抹灰刷聚合物水泥防水涂料防水，试水，回填土，蓄水池顶板混凝土砼搅捣100mm厚盖板。 | 项 | 1 |
| 59 | 给排水系统 | 1.铜芯阀门DN20：33个 2.铜芯阀门DN32：7个 3.铜芯阀门DN50：2个 4.PPR给水管DN201.6MPa：240m 5.PPR给水管DN32 1.6MPa：160m 6.PVC排水管φ50:230m 7.PVC排水管φ70:185m 8.PVC排水管φ110:185m 9.三通/弯头/直接/胶水/管道固定件，高空作业、墙体及楼板开槽修复。 | 项 | 1 |

分标2：实验仪器设备及实验用品

1.预算金额：叁拾万零捌仟陆佰壹拾元整(￥308,610.00)

2.本项目的核心产品：电子天平

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及其性能（规格） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鼓风干燥箱 | 类型：立式 1.方式：双风道强制对流； 2.使用温度范围：RT+10-300℃； 3.温度分辨率：0.1℃； 4.温度波动度：±1.0℃； 5.温度分布精度：±2.0%； 6.内装：镜面不锈钢板； 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装； 8.断热材：硅酸铝纤维； 9.加热器：不锈钢加热管； 10.额定功率：1.2kw； 11排气口：内径28mm*1，顶部； 12.温度控制方式：大屏液晶显示双PID； 13.温度表示方式：测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示；液晶下位显示； 14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时）； 15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动； 16.程序模式：选配； 17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆、过升防止器、调速风机； 18.传感器：Pt100； 19.内尺寸（宽*深*高mm）：350*350*350； 20.外形尺寸（宽*深*高mm）：468*538*753； 21.外包装尺寸（宽*深*高mm）：592*618*880； ▲22.内容积：≥45L； 23.隔板承重：15kg； 24.隔板层数/标配层数：6/2层； 25.隔板间距：40mm； 26.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/5.5A； 27.净重/毛重kg：37/43； 28.可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、程序控温仪、U盘数据储存、手机APP（远程控制）。 | 4 | 台 |
|  | 气流烘干器 | 1.功率（W）：800； 2.工作电源：220V/50Hz； 3.风管数量（根）：30； 4.风管长度（mm）：170； 5.温度调整范围：40℃-120℃； 6.控温精度：±5℃； 7.控温方式：旋钮控温； 8.外壳材质：不锈钢； 9.机型尺寸（mm）：400*400； 10.包装尺寸（mm）：430*430*330； 11.重量（Kg）：7Kg。 | 4 | 台 |
|  | 真空泵 | ▲1.防腐双表双抽气头 2.功率(W)：180； 3.工作电源（V/HZ）：220/50 4.流量（L/min）：60； 5.扬程：8m； 6.机体材质：防腐； ▲7.最大真空度：0.098Mpa； 8.单头抽气量:10L/min； 9.抽气头数：2个； 10.储水箱容积：15L； 11.外形尺寸长*宽*高:400*280*420mm； 12.全机重量：15KG。 | 8 | 台 |
|  | 超声波清洗器 | 1.清洗器采用单片机软件操作； 2.清洗器主体材质均为304优质不锈钢； 3.数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示；4.数显显示工作液位，数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）； 5.清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。 6.标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz； 7.外形尺寸：325*265*335mm； 8.内槽尺寸：300*240*150mm； 9.容量：10L； 10.超声频率：40kHz； 11.超声功率：200W； 12.超声功率可调范围：40-100%； 13.加热功率：400W； 14.温度设定范围：室温-80℃； 15.工作时间可调：1-480min； 16.液位显示、保护：有。 | 2 | 台 |
|  | 恒温水浴槽 | 1.孔数：单列二孔； 2.温度范围：室温+5～99℃； 3.温度分辨率：0.1℃； 4.内胆：不锈钢内胆,圈,盖（304）； 5.加热功率：500W； 6.温度波动：±0.5℃； 7.工作尺寸：305×160×140mm。 | 16 | 台 |
|  | 电热套磁力搅拌器 | 最高到380℃的通用加热设备 产品特点： 1.外壳冷板一次成型，表面防腐处理； 2.镍铬铝合金丝缠绕加热体，升温迅速，寿命极长； 3.磁力搅拌、温度均匀； 技术参数： 1.方式：磁力搅拌+表面热传导； 2.磁力搅拌：有； 3.调速范围：0-1600rpm； 4.最小调节转数：200rpm； 5.驱动方式：电机； 6.电机功率：0.01kw； 7.工作方式：持续； 8.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 9.加热器：镍铬铝合金； 10.搅拌子：聚四氟； 11.温度设定方式：刻度； 12.速度表示方式：刻度； 13.额定功率（kw）：0.15； 14.外形尺寸（宽*深*高mm）：φ196*176； 15.外包装尺寸（宽*深*高mm）：246*246*216； 16.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/0.7A； 17.净重/毛重：2/2.5kg。 | 40 | 台 |
|  | 电炉 | 1.加热功率：2KW； 2.炉盘尺寸：155*155mm； 3.外部尺寸：185*185*135mm 4.材质：加厚板材，耐蚀防锈。 | 40 | 台 |
|  | 酸度计 | 1.数字式pH值计是测量溶液酸碱度pH值，同时可测定电动势mV值，各个参数的设置和测量使用开关进行切换，并且使用LED数码发光管显示。本仪器采用全量程温复合玻璃电极，可精确设置被测溶液的温度，由数码发光管显示并同时实现温度补偿； 2.仪器级别：0.01级； 3.测量范围：pH:(0.00~14.00)pH mV:(0~±1999)； 4.分辨率：pH：±0.01 mV：±1mV； 5.基本误差：pH：±0.01pH mV:±1mV； 6.输入阻抗：不小于1×1012Ω； 7.稳定性：±0.01pH/3h； 8.温度补偿范围：（0~99.9）℃手动； 9.外形尺寸：255×195×65mm； 10.仪器重量：1.6kg。 | 20 | 台 |
|  | 分光光度计 | 1.仪器技术参数 1.1仪器采用最新的微机处理技术，操作简便，仅四个按键就能完成测试； 1.2自动调校100%T和0%T等控制功能及多种方法的数据处理功能； 1.3T,A,C,F四种测试模式可选，切换方便； 1.4LED数字显示器可直接显示透射比、吸光度和浓度等参数，读数直观、准确； 1.5独特的光学系统、高性能优质光栅、接收器使仪器的测试更为精准； 1.6插座式钨灯设计，换灯免光学调试； ▲1.7配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据； 2.仪器主要技术参数： 2.1波长范围：325-1000nm； ▲2.2光谱带宽：4nm； ▲2.3波长准确度：±2nm； 2.4波长重复性：≤0.5nm； 2.5波长设置方式：手动； 2.6波长分辨率：0.1nm； 2.7、光度准确度：±0.5%T； 2.8度重复性：≤0.2%T； 2.9杂散光：≤0.2%T； 2.10稳定性：±0.002A/30min（500nm预热后）； 2.11光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C； 2.12显示系统：LED数字显示器； 2.13光源：长寿命钨灯。 | 8 | 台 |
|  | 鼓风干燥箱 | 类型：立式 1.方式：双风道强制对流； 2.使用温度范围：RT+10-300℃； 3.温度分辨率：0.1℃； 4.温度波动度：±1.0℃； 5.温度分布精度：±2.0%； 6.内装：镜面不锈钢板； 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装； 8.断热材：硅酸铝纤维； 9.加热器：不锈钢加热管； 10.额定功率：1.2kw； 11排气口：内径28mm*1，顶部； 12.温度控制方式：大屏液晶显示双PID； 13.温度表示方式：测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示；液晶下位显示； 14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时）； 15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动 16.程序模式：选配； 17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆、过升防止器、调速风机； 18.传感器：Pt100； 19.内尺寸（宽*深*高mm）：350*350*350； 20.外形尺寸（宽*深*高mm）：468*538*753； 21.外包装尺寸（宽*深*高mm）：592*618*880； ▲22.内容积：≥45L； 23.隔板承重：15kg； 24.隔板层数/标配层数：6/2层； 25.隔板间距：40mm； 26.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/5.5A； 27.净重/毛重kg：37/43； 28.可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、程序控温仪、U盘数据储存、手机APP（远程控制）。 | 2 | 台 |
|  | 气流烘干器 | 1.功率（W）：800； 2.工作电源：220V/50Hz； 3.风管数量（根）：30； 4.风管长度（mm）：170； 5.温度调整范围：40℃-120℃； 6.控温精度：±5℃； 7.控温方式：旋钮控温； 8.外壳材质：不锈钢； 9.机型尺寸（mm）：400*400； 10.包装尺寸（mm）：430*430*330； 11.重量（Kg）：7Kg。 | 2 | 台 |
|  | 真空泵 | ▲1.防腐双表双抽气头； 2.功率(W)：180； 3.工作电源（V/HZ）：~220/50 4.流量（L/min）：60； 5.扬程：8m； 6.机体材质：防腐； ▲7.最大真空度：0.098Mpa； 8.单头抽气量:10L/min； 9.抽气头数：2个； 10.储水箱容积：15L； 11.外形尺寸长*宽*高:400*280*420mm； 12.全机重量：15KG。 | 6 | 台 |
|  | 超声波清洗器 | 清洗器采用单片机软件操作。 清洗器主体材质均为304优质不锈钢。 数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。数显显示工作液位， 数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。 清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。 标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz。 外形尺寸：325*265*335mm 内槽尺寸：300*240*150mm 容量：10L 超声频率：40kHz 超声功率：200W 超声功率可调范围：40-100% 加热功率：400W 温度设定范围：室温-80℃ 工作时间可调：1-480min 液位显示、保护：有 | 1 | 台 |
|  | 电热套磁力搅拌器 | 最高到380℃的通用加热设备，产品特点：外壳冷板一次成型，表面防腐处理，镍铬铝合金丝缠绕加热体，升温迅速，寿命极长，磁力搅拌、温度均匀，技术参数： 1.方式：磁力搅拌+表面热传导； 2.磁力搅拌：有； 3.调速范围：0-1600rpm； 4.最小调节转数：200rpm； 5.驱动方式：电机； 6.电机功率：0.01kw； 7.工作方式：持续； 8.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 9.加热器：镍铬铝合金； 10.搅拌子：聚四氟； 11.温度设定方式：刻度； 12.速度表示方式：刻度； 13.额定功率（kw）：0.15； 14.外形尺寸（宽*深*高mm）：φ196*176； 15.外包装尺寸（宽*深*高mm）：246*246*216； 16.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/0.7A； 17净重/毛重：2/2.5kg。 | 20 | 台 |
|  | 显微熔点测定仪 | 1.测量范围：室温~320℃； 2.测量方法：目视； 3.放大镜倍数：40×-100×变倍； 4.测量模式：毛细管法、热台法； 5.最小示值：0.1℃； 6.重复性：≤200℃±1℃，＞200℃±2℃； 7.观察方式：双目体视显微镜； 8.电源：220V±22V,50Hz±1Hz； 9.仪器尺寸：269×160×435mm； 10.调温方式：双旋钮调温,微调:0-10档可选，粗调:0-80可选； 11.操作方式：手动机械式调节配合双灯指示； 12.显示方式：数码管显示。 | 2 | 台 |
|  | 铁架台，铁夹子，升降台 | 1.国标铁架台：60cm； 2.铁夹子：最大夹6cm； 3.升降台：20*20.升高：7.2—27.8cm。 | 40 | 套 |
|  | 电子天平 | 1.采用蓝色背光超大液晶显示（120×55mm），显示功能完备； 2.采用STL研究所传感器软件技术，使仪器性能更稳定； 3.四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效的屏蔽外界静电的干扰，视野清晰； 4.内置RS232标准接口，可选配连接打印机、计算机等设备；； 5.单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换； 6.称量范围(g)：0-200； 7.可读性（mg）：0.1； 8.秤盘尺寸（mm）：80； 9.净重：7.5kg； 10.外形尺寸（mm）：355×220×325； 11.工作空间高度：220mm； 12.校准方式：外部校准； 13.电源：220V/50Hz。 | 20 | 台 |
|  | 超纯水机 | 1.工作条件 1.1环境温度：5～45℃； 1.2电源：AC220V，50Hz； 2.主要用途 该系统由城市自来水作进水，利用多级别过滤（三级预处理组件、反渗透膜组件、离子交换组件、终端除菌）制作出实验室超纯水，水质标准达到并优于中国实验室用水规格GB6682、中国国家电子级超纯水规格GB/T11466.1的一级水标准。可应用于高效液相色谱HPLC、离子色谱IC、等离子体质谱ICP-MS、等离子光谱ICP、石墨炉原子吸收、水质分析等； 3.技术规格 3.1进水要求：城市自来水； 3.2纯水水质（三级水）； 3.2.1电导率：≤进水电导率x2%； 3.2.2有机物去除率：>99%，当分子量>200道尔顿时； 3.2.3颗粒和微生物去除率：>99%； ▲3.2.4产水量（25℃）：≥20升/小时； 3.2.5瞬间产水量：2.0升/分钟（储水桶有水时）； 3.3超纯水水质（一级水）； 3.3.1电阻率：18.25MΩ.cm@25℃； 3.3.2重金属离子：＜0.01ppb； 3.3.3细菌：＜0.01cfu/ml； 3.3.4颗粒物（＞0.22μm）：＜1/ml； 3.3.5总有机碳(TOC)：＜10ppb； 3.4性能特点: 3.4.1全自动微电脑控制系统，LED液晶屏全程实时显示动画式工作状态； 3.4.2运行状态直观易读，可实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态； 3.4.3在线电阻率检测仪，可随时超纯水电阻率； 3.4.4具有开机自检、断电复位、超限工作、缺水、低压和高压保护等声光报警功能； 3.4.5具有开机、缺水复位及累计制水2小时的3种RO膜防垢定时30秒冲洗程序，最大程度延长RO膜寿命； 3.4.6预处理采用旋转式接口设计，只需轻轻转动就能实现耗材的轻松更换； 3.4.7采用反渗透膜，可去除最高可达99%离子以及颗粒污染物等； 3.4.8纯化柱采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，并且采用在行业中具有最高离子交换能力的树脂，降低使用成本； ▲3.4.9机箱采用高强度全ABS工程塑料，非金属冷轧钢材质，外形美观，杜绝腐蚀和生锈，确保机体清洁，符合GLP规范； 3.4.10特设一键取水功能，无需繁琐操作界面即可实现一键分别取用RO及UP水； 3.4.11内置1.8升压力；纯水箱，保证供水量充足的同时节省实验室空间。 | 2 | 台 |
|  | 鼓风干燥箱 | 类型：立式 1.方式：双风道强制对流； 2.使用温度范围：RT+10-300℃； 3.温度分辨率：0.1℃； 4.温度波动度：±1.0℃； 5.温度分布精度：±2.0%； 6.内装：镜面不锈钢板； 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装； 8.断热材：硅酸铝纤维； 9.加热器：不锈钢加热管； 10.额定功率：1.2kw； 11排气口：内径28mm*1，顶部； 12.温度控制方式：大屏液晶显示双PID； 13.温度表示方式：测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示；液晶下位显示； 14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时）； 15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动 16.程序模式：选配； 17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆、过升防止器、调速风机； 18.传感器：Pt100； 19.内尺寸（宽*深*高mm）：350*350*350； 20.外形尺寸（宽*深*高mm）：468*538*753； 21.外包装尺寸（宽*深*高mm）：592*618*880； ▲22.内容积：≥45L； 23.隔板承重：15kg； 24.隔板层数/标配层数：6/2层； 25.隔板间距：40mm； 26.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/5.5A； 27.净重/毛重kg：37/43； 28.可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、程序控温仪、U盘数据储存、手机APP（远程控制）。 | 2 | 台 |
|  | 气流烘干器 | 1.功率（W）：800； 2.工作电源：220V/50Hz； 3.风管数量（根）：30； 4.风管长度（mm）：170； 5.温度调整范围：40℃-120℃； 6.控温精度：±5℃； 7.控温方式：旋钮控温； 8.外壳材质：不锈钢； 9.机型尺寸（mm）：400*400； 10.包装尺寸（mm）：430*430*330； 11.重量（Kg）：7Kg。 | 2 | 台 |
|  | 真空泵 | ▲1.防腐双表双抽气头； 2.功率(W)：180； 3.工作电源（V/HZ）：~220/50； 4.流量（L/min）：60； 5.扬程：8m； 6.机体材质：防腐； ▲7.最大真空度：0.098Mpa； 8.单头抽气量:10L/min； 9.抽气头数：2个； 10.储水箱容积：15L； 11.外形尺寸长*宽*高:400*280*420mm； 12.全机重量：15KG。 | 2 | 台 |
|  | 装药品冰箱 | 1.总容积：500-549升； 2.深度：60.1-65cm； 3.宽度：80-85cm； 4.高度：190cm以上； 5.制冷循环：双循环； 6.定频/变频：变频； 7.深冷速冻：负30度以下深冷速冻； 8.能效等级：一级能效； 9.制冷方式：风冷； 10.开门方式：90度直角开门。 | 1 | 台 |
|  | 一次性胶头滴管 | 2ml/5ml | 30 | 包 |
|  | 250mL锥形瓶 | 250mL | 150 | 个 |
|  | 吸量管 | 5ml | 60 | 支 |
|  | 吸量管 | 10ml | 60 | 支 |
|  | 培养皿 | 直径6cm | 60 | 个 |
|  | 培养皿 | 直径10cm | 60 | 个 |
|  | 泥三角 | 材质：瓷管和铁丝 | 60 | 个 |
|  | 玻璃棒 | 圆头 | 60 | 个 |
|  | 一次性手套 | L号 | 40 | 盒 |
|  | 洗耳球 | 中号 | 50 | 个 |
|  | 称量瓶 | 5mL | 50 | 个 |
|  | 烧杯 | 250ml | 50 | 个 |
|  | 湿巾 | 抽式 | 20 | 包 |
|  | 卫生纸 | 抽式 | 20 | 包 |
|  | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 60 | 支 |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 碳酸钠 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 碳酸氢钠 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 移液管 | 5ml | 50 | 支 |
|  | 移液管 | 10ml | 60 | 支 |
|  | 移液管 | 20ml | 60 | 支 |
|  | 移液管 | 25ml | 60 | 支 |
|  | 甲基橙 | 25g | 6 | 瓶 |
|  | 酚酞指示剂 | 25g | 6 | 瓶 |
|  | 容量瓶 | 100ml | 80 | 个 |
|  | 容量瓶 | 250ml | 80 | 个 |
|  | 容量瓶 | 500ml | 40 | 个 |
|  | 容量瓶 | 1000ml | 20 | 个 |
|  | 容量瓶 | 2000ml | 10 | 个 |
|  | 比色管架 | 匹配50ml | 60 | 个 |
|  | 比色管 | 50ml | 180 | 支 |
|  | 邻二氮菲 | 100g | 5 | 瓶 |
|  | (NH4)2Fe(SO4)2·12H2O | 500g | 5 | 瓶 |
|  | 盐酸羟胺 | 500mL | 6 | 瓶 |
|  | 冰醋酸 | 500mL | 6 | 瓶 |
|  | 醋酸钠 | 500g | 5 | 瓶 |
|  | 抽滤瓶 | 500ml | 20 | 个 |
|  | 布氏漏斗 | 耐高温 | 20 | 个 |
|  | 电子天平 | 0.01g精度 | 2 | 台 |
|  | 酒精灯 | 带灯芯 | 60 | 个 |
|  | 量筒 | 100ml | 60 | 个 |
|  | 烧杯 | 100ml | 250 | 个 |
|  | 氯化钠 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | pH试纸 | 范围1-14 | 15 | 盒 |
|  | 蒸发皿 | 10cm | 60 | 个 |
|  | 氯化钡 | 500g | 8 | 瓶 |
|  | 镁试剂 | 50g | 6 | 瓶 |
|  | 草酸铵 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 碳酸钠 | 500g | 8 | 瓶 |
|  | 石棉网 | 15*15 | 50 | 张 |
|  | 乙二胺四乙酸二钠盐 | 500g | 8 | 瓶 |
|  | 碳酸钙 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 钙指示剂 | 25g | 9 | 瓶 |
|  | 镁试剂 | 25g | 8 | 瓶 |
|  | 铬黑T指示剂 | 25g | 8 | 瓶 |
|  | 三乙醇胺 | 500ml | 9 | 瓶 |
|  | 氯化铵 | 500g | 9 | 瓶 |
|  | 锌粉 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 二甲酚橙 | 25g | 8 | 瓶 |
|  | 铁粉 | 500g | 5 | 瓶 |
|  | 硫酸亚铁 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 硫酸铵 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 氯化铁 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 硫氰酸钾 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 滤纸 | 定性 | 40 | 盒 |
|  | 洗瓶 | 500ml | 60 | 个 |
|  | 漏斗 | 60mm | 60 | 个 |
|  | 容量瓶 | 50mL | 50 | 个 |
|  | 氯化钠 | 500g | 5 | 瓶 |
|  | 酚酞指示剂 | 25g | 6 | 瓶 |
|  | 酸碱两用滴定管 | 50ml | 40 | 支 |
|  | 冰醋酸 | 500mL | 8 | 瓶 |
|  | 石蜡油 | 500mL | 10 | 瓶 |
|  | 酒精 | 25L | 1 | 瓶 |
|  | 苯甲酸 | 500g | 5 | 瓶 |
|  | 尿素 | 500g | 5 | 瓶 |
|  | 乙酰苯胺 | 500g | 5 | 瓶 |
|  | 水杨酸 | 500g | 5 | 瓶 |
|  | 毛细管 | 500支 | 6 | 盒 |
|  | 乳胶管 | 100米 | 2 | 条 |
|  | 中性氧化铝 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 亚甲基蓝 | 25g | 5 | 瓶 |
|  | 甲基橙 | 25g | 5 | 瓶 |
|  | 苯甲醛 | 500mL | 5 | 瓶 |
|  | 无水碳酸钾 | 500g | 5 | 瓶 |
|  | 无水碳酸钠 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 活性炭 | 100g | 8 | 瓶 |
|  | pH试纸 | 100条 | 6 | 盒 |
|  | 冰醋酸 | 500mL | 6 | 瓶 |
|  | 锌粉 | 100g | 5 | 瓶 |
|  | 滤纸 | 7/9/11cm | 5 | 箱 |
|  | 苯甲醛 | 500mL | 6 | 瓶 |
|  | 温度计套 | 24口 | 60 | 个 |
|  | 酒精温度计 | 0-200摄氏度 | 60 | 支 |
|  | 烧瓶夹 | 可调节 | 60 | 个 |
|  | 圆底烧瓶 | 150mL | 40 | 个 |
|  | 圆底烧瓶 | 100mL | 40 | 个 |
|  | 三口圆底烧瓶 | 150mL | 50 | 个 |
|  | 三口圆底烧瓶 | 100mL | 50 | 个 |
|  | 酒精温度计 | 0-100摄氏度 | 50 | 支 |
|  | 酒精温度计 | 0-300摄氏度 | 50 | 支 |
|  | 苯甲醛 | 500ml | 6 | 瓶 |
|  | 维生素B1 | 100g | 6 | 瓶 |
|  | 碳酸钾 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 直型冷凝管 | 40cm | 50 | 支 |
|  | 球形冷凝管 | 40cm | 50 | 支 |
|  | 蒸馏头 | 24号 | 50 | 支 |
|  | 尾接管 | 24号 | 50 | 支 |
|  | 温度计套 | 24号 | 50 | 只 |
|  | 锥形瓶 | 100ml | 150 | 只 |
|  | 索氏提取器 | 玻璃材质 | 50 | 只 |
|  | 韦氏分馏柱 | 40cm | 50 | 支 |
|  | 分液漏斗 | 250ml | 50 | 只 |
|  | 恒压滴液漏斗 | 100ml | 50 | 个 |
|  | 烧杯 | 250ml | 50 | 个 |
|  | 烧杯 | 100ml | 50 | 个 |
|  | 烧杯 | 500ml | 50 | 个 |
|  | 空心塞 | 24号 | 150 | 个 |
|  | 橡皮塞 | 24号 | 150 | 个 |
|  | 橡皮塞 | 34号 | 50 | 个 |
|  | 橡皮塞 | 44号 | 50 | 个 |
|  | 镊子 | 不锈钢 | 15 | 把 |
|  | 磁子 | 0.5cm | 70 | 个 |
|  | 磁子 | 1cm | 70 | 个 |
|  | 磁子 | 2cm | 70 | 个 |
|  | 沸石 | 500g | 6 | 瓶 |
|  | 药匙 | 单头 | 60 | 个 |
|  | 铁圈 | 不锈钢 | 60 | 个 |

分标3：专业仪器设备

1.预算金额：贰佰零捌万贰仟元整(￥2,082,000.00)

2.本项目的核心产品：化工仪表自动化实验装置

3.本项目货物须全部由符合政策要求的小微企业制造

| 序号 | 标的名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳吸收解吸实验装置 | 1.装置功能 1.1要求装置能观察填料塔流体力学状况，测定填料层压降与操作气速的关系，确定填料塔在某液体喷淋量下的液泛气速； 1.2要求装置能测定填料塔吸收体积传质总系数实验方法； 1.3要求装置能研究流体的流动对传质阻力的影响、吸收剂用量对传质系数的影响和传质阻力较小侧流体的流量变化对吸收过程的影响，学会吸收过程的调节； 1.4要求装置满足吸收塔和解吸塔均可单独进行吸收实验，测试不同规格不同材质填料的吸收效果。 2.装置特点 2.1要求装置可分别实现吸收塔、解吸塔的塔性能测试实验，且做单塔性能测试实验时只需开一台水泵。 2.2吸收塔、解吸塔可以独立接入C02气体，从而实现不同填料下的吸收性能测试实验。 ▲2.3要求装置主体管道均为不锈钢材质（投标时提供该装置实物照片）； 2.4要求装置能实现二氧化碳吸收解吸可在线监测气体浓度； 2.5要求装置具有在线实时智能监测软件，可实现实验数据的检测，实验数据的处理和实验报告的自动生成； 2.6要求装置配置智慧学习平台，方便学生线上学习、线上实验预习，并提供实验室安全准入考核功能； ▲2.7要求装置具有急停按钮、语音声光播报硬件（投标时提供包含急停按钮、语音声光播报硬件的装置图片或视频截图佐证材料，照片应体现出为本装置上的急停按钮和声光报警硬件）。 3.设计参数 3.1体系：CO2～空气～水，常压操作。 3.2空气流量：0.06～0.6m3/h，0～48m3/h，分段可测。 3.3 CO2量：0.06～0.6L/min。 3.4水流量：0.2～1.0m3/h。 4.装置参数 4.1设备尺寸(长×宽×高)≧2200×600×1750mm，高品质铝合金框架（带滑轮和禁锢脚）。配置独立的可移动的仪控工作站，规格(长×宽×高)≧500×600×1700mm，要求独立控制柜，且采用嵌入式触摸屏，高品质铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置，多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域，数量1套。 4.2吸收塔：塔径≧φ100mm，主体塔节有机玻璃≧φ120×1000mm；上部出口段要求不锈钢,塔径≧φ100×200mm；下部入口段要求不锈钢，塔径≧φ150×300mm；不锈钢散装填料，高度≧900mm，数量1台；解吸塔：塔径≧φ100mm，主体塔节有机玻璃≧φ120×1000mm；上部出口段要求不锈钢,塔径≧φ100×200mm；下部入口段要求不锈钢，塔径≧φ150×300mm；不锈钢散装填料，高度≧900mm，数量1台； 4.3富液罐要求不锈钢304，尺寸≧φ200×400mm，数量1台；贫液罐要求不锈钢304，尺寸≧φ200×400mm，数量1台； 4.4贫液泵/富液泵要求不锈钢离心泵，额定流量≧1m3/h，扬程≧15.5m，功率≧250W，数量2台； 4.5吸收风机/解吸风机：高效旋涡风机，功率≧550W，最大流量≧95m3/h，数量2台； 4.6液位计要求四氟管液位计，数量4台； 4.7温度要求温度传感器，精度：A级，数量4台； 4.8压力变送器要求精度：±0.5%.FS，数量2台； 4.9转子流量计，数量4台；远传流量计数量4台； 4.10配置两台三通阀，使仅需开启一台风机及机泵即可实现测定塔的流体力学性能； 4.11二氧化碳分析仪：检测原理：红外原理，测量范围：0～10%VOL；分辨率:0.01%VOL；2.5寸LED高清彩屏显示，数量1台； 4.12管路：要求管路均采用304不锈钢设计，提供实物照片1张予以证明； 4.13变频器：要求配置变频器(支持可通过PU接口实现RS-485通讯)，数量4台； 4.14可编程逻辑控制器：系统集成以太网口，具有运行通讯指示灯，采用标准导轨，所有模块的输入输出端子均可拆卸，数量1套； 4.15智能物联网触摸屏要求：尺寸：≥15.6”LED屏；分辨率：≥1920x1080；CPU：≥四核1GHz主频；内存：≥1GB；系统存储：≥8GB；网口：10/100M自适应x1、WiFix1；扩展口：USBX1，串口X4；材质：铸铝面板，数量1台，为防范病毒进入实验室设备、保证实验室数据安全，物联网触摸屏应配备嵌入式操作系统，支持远程监控，支持远程穿透，要求网口支持交换机功能，可安装监控软件、实验数据处理、存储、实验安全准入等。 ▲4.16仪控工作站：要求装置包含实验数据的手动\自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动\自动生成。（投标时提供实物组态、功能截图及照片佐证材料和仪控工作站所有技术要求，能证明为本装置且有数据处理等功能） 5.公用工程： 5.1水：装置自带贮水箱，实验时连接实验室自来水，经过装置配置的净水系统处理后，将水箱注满，经过净水系统处理的水可循环使用。 5.2电：电压AC220V，功率2.5kW，标准单相三线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 5.3气：空气，来自风机；CO2来自气体钢瓶。 6.实验物料：水、空气和CO2气体。 7.软件组成 7.1要求配置在线实时智能监测软件一套，在线监测装置的各种变量数据； a.可实现实验数据的手/自动采集，数据一键处理并生成曲线。b.可通过外接USB口导出实验报告。 7.2化工原理3D虚拟仿真软件一套： a.软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容。b.允许用户在3D虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。c.3D虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。 7.3智慧学习平台： a.支持微信小程序登录；b.支持姓名、班级、学号、人脸等人员信息在线录入；c.支持手机端选择装置并进行在线视频资料及文档资料学习，学习结束后记录学习时长；d.支持手机端和网页端进行装置三维场景学习，可在三维场景进行装置旋转、放大、缩小等操作，点击核心设备可进行视频或者文档形式的知识点弹窗学习，学习结束后记录学习时长；e.支持在线准入考试，包括选择题、判断题，自动评分结束系统自动生成成绩单，达到准入标准后，颁发具有有效期的准入证。考试未达标，系统会自动推送错题本。 7.4智慧化原管控平台 基于工业互联网平台进行APP开发，要求工业App组态开发软件满足以下技术性能指标： ▲（1）要求系统提供主要功能有：流程监控、在线报表、工业app业务管理页面、工作流管理、趋势图分析、大屏画面应用（投标时提供第三方软件测评机构出具的软件评测报告或功能截图或产品制造商相关证明材料）； （2）要求支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能； （3）支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新APP的增值开发； （4）提供基于H5技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome浏览器访问； （5）集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库； （6）要求图元库提供图元控件，至少包括不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、自定义形状、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段； （7）要求图表库提供图表控件包括：折线图、曲线图、柱状图、面积图、仪表盘、速度仪、气泡图、散点图、饼图、漏斗图、蛛网图、环形图、SPC图和直方图； （8）要求控件库提供综合控件包括：实时报警、历史报警、驱动视频、定时器、待办列表、自定义报表、轮播、日历和可编程组件； （9）要求表单库提供表单控件包括：线条、标签、隐藏域、输入框、下拉框、级联选择、单选框、复选框、日期、按钮、树状、单列表、表格、图片、标签页、上传、面包屑、搜索、时间； （10）要求扩展库提供扩展控件包括：泵、传感器、电机、电气符号、阀门、风机、管道、罐、换热器、搅拌器、刻度、流量计、炉、塔和执行机构； （11）要求支持至少48种工业协议、350余种设备的集成和数据转换，兼容传统或新型通用协议DDE、OPC DA、OPC UA、Modbus RTU/TCP、BACnet TCP/IP、IEC 101、IEC 103、IEC 104、IEC 61850、CDT，集成Profinet、HostLink、XT9702等协议； （12）移动端APP功能要求：可通过二维码进入化工装置操作界面，展示多种化工原理装置，支持在线实验操作、实时视频监控、查看学习视频与资料、设备数据及风机泵阀等远程控制，可采集实验数据并导出实验报告。后台涵盖用户（教师、学生）与设备管理（信息、监控视频、控制设备、学习视频、学习资料、参数、点位、实验）等功能，提供实验操作记录与视频、资料学习记录统计分析，并内置系统角色、账号管理与权限配置，满足师生日常教学与实验需求，配套智能数据采集网关1套、网络视频监控1台； 7.5内网安全管理系统：1个点位 ▲（1）系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告或功能截图或产品制造商相关证明材料）； （2）本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况； （3）数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区； （4）安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示； （5）应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式； （6）在自定义时间段内，可以找回任何硬盘在任何时刻的数据，无论任何文件因为任何原因丢失、覆盖、数据篡改等，均可以找回（无需重启系统）； （7）违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断； （8）提供的右键功能中，有文件来源分析，对选定的文件做来源去向分析，选择“文件来源分析”，系统自动分析并显示文件来自何处； （9）当系统遭到木马破坏、勒索病毒、流氓软件强制安装劫持、系统崩溃、文件误删除、硬盘格式化、数据删除或覆盖等，都能使整个系统返回到过去系统正常的时刻； （10）安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。 8.其他要求：装置质保至少3年。 | 2 | 套 |
| 2 | 流体流动与输送实验装置 | 1.装置功能 1.1要求装置能测定恒定转速条件下泵的扬程(H)、轴功率(N)以及效率（η）与泵的流量(Q)之间的离心泵特性曲线，实测曲线趋势明显，要求与化工原理教科书吻合； 1.2要求装置能测定光滑圆直管、粗糙圆直管的摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系，验证在一般湍流区内λ与Re的关系曲线； 1.3要求装置能测定湍流状态下，流体流经阀门（闸阀、截止阀）时的局部阻力系数ζ； 1.4要求装置能测定层流状态下，直管的摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系，以及流体由层流到湍流过程中，摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系； 2.装置特点 2.1要求装置包含离心泵、管路特性（直管和局部阻力管）实验、局部管阻特性（闸阀、截止阀）实验。 2.2要求装置具有层流管路的特性实验，还可满足雷诺演示实验；要求装置配置计量水量，可实验流量计的手动校核实验。 2.3要求装置具有在线实时智能监测软件，可实现实验数据的检测，实验数据的处理和实验报告的自动生成；要求装置配置智慧学习平台，方便学生线上学习、线上实验预习，并提供实验室安全准入考核功能。 ▲2.4要求装置具有急停按钮、语音声光播报硬件（投标时提供包含急停按钮、语音声光播报硬件的装置图片或视频截图佐证材料）； 3.设计参数 3.1液体流量：泵特性实验部分约0～8m3/h；管路阻力实验部分约0～4m3/h。 3.2流体流动特点包含层流、过渡流及湍流的全过程，雷诺数范围约200～1.1×10^5。 4.装置参数 4.1设备尺寸不小于2600×600×1750mm(长×宽×高)，高品质铝合金框架（带滑轮和禁锢脚）。仪控工作站尺寸不小于500×600×1750mm(长×宽×高)，要求独立控制柜，且采用嵌入式触摸屏，高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置，多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域，数量1套。 4.2水箱要求304不锈钢材质,容积≧70L，数量1台。计量水箱要求有机玻璃材质，容积≧8L，数量1台；高位槽要求玻璃材质,容积≧8L，数量1台； 4.3离心泵要求卧式多级离心泵，额定流量≧6m3/h，功率1.1kW，数量1台； 4.4泵配套要求不锈钢灌泵漏斗,不锈钢排气口，PVC底阀，数量1套。 4.5光滑管要求不锈钢材质，DN15，测量段长度≧1000mm，前后有直管段设计，数量1根。粗糙管要求不锈钢材质，DN15，测量段长度≧1000mm，前后有直管段设计，数量1根；局部阻力管要求不锈钢材质，DN15，截止阀和闸阀，前后有直管段设计，各一根，数量1根。层流管要求透明材质,DN15,测量段长度≧1000mm，前后有直管段设计，数量1根。 4.6要求层流管为透明材质，其它所有管道均为不锈钢材质。 4.7温度要求配备温度传感器，精度：不低于B级，数量：1只； 4.8流量要求电磁流量计，数量：1台；压差要求差压变送器，数量3台；压力要求配备压力变送器、现场压力表，数量：2台；泵功率要求配置功率变送器，精度：1%.FS，数量：1台；转速要求配置高精度转速传感器，精度：100P/R，1台； 4.9调节阀要求配置电动调节阀，数量1台；变频器要求配置变频器(支持可通过PU接口实现RS-485通讯)，1台； 4.10可编程逻辑控制器：系统集成以太网口，具有运行通讯指示灯，采用标准导轨，所有模块的输入输出端子均可拆卸，数量1套； 4.11智能物联网触摸屏：尺寸：≥15.6”LED屏；分辨率：≥1920x1080；CPU：≥四核1GHz主频；内存：≥1GB；系统存储：≥8GB；网口：10/100M自适应x1、WiFix1；扩展口：USBX1，串口X4；材质：铸铝面板，数量1台，为防范病毒进入实验室设备、保证实验室数据安全，物联网触摸屏应配备嵌入式操作系统，支持远程监控，支持远程穿透，要求网口支持交换机功能，可安装监控软件、实验数据处理、存储、实验安全准入等； ▲4.12仪控工作站：要求装置包含实验数据的手动\自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动\自动生成（投标时提供实物组态、功能截图及照片佐证材料和仪控工作站所有技术要求，能证明为本装置且有数据处理等功能）。 5.公用工程 5.1水：装置自带贮水箱，实验时连接实验室自来水，经装置配置的净水系统处理后，将水箱注满，经过净水系统处理的水可循环使用。 5.2电：电压AC220V，功率2kW，单相三线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 6.实验物料：清洁自来水 7.软件组成 7.1要求配置在线实时智能监测软件一套，在线监测装置的各种变量数据； a.可实现实验数据的手/自动采集，数据一键处理并生成曲线。b.可通过外接USB口导出实验报告。 7.2化工原理3D虚拟仿真软件一套： a.软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容。b.允许用户在3D虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。c.3D虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。 ▲7.3智慧学习平台(投标时提供以下功能操作视频截图）： a.支持微信小程序登录；b.支持姓名、班级、学号、人脸等人员信息在线录入；c.支持手机端选择装置并进行在线视频资料及文档资料学习，学习结束后记录学习时长；d.支持手机端和网页端进行装置三维场景学习，可在三维场景进行装置旋转、放大、缩小等操作，点击核心设备可进行视频或者文档形式的知识点弹窗学习，学习结束后记录学习时长；e.支持在线准入考试，包括选择题、判断题，自动评分结束系统自动生成成绩单，达到准入标准后，颁发具有有效期的准入证。考试未达标，系统会自动推送错题本。 7.4.智慧化原管控平台 基于工业互联网平台进行APP开发，要求工业App组态开发软件满足以下技术性能指标： （1）要求系统提供主要功能有：流程监控、在线报表、工业app业务管理页面、工作流管理、趋势图分析、大屏画面应用； （2）要求支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能； （3）支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新APP的增值开发； （4）要求提供基于H5技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome浏览器访问； （5）集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库； ▲（6）要求图元库提供图元控件，至少包括不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、自定义形状、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段（投标时提供功能截图证明）； （7）要求图表库提供图表控件包括：折线图、曲线图、柱状图、面积图、仪表盘、速度仪、气泡图、散点图、饼图、漏斗图、蛛网图、环形图、SPC图和直方图； （8）要求控件库提供综合控件包括：实时报警、历史报警、驱动视频、定时器、待办列表、自定义报表、轮播、日历和可编程组件； （9）要求表单库提供表单控件包括：线条、标签、隐藏域、输入框、下拉框、级联选择、单选框、复选框、日期、按钮、树状、单列表、表格、图片、标签页、上传、面包屑、搜索、时间； （10）要求扩展库提供扩展控件包括：泵、传感器、电机、电气符号、阀门、风机、管道、罐、换热器、搅拌器、刻度、流量计、炉、塔和执行机构； （11）要求支持至少48种工业协议、350余种设备的集成和数据转换，兼容传统或新型通用协议DDE、OPC DA、OPC UA、Modbus RTU/TCP、BACnet TCP/IP、IEC 101、IEC 103、IEC 104、IEC 61850、CDT，集成Profinet、HostLink、XT9702等协议； （12）移动端APP功能要求：可通过二维码进入化工装置操作界面，展示多种化工原理装置，支持在线实验操作、实时视频监控、查看学习视频与资料、设备数据及风机泵阀等远程控制，可采集实验数据并导出实验报告。后台涵盖用户（教师、学生）与设备管理（信息、监控视频、控制设备、学习视频、学习资料、参数、点位、实验）等功能，提供实验操作记录与视频、资料学习记录统计分析，并内置系统角色、账号管理与权限配置，满足师生日常教学与实验需求，配套智能数据采集网关1套、网络视频监控1台； 7.5内网安全管理系统：1个点位 （1）系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求； （2）本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况； ▲（3）数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区（投标时提供多分区U盘的功能截图）； （4）安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示； （5）应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式； （6）在自定义时间段内，可以找回任何硬盘在任何时刻的数据，无论任何文件因为任何原因丢失、覆盖、数据篡改等，均可以找回（无需重启系统）； （7）违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断； （8）提供的右键功能中，有文件来源分析，对选定的文件做来源去向分析，选择“文件来源分析”，系统自动分析并显示文件来自何处； （9）当系统遭到木马破坏、勒索病毒、流氓软件强制安装劫持、系统崩溃、文件误删除、硬盘格式化、数据删除或覆盖等，都能使整个系统返回到过去系统正常的时刻； （10）安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。 8.其他要求：装置质保至少3年。 | 2 | 套 |
| 3 | 传热综合实验装置 | 1.装置功能 1.1要求装置具有气-汽间壁换热；要求装置满足空气在普通管内和强化传热管内的对流传热系数测定方法实验要求，并比较其传热效果的；要求装置满足水蒸汽在水平管外壁的冷凝传热系数测定方法实验要求； 1.2要求装置具有蒸汽冷凝液有物料回收利用的设计理念体现。 2.装置特点： 2.1要求装置具备光滑管、强化管、列管换热器的传热实验，且列管换热器可进行串并联操作； ▲2.2要求装置采用自制蒸汽发生器，配置水封罐、安全阀、液位开关，实现快速微正压蒸汽的生成、液位低时加热紧急切断，且蒸汽压力稳定可靠，蒸汽系统循环，要求蒸汽冷凝液有物料回收利用的设计（投标时提供照片佐证材料）； 2.3要求装置具备强化换热管内的强化组件可拆卸，满足实验动手能力的培训； 2.4要求装置体现文丘里流量计的使用方法，掌握节流元件温压补偿的计算方法； 2.5要求装置具有在线实时智能监测软件，可实现实验数据的检测，实验数据的处理和实验报告的自动生成；要求装置配置智慧学习平台，方便学生线上学习、线上实验预习，并提供实验室安全准入考核功能； 2.6要求装置具有急停按钮、语音声光播报硬件； 2.7要求装置采用高品质铝合金框架。 3.设计参数： 3.1冷流体（空气）流量：4～40m3/h。 3.2冷流体（空气）温度：常温～40℃。 3.3热流体（蒸汽）温度：97～105℃。 4.装置参数 4.1设备尺寸(长×宽×高)≧2200×600×1700mm，为高品质铝合金框架（带滑轮和禁锢脚）。配置独立的可移动的仪控工作站，规格(长×宽×高)≧500×600×1700mm，要求独立控制柜，且采用嵌入式触摸屏，高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置，多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域，数量1套。 4.2风机：风量≥95m3/h，数量1台； ▲4.3普通套管换热器：全不锈钢换热器。冷流体走管内，热流体走管外。要求普通管规格，测量段长度≧1m，数量1台；强化管换热器：全不锈钢换热器。冷流体走管内，热流体走管外。要求强化管规格测量段长度≧1m，要求强化管内件可拆除（投标时提供此设备结构图），数量1台； 4.4蒸汽冷凝器：风冷式换热器，数量1台；蒸汽发生器要求常压设计，有防干烧的液位开关及安全阀，且要求10min内出蒸汽，缩短实验准备时间，规格(长×宽×高)≧350×200×300mm，加热功率2.5kW，数量1台； 4.5列管换热器要求304全不锈钢换热器，外设镜面保温层。冷流体走管内，热流体走管外。列管规格不小于，内有两根，要求可实现串并联操作，数量1台； 4.6温度要求温度传感器，精度A级，数量6台；壁温要求贴壁式温度传感器,精度：A级,数量4台； 4.7流量要求文丘里流量计，精度：±1.5%FS，数量1台；压力要求压力变送器，精度0.5%.FS，数量1台；液位要求玻璃管液位计，数量1台； 4.8变频器要求配置变频器(支持可通过PU接口实现RS-485通讯)，1台； 4.9可编程逻辑控制器：系统集成以太网口，具有运行通讯指示灯，采用标准导轨，所有模块的输入输出端子均可拆卸，数量1套. 4.10智能物联网触摸屏要求：尺寸：≥15.6”LED屏；分辨率：≥1920x1080；CPU：≥四核1GHz主频；内存：≥1GB；系统存储：≥8GB；网口：10/100M自适应x1、WiFix1；扩展口：USBX1，串口X4；材质：铸铝面板，数量1台，为防范病毒进入实验室设备、保证实验室数据安全，物联网触摸屏应配备嵌入式操作系统，支持远程监控，支持远程穿透，要求网口支持交换机功能，可安装监控软件、实验数据处理、存储、实验安全准入等。 ▲4.11仪控工作站：要求装置包含实验数据的手动\自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动\自动生成（投标时提供实物组态、功能截图及照片佐证材料和仪控工作站所有技术要求，能证明为本装置且有数据处理等功能）。 5.公用工程： 电：电压AC220V，功率5kW，标准单相三线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 6.实验物料：空气 7.软件组成 7.1要求配置在线实时智能监测软件一套，在线监测装置的各种变量数据； a.可实现实验数据的手/自动采集，数据一键处理并生成曲线。b.可通过外接USB口导出实验报告。 7.2化工原理3D虚拟仿真软件一套： a.软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容。b.允许用户在3D虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。c.3D虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。 7.3智慧学习平台： a.支持微信小程序登录；b.支持姓名、班级、学号、人脸等人员信息在线录入；c.支持手机端选择装置并进行在线视频资料及文档资料学习，学习结束后记录学习时长；d.支持手机端和网页端进行装置三维场景学习，可在三维场景进行装置旋转、放大、缩小等操作，点击核心设备可进行视频或者文档形式的知识点弹窗学习，学习结束后记录学习时长；e.支持在线准入考试，包括选择题、判断题，自动评分结束系统自动生成成绩单，达到准入标准后，颁发具有有效期的准入证。考试未达标，系统会自动推送错题本。 7.4.智慧化原管控平台 基于工业互联网平台进行APP开发，要求工业App组态开发软件满足以下技术性能指标： （1）要求系统提供主要功能有：流程监控、在线报表、工业app业务管理页面、工作流管理、趋势图分析、大屏画面应用； （2）要求支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能； （3）支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新APP的增值开发； （4）要求提供基于H5技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome浏览器访问； （5）集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库； （6）要求图元库提供图元控件，至少包括不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、自定义形状、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段； （7）要求图表库提供图表控件包括：折线图、曲线图、柱状图、面积图、仪表盘、速度仪、气泡图、散点图、饼图、漏斗图、蛛网图、环形图、SPC图和直方图； ▲（8）要求控件库提供综合控件包括：实时报警、历史报警、驱动视频、定时器、待办列表、自定义报表、轮播、日历和可编程组件（投标时提供功能截图证明）； （9）要求表单库提供表单控件包括：线条、标签、隐藏域、输入框、下拉框、级联选择、单选框、复选框、日期、按钮、树状、单列表、表格、图片、标签页、上传、面包屑、搜索、时间； （10）要求扩展库提供扩展控件包括：泵、传感器、电机、电气符号、阀门、风机、管道、罐、换热器、搅拌器、刻度、流量计、炉、塔和执行机构； （11）要求支持至少48种工业协议、350余种设备的集成和数据转换，兼容传统或新型通用协议DDE、OPC DA、OPC UA、Modbus RTU/TCP、BACnet TCP/IP、IEC 101、IEC 103、IEC 104、IEC 61850、CDT，集成Profinet、HostLink、XT9702等协议； ▲（12）移动端APP功能要求：可通过二维码进入化工装置操作界面，展示多种化工原理装置，支持在线实验操作、实时视频监控、查看学习视频与资料、设备数据及风机泵阀等远程控制，可采集实验数据并导出实验报告。后台涵盖用户（教师、学生）与设备管理（信息、监控视频、控制设备、学习视频、学习资料、参数、点位、实验）等功能，提供实验操作记录与视频、资料学习记录统计分析，并内置系统角色、账号管理与权限配置，满足师生日常教学与实验需求，配套智能数据采集网关1套、网络视频监控1台（投标时提供功能截图证明）； 7.5内网安全管理系统：1个点位 （1）系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求； （2）本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况； （3）数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区； ▲（4）安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示（投标时提供网络拓扑的功能截图）； （5）应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式； （6）在自定义时间段内，可以找回任何硬盘在任何时刻的数据，无论任何文件因为任何原因丢失、覆盖、数据篡改等，均可以找回（无需重启系统）； （7）违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断； （8）提供的右键功能中，有文件来源分析，对选定的文件做来源去向分析，选择“文件来源分析”，系统自动分析并显示文件来自何处； （9）当系统遭到木马破坏、勒索病毒、流氓软件强制安装劫持、系统崩溃、文件误删除、硬盘格式化、数据删除或覆盖等，都能使整个系统返回到过去系统正常的时刻； （10）安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。 8.其他要求：装置质保至少3年。 | 2 | 套 |
| 4 | 筛板精馏实验装置 | 1.装置功能 1.1要求装置能测定板式精馏塔全塔效率和单板效率的方法； 1.2要求装置能测定筛板塔单板效率； 2.装置特点： 2.1筛板精馏塔要求包含12块筛板，其中包含一块视盅，且视盅的安装高度在1.3m左右，便于学生观察筛板的结构和气液传质、传热的过程。 2.2要求装置包含进料预热器，可进行泡点进料实验。 2.3要求装置有残液泵、残液流量计，实现整个流程的完整型，并且实验结束后，产品罐、残液罐内的料液均可返回到原料罐，每次实验酌情少量加原料即可。要求装置配置冷却液循环泵，可实现塔顶冷却液的循环利用。 2.4要求装置具有在线实时智能监测软件，可实现实验数据的检测，实验数据的处理和实验报告的自动生成。要求装置配置智慧学习平台，方便学生线上学习、线上实验预习，并提供实验室安全准入考核功能。 2.5要求装置具有急停按钮、语音声光播报硬件。 ▲2.6要求装置有残液泵、残液流量计，实现整个流程的完整型，并且实验结束后，产品罐、残液罐内的料液均可返回到原料罐，每次实验酌情少量加原料即可（投标时提供流程图、三维图）。 3.设计参数： 3.1体系：乙醇-水。 3.2进料量：4～10L/h。 3.3全塔效率：30～50%，单板效率：30～50%。 4.装置参数 4.1设备尺寸≧2200×600×1700mm(长×宽×高)，要求为高品质铝合金框架（带滑轮和禁锢脚）。配置独立的可移动的仪控工作站，规格(长×宽×高)≧500×600×1700mm。要求独立控制柜，且采用嵌入式触摸屏，高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置，多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域，数量1套。 4.2精馏塔要求不锈钢材质，塔釜≧Ф150×400mm，内有加热管，加热功率2.5kW，塔节由10块带降液管筛板，一个玻璃视盅组成，尺寸≧Ф100×1500mm，数量1套； 4.3原料槽要求不锈钢材质，尺寸≧Ф250×400mm，数量1台；产品槽要求不锈钢材质，尺寸≧Ф150×300mm，数量1台；残液槽要求不锈钢材质，尺寸≧Ф200×400mm，数量1台；塔底换热器要求不锈钢板式换热器，换热面积≧0.4m2,数量1台。塔顶冷凝器要求不锈钢板式换热器，换热面积≧0.8m2,数量1台；塔顶冷凝液罐要求玻璃材质，尺寸≧Ф50×120mm,数量1台；进料预热器要求不锈钢材质，内有加热，功率1kW，数量1台； 4.4进料泵要求蠕动泵，流量范围：0.16～366.6ml/min，数量1台；回流泵要求蠕动泵，流量范围：0.16～366.6ml/min，数量1台；残液泵：磁力循环泵，最大流量≧8L/min,扬程≧4m，功率≧10W，数量1台； 4.5冷却液循环泵：空载温度：-20℃～室温；循环泵最大循环流量≧10L/min；循环泵最大扬程≧6m，数量1台； 4.6温度要求温度传感器，精度：A级，数量10台； 4.7要求配置残液流量计和残液泵，实现精馏流程的完整，便于教学； 4.8变频器：配置变频器(支持可通过PU接口实现RS-485通讯)，数量1台； 4.9可编程逻辑控制器：系统集成以太网口，具有运行通讯指示灯，采用标准导轨，所有模块的输入输出端子均可拆卸，数量1套. ▲4.10智能物联网触摸屏要求：尺寸：≥15.6”LED屏；分辨率：≥1920x1080；CPU：≥四核1GHz主频；内存：≥1GB；系统存储：≥8GB；网口：10/100M自适应x1、WiFix1；扩展口：USBX1，串口X4；材质：铸铝面板，数量1台，为防范病毒进入实验室设备、保证实验室数据安全，物联网触摸屏应配备嵌入式操作系统，支持远程监控，支持远程穿透，要求网口支持交换机功能，可安装监控软件、实验数据处理、存储、实验安全准入等（投标时提供工控屏说明书及工控屏安装在装置上的实物照片佐证，实物照片与说明书上工控屏外观需一致）。 4.11仪控工作站：要求装置包含实验数据的手动\自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动\自动生成。 5.公用工程： 电：电压AC220V，功率6kW，单相三线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 6.实验物料：水、乙醇 7.软件组成 7.1要求配置在线实时智能监测软件一套，在线监测装置的各种变量数据； a.可实现实验数据的手/自动采集，数据一键处理并生成曲线。b.可通过外接USB口导出实验报告。 7.2化工原理3D虚拟仿真软件一套： a.软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容。b.允许用户在3D虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。c.3D虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。 7.3智慧学习平台： a.支持微信小程序登录；b.支持姓名、班级、学号、人脸等人员信息在线录入；c.支持手机端选择装置并进行在线视频资料及文档资料学习，学习结束后记录学习时长；d.支持手机端和网页端进行装置三维场景学习，可在三维场景进行装置旋转、放大、缩小等操作，点击核心设备可进行视频或者文档形式的知识点弹窗学习，学习结束后记录学习时长；e.支持在线准入考试，包括选择题、判断题，自动评分结束系统自动生成成绩单，达到准入标准后，颁发具有有效期的准入证。考试未达标，系统会自动推送错题本。 7.4智慧化原管控平台 基于工业互联网平台进行APP开发，要求工业App组态开发软件满足以下技术性能指标： （1）要求系统提供主要功能有：流程监控、在线报表、工业app业务管理页面、工作流管理、趋势图分析、大屏画面应用； （2）要求支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能； （3）支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新APP的增值开发； （4）要求提供基于H5技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome浏览器访问； （5）集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库； （6）要求图元库提供图元控件，至少包括不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、自定义形状、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段； ▲（7）要求图表库提供图表控件包括：折线图、曲线图、柱状图、面积图、仪表盘、速度仪、气泡图、散点图、饼图、漏斗图、蛛网图、环形图、SPC图和直方图（投标时提供功能截图证明）； （8）要求控件库提供综合控件包括：实时报警、历史报警、驱动视频、定时器、待办列表、自定义报表、轮播、日历和可编程组件； （9）要求表单库提供表单控件包括：线条、标签、隐藏域、输入框、下拉框、级联选择、单选框、复选框、日期、按钮、树状、单列表、表格、图片、标签页、上传、面包屑、搜索、时间； （10）要求扩展库提供扩展控件包括：泵、传感器、电机、电气符号、阀门、风机、管道、罐、换热器、搅拌器、刻度、流量计、炉、塔和执行机构； （11)要求支持至少48种工业协议、350余种设备的集成和数据转换，兼容传统或新型通用协议DDE、OPC DA、OPC UA、Modbus RTU/TCP、BACnet TCP/IP、IEC101、IEC103、IEC104、IEC61850、CDT，集成Profinet、HostLink、XT9702等协议； （12）移动端APP功能要求：可通过二维码进入化工装置操作界面，展示多种化工原理装置，支持在线实验操作、实时视频监控、查看学习视频与资料、设备数据及风机泵阀等远程控制，可采集实验数据并导出实验报告。后台涵盖用户（教师、学生）与设备管理（信息、监控视频、控制设备、学习视频、学习资料、参数、点位、实验）等功能，提供实验操作记录与视频、资料学习记录统计分析，并内置系统角色、账号管理与权限配置，满足师生日常教学与实验需求，配套智能数据采集网关1套、网络视频监控1台。 7.5内网安全管理系统：1个点位 （1）系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求； （2）本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况； （3）数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区； （4）安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示； （5）应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式； （6）在自定义时间段内，可以找回任何硬盘在任何时刻的数据，无论任何文件因为任何原因丢失、覆盖、数据篡改等，均可以找回（无需重启系统）； ▲（7）违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断（投标时提供功能截图）； （8）提供的右键功能中，有文件来源分析，对选定的文件做来源去向分析，选择“文件来源分析”，系统自动分析并显示文件来自何处； （9）当系统遭到木马破坏、勒索病毒、流氓软件强制安装劫持、系统崩溃、文件误删除、硬盘格式化、数据删除或覆盖等，都能使整个系统返回到过去系统正常的时刻； （10）安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。 8.其他要求：装置质保至少3年。 | 2 | 套 |
| 5 | 恒压过滤实验装置 | 1.装置功能 1.1要求装置能测定过滤常数K、qe、τe及压缩性指数s的方法； 1.2要求装置具有操作压力对过滤速率的影响，掌握过滤过程中的各种关系及相关公式，验证过滤基本理论； 1.3要求装置能进行过滤实验和洗涤工艺流程实验，实现滤饼的清洗功能； 2.特点 2.1要求装置采用立式储罐，物料排泄干净，避免物料的沉集。要求装置所有管路采用304不锈钢材质，耐压安全，且与工业操作环境一致，便于教学。要求装置采用静音式空压机，营造良好的实验环境。 2.2要求装置采用带串口通讯功能的高精度电子天平，可实时采集滤液重量至仪控工作站，并可以实现去皮、清零等功能。要求装置能通过调压阀自动控制实验压力，通过电子秤，可远程采集实验数据，实验自动化。 2.3要求装置具有在线实时智能监测软件，可实现实验数据的检测，实验数据的处理和实验报告的自动生成。要求装置具有智慧学习平台，方便学生线上学习、线上实验预习，并提供实验室安全准入考核功能。 2.4要求装置具有急停按钮、语音声光播报硬件； 3.设计参数 3.1板框：过滤面积≥0.1m²，5板4框。 3.2过滤压力：0～0.25MPa。温度：常温。 4.装置参数 4.1设备尺寸(长×宽×高)≧2200×600×1700mm，要求为高品质铝合金框架（带滑轮和禁锢脚）。仪控工作站尺寸(长×宽×高)≧500×600×1750mm，要求独立控制柜，且采用嵌入式触摸屏，高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置，多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域，数量1套。 4.2配料罐要求不锈钢材质，立式贮罐，容积≧70L，顶部带盖，数量1台；进料段要求不锈钢管，分三路压力控制，需含有球阀、定值调压阀，数量1套；原料罐要求不锈钢材质，立式贮罐，要求锥形结构，容积≧40L，数量1只;洗涤罐要求不锈钢材质，立式贮罐，容积≧8L，数量1只；滤液罐要求不锈钢材质，立式贮罐，容积≧7L，数量1只； ▲4.3板框要求不锈钢材质，要求5板4框，过滤面积0.1m2，数量1套（投标时提供装置照片佐证设备所用板框为5板4框共计9块板框）； 4.4空压机要求静音式压缩机，压力控制自启动，工作压力0.8MPa，额定流量60L/min，数量1台； 4.5电子天平要求最大称重15kg，供电220VAC，可与现场工作站实现232通讯，数量1台； 4.6温度要求温度传感器，精度B级，数量1台；压力要求压力变送器，精度0.5%FS，数量1台；压力要求耐震压力表，精度1.6级，数量2台；液位要求不锈钢液位计，就地显示，数量1台； 4.7可编程逻辑控制器：系统集成以太网口，具有运行通讯指示灯，采用标准导轨，所有模块的输入输出端子均可拆卸，数量1套. 4.8智能物联网触摸屏要求：尺寸：≥15.6”LED屏；分辨率：≥1920x1080；CPU：≥四核1GHz主频；内存：≥1GB；系统存储：≥8GB；网口：10/100M自适应x1、WiFix1；扩展口：USBX1，串口X4；材质：铸铝面板，数量1台，为防范病毒进入实验室设备、保证实验室数据安全，物联网触摸屏应配备嵌入式操作系统，支持远程监控，支持远程穿透，要求网口支持交换机功能，可安装监控软件、实验数据处理、存储、实验安全准入等； 4.9仪控工作站：要求装置包含实验数据的手动\自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动\自动生成。 5.公用工程 5.1水：装置自带配料桶，实验前可配置实验用料浆，实验过程中可循环使用，实验结束后需使用洁净水源冲洗装置及管路。实验室需要配置通径30mm以上的排水管路。 5.2电：电压AC220V，功率1kW，标准单相三线制。 6.实验物料：300目双飞粉，10kg/次（可根据实验内容自行选定CaCO₃、MgCO₃等物料）和清洁自来水。 7.软件组成 7.1要求配置在线实时智能监测软件一套，在线监测装置的各种变量数据； a.可实现实验数据的手/自动采集，数据一键处理并生成曲线。 7.2化工原理3D虚拟仿真软件一套： a.软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容。b.允许用户在3D虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。c.3D虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。 7.3智慧学习平台： a.支持微信小程序登录；b.支持姓名、班级、学号、人脸等人员信息在线录入；c.支持手机端选择装置并进行在线视频资料及文档资料学习，学习结束后记录学习时长；d.支持手机端和网页端进行装置三维场景学习，可在三维场景进行装置旋转、放大、缩小等操作，点击核心设备可进行视频或者文档形式的知识点弹窗学习，学习结束后记录学习时长；e.支持在线准入考试，包括选择题、判断题，自动评分结束系统自动生成成绩单，达到准入标准后，颁发具有有效期的准入证。考试未达标，系统会自动推送错题本。 7.4智慧化原管控平台 基于工业互联网平台进行APP开发，要求工业App组态开发软件满足以下技术性能指标： （1）要求系统提供主要功能有：流程监控、在线报表、工业app业务管理页面、工作流管理、趋势图分析、大屏画面应用； （2）要求支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能； （3）支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新APP的增值开发； （4）要求提供基于H5技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome浏览器访问； （5）集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库； （6）要求图元库提供图元控件，至少包括不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、自定义形状、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段； （7）要求图表库提供图表控件包括：折线图、曲线图、柱状图、面积图、仪表盘、速度仪、气泡图、散点图、饼图、漏斗图、蛛网图、环形图、SPC图和直方图； （8）要求控件库提供综合控件包括：实时报警、历史报警、驱动视频、定时器、待办列表、自定义报表、轮播、日历和可编程组件； （9）要求表单库提供表单控件包括：线条、标签、隐藏域、输入框、下拉框、级联选择、单选框、复选框、日期、按钮、树状、单列表、表格、图片、标签页、上传、面包屑、搜索、时间； （10）要求扩展库提供扩展控件包括：泵、传感器、电机、电气符号、阀门、风机、管道、罐、换热器、搅拌器、刻度、流量计、炉、塔和执行机构； （11）要求支持至少48种工业协议、350余种设备的集成和数据转换，兼容传统或新型通用协议DDE、OPC DA、OPC UA、Modbus RTU/TCP、BACnet TCP/IP、IEC101、IEC103、IEC104、IEC61850、CDT，集成Profinet、HostLink、XT9702等协议； （12）移动端APP功能要求：可通过二维码进入化工装置操作界面，展示多种化工原理装置，支持在线实验操作、实时视频监控、查看学习视频与资料、设备数据及风机泵阀等远程控制，可采集实验数据并导出实验报告。后台涵盖用户（教师、学生）与设备管理（信息、监控视频、控制设备、学习视频、学习资料、参数、点位、实验）等功能，提供实验操作记录与视频、资料学习记录统计分析，并内置系统角色、账号管理与权限配置，满足师生日常教学与实验需求，配套智能数据采集网关1套、网络视频监控1台。 7.5内网安全管理系统：1个点位 （1）系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求； （2）本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况； （3）数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区； （4）安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示； （5）应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式； （6）在自定义时间段内，可以找回任何硬盘在任何时刻的数据，无论任何文件因为任何原因丢失、覆盖、数据篡改等，均可以找回（无需重启系统）； （7）违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断； ▲（8）提供的右键功能中，有文件来源分析，对选定的文件做来源去向分析，选择“文件来源分析”，系统自动分析并显示文件来自何处（投标时提供文件来源分析功能截图）； （9）当系统遭到木马破坏、勒索病毒、流氓软件强制安装劫持、系统崩溃、文件误删除、硬盘格式化、数据删除或覆盖等，都能使整个系统返回到过去系统正常的时刻； （10）安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。 8.其他要求：装置质保至少3年。 | 2 | 套 |
| 6 | 干燥综合实验装置 | 1.装置功能 1.1要求装置能测定在恒定干燥条件（即热空气温度、湿度、流速不变）下的湿物料干燥速率曲线，测定该物料在此条件下的临界湿含量。 1.2要求能辅助学生了解喷雾干燥设备流程及气动离心雾化器工作原理、熟识喷雾干燥的操作； 1.3要求通过三种干燥器的操作，使学生了解三种干燥器的优缺点及使用范围。 2.装置特点 2.1要求包含洞道干燥、流化床干燥、喷雾干燥三种干燥器。 2.2要求流化床干燥可通过床层压差，计算物料的干燥速率，避免取样的麻烦； 2.3要求流化床干燥器采用透明材质，便于观察干燥现象； 2.4要求洞道干燥风门密封性好，实验效果准确；称重传感器波动小，便于观察； 2.5要求装置可实现文丘里、孔板流量计的温压补偿计算；要求装置配置智慧学习平台，方便学生线上学习、线上实验预习，并提供实验室安全准入考核功能； 2.6要求装置具有急停按钮、语音声光播报硬件。 3.设计参数 3.1操作压力：常压操作。 3.2操作温度：50～80℃。进风量：0～150m3/h。 3.3湿物料量：50～500g。 4.装置参数 4.1设备尺寸(长×宽×高)≧2600×600×2000mm，要求为高品质铝合金框架（带滑轮和禁锢脚）。配置独立的可移动的仪控工作站，规格(长×宽×高)≧500×600×1700mm。要求独立控制柜，且采用嵌入式触摸屏，高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置，多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域，数量1套。 4.2风机要求最大风量165m3/h，与系统软连接减震，且热风可循环利用，数量1台； ▲4.3洞道室要求箱式干燥室，长度≧1m，干燥室直径≧180×180mm，要求中部设有透视窗和小拉门，要便于观察和操作，干燥室内要求设有不锈钢均布器，载物盘下连检测变送一体式称重传感器，干燥器有保温设计，数量1台；流化床要求整体不锈钢材质，中间设有玻璃管观察段，尺寸≧Ф100×700mm，进口有气体均布器，顶部有不锈钢气固分离部分,数量1台；（投标时提供装置三维效果图证明洞道室安装安度在1.5m以上且前方无遮挡，且三维效果图须证明旋风分离器为不锈钢材质）； ▲4.4称重传感器稳定装置，要求将1s内控制波动控制在±0.1g以内。（投标时提供称重传感器稳定装置照片及原理说明证明该项技术要求） 4.5旋风分离器要求304不锈钢材质，数量1台；空气加热器要求304不锈钢材质，加热功率≧6KW，且热风出口温度可控，数量1台； 4.5喷雾干燥器，数量1台； 4.6蠕动泵，流量范围：0.16-366.6ml/min，1台； 4.5空压机要求静音式压缩机，压力控制自启动，工作压力0.8MPa，额定流量60L/min，1台； 4.6温度要求温度传感器，精度B级，数量5台； 4.7流量要求远传流量计，精度0.5%FS，数量1台； 4.8压差要求差压变送器，精度0.5%FS，数量1台；重量要求称重传感器，范围：0～1000g，精度：0.05%FS，数量1台； ▲4.9采用PLC系统，且集成以太网口（带运行通讯指示灯），所有模块的输入输出端子均可拆卸，主模组控制器必须为CPU（投标时提供该装置控制柜内PLC照片和PLC说明书证明该项技术要求，说明书需与装置PLC照片对应且证明主模组控制器为CPU）； 4.10智能物联网触摸屏要求：尺寸：≥15.6”LED屏；分辨率：≥1920x1080；CPU：≥四核1GHz主频；内存：≥1GB；系统存储：≥8GB；网口：10/100M自适应x1、WiFix1；扩展口：USBX1，串口X4；材质：铸铝面板，数量1台，为防范病毒进入实验室设备、保证实验室数据安全，物联网触摸屏应配备嵌入式操作系统，支持远程监控，支持远程穿透，要求网口支持交换机功能，可安装监控软件、实验数据处理、存储、实验安全准入等； 4.11仪控工作站：要求装置包含实验数据的手动\自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动\自动生成。 5.公用工程 5.1水：少量（1000ml），用于实验过程中湿球温度计探头的保湿； 5.2电：电压AC380V，功率≧5kW，三相五线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）； 6.实验物料:毛毡、空分硅胶、水、空气； 7.软件组成 7.1要求配置在线实时智能监测软件一套，在线监测装置的各种变量数据； a.可实现实验数据的手/自动采集，数据一键处理并生成曲线 b.可通过外接USB口导出实验报告。 7.2化工原理3D虚拟仿真软件一套 a.软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容。 b.允许用户在3D虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。 c.3D虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。 7.3智慧学习平台： a.支持微信小程序登录； b.支持姓名、班级、学号、人脸等人员信息在线录入； c.支持手机端选择装置并进行在线视频资料及文档资料学习，学习结束后记录学习时长； d.支持手机端和网页端进行装置三维场景学习，可在三维场景进行装置旋转、放大、缩小等操作，点击核心设备可进行视频或者文档形式的知识点弹窗学习，学习结束后记录学习时长； e.支持在线准入考试，包括选择题、判断题，自动评分结束系统自动生成成绩单，达到准入标准后，颁发具有有效期的准入证。考试未达标，系统会自动推送错题本。 7.4.智慧化原管控平台 基于工业互联网平台进行APP开发，要求工业App组态开发软件满足以下技术性能指标： ▲(1)要求系统提供主要功能有：流程监控、在线报表、工业app业务管理页面、工作流管理、趋势图分析、大屏画面应用。（投标时提供功能截图） (2)要求支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能； (3)支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新APP的增值开发； (4)要求提供基于H5技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome浏览器访问； (5)集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库； (6)要求图元库提供图元控件，至少包括不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、自定义形状、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段； (7)要求图表库提供图表控件包括：折线图、曲线图、柱状图、面积图、仪表盘、速度仪、气泡图、散点图、饼图、漏斗图、蛛网图、环形图、SPC图和直方图； (8)要求控件库提供综合控件包括：实时报警、历史报警、驱动视频、定时器、待办列表、自定义报表、轮播、日历和可编程组件； (9)要求表单库提供表单控件包括：线条、标签、隐藏域、输入框、下拉框、级联选择、单选框、复选框、日期、按钮、树状、单列表、表格、图片、标签页、上传、面包屑、搜索、时间； (10)要求扩展库提供扩展控件包括：泵、传感器、电机、电气符号、阀门、风机、管道、罐、换热器、搅拌器、刻度、流量计、炉、塔和执行机构； (11)要求支持至少48种工业协议、350余种设备的集成和数据转换，兼容传统或新型通用协议DDE、OPC DA、OPC UA、Modbus RTU/TCP、BACnet TCP/IP、IEC101、IEC103、IEC104、IEC61850、CDT，集成Profinet、HostLink、XT9702等协议。 （12）移动端APP功能要求：可通过二维码进入化工装置操作界面，展示多种化工原理装置，支持在线实验操作、实时视频监控、查看学习视频与资料、设备数据及风机泵阀等远程控制，可采集实验数据并导出实验报告。后台涵盖用户（教师、学生）与设备管理（信息、监控视频、控制设备、学习视频、学习资料、参数、点位、实验）等功能，提供实验操作记录与视频、资料学习记录统计分析，并内置系统角色、账号管理与权限配置，满足师生日常教学与实验需求，配套智能数据采集网关1套、网络视频监控1台。 7.5内网安全管理系统：1个点位 ▲（1）系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求；（投标时提供功能截图） （2）本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况； （3）数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区； ▲（4）安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示；（投标时提供功能截图） （5）应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式； （6）在自定义时间段内，可以找回任何硬盘在任何时刻的数据，无论任何文件因为任何原因丢失、覆盖、数据篡改等，均可以找回（无需重启系统）； （7）违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断； （8）提供的右键功能中，有文件来源分析，对选定的文件做来源去向分析，选择“文件来源分析”，系统自动分析并显示文件来自何处； （9）当系统遭到木马破坏、勒索病毒、流氓软件强制安装劫持、系统崩溃、文件误删除、硬盘格式化、数据删除或覆盖等，都能使整个系统返回到过去系统正常的时刻； ▲（10）安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。（投标时提供功能截图） 8.其他要求：装置质保至少3年。 | 2 | 套 |
| 7 | 化工仪表自动化实验装置 | 1.系统功能 1.1能够实现对各种仪表的检测认识，包括从就地显示仪表到远传仪表、从一次仪表到二次仪表。从单块仪表的安装、维修、调校到工业四大热工参数的系统调试。具备工业四大参数液位、流量、温度、压力仪表，同时在各控制参数中选用各种检测元件。 1.2能够实现对温度、流量、液位、压力仪表故障的设置；能够实现对调节阀、机泵故障的设置。能够实现温度、液位、流量的单回路控制；比值控制；位式控制；串级控制；分程控（选择）制等多种工业常用的控制方案。 2.主要组成及技术参数 主体设备：框架、冷水槽、热水槽、反应器、水槽、工业、法兰等；动力设备：循环水泵、冷水泵、热水泵、电加热器等；检测仪表：热电阻、压力变送器、差压变送器、电磁流量计、涡轮流量计、孔板流量计等；执行机构：调压模块、气开调节阀、气闭调节阀、变频器、电磁阀、手阀等。装置（长×宽×高mm)≧3800×1200×2300；系统供电：220VAC；额定功率：5KW。 3.装置配置清单 3.1整体框架：碳钢喷塑结构（长×宽×高mm)≧3800×1200×2300,数量1套； 3.2水槽：储水，保证整体设备用水，数量1套；冷水槽：提供加热反应器冷水，可以设计液位仪表选型点，实现液位控制方案，数量1套；热水槽：提供加热反应器热水，可以设计液位、温度仪表选型点，实现液位控制方案、温度控制方案，数量1套； 3.3加热反应器：温度、液位故障设置点；可以实现液位控制方案、温度控制方案、串级控制方案等，数量1套； 3.4电磁流量计：测量范围：0～2.4m3/h；输出信号：4～20mA；供电电源:220VAC；法兰连接，数量1套；孔板流量计：管道规格:Φ20*2、测量范围：0～10KPa，数量1套；差压变送器：测量范围：0～10.0kPa，输出信号：4～20mA，供电电源:24VDC与孔板配套，数量1套；涡轮流量计：测量范围：0.6～6m3/h，输出信号：4～20mA，供电电源:24VDC，数量1套；金属浮子转子流量计：测量范围：250～2500L/H，输出信号：4～20mA，供电电源:24VDC，数量1套； 3.5装配式铜热电阻：分度号：CU50，测量范围：0～100℃，数量1套；PT100温度传感器：分度号：Pt100三线制，测量范围：0～100℃，数量1套；温度变送器：量程：0～100℃，输出信号:4～20mADC，数量1套；双金属温度计：测量范围：0～100℃，精度：1级，数量1套；装配式热电偶：热电偶温度变送器4～20mA，测量范围：0～100℃，数量1套； 3.6电动调节阀：公称通径：DN20，流量系数Kv=3.0，阀芯特性：等百控制信号：4～20mA，供电：220VAC连接方式：法兰连接DN20,PN1.6，数量2套；气动调节阀：公称通径：DN20，配过滤减压阀，阀门定位器，数量1套； 3.7调压模块：控制信号：4-20mA电流信号，输入：220VAC，输出:0～220VAC，数量2套；变频器：控制信号：4-20mA，功率:0.4Kw，输入电压：220VAC输出电压：220VAC，数量1套；电磁阀：工作电压:24VDC，接管口径：G1/2内螺纹，数量2套； 3.8差压变送器：测量范围：0～6kP，输出信号：4～20mA，数量1套； 3.9磁翻板液位计：输出信号：4～20mA，供电电源:24VDC，数量1套；不锈钢液位计：法兰中心距:0～300mm，安装方式：DN15 PN6法兰，数量1套； 3.10磁力循环泵：电源：220VAC连接管路：G3/4内螺纹，数量4套； 3.11就地压力显示表：测量范围：0～0.1MPa，连接方式:M20×1.5外螺纹，数量4套； 3.12空气压缩机：静音式空气压缩机，容量≧30L，数量1套； 3.13电气控制箱：含空开、开关电源、接触器、接线端子等，数量1套； 4.控制台配置清单 4.1控制台（长×宽×高mm）≧1200×650×1590，整体采用碳钢喷塑结构,数量1套； ▲4.2智能工业真彩液晶可编程多回路控制器：含3路程序控制、4路PID控制、8路模拟量输入、具有记录显示功能精度：0.5%FS每个回路除可以作为普通的PID回路外还可以结合运算功能，设置成三冲量、串级、比率、分程、自动选择、非线性控制、位式控制及用户定制等多种复杂的控制方案，数量1台（提供产品图片功能截图）； 4.3工作站：不低于i5-处理器/不低于16G内存/不低于512G硬盘/不低于2G独显/不低于24.5寸显示器 5.掌上实验室 5.1核心软件包功能要求：可完成如水塔水位控制实验、天塔之光控制实验、十字路口交通灯控制实验、追灯控制实验等逻辑控制实验； 5.2流程工业扩展包功能要求：可完成水箱液位对象特性测定实验，单容水箱控制实验，流量比值控制实验等过程控制实验； 5.3技术参数要求： 1）硬件应小巧便携，（长×宽×高cm）≦9.6x7.2x2.5； 2）能满足不同的通讯连接方式。应具备两路100M TCP/IP标准以太网接口，两路CAN总线接口，两路RS485总线接口；通讯协议多样化，应支持ModBus-RTU/TCP，CANopen及UART等； 3）硬件应具备模块化扩展能力，即插即用。主控模块可通过快速接插件可与I/O模块或伺服控制模块相连，扩展成小型可编程逻辑控制器； 4）编程软件应采用IEC61131-3标准，提供指令表（IL）、梯形图（LD）、功能块图（FBD）、结构化文本（ST）、顺序功能图（SFC）等编程语言用于开发，并且支持使用C语言实现自定义功能块编程； 5）云平台软件应具备Web登录功能，支持用户通过网络访问在线仿真实验云平台，并连接多种类虚拟实验装置； 6）控制器CPU应使用国产芯片，配套国产组态软件，自主可控； 7）可采用虚（仿真对象）-实（实物控制系统）结合的实验方式，完成自动控制类实验内容； 8）应配套在线仿真实验云平台，通过客户端可在不同地点连接多种类虚拟实验装置；仿真实验云平台应具备虚拟仿真实验软件、教学资源库及教学管理系统等功能。 ▲5.4掌上控制器实验系统功能要求： a.要求提供便携硬件连接截图。b.组态软件功能：提供编程功能截图、下载运行功能截图。c.云平台功能:要求账号管理功能截图、培训计划发布功能截图。仿真过程控制实验功能:要求液位单回路控制功能操作截图，实物装置仿真画面截图、数据实时趋势图功能截图。 6.内网安全管理系统：1个点位 6.1系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求； 6.2本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况； 6.3数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区； 6.4安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示； 6.5应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式； 6.6在自定义时间段内，可以找回任何硬盘在任何时刻的数据，无论任何文件因为任何原因丢失、覆盖、数据篡改等，均可以找回（无需重启系统）； 6.7违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断； 6.8提供的右键功能中，有文件来源分析，对选定的文件做来源去向分析，选择“文件来源分析”，系统自动分析并显示文件来自何处； 6.9当系统遭到木马破坏、勒索病毒、流氓软件强制安装劫持、系统崩溃、文件误删除、硬盘格式化、数据删除或覆盖等，都能使整个系统返回到过去系统正常的时刻； 6.10安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。 7.其他要求：装置质保至少3年。 | 2 | 套 |
| 8 | 换热器拆装实验装置 | 1.1装置整体要求 （1）装置要求：主要由容器、泵、换热器、管道、阀门、仪表、拆装工具、试压设备、工作台、工具材料货架、工具箱等构成。系统不仅锻炼化工设备的管路拆装能力，化工仪表的安装，泵体的安装。 （2）要求用于训练学员拆卸和组装化工生产常见的管路、管件等； （3）要求考察学员的选择配件能力、拆装能力、装置运行情况、成任务情况等，熟悉相应的标准。 （4）要求能根据提供的工艺流程图，准确填写安装管线所需管道、管件、阀门、仪表的规格型号及数量等的材料清单； （5）要求能进行列管换热器的拆装、泵的串并联等操作； （6）要求能进行管线的组装、管线和仪表的拆除等实训。 1.2具体技术参数要求：要求整机采用钢制喷塑框架，不大于3800×800×2200mm（长×宽×高）主要包括： （1）水箱：不锈钢材质，带贮水排空底阀，进水管路设置专用接口，1台； （2）换热器：不锈钢材质，1台； （3）循环水泵：离心泵，流量不小于1m3/h，2台； （4）水泵进口管路：不锈钢材质，1套； （5）水泵出口管路：不锈钢材质，1套； （6）安全泄压管路：不锈钢材质，1套； （7）回流管路：不锈钢材质，1套； （8）仪表部分 温度：双金属温度计，精度：2.5%FS，1台； 压力：弹簧式压力表，精度：2.5%FS，不少于4台； 流量：转子流量计，精度：4%FS，不少于1台； 液位：就地液位计，不少于1台； ▲（9）投标时提供装置的流程图、布局配管图，主设备的结构图、装置照片等资料。 - 投标时提供拆装工具一套。 8.其他要求：装置质保至少3年。 | 2 | 套 |

二、商务要求（适用于分标1、2、3）

| 项目实施方案 | 投标人应按照本项目需求提供项目实施方案、售后服务方案，包含但不限于以下内容： 1.项目进度计划及人员安排职责分工和管理规章制度、产品质量保证方案、供货调试验收方案、质量保证承诺、验收依据、相关的技术标准、验收的组织形式、程序、注意事项、验收环节和内容等。 2.售后维护服务承诺、操作培训计划、有售后维护应急处理程序、维护信息档案管理和定期回访计划、发生故障时有替代产品、服务期内更换配件的优惠措施、提供技术支持服务和定期回访承诺、售后服务团队(应急处理)服务团队保障措施等。 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货款和安装调试费、服务费、验收费、税费； 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； 4.保险费和其他各项成本费用。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交付验收合格之日起1年质保（自交货并验收合格之日起计），采购内容有要求的按其要求。质保期所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修，免费人工及免费更换配件标准上门服务并提供终身维护。 |
| 验收要求 | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的要求和国家有关质量标准进行现场签收，符合采购文件要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的相关证明材料的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及采购人人员熟练操作后，采购人再进行组织验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 售后服务要求 | 1.所有货物必须为符合国家行业有关质量标准的全新合格产品。 2.免费送货上门，免费安装调试，免费培训技术人员2名以上，所需工具、器材由中标人自理，提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项。 3.产品如出现故障并接到用户通知后在1小时内响应，12小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在24小时内提供同档次的备用产品，直至解决故障。 4.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |
| 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起15日内。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起15天内安装调试交付使用。 2.交付地点：广西钦州市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 分标1、2： 中标人向采购人提出申请验收之日起七个工作日内由采购人组织验收，采购人自验收合格之日起90天内支付合同总金额的40%作为第一期付款；第二期付款在第一期付款支付完成后120天内支付合同总金额的30%；第三期付款在第二期付款支付完成后150天内支付合同总金额的30%。每次付款前，成交供应商向采购人提供等额且合法有效的增值税普通发票。 注：如中标人为中小企业的，付款方式按分标3支付程序执行。 分标3： 中标人向采购人提出申请验收之日起七个工作日内由采购人组织验收，采购人自验收合格之日起20天内支付合同总金额的40%作为第一期付款；第二期付款在第一期付款支付完成后20天内支付合同总金额的30%；第三期付款在第二期付款支付完成后20天内支付合同总金额的30%。每次付款前，成交供应商向采购人提供等额且合法有效的增值税普通发票。 |
| 其他要求 | 投标人在政府采购活动中提供任何虚假材料，以及提供的产品技术参数不如实说明，报监管部门查处。 |

第三章  投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校精细化工技术专业实训室设备 项目编号：QZZC2025-G1-990255-QZSZ |
| 2 | 投标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标3：货物全部由符合政策要求的小微企业制造 3.本项目的特定资格要求：分标1：投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级(含)以上资质，具备有效的安全生产许可证；分标2：供应商必须具有《危险化学品经营许可证》 |
| 3 | 投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。 |
| 4 | 投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。 |
| 5 | 投标有效期：90天 |
| 6 | 投标保证金：分标1:壹万陆仟元整(￥16,000.00)、分标2:叁仟元整(￥3,000.00)、分标3:贰万元整(￥20,000.00)注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。 2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及开标时间：2025年09月 日09:30（北京时间） 投标地点(网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标 开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室 注：投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。 |
| 8 | 评标方法：综合评分法 |
| 9 | 代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。 |

投标人须知

## 一、总  则

（一）适用范围

1.项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校精细化工技术专业实训室设备

2.项目编号：QZZC2025-G1-990255-QZSZ

本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心（以下简称“本中心）。

4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）投标人资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标3：货物全部由符合政策要求的小微企业制造

3.本项目的特定资格要求：分标1：投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级(含)以上资质，具备有效的安全生产许可证；分标2：供应商必须具有《危险化学品经营许可证》，

（四）采购方式

公开招标方式。

（五）投标委托

委托投标的投标人须提供授权委托书（格式见第六章）。

（六）投标费用

投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（八）特别说明：

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（政采云平台）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；

(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.投标人对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）

质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心          0777-2886002

采购监管部门联系方式：钦州市财政局            0777-2895258

（十）查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 项目需求

第三章 投标人须知及前附表

第四章 评定标准及推荐原则

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。

## 三、投标文件

（一）投标人的风险

1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。

（二）投标文件的组成

1.资格文件：

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件

★(2)投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章）

★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

★(4)供应商的《危险化学品经营许可证》(参与分标2项目供应商必须提供）

★(5)供应商的《中小企业声明函》(参与分标3项目供应商必须提供，格式见第六章）

2.商务技术文件：

(1)投标保证金票据或转账凭证(户名、账号及开户行等信息清晰可辨）

★(2)投标函（格式见第六章）

★(3)法定代表人身份证

★(4)法定代表人授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

★(5)商务响应表(格式见第六章)

★(6)技术响应表(格式见第六章)

★(7)《项目需求》中要求必须提供的材料

(8)项目实施方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）

(9)售后服务方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）

(10)投标人/产品生产厂家具备相关管理体系认证的证明材料

(11)投标人自2022年以来具有同类业务的证明材料

(12)投标产品的节能产品认证或环境标志产品认证证书

(13)投标人认为有必要提供的声明或材料

3.报价文件

★(1)开标一览表(格式见第六章

★(2)报价明细表(格式见第六章)

注：标注★号的材料均为必须提供的材料须由投标人加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名，报价文件还须由法定代表人或授权代表签名，否则视为无效投标文件。

（三）投标文件的编制、签署及加密

1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，投标文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。

2.投标人应通过广西政府采购云平台客户端编制加密投标文件。

3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。

4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人或授权委托人签名（可为电子签名）、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。

5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效投标文件。

## （五）投标报价

1.招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。

3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。

## （六）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。

## （七）投标保证金

1.投标保证金金额：

分标1:壹万陆仟元整(￥16,000.00)、分标2:叁仟元整(￥3,000.00)、分标3:贰万元整(￥20,000.00)

2.提交形式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。

本中心银行账户：

开户名称：钦州市政府采购中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号：2115591229100078724

注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。

4.保证金的退付：

| 提交形式 投标人 | 网上银行形式 | 支票、汇票、本票、保函等形式 |
| --- | --- | --- |
| 未中标人 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内退还。 |
| 中标人 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内退还。 |

注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；

(5)招标文件规定的其他情形。

（八）投标文件的上传、提交、修改、撤回

1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 四、开标

（一）本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

（二）开标程序

1.开标会由本中心主持；

2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。

注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。

（三）资格审查

1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。

2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

## 五、评标

（一）评标原则：

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。

2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标方法：综合评分法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（三）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)商务评审:

①应交未交投标保证金的；

②投标文件未按投标文件编制要求提供或内容虚假的

③投标文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；

⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件不能满足招标文件要求的；

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

⑦未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(2)技术评审：

①未提供或未如实提供货物技术参数或服务响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；

③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

(3)报价评审：

①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

③投标报价具有选择性；

④评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

⑤投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。

（四）比较与评价

1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。

2.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。

2.评标委员会完成评标后,由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（五）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：

1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（八）废标

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

## 六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

（三）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（三）中标人可凭成交通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。

（四）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》。

八、适用法律

本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。

## 九、其他事项

（一）代理服务费

1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。

2.代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-50000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 50000-100000 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 100000-500000 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 500000-1000000 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 1000000以上 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

3.缴纳代理服务费银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:兴业银行钦州支行

银行账号:554010100100129709

（二）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市金海湾东大街8号

钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开标、评标、中标及合同管理)

联系人：陈侃、陈启梅  联系方式：0777-2886006

(4)政采云技术支持热线：95763

第四章  评定标准及推荐原则

评定标准和推荐原则（标项一）

一、评标原则

（一）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。

（二）评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（三）评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。

二、评分细则

综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。

（一）报价分（40分）

1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标人价格分=（评标基准价/某投标人评标价）×40分

注：

投标人提供的全部货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，并在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，投标人须对声明的真实性负责）。评审中将对小微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价。

投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×（1-20%），否则评标价=投标报价。满足招标文件全部实质性要求的投标人最低评标价为评标基准价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术商务资信分（60分）

- 1.技术分(49分)

- 1.1货物性能分(21分)

- 1.1.1经评标委员会评定，投标人投标产品满足或优于《项目需求》技术参数及性能配置中标注▲项的,每项得1.5分，满分15分。

1.1.2投标人提供的核心产品提供设备质保期承诺每延长6个月的得1.5分，满分6分。(须提供承诺书，并加盖公章)

1.2实施方案分（16分）

- 由评标委员会各成员根据投标人所提供项目实施方案进行独立评审打分。

投标人提供的实施方案包含：

①有项目执行组织措施、项目供货保障措施；

②主要产品设备安装方法；

③拟投入安装机械设备计划、安装人力安排计划；

④产品质量保证措施、安装进度计划；

⑤施工交付过程中的风险预计，并具备应对措施；

⑥提供各个主要产品安装技术方法和实施内容；

⑦涉及产品质量、安全控制部分、安装质量控制部分，工期控制的，符合实施规范；

⑧实施过程中的整体管理、范围管理、进度管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、信息管理、风险管理、安全管理以及安全组织措施、现场管理、施工方案、验收管理。

每提供一项且符合项目需求的得2分，满分16分，未提供方案的不得分。

- 1.3售后服务分(12分)

- 由评标委员会各成员根据各投标人所提供售后服务方案进行独立评审打分。

投标人售后服务方案包含：

①到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案、其他优惠措施；

②提供7×24售后服务热线，响应时间短，4小时内派项目经理到达现场维护；

③具有售后服务流程、应急预案、质量保障、用户回访及措施；

④具有完善的售后服务机制，维护及售后服务标准、规范（提供相关证明材料）；

⑤对本项目所交付的产品有详细的故障风险预计，以及预防措施；

⑥承诺技术培训不少于2次，每次培训时间不低于2小时，并提供产品厂商工程师做技术培训，每次培训需结合实际操作明确课程安排及内容，培训地点为交付项目产品实际使用地点。

每提供一项且符合项目需求的得2分，满分12分，未提供方案的不得分。

- 2.商务分(5分)

- 2.3投标人具有质量管理体系认证、售后服务体系认证的，每份证书得1分，满分2分，否则不得分。（须提供有效认证证书并加盖投标人公章）

- 2.4投标人自2022年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分3分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的合同关键页)

- 3.政策功能分（6分）

- 3.1投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，投标人提供投标产品节能产品认证证书并加盖投标人公章），每项得1分，满分3分。

- 3.2投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品环境标志产品认证证书并加盖投标人公章），每项得1分，满分3分。

三、总得分=价格分+技术商务资信分

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评定标准和推荐原则（标项二）

一、评标原则

（一）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。

（二）评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（三）评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。

二、评分细则

综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。

（一）报价分（30分）

1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标人价格分=（评标基准价/某投标人评标价）×30分

注：

投标人提供的全部货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，并在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，投标人须对声明的真实性负责）。评审中将对小微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价。

投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×（1-20%），否则评标价=投标报价。满足招标文件全部实质性要求的投标人最低评标价为评标基准价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术商务资信分（70分）

- 1.技术分(58分)

- 1.1货物性能分(32分)

- 1.1.1经评标委员会评定，投标人投标产品满足或优于《项目需求》技术参数及性能配置中标注▲项的,每项得2分，满分28分。(须提供证明材料，包括但不限于功能截图或厂家证明或国家认可的第三方检测报告等，并加盖投标人公章)

1.1.2投标人提供的核心产品提供设备质保期承诺每延长6个月的得2分，满分4分。(须提供承诺书，并加盖公章)

1.2实施方案分（10分）

- 由评标委员会各成员根据投标人所提供项目实施方案进行独立评审打分。

1.2.1投标人提供的方案包含①项目进度计划及人员安排职责分工和管理规章制度、②产品质量保证方案、③供货调试验收方案、④质量保证承诺，且满足项目需求的，每项得1分，满分4分。

1.2.2投标人提供的方案包含①验收依据、相关的技术标准、②验收的组织形式、程序、注意事项、③验收环节和内容，且满足项目需求的，每项得2分，满分6分。

- 注：未提供方案的不得分。

- 1.3售后服务分(16分)

- 由评标委员会各成员根据各投标人所提供售后服务方案进行独立评审打分。

- 1.3.1投标人提供项目售后服务承诺方案，投标人设置有售后维护服务承诺、响应程度、服务方案满足采购需求的得2分；

- 1.3.2投标人提供项目售后服务承诺方案包含①操作培训计划、②有售后维护应急处理程序、③维护信息档案管理和定期回访计划、④发生故障时有替代产品、⑤服务期内更换配件的优惠措施、⑥提供技术支持服务和定期回访承诺、⑦售后服务团队(应急处理)服务团队保障措施，且满足项目需求的，每项得2分，满分14分

- 注：未提供方案的得0分。

- 2.商务分(8分)

- 2.3投标人具有质量管理体系认证、售后服务体系认证的，每份证书得1分，满分2分，否则不得分。（须提供有效认证证书并加盖投标人公章）

- 2.4投标人自2022年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分6分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的合同关键页)

- 3.政策功能分（4分）

- 3.1投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，投标人提供投标产品节能产品认证证书并加盖投标人公章），每项得1分，满分2分。

- 3.2投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品环境标志产品认证证书并加盖投标人公章），每项得1分，满分2分。

三、总得分=价格分+技术商务资信分

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评定标准和推荐原则（标项三）

一、评标原则

（一）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。

（二）评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（三）评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。

二、评分细则

综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。

（一）报价分（30分）

1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标人价格分=（评标基准价/某投标人评标价）×30分

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术商务资信分（70分）

- 1.技术分(62分)

- 1.1货物性能分(36分)

- 1.1.1经评标委员会评定，投标人投标产品满足或优于《项目需求》技术参数及性能配置中标注▲项的,每项得1分，满分32分。

1.1.3投标人为提供的全部产品在原质保期限基础上承诺每延长6个月的得2分，满分4分。(须提供承诺书，并加盖投标人公章)

1.2实施方案分（10分）

- 由评标委员会各成员根据投标人所提供项目实施方案进行独立评审打分。

1.2.1投标人提供的方案包含①项目进度计划及人员安排职责分工和管理规章制度、②产品质量保证方案、③供货调试验收方案、④质量保证承诺，且满足项目需求的，每项得1分，满分4分。

1.2.2投标人提供的方案包含①验收依据、相关的技术标准、②验收的组织形式、程序、注意事项、③验收环节和内容，且满足项目需求的，每项得2分，满分6分。

- 注：未提供方案的不得分。

- 1.3售后服务分(16分)

- 由评标委员会各成员根据各投标人所提供售后服务方案进行独立评审打分。

- 1.3.1投标人提供项目售后服务承诺方案，投标人设置有售后维护服务承诺、响应程度、服务方案满足采购需求的得2分；

- 1.3.2投标人提供项目售后服务承诺方案包含①操作培训计划、②有售后维护应急处理程序、③维护信息档案管理和定期回访计划、④发生故障时有替代产品、⑤服务期内更换配件的优惠措施、⑥提供技术支持服务和定期回访承诺、⑦售后服务团队(应急处理)服务团队保障措施，且满足项目需求的，每项得2分，满分14分

- 注：未提供方案的得0分。

- 2.商务分(4分)

- 2.3投标人具有质量管理体系认证、售后服务体系认证的，每份证书得1分，满分2分，否则不得分。（须提供有效认证证书并加盖投标人公章）

- 2.4投标人自2022年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分2分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的合同关键页)

- 3.政策功能分（4分）

- 3.1投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，投标人提供投标产品节能产品认证证书并加盖投标人公章），每项得1分，满分2分。

- 3.2投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品环境标志产品认证证书并加盖投标人公章），每项得1分，满分2分。

三、总得分=价格分+技术商务资信分

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  政府采购合同主要条款

（拟签订文本）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                   （供应商）

乙方2（全称）：                   （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

- 采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：       数量：      金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

(7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是  ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：               品牌：              规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购  ¨优先采购  ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购  ¨优先采购  ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购  ¨优先采购  ¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：           ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）   ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：   （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：               （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                                                                生效。

- 合同份数

本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：             年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第六章　投标文件格式

一、资格文件

投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：

(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

无重大违法记录的书面声明（格式）

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四）项的规定，（投标人名称）郑重声明：

(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

日期：      年    月    日

二、资信技术文件

投 标 函（格式）

致：钦州市政府采购中心：

根据贵方为   （项目名称）   招标文件 （项目编号及分标号） ，我方  （投标人名称）  经正式授权代表   （被授权人）   提交投标文件：

据此函，投标人承诺：

1.我方已详细审阅招标文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。

5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。

6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。

9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人（盖章）：

日期：        年    月    日

授权委托书（格式）

致：钦州市政府采购中心

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

所在部门职务：

职务：

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证(正反面)

投标人（盖章）：

法定代表人签名：

日期：           年      月      日

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

技术响应表（格式）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 招标要求 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

服务人员配置表(格式)

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位 | 专业 | 执业资格/职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注:应提供所配置人员姓名、身份证、岗位、学历证书、培训证书、相关工作经验证明材料(合同)。

投标人（盖章）：

日期：       年   月   日

业绩情况一览表(格式)

| 甲方名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明指供应商自2022年1月1日以来的同类项目证明材料。

投标人（盖章）：

日期：        年   月   日

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

——从——业——人——员——、——营——业——收——入——、——资——产——总——额——填——报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 大中小微型企业划分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

三、报价文件

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

报价（总价、元）

人民币大写： （￥ 元）

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.投标报价应包括货款和安装调试费、服务费、验收费、税费、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、保险费和其他各项成本费用总和。

法定代表人或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

报价明细表（格式）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数及性能（规格） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.投标报价应包括货款和安装调试费、服务费、验收费、税费、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、保险费和其他各项成本费用总和。

3.报价为全包价，以人民币为结算单位。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。采购人不再支付合同以外的其他费用。

法定代表人或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日