采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。

3.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

5.采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

6.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在技术响应表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

8.本项目标注“▲”号的技术参数要求为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量及单位 | 单价控制价（元） | 所属行业 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| （一）建筑主体（吊装）1座 |  |  |  |  |  |
|  | 献血屋主体 | 1座 | 486500 | 工业 | - 1.外形尺寸：（≦15mx4mx3.8m-60平方）。建筑落地面积小于等于60㎡，房屋内均高≥2.7m。 - 2.整体隔热保温、隔音。与现场周边环境及景观协调。 - 3.屋项及吊顶：整体防雨、防漏、保温、隔热及排水系统由厂方设计，采购方确认。整体采用SBS一体化防水设计。表层下为9~12mm厚度欧松板，欧松板下为全钢龙骨，中间为优质保温棉，特质隔热膜等保温层，全钢龙骨与合金复合保温板吊顶间有空气绝缘层，屋内吊顶采用石膏板吊顶，整体吊顶牢固可靠，移动时不易松动，造型美观，多层保温隔离，夏季有效隔热，冬季有效保温。 - 4.门窗：所有窗户采用隔热断桥铝框架，中空玻璃钢化加条夹胶处理，安全、防爆、隔热。 - 5.主墙体：合金保温复合板。墙体厚度100mm，结构设计及防水，保温、隔音分层等由制造方设计。含室外台阶部分，台阶设防滑带。 - 6.屋内地面：室内地面使用灰色仿大理石瓷砖，仿大理石地砖尺寸600×600mm。由采购人选样确定，满足相关规范及技术要求。 - 8.屋内墙面：内墙板使用石膏板乳胶漆面。 - 9.底盘及支撑装置、钢制底牌1套，机械支腿8~12个，总承载力≥30吨，所用材料防腐耐酸碱。 |
|  | 新风系统 | 1套 | 7000 | 工业 | - ▲双向流新风换气机；规格：≤800* 380* 285mm；风量：≤1200立方米每小时；风压：150Pa；噪音≤40db；功率:100W~350W，电压：220V，风口：200mm；安装方式：吊装通管道，置于天花吊顶内。 - 与空调安装配合安装设置； - 参考品牌：奥克斯、志高、绿岛风或其他同档次品牌型号 |
|  | 电路系统 | 1套 | 25400 | 工业 | - 1.电路设计：安全可靠，符合国标并满足所有设施设备用电需要； - 2.电源进线10mm2，每台恒温系统专线4.0 mm2，照明1.5mm2，其他电线2.5 mm2，均采用隐藏式，不同线路需分别穿管敷设；为确保供电安全，增加接地装置； - 3.电源配电箱（含漏电保护装置）含总电源控制面板,电路集成； - 4.室内墙壁上按照电器布置和使用需求布置至少25个标准插座，插座布置需考虑隐藏外接线路；弱电六类布线、网络面板、定制机柜，配线架，交换机。 |
|  | 照明系统 | 1套 | 8000 | 工业 | - 室内照明系统齐全，亮度满足采血工作需要。 - 照明标准《血站业务场所建设指南》 ：工作区照度不低于300LX - 1.软膜天花吸顶灯：正白光6000K，单根≥32W，输入电压220V，LED灯源。 - 2.筒灯：中性4000K色温，开孔7.5mm直径。 - 一套室内背景墙灯与一套水吧台墙灯功率：≤30w - 尺寸≤700mm，≤1350mm灯管 |
|  | 排给水 | 1套 | 5200 | 工业 | - 1.外径Φ20/25mm环保PPR冷热水管（含PPR配件压力值≥2.0mpa，壁厚≥4.2mm，含PPR配件）完工后打压仪≥10公斤压力，试压≥30分钟； - 2.外径Φ≥80mm联塑PVC排污管；安装水表1套。 |
|  | 宣传部分（外形轮廓灯带、发光字等） | 1套 | 6000 | 工业 | - 屋顶LOGO发光字(有定时器、接电后可亮)； - 献血屋四个立面均含发光LOGO； - 其他墙面按采购人要求设计制作广告宣传。 |
|  | 室内布局 | 1项 | 36000 | 其他为列明行业 | - 根据采购人要求，内部根据使用需求设置：采血区、体检登记区、填表区、休息等待区、更衣间等。由采购人确认方可施工。 |
|  | 电动遮阳棚 | 1套 | 18000 | 工业 | - 安装在献血屋顶部，电动伸缩，根据房车侧面实际长度分幅数。 |
|  | 室外水雾系统 | 1套 | 4500 | 工业 | - 在献血屋正面外部安装水雾喷淋系统，在夏季可降低献血屋门前温度。 |
|  | 更衣室 | 1间 | 20000 | 工业 | - 更衣室主体框架为镀锌方管，与屋体主体结构焊接，隔墙采用多层实木板（E0级），多层实木门板（门外开），金属门把手，定制尺寸：≤850*1000mm，净高2400mm，吊顶筒灯，墙面装定挂壁衣钩，置物鞋柜，地板瓷砖与整体风格一致。 |
| - （二）设备设施（不含拉电、拉网络、给排水、场地平整等基础工程） |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 | 1套 | 7500 | 工业 | - 网络摄像机1套，4-6个红外夜视高清摄像头（室外≥3个，室内≥3个），硬盘存储，存储视频资料≥2个月（根据方案选配） |
|  | 天花顶音响 | 1套 | 4500 | 工业 | - 系统广播/背景音乐合并式功放1台，支持usb和蓝牙功能，功率≥120W；6.5寸吸顶天花同轴喇叭4个，≥20W；音量控制器1个；系统广播最优先级别，即系统广播时自动切断其他音源；系统要求高保真音质。 |
|  | 室内亚克力文字 | 1套 | 2000 | 工业 | - 休息区，采血区，填表区，服务台背景墙均有文字亚力。 |
|  | 玻璃 | 1套 | 15600 | 工业 | - 单向玻璃，雾化玻璃膜，防嗮遮阳。 |
|  | 消防器材 | 1套 | 400 | 工业 | 二氧化碳灭火器2kg灭火器4个；防毒面罩4个。 |
|  | 咖啡机 | 1台 | 700 | 工业 | 参考品牌：飞利浦、小米、雀巢或其他同档次品牌型号 全自动咖啡机（≤1000w） |
|  | 饮水机 | 1台 | 400 | 工业 | 智能冷热饮水机 水箱容量：≥3L多种温度自动出水功能 |
|  | 微波炉 | 1台 | 450 | 工业 | 微波炉≥20L（700w）智能微波炉20L（转盘式） |
|  | 水厨宝 | 1台 | 250 | 工业 | 厨房热水器电家用储水式，台下8L速热，加热功率1500w |
|  | 空气消毒机 | 2套 | 9800 | 工业 | 参考品牌：肯格王、德森、净友家或其他同档次品牌型号 医用空气消毒机（壁挂式≦180立方） 适用体积（m³）：≤80 m³ 循环风量（m³/h）：≥1200 外观尺寸：≤100*40*22mm 消毒因子：紫外线（动态） 下进上出风道设计。 |
| （三）专业设备 |  |  |  |  |  |
|  | 智能采血椅 | 4套 | 100000 | 工业 | 1.舒适度：结合人机工学。座椅采用高弹海绵和有机硅胶皮革填充包裹，耐消毒液腐蚀。 ▲2.调节部位：左右扶手可电动调节，背部可电动调节，坐垫可电动调节，脚撑可电动调节，整机控制运动部位应用不少于6组电机。 ▲3.献血安全：可实时监测献血者的心率和血氧指标，当献血者出现献血反应时，设备将自动调整至休克体位，采血椅以闪灯模式向操作人员自动发出紧急提醒，及时处理不良献血反应问题，保障献血者安全。 ▲4.坐姿调节：坐椅高度电动升降范围550~650mm；靠背角度电动调节110°~190°；腿托角度电动调节-15~80°； ▲5.扶手调节：采血扶手板面积尺寸≥150mmx500mm，扶手板具备电动升降功能，扶手板升降范围≥90mm，扶手可左右摇摆调节，调节角度范围0~45°，扶手处具备座椅角度调节按键； 6.头枕调节：头枕高度可调节，调节范围：±90mm； ▲7.一键服务：具备一键紧急呼叫、一键机采位、一键全血位、一键头低脚高休克体位等，并通过电动控制系统调节和按钮实现各种姿势的轻松切换。 ▲8.加热功能：系统内置座垫加热、扶手加热，靠背加热。 ▲9.服务体验：系统具备可调节角度的小桌板，小桌板上具备无线和有线手机充电，无线充电功率≤15W，小桌板上具备水杯槽、具备手机卡槽和智能互动屏；扶手处具备带一键紧急呼叫的按键并且带呼叫提示灯，扶手处具备座椅角度调节按键；头枕处附近具备不少于2个立体环绕音响，音量可调节。 ▲10.智能互动：系统具备不小于11.6寸互动屏，互动屏具备座椅加热和调节功能，体外实时监护，自助点餐，娱乐影音，献血满意度调查，血站宣传功能。 ▲11.部署空间：采血场所空间有限，采血椅在头低脚高的休克体位展开时，底部脚轮具备自动前移功能，在不碰撞墙壁的前提下，正常摆放坐姿采血椅时最凸出部位离墙间隔≤20cm。 12、基础参数：设备尺寸≤长2000*宽900；整机重量≤160KG；最大承载重量≥250kg；额定功率≤450W；工作电压AC220V/50HZ，支持连接WIFI和以太网网络。 |
|  | 智能献血自助服务系统 | 1台 | 250000 | 工业 | 1.一体化设计，对献血者人体身高，体重，血压等项目进行测量； 2. 配置高清晰度高性能≥15.6寸液晶触摸屏，分辨率不小于1920×800； 3.系统支持身份证识别功能； 4.▲系统具备右臂袖筒式血压计，血压计可自动前后导轨式移动适应献血者坐姿状态下人体手臂长度，且可水平旋转≥20°自适应人体坐姿状态下手臂测量姿势 ； 5.▲系统整机具备称重与座椅一体化设计，满足坐姿状态下体重测量功能，无需额外连接称重模块或座椅。 6.▲系统一体化称重座椅可导轨式前后移动收纳隐藏入设备中； 7.系统支持在识别献血者身份后，对接业务管理信息系统的前提下提取献血者基本信息，自动填入献血征询表； 8. 系统屏幕支持填写献血征询表问答题功能，对接业务管理信息系统并自动填入献血征询表； 9. ▲系统具备A4纸打印模块，可打印献血登记表；配备热敏打印模块； 10. 系统具备网线连接或无线WIFI； 11．系统展开整体尺寸（宽深高）≤700*1170*2450mm，收纳尺寸（宽深高）≤700*850*2450mm |
|  | 智能采血系统 | 2台 | 500000 | 工业 | ▲1.系统支持双采血位一体化模式，也可支持单采血位拼装模式，独立运行，互不干扰。（提供双采血位及单采血位拼装的实物照片） 2.系统具有献血码核对、标本留样、导管热合、针头处理、信息登记核对于一体，具有置物架台面。 3.系统对献血登记码、主血袋码、物料码、各留样管码的标签进行自动核对，确保献血标签一致性。 4.根据业务流程要求预设留样容量，支持留样袋自动留样，系统自动监测判断旁路留样袋血液是否足量，足量则样管自动扫码及留样。 5.系统具备重新留样和新增留样管功能。 ▲6.系统具有血袋导管自动热合功能，整机热合封口不少于8道，并自动拉断血辫导管。 ▲7.系统具有自动回收采血针功能，自动进行采血针导管热合,并自行拉断分离针头，无需手动回盖针头帽。 8.系统具备可视化自动摇匀标本管。 ▲9.血袋导管卡进热合头，热合头具备导管限位检测的模块装置。（提供热合头导管限位检测实物功能照片及具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的功能检测报告） 10.系统具有采血登记信息数据存储管理功能，储存容量不少于100万条采血登记信息。 11.系统支持与血站管理信息系统互通互联。 ▲12.系统支持血袋导管抗凝液自动回流。（提供抗凝液自动回流硬件模块装置的实物照片及具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的功能检测报告） 13.具有收纳式抽拉书写板，可用于采血过程中的文件签署以及文件收纳。 ▲14.系统具备自动折断三通硬件模块装置。（提供自动折断三通硬件模块装置实物照片及具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的功能检测报告） 15.整机尺寸（宽深高）≤800*700*1250mm。 16.显示屏≥10寸触摸屏 17.系统具有穿刺处皮肤消毒倒计时提醒功能。 18.系统支持人脸识别功能。 19.设备具备防辐射保护，辐射强度符合国标要求，确保使用人员安全。（提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的辐射发射检测报告） |
|  | 封管热合器 | 1台 | 35000 | 工业 | 1.仪器类别：参考品牌：达科为SE250C，森通260，深圳傲天AT-HSM01S或其他同档次品牌型号 2.射频源类型：高频晶体管 3.封管时间： ≤1秒 4.热合管路直径： 2-6mm 5.工作频率： ≤40.68MHz 6.封口射频（RF）功率： ≥30W ▲7.热合头：陶瓷包裹隔热型热合电极，避免溶血现象发生。 ▲8.热合宽度调节：可自动识别不同型材和厚度的管路调节热合功率，还可根据特殊需要人工调整热合面宽度。 9.防溅保护：透明可伸缩防溅保护片，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，保证操作人员安全。 10.清洁便利：白色安全防护盖，无需借助专用工具即可方便拆卸清洗 11.仪器型材：铝合金型材制成仪器框架结构及防护挡板，轻便、抗颠簸、抗碰撞 ▲12.辐射防护安全性：确保高频40.68MHz工作下，辐射强度不超过68dB，提供设备辐射曲线图，保证安全。 ▲13.散热系统：整机材料环保安全，无不良气体产生。采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，保证机器可连续工作8小时以上。 14.状态指示：绿色 （待机状态）、红色 （热合状态）、琥珀色 （调整状态） 15.方便携带：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动 16.尺寸： ≤175mm（宽）×150mm（高）×300mm（长） 17.重量： ≤6公斤 18.工作温度范围： 0℃-40℃ 19.消耗功率：工作：≤250W；待机：≤10W 20.电压范围 220-240VAC 21.电源保护 多重电压保护装置，内置异常电流熔断器，保证意外情况下机器安全不受损。 ▲22.设备具备防辐射保护，辐射强度符合国标要求，确保使用人员安全，出具CMA/CNAS资质的第三方检测机构认证的检测报告。 |
|  | 低温离心机 | 1台 | 31500 | 工业 | 1.微机变频控制系统，高清IPS电容触控液晶竖屏显示，具有滑动解锁功能避免人员误操作； 2.采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统； 3. 25组程序存储空间，9档加减速度控制，停机无回荡功能； 4.缩机组采用制冷加热双回路设计，精确控温； 5.运行中可随时更改参数，无需停机； 6.采用弹簧悬挂式平衡系统，对位不平衡量可达3克； 7.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用； 8.离心腔盖采用吸入式双勾锁设计 ▲9.水平转子最高转速≥5000r/min，角转子最高转速≥6000r/min； ▲10.水平转子最大相对离心力≥3630×g，角转子最大相对离心力≥5200×g； 11.噪音：≤ 55dB； 12.升速时间：＜35s 降速时间：＜45s（制动模式）； 13.转速精度 ：±10 r/min； ▲ 14.外形尺寸 （mm）：深≤450，宽≤350，高度≤400； ▲ 15.容量配置：5ml × 24支； ▲ 16.容量配置：8ml × 16支 |
|  | 生化仪 | 1台 | 150000 | 工业 | 1．操作系统：全中文图形化界面，≥10英寸彩色高清触摸操作，方便工作人员操作； ▲2．分析项目：ALT、HGB，乳糜血识别，样品溶血四项联检，同时定量出四项结果； ▲3．通道：≥6通道 ▲4．拍照：内置3个500万像素高清微距摄像组件，可高清拍摄血型和表抗反应后图片，实现数据化留档、查询； 5．样本量：全血120-130ul； 6．波长：340nm—630nm,可定制； 7．分析方法：速率法，比色法、比浊法； 8.检测样本类型：末梢血、静脉血、血清、血浆； ▲9．加样系统:高精度吸样探针，机械臂全自动加样，无需手工加样； ▲10．液位感应：精准数字液位探测，随时跟踪报警功能； 11．恒温系统:反应区温控精度37℃ ± 0.1℃，实时温度显示； 12. 恒温系统从常温升高至37°C需要的时间：≤3分钟； 13. 转氨酶试剂保护：标配制冷单元，转氨酶试剂在使用中始终在2-8°C； 14. 预装单人份试剂，无需现场配备，无需预热即可使用 15．数据存储:机器可保存至少10万个检测结果、随时查询； 16．重量：≤10kg，方便携带； 17.占用台面空间(长×宽)：≤ 40cm×23cm。节省空间、方便台面放置； 18.工作环境温度：0-45℃ 19.抗颠簸设计、仪器能很好的适应在流动采血车上正常使用； 20.电源：AC 220v/50Hz |
|  | 血液冷藏箱 | 1台 | 45000 | 工业 | ▲1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，自关门功能。 ▲2.市电供电，微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。 ▲3.显示：LED数码管显示，显示箱内上下温传感器温度，平均温度，可通过指示灯查看电源，NFC,开门，冷凝器脏状态。 4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。 6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。 ▲7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。 ▲9. 底部带四个橡胶垫，减震，底部和后背带固定孔，安装简便。 ▲10.压缩机：车载专用直流压缩机，（常温下空载30分钟可降至设定温度），（移动运输制冷设备专用） ▲11.冷凝风机：额定功率400W。 ▲12. 噪声低于国家标准，声压级≤41dB（A）。有效容积≥279L。 13.不锈钢内胆设计，防腐可靠。 ▲14.门体机械锁和电磁锁双重保障，电磁锁可以实现NFC打卡开锁功能；带独立锁扣，可防止运输途中颠簸晃动门体。 15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 ▲16.箱内6个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。 17.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 18.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。 19.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 ▲20. 5个蘸塑搁架，15个蘸塑血筐，5个内门 ▲21. 选配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。 22.具有医疗器械注册证。 ▲24.符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证。 |
|  | 智能接待服务系统 | 1台 | 180000 | 工业 | 1.设置人机语音交互功能，可进行人机问答，并有关键字学习功能，且支持云语音交互，修改方式通过在机器人的语音数据库中添加进需要特定回答的问题和答案，在讲解过程中适当回答献血人员问题。 2.机器人解说音频播报 ，献血人员可以根据屏幕显示内容与机器人进行互动，实现动态表情、献血导航指引等功能，也可以根据不同受众人员的特定需求进行定制化开发。 3.系统需设自建地图模块功能，在完全未知环境中创建地图,同时利用地图进行自主定位和导航。 4.系统配置激光导航模块，能够绘制更为精确的地图界面，提供更好的规划导航，具有轨迹可视功能。 5.系统设置菜单可以设置机器人的音量，可以设置机器人行走速度。 6.系统需含智能聊天服务，整合献血服务场景，先进的语义分析系统实现24小时献血业务问答。 7.访客来访时，机器人会引领访客到指定地点。 8.系统实现自动回充，机器人在电量低于20%时会回到充电桩充电； 9.可通过PC端、小程序进行后台管理，后台管理系统可设置不少于3个角色。 10.屏幕尺寸不小于Lcd屏幕 10.1 inch 11.屏幕分辨率不小于1200px*1920px 12.MIC 不小于6个 13.支持移动速度可调节，最大速度不小于0.7m/s 14.处理器主频 最高频率2.0GHz及以上 15.操作系统 基于Android 16.RAM(内存) 4G及以上 17.ROM(容量) 64G及以上 18．电池采用18650电芯锂，容量40Ah及以上，保证不少于10小时续航 19. 有待机状态、充电、故障等指示，可实现自主回冲 20. 提供CCC产品认证，SRRC型号核准，CTA入网认证 21. 语音OS必须具备自主研发的语音OS，不得采用外购其他品牌技术。OS远场语音识别技术，正常环境下3米范围内，识别准确率需保证在97%及以上。 22. 须支持人脸跟随 23. 须支持个人化问好，可推荐献血业务 24. 云台可转动角度必须模拟人转动，更加自然，体现交互的尊重感，更加灵活生动。 25. 支持自动避障，灵活避障，遇到行人和障碍物主动避开。 |
|  | 智能采血秤 | 4台 | 20000 | 工业 | 1.全血采集过程中具备称重、摇摆功能，采集的血液量误差不大于3ml。 2.全血采集过程中具备监控功能，确保采血过程的信息化管理和保证血液质量 3.采血报警提示：能记录采血过程中各种报警：低流速报警、高流速报警、采集时间过短报警(与采集预设量关联)、采集时间过长报警（与采集预设量关联）、采血秤未检测到血袋报警、采集过量报警、采集不足报警、托盘取下报警（采血过程中取下托盘会报警）等。 4.采血信息记录：每条献血记录在机器上可显示多条关键采血信息，便于对采血过程进行信息追溯：如：开始时间、结束时间、预设量、实采量等。 ▲5.监控献血者血液流速：血液流速采样2秒采集一次数据，流速增量精度±1mL，自动监控采血流速低于或高于预设值的异常报警提示。 采血用时异常报警提示：采血秤具有三个预设量,采血用时异常报警与对应的采血预设量直接关联。当某次采血流程的采血用时低于其对应的采血预设量最小用时或高于最大用时时会自动报警，且预设量及其对应的最小用时和最大用时都可以根据需要进行人为调整。 ▲7.根据血袋克重自动识别采血方案； 8.采血量预设：采血配置中可以设置三个采血预设量。 9.防止误操作：所有操作都在高清触摸屏上进行，对于可能产生风险的操作都进行弹框提示，让用户二次确定，防止误操作产生。 ▲10.支持与智能采血系统数据无缝对接，同时支持智能采血系统上位机软件下发指令控制采血秤工作。 ▲11. 数据交互方式：网口传输、DB9串口传输两种硬件接口方式，同时兼容能通过网口传输和DB9串口这两种方式与其他设备或系统进行数据交互。 12.具有基本模式、管理员模式，用户可根据需要进行快速切换，适合不同的工作场景。 13.报表功能：支持数据查询、统计和报表功能，轻松实现表格与图形的转换。 15.整机尺寸（宽深高）≤21*40*19cm，屏幕尺寸≥7英寸 |
|  | 智能采血秤 | 18台 | 26400 | 工业 | 1.全血采集过程中具备称重、摇摆功能，采集的血液量误差不大于±1ml。 2.全血采集过程中具备监控功能，确保采血过程的信息化管理和保证血液质量 3.采血报警提示：能记录采血过程中各种报警：低流速报警、高流速报警、采集时间过短报警(与采集预设量关联)、采集时间过长报警（与采集预设量关联）、采血秤未检测到血袋报警、采集过量报警、采集不足报警、托盘取下报警（采血过程中取下托盘会报警）、电池电量过低报警等。 4.采血信息记录：每条献血记录在机器上可显示多条关键采血信息，便于对采血过程进行信息追溯：如：开始时间、结束时间、预设量、实采量等。 ▲5.监控献血者血液流速：血液流速采样2秒采集一次数据，流速增量精度±1mL，自动监控采血流速低于或高于预设值的异常报警提示。 采血用时异常报警提示：采血秤具有三个预设量,采血用时异常报警与对应的采血预设量直接关联。当某次采血流程的采血用时低于其对应的采血预设量最小用时或高于最大用时时会自动报警，且预设量及其对应的最小用时和最大用时都可以根据需要进行人为调整。 ▲7.根据血袋克重自动识别采血方案； 8.采血量预设：采血配置中可以设置三个采血预设量。 9.防止误操作：所有操作都在高清触摸屏上进行，对于可能产生风险的操作都进行弹框提示，让用户二次确定，防止误操作产生。 10.电池组：机器内置一块电池组，采血续航≥5小时，以方便和保障户外采血工作顺利开展。 ▲11.支持与智能采血系统数据互联互通，同时支持智能采血系统上位机软件下发指令控制采血秤工作。 ▲12. 数据交互方式：网口传输、DB9串口传输两种硬件接口方式，同时兼容能通过网口传输和DB9串口这两种方式与其他设备或系统进行数据交互。 13.具有基本模式、管理员模式，用户可根据需要进行快速切换，适合不同的工作场景。 14.报表功能：支持数据查询、统计和报表功能，可实现表格与图形的转换。 15.整机尺寸（宽深高）≤21*42*20cm，屏幕尺寸≥7英寸 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  |  |  | 具体见本招标文件第一章“招标公告”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |  | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 |  |  |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  |  |  | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”及国家行业相关标准。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  |  |  | 见本表“商务最低要求”。 |
| ▲三、商务最低要求（投标人商务响应表与售后服务方案及承诺书同一内容不相符的，以低计算） |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  |  |  |  | 1.产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 2.投标人应保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 3.投标人应保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，是未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。 4.投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸、设计图型等。 5.投标文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 6.未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。 |
| 售后服务要求 |  |  |  |  | 1.中标供应商负责送货上门、安装调式，负责现场培训，费用含在投标报价中。质保期过后终身提供优惠维修服务。 2.中标供应商必须根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训。对于所有培训，投标人必须提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。 3.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后中标供应商在1小时内响应，专职工程师24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复。 4.售后服务点配置情况：中标供应商或设备厂家在广西区内配备有专业维修的工程师，在保修期内收到采购人电话后12小时内能到达现场维护设备。 5.备品备件及耗材等要求：所投产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。常年备有配件，及时处理、更换损坏的零部件。 6.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 7.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 8.设备的部件因质量问题发生维修或更换，相应维修或更换的部件保修期顺延。 9.设备保修期内，属于所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修，费用含在投标报价中。 10.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 11.设备产生的所有数据资料归采购人所有，中标供应商须无条件的协助采购人把数据导出并交给采购人。 12.中标供应商须提供完整的设备中英文操作说明书。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |  | 1.质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件等，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零部件。 2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3.设备产生的所有数据资料归采购人所有，无需任何附加条件的前提下能导出数据。 |
| 报价要求 |  |  |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、税费以及其他所有可能发生的费用。 2.报价特别说明：报价不能超过预算金额，否则报价无效。 |
| 交付和安装要求 |  |  |  |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起90日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2.交付地点：柳州市内采购人指定地点。 3.中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。 4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件、中英文操作说明书等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。 |
| 验收要求 |  |  |  |  | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 7.采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招、投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 8.对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。 9.验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。 10.中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后5个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。 11.如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚： （1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； （2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； （3）提供的货物未经正规合法经销渠道的； （4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； （5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。 （6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。 12.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |
| 培训 |  |  |  |  | 中标供应商负责采购人有关人员的培训，保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式由采购人指定，所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。 |
| 质保期 |  |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货并验收合格之日起质保期不少于1年（如果厂家超过1年质保的按厂家质保执行），质保期内上门维修，升级、维护，定期巡检，费用含在投标报价中。 |
| 付款方式 |  |  |  |  | 本项目无预付款，以财政资金下达为依据。全部货物安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人一次性支付合同金额的100% (不计息)；首次付款前中标供应商开具合同价款全额发票给采购人，否则采购人不予支付货款。 |
| 违约责任 |  |  |  |  | 1.中标供应商所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货时未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标供应商应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可要求更换或退货，中标供应商须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求投标人支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。 2.投标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标人负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求投标人支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4.投标人逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额5%。超过10天采购人有权解除合同，投标人承担因此给采购人造成的经济损失。 5.投标人未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，投标人应按签订的合同合计金额5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。 6.投标人提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由投标人承担。 7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求投标人赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止合同。 8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止合同，并有权要求中标供应商承担由此造成的一切经济损失。 9.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 |
| 签订合同日期 |  |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| 包装方式 |  |  |  |  | 按产品出厂时的包装。 |
| 运输方式 |  |  |  |  | 不限。 |
| 其他要求 |  |  |  |  | 投标产品按采购人要求与采购人信息系统互联互通，投标人须负责相应费用，投标人在投标报价中自行考虑，采购人不再另行支付任何费用。 |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |
| 能力或业绩及其他要求 |  |  |  |  | 1.投标人具备履行本项目合同的能力。 |
| 五、项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |  | 本项目项号23“智能采血系统”、项号26“生化仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 |
| 报价要求 |  |  |  |  | 每项货物单价报价不得高于单价控制价，否则投标无效。 |