简要采购需求

| 序号 | 标的名称 | ▲技术参数（配置）及其他要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 胃镜 | 一、设备总体要求： 1.设备为分体式设计； 2.设备前面板按钮为触控按键； 3.镜子支持带电拔插，操作安全方便； ▲4.支持白光和特殊光照明模式，能实现多光谱成像，凸显血管和粘膜病变，提高早期癌筛查检出率。 二、图像处理器技术要求： ▲1.支持高清视频信号输出； 2.支持自动白平衡； 3.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能； 4.色调（红色、蓝色、饱和度）调节-15至+15级； 5.图像放大功能 ×1.2,×1.4,×1.8倍；三档可调； 6.具有：色彩增强功能0-15级，三档可调；构造强调功能，可选A/B模式，每种模式0-15级，三档可调；轮廓增强功能，0-15级，三档可调； 7.对比度增强可分低、中、高三档调节；具有图像亮度调节，具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度；具有CHB色图显示功能； 8.具有自动、峰值、平均三种测光模式； ▲9.内置容量≥450G，支持图像保存和视频录制功能并能回放；通过USB接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接USB储存器。 三、冷光源技术要求： ▲1.照明灯高亮度双路LED灯，由白光和蓝紫光组成； 2.光源主灯平均使用寿命≥10000小时。 3.照明灯色温＞5700K； 4.具有手动调光和自动调光两种方式；调光级别：1到19级； 5.透光功能（持续6至8秒），可用于对镜体头端部的定位； 6.气泵流量可调，可设置为高、中、低三档； 7.主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况。 …… | 1 | 台 |
|  | 胃镜清洗槽 | ▲设备符合GB 4793.1-2007要求。 清洗槽：采用高分子复合材料PMMA经多层复合、一次压铸而成，表面附抗菌材料（如杜邦抗菌材料），平整光滑，无锋角接缝，耐酸碱腐蚀和磨损，容易清洁，对人体无毒性；单个槽体可承受超过60kg的压力，质地柔软,能最大限度的保护内镜受硬冲击而造成的损坏。 功能背板：台面和洗消槽均采用防泛水设计，前高后低。台面前端采用大圆弧造型设计，为洗消人员提供腰、腹部的得力支撑，有效减轻洗消人员的疲劳度。功能背板整体简洁大方，方便操作人员快速洗消。背板规格高度：可选择中背板或者高背板。 ▲清洗槽尺寸及排列：外槽尺寸长≤705mm，宽≤710mm，内槽净空尺寸长≥410mm，宽≥470m；高度1900mm。预洗槽-酶洗槽-漂洗槽-浸泡消毒槽-末洗槽-干燥台。 柜体：形状采用分段式柜体；支架材质选用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；柜门采用金钢门设计，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。 柜体底板：采用高分子复合材料PMMA经多层复合，耐酸碱腐蚀和磨损，容易清洁，对人体无毒性，厚度≥1.2mm。 ▲多功能自动灌流器：采用液晶触摸屏，PLC控制，各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，显示屏实时显示自动灌流状态。全程自动控制。 采用快插接头。 …… | 1 | 个 |
|  | 盆底机 | 1、多通道生物反馈神经功能重建治疗系统，采用生物反馈结合电刺激治疗原理，对患者盆底肌进行表面肌电信号采集、分析，并根据评估结果对患者选择适合的治疗方案，对神经肌肉等进行恢复和治疗，有效治疗各种尿失禁、盆腔器官脱垂、性功能障碍、慢性盆腔痛等盆底功能障碍性疾病，以及产后子宫复旧、腹直肌分离、乳腺疏通等患者进行产后康复治疗。 2、评估和治疗共有2个通道：2个肌电通道。 3、▲评估方式：肌电评估，肌电评估有标准肌电评估、2分半钟肌电筛查评估，可打印报告； 4、报告可根据医院需要自定义编辑细节。 5、筛查报告包括评估指标数值、参考值、肌电图、报告解读说明和治疗建议。系统自动对筛查的每个阶段进行打分。 6、腹肌参与报警功能：对盆底肌肉进行评估和治疗时，获取腹部肌电值，动作不规范时腹部肌电超限报警，并有评估报告中腹部参与度情况。 7、电刺激治疗波形分为三种：单向波、双向波和交互波。 8、系统内置6个大治疗方向，治疗方案不少于200多种治疗方案，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、肌电反馈训练、场景训练，产后康复，多媒体训练等。 …… | 1 | 台 |
|  | 温控银针治疗仪 | 1、输入电压：AC220V±20％，50HZ±1HZ，探头工作电压：DC24V。 2、最大功耗：＜220V/1A，每路探头功耗＜7W。 3、分类：Ⅱ类。 4、熔断器型号及规格：RT1-20，2A。 5、运行环境：温度范围：5℃-40℃，湿度范围：≤85%，大气压力：70kPa-106 kPa 6、设备结构组成由控制主机、温控探头、银针组成。 电气安全符合GB9706.1-2007中项目要求。 电磁兼容符合YY0505-2012要求。 7、通道数:32个。 8、加热设置范围：常温~120℃，设置精度误差1℃； 9、加热控制范围：常温~120℃范围内与探头连接，通电加热3分钟显示漂移±4℃；）； …… | 1 | 台 |