采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2.“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代，但选用的竞标产品技术参数要求必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 工业 。

| 项号 | 标的名称 | 单位及数量 | 技术参数要求 | 每台单价上控价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、天等县人民医院设备采购 |  |  |  |  |
| 1 | 呼吸机 | 2台 | - 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，采用中文操作界面。 - 采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。 - 屏幕显示：4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；可一键切换不同展示类型。 - 具备自检功能，具有测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 - 内置后备可充电电池，使用时间不少于240分钟，可在屏幕上显示剩余电量。 - 具备气动电控呼吸机。 - 可配备辅助压监测功能，可进行跨肺压、食道压等参数监测，帮助临床医生评估通气效果，指导临床设置患者PEEP等指标。 - 标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度。 - 病人信息、当前的设置参数、报警限和趋势、日志等数据可导出。 - 具备截屏U盘导出功能。 - 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 - 呼气阀侧面具备金属膜片可自动加热，避免呼出端产生冷凝水影响传感器精度，保证潮气量精准。 - 具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。 - 标配无创通气模式。 - 呼吸模式及功能。 - 基础模式模式：容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、容量控制型SIMV（VCV）, 压力控制型SIMV（PCV）、自主呼吸模式（SPONT）、窒息通气模式等通气模式。 - 高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VSV、心肺复苏通气CPRV。 - 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定。 - 配有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 - 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 - 设置参数 - 潮气量：20ml—4000ml - 呼吸频率：4~100/min - SIMV频率：1~60/min - 吸/呼比：4:1—1:10 - 最大峰值流速：180L/min - 吸气压力：1~100cmH2O - 压力支持：0~100cmH2O - PEEP：0~50 cmH2O - 压力触发灵敏度：-20 ~ 0cmH2O - 流速触发灵敏度：0.3~20L/ min - 氧浓度：21~100% - 叹息功能：有 - 监测参数 - 压力/容量参数：平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量等参数。 - 时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率等参数。 - 波形显示：压力-时间、流速-时间、容量-时间、二氧化碳分压-时间（选配）、食道压-时间（选配）、跨肺压-时间（选配）、脉搏氧-时间（选配）。 - 吸入氧浓度的监测 - 呼吸环：压力-容量环、流速-压力环、流速-容量环、容量-二氧化碳分压环（选配）、食道压-容量环（选配）。 - 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。 - 具备肺牵张指数（SI）监测以提示肺损伤风险。 - 具备肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。 - 可监测参数≥72小时的趋势图、表分析。 - 其他功能：具有便利的锁屏功能、漏气自动补偿、管道的顺应性和BTPS补偿功能。 | 295000 |
| 2 | 血液透析机 | 2台 | 一、技术特点 1.设备为国产。 2.适用于血液透析、单纯超滤等治疗模式。 3.采用≧10英寸液晶屏，中英文等多种语言界面。 4.具有多种自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。 5.适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。 6.容量平衡腔超滤控制系统，腔体容积＜80ml超滤。 7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。 8.透析液配制系统，透析液离子浓度更准确。 9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。 10.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作15分钟以上。 11.可使用20mL注射器，完善的功能自检和报警系统。 12.在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 13.在线KT/V功能，用于评价透析治疗的充分性，无需耗材。 14.提供可配备机器使用的透析液过滤器，且无需额外配件（耗材）连接使用。 15.具有水路密闭性测试功能，确保治疗过程中，脱水的准确性。 二、技术参数: 1.动脉压监测:-200mmHg～+200mmHg，精度可达：±20mmHg； 2.静脉压监测: -50mmHg～+500mmHg，精度可达: ±20mmHg； 3.跨膜压监测:-50mmHg～+500mmHg，精度可达: ±20mmHg； 4.透析液流量：300、500、800ml/min； 5.透析液温度范围：35℃～39℃，精度±0.5℃； 6.透析液电导率: 13mS/cm-15.5mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm； 7.血流量：30～600mL/min，精度±10%； 8.超滤控制，超滤率：0～4000mL/h，精度：±30mL/h； 9.肝素泵注入流量：0.1～10ml/h； 10.气泡检测器：可监测＞1μl的气泡，可监测液面和累积气泡。 11.漏血监测：可监测 ≤0.5ml/min的漏血（HCT32%）。 12.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于80℃，消毒时间不超过35分钟。 13.供水条件温度：进水压 1.5～6.0bar，进水温度 5～30℃。 （三）其他 1.质保期不少于1年，质保期内全免费维修和更换零配件。 2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24小时内到达现场。 | 178000 |
| 3 | 电子支气管镜内窥镜 | 1台 | 一、图像工作站技术参数 1、采用智能主控芯片，可通过有线或无线模式无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2、采用≥10英寸的广角高亮的触摸屏显示及操作。固定支架可调节观察角度，提手方便临床使用及携带。 3、显示器内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在显示器上直接阅读、回放；可通过HDMI接口，连接具有HDMI接收功能的监视器输出本图像处理工作站显示信号 ，方便科研、教学。 4、显示器内置病例管理系统，支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、编辑、预览、打印病历报告以及病历报告检索。 5、可通过接入WIFI和4G网络实现添加好友、分享视频/图像文件、预约会诊（语音预约、语音留言预约、表单预约）等功能。 6、具有前置摄像头，前置摄像头可移动，进行场景拍摄。 7、可实现设备、场景等≥3个画面显示。 8、内置锂电池，容量≥5000mAh，具有电量管理功能。 9、显示器具有可调节角度的支架，方便临床使用及携带。 10、可外接鼠标键盘等外围设备，方便医生使用。 11、可一键联系厂家，做使用培训支持及保修。 - 电子软镜手柄技术参数 1、采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥90°，空间分辨率≥10.101p/mm。 2、插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm。 3、软管前端可弯曲角度支持定制，向上≥180°，向下≥150°。 4、插入部具备旋转功能,左右各旋转≥120°。 5、照明采用LED灯，亮度≥400LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。 6、成像距离范围3～50mm。 7、具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。 8、图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。 9、一键拍照、录像功能。 10、与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，节省临床抢救时间。 11、支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。 三、配置清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 显示器; 台; 1. 2; 无线模块; 个; 1. 3; 数据线; 条; 1. 4; 台车; 台; 1. 5; 软镜手柄; 把; 1. 6; 电源适配器; 个; 1. 7; 电源线; 套; 1. 8; 使用说明书; 套; 1. 9; 合格证; 套; 1. | 147000 |
| 4 | 中频电疗仪 | 1台 | 1、产品结构形式：柜式款，万向脚轮，移动灵敏便捷； 2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗； 3、操控方式：10.1英寸真彩触摸屏； 4、内置多达103种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选； 5、具有离子导入功能； 6、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选； 7、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； 8、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s) 9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； 10、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%； 11、载波波形：脉冲波 12、载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs。 13、调制波频率：0～150Hz，允差±10%； 14、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波； 15、直流分量：离子导入方式脉动直流输出电压不大于100V； 16、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz； 17、差频变化周期：15s～30s，允差±10%； 18、动态节律：4s～10s，允差±10%； 19、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%； 20、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。 21、连续工作时间：不少于4h； 22、噪声不大于45dB（A）； 23、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃； 24、具有四大保护功能： 1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。 2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示； 3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示； 4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。 25、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求； 26、配置方形理疗电极、中低频理疗电极、2种硅橡胶加热电极、1种硅橡胶圆形电极； 27、产品尺寸：约（长）484.2mm *（宽）461.2mm *（高）863mm； 28、电源线长度：≥1.8m 29、连接线长度：≥1.55m 30、转换线长度：≥0.29m 31、工作环境： 1）环境温度：5℃～40℃； 2）相对湿度：≤80%； 3）大气压力：700hpa～1060hpa； 4）电源电压：220V±10%; 5）电源频率：50Hz±1Hz。 6）输入功率：200VA 32、产品分类： 1）防电击类型：Ⅱ类； 2）防电击程度：BF型； 3）对进液的防护程度：IPX0； 4）运行模式：连续运行； 5）在与空气混合的易燃麻醉气体或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度：非AP型、APG型设备； 6）电磁发射：1组A类 | 12500 |
| 二、天等县向都镇中心卫生院设备 |  |  |  |  |
| 1 | 立式蒸汽灭菌器 | 1台 | - 灭菌器外壳、腔体、提篮均为304不锈钢材质制成，耐腐蚀，耐高温，易清洁 - 操作面板多参数显示，压力表读数指示，观察清晰 - 微电脑控制，LED数显，PID功能，加热参数自整定,升温迅速，控温精准 - 安全联锁装置及门控锁，有压力时上盖无法打开，上盖未关闭程序不能运行 - 具备缺水自动保护功能，水位不足停止加热，缺水声光报警 - 可设定灭菌结束后自动放气及自然冷却降压两种模式 - 输入电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz - 功率：3.5kW - 显示方式:LED数码管/压力表 - 容积:50±5L - 加盖方式:手轮 - 额定工作温度:134℃ - 额定工作压力:0.22MPa - 灭菌室规格(mm):≥Ø350×525 - 灭菌室厚度:≥2mm - 内筒厚度:≥0.8mm - 升温时间RT-134℃:40分钟内 - 灭菌时间选择范围:4-120min - 19.配置清单 - 序号; - 名称; - 数量; - 备注. - 1; - 立式蒸汽灭菌器; - 1台. - 2; - 产品使用说明书; - 1份. - 3; - 产品合格证/保修卡; - 1份. - 4; - 压力容器质量证明书; - 1份. - 5; - 内筒（或网篮）; - 2个. - 6; - 放气管; - 1根; - 长≥2m. | 10460 |
| 三、天等县东平镇卫生院设备 |  |  |  |  |
| 1 | 恒温水浴箱 | 1台 | 一、基本特征 恒温水浴箱用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其他温度试验， 是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化试验室、分析室、教育科研的必备工具。 二、技术参数 - PID控温技术，LCD液晶显示，清晰直观。 - 冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺。 - 工作室水箱选用304不锈钢，一次冲压而成，耐腐蚀。 - 带有磁力搅拌加速水温均匀。 - 输入电源：AC220V 50Hz。 - 输出功率：1800W。 - 显示方式：LCD数码管。 - 温控范围：室温 -100℃。 - 控温精度：≤±0.5℃。 - 工作尺寸（mm)：≥600×300×180。 - 是否带搅拌功能（搅拌加热的水）：是 - 12.配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 磁力搅拌子; 1个. 4; 保险丝; 1个. 5; 说明书; 1份. 6; 合格证/保修卡; 1份. | 1500 |
| 2 | 清创车 | 1台 | 1.槽深度(mm):≥200 2.采用优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 3.焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不生锈； 4.焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷， 5.各焊接部位打磨平整，抛光均匀； 6.外观美观平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷； 采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 1500 |
| 3 | 电磁波普治疗仪 | 20台 | 1.电源： 220V～、50Hz； 2.功率：≤300W; 3.温度调节范围:高低两档，高档H，低档L； 4.定时装置:智能触控，时间设定范围:30分钟、60分钟、90分钟； 5.理疗头使用寿命：≥5000小时； 6.辐射频谱范围：电磁波谱治疗板产生的能量应主要分布在2.5μm～13.5μm波长范围； 7.机械性能： a.治疗仪的移动应灵活、平稳; b.定位性能治疗仪的治疗板（板面朝下）离地面最高位置不低于1000mm。 治疗头性能 c.治疗头以控制面板为参照面绕支臂左右转角不小于180°，前后转角不小于90°，且转动应灵活，定位应可靠。 d. 支臂前后伸缩范围与垂直转动范围：治疗仪以控制面板为参照面上下伸缩范围应≥200mm，自下而上转动范围应≥90°. 8.配置清单 货物名称; 单位; 数量; 备注. 电磁波谱治疗仪; 台; 1; /. 底座支杆; 支; 2; /. 下支柱; 支; 1; /. 底座装饰盖; 个; 1; /. 上支臂（衔接治疗头）; 支; 1; /. 工具; 套; 1; /. 说明书（含保修卡）; 本; 1; /. 合格证; 张; 1; /. | 420 |
| 4 | 手术无影灯 | 1台 | 1、喷涂通过“GB/T 10125-2021”中性盐雾试验，暴露96小时，外观无可见变化。（供货时提供具有带有CMA标识的第三方检测报告） 2、无影灯及手柄通过皮肤刺激测试、细胞毒性试验、致敏试验测试试验，（供货时提供生物相容性检测报告） 3、金属表面采用自有喷涂线（供货时提供厂家采购合同和发票复印件证明文件），经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。（供货时提供具有带有CMA标识的生产厂家喷涂附着力≥1级，硬度≥H，冲击强度，喷涂厚度≥100μm以及重金属含量合格的第三方检测报告） 4、无影灯灯头、横臂等金属喷涂表面对于金黄色球菌抗菌率＞99.9%，抗菌活性值≥5.7（供货时提供具有带有CMA标识测报告） 5、无影灯灯头、横臂等金属喷涂表面对于铜绿假单胞菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥3.1（供货时提供具有带有CMA标识抗菌检测报告） 6、无影灯灯头、横臂等金属喷涂表面对于大肠杆菌抗菌率＞99.9%，抗菌活性值≥6.1（供货时提供具有带有CMA标识的SGS抗菌检测报告） 7、无影灯灯头、横臂等金属喷涂表面对于鼠伤寒沙门氏菌率＞99.9%，抗菌活性值≥5.6（供货时提供具有带有CMA标识的SGS抗菌检测报告） 8、无影灯灯头、横臂等金属喷涂表面对于炎克雷伯氏菌率＞99.9%，抗菌活性值≥5.2（供货时提供具有带有CMA标识的SGS抗菌检测报告） 9、平衡臂具有可四倍承重水平定位装置，符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用环保粉尘喷涂，表面抗菌易消毒。 10、具有中轴半月阻尼装置，横臂转动稳定。 11、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 12、手术灯具有月牙环形固定装置，卡位牢固，灯头340度转动不受限制。 13、灯罩壳为铝型材质，最厚处不超过18CM层流效果。 14、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动盘式四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 15、采用LED灯泡，有效的利用反光灯杯多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率。 18、无影灯具有环形阶梯形，可多点聚焦灯泡安装装置，无影灯极佳。 19、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。 20、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。 21、技术规格： - 照度（Lux）：130,000 - 色温可调（K）3500-5000 - 演色性指数（CRI）96 - 红色还原指数（Ra)97 - 调光范围10—100% - 术者头部温升≤0.5℃ - 术野温升≤2℃ - 照明深度≥120cm - 光斑直径100-300mm - 灯泡类型LED - 灯泡平均寿命≥60000h - LED灯杯直径≥60mm - 灯泡数量子灯≥24LEDS - 高度调整≥118cm - LED灯杯散热片≥33mm - LED灯头散热盖子灯≥90mm - 弧形拉手尺寸≥270mm - 聚光板灯盘≤4等分 - 扇形调焦活动板半径子灯≥200mm - 中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定） - 照度和色温调节范围≥12档 - 电源输入100-240VAC,50/60Hz - 功率50W | 19500 |
| 四、天等县进结中心卫生院设备 |  |  |  |  |
| 1 | 洗胃机 | 1台 | 1.膜片泵作为冲液和吸液的动力源，通过压力传感器和CPU控制。 2.定量容积式转换缸； 3.气压驱动换向阀结构； 4.面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态； 5.有手动冲、吸液量平衡装置； 6.有“口腔档和鼻腔档”两种洗胃模式； 7.流量：≥2 L /min（口腔插管档）；≥1 L /min（鼻腔插管档）； 8. 自控液量：冲液量（250ml～350ml）/次；吸液量（350ml～450ml）/次；（注：吸液量大于冲液量，但不应大于150 ml/次）； 9.正、负压力设定范围：47 kPa～67 kPa； 10.电源：～220V 50 Hz 、输入功率：110VA； 11.噪声：≤65 dB(A)； 12.配置清单 序号; 基本配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 吸引软管; 3根. 5; 专用胃管; 1根. 6; 进液过滤器; 1个. 7; 排液沉头（Φ8）; 1只. 8; 熔丝管; 2只. 9; 三通接头; 1只. 10; 说明书、合格证、保修卡等; 1套. | 6000 |
| 2 | 除颤仪 | 1台 | - 适用范围 除颤监护仪临床上主要用于医院或急救车上对病人进行：生命体征监护、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏、CPR功能等。功能强大对于挽救急重病患的生命具有重要意义。 - 技术参数 - 主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率800×480 - 主机重量（含电池）:≤6kg - 具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起） - 采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,建议初始能量≤150J，高对比色彩区分，快速选择能量；最大除颤能量≥360J，提高除颤成功率和有效性 - 除颤能量选择范围：能量分21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360J）以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J - 旋钮式能量选择，可1S内快速选择能量，节约时间，提高抢救效率 - 除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S - 病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧 - AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤 - AED功能具备一键切换成人、儿童、婴幼儿模式 - 支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南 - 成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能 - 手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值 - 体外起搏模式：按需起搏、固定起搏、降速起搏 起搏频率 40ppm～170ppm， 起搏电流0mA～200mA， 起搏波形：单相方波； 15. 标配5导联心电（ECG)、血氧饱和度（SpO2）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）监护功能及配件，可选配主路呼吸末二氧化碳监测功能。 16.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 17.ECG 灵敏度：2.5 mm/mV（×0.25）、5 mm/mV（×0.5）、 10 mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4） 18.心率测量 新生儿：15bpm～350bpm 小儿：15bpm～350bpm 成人：15bmp～300bpm 19.呼吸测量 - 测量范围：0rpm～120rpm 20.血氧采用抗干扰和抗弱灌注技术，测量范围 0～100％ 21.脉率测量 - 测量范围：30bpm～240bpm - 无创血压监测具备手动测量、自动间隔测量、连续测量模式 收缩压测量范围： 成人 40～270mmHg 小儿 40～200mmHg 新生儿 40～135mmHg 舒张压测量范围： 成人 10～210mmHg 小儿 10～150mmHg 新生儿 10～100mmHg 23.体温测量，具备双通道测量 - 范围：0℃～50℃（32℉～122℉） - 24.除颤后心电基线恢复时间≤2s 25.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形 26.记录仪打印速度 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选 27.智能报警：通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警，并提供双色报警指示 28.系统报警：具有声光三级报警；生理参数报警：包含心电、无创血压、血氧饱和度等；技术参数报警：包含除颤功能故障、起搏功能故障等系统故障而触发的报警。 29.可充电锂电池，最大能量除颤≥100次，或起搏时间≥2h，或监护时间≥3h，低电量报警后，还可连续进行≥20min的生命体征监护，同时可进行最少 6 次最大能量除颤。 30.充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h 31.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示 32.防尘防水等级:IP54 33.具备USB接口、WIFI功能，可远程监测并导出病人数据 34.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备 35.工作环境：工作温度0-50℃，工作湿度10％-95％ 储运温度-30-70℃，储运湿度10％-95％ | 36160 |
| 五、天等县龙茗中心卫生院设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能通络治疗仪 | 1台 | 1.设备适用在中医科、神经内科、脑病科，骨伤科、康复科等科室使用 2.中医定向经皮经穴药物透入功能 3.四通道8穴位输出 4.内含48种分证型治疗处方 5.中医辨证处方调制：2～9kHz & 0～150Hz 6.调制方式：连续调制/间歇调制/断续调制/变频调制 7.治疗深度分级可调：2～9分级可调 8.极板输出通道可同步或异步输出 9.输出电压：输出峰峰值不超过500V；调幅度：0～100﹪分段可调 10.输出电流：≤110mA；单脉冲能量≤300mJ：动态节律：2～10s 11.差频变化：差频范围0～96 Hz 变化周期1～10s 12.热疗输出：极板温度≤45℃ 13.治疗时间：5-40分钟，8档可调。 14.极板配置：Φ4.6cm多功能圆形治疗极板 | 29900 |
| 2 | 恒温水浴箱 | 1台 | 一、基本特征 恒温水浴箱用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其他温度试验， 是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化试验室、分析室、教育科研的必备工具。 二、技术参数 - PID控温技术，LCD液晶显示，清晰直观。 - 冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺。 - 工作室水箱选用304不锈钢，一次冲压而成，耐腐蚀。 - 带有磁力搅拌加速水温均匀。 - 输入电源：AC220V 50Hz。 - 输出功率：1800W。 - 显示方式：LCD数码管。 - 温控范围：室温 -100℃。 - 控温精度：≤±0.5℃。 - 工作尺寸（mm)：≥600×300×180（长×宽×高）。 - 是否带搅拌功能（搅拌加热的水）：是 - 12.配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 磁力搅拌子; 1个. 4; 保险丝; 1个. 5; 说明书; 1份. 6; 合格证/保修卡; 1份. | 1500 |
| 3 | 洗胃机 | 1台 | 1.膜片泵作为冲液和吸液的动力源，通过压力传感器和CPU控制。 2.定量容积式转换缸； 3.气压驱动换向阀结构； 4.面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态； 5.有手动冲、吸液量平衡装置； 6.有“口腔档和鼻腔档”两种洗胃模式； 7.流量：≥2 L /min（口腔插管档）；≥1 L /min（鼻腔插管档）； 8. 自控液量：冲液量（250ml～350ml）/次；吸液量（350ml～450ml）/次；（注：吸液量大于冲液量，但不应大于150 ml/次） 9.正、负压力设定范围：47 kPa～67 kPa； 10.电源：～220V 50 Hz 、输入功率：110VA； 11.噪声：≤65 dB(A)； 12.配置清单 序号; 基本配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 吸引软管; 3根. 5; 专用胃管; 1根. 6; 进液过滤器; 1个. 7; 排液沉头（Φ8）; 1只. 8; 熔丝管; 2只. 9; 三通接头; 1只. 10; 说明书、合格证、保修卡等; 1套. | 6000 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| - 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内。 - 二、交付时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 - 三、交付地点：天等县内采购人指定地点。 - 四、验收要求：1.验收标准、规范：依据国家有关规定、采购文件的要求、响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 2.除国家药监局公布《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》里的第二类医疗器械产品外，在第二类医疗器械产品供货时，成交供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案证明复印件，否则采购人不予以验收通过。（注：如成交供应商为符合国家现行《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的备案人的，则不需要提供经营备案证明。） - 五、售后服务要求： - 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，协助采购人进行安装场地设计，安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。质保期除特别注明外，最短不得少于1 年（自采购人、成交供应商双方验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 - 2、响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，成交供应商技术人员在接到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达采购人指定现场解决处理。 - 3、质保期内为采购人提供完善的设备操作培训和维修技术人员的培训，确保采购人有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购人确定。 - 4、采购人及成交供应商双方必须安排人员到场，采购人只负责协调及监督工作，成交供应商应当安排足够人员到场负责进行装卸、调试。清理装机产生的木箱等工作。 - 5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 - 6、供应商应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。 - 六、其他要求： - 1、报价必须含以下部分，包括： - （1）货物的价格； - （2）必要的保险费用和各项税金； - （3）运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。 - 2、付款方式： - 无预付款，货物交货验收合格之日起15个工作日内，成交供应商提供并收集送、验货等材料及有效的合同款全额发票交给采购人；采购人按照财务审批流程确认无误后支付合同款给成交供应商。 - 医疗器械分类： - 1.本项目所采购的医疗器械分类详见附件1。 - 2.须在首次响应文件中提供本项目采购的第二、三类医疗器械产品的有效的医疗器械注册证复印件。 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |
| 1、进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 2、本项目的核心产品为“需求一览表”中的：第1项产品：“呼吸机”。 |  |  |  |  |

附件1：

| 序号 | 标的名称 | 医疗器械产品类别 | 医院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 三类 | 天等县人民医院 |
| 2 | 血液透析机 | 三类 |  |
| 3 | 电子支气管内窥镜 | 二类 |  |
| 4 | 中频电疗仪 | 二类 |  |
| 5 | 立式蒸汽灭菌器 | 二类 | 天等县向都镇中心卫生院 |
| 6 | 恒温水浴箱 | 非医疗器械 | 天等县东平镇卫生院 |
| 7 | 清创车 | 非医疗器械 |  |
| 8 | 电磁波普治疗仪 | 二类 |  |
| 9 | 手术无影灯 | 一类 |  |
| 10 | 洗胃机 | 二类 | 天等县进结中心卫生院 |
| 11 | 除颤仪 | 三类 |  |
| 12 | 智能通络治疗仪 | 二类 | 天等县龙茗中心卫生院 |
| 13 | 恒温水浴箱 | 非医疗器械 |  |
| 14 | 洗胃机 | 二类 |  |

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。