# 云之龙咨询集团有限公司医用专用设备采购GXZC2024-G1-004276-YZLZ招标公告

项目概况

医用专用设备招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年7月16日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：GXZC2024-G1-004276-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2024]9707号

项目名称：医用专用设备采购

预算总金额：402.2万元

最高限价：A分标：137.2万元，B分标：265万元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标；预算金额：137.2万元 | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 数量及  单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 单项货物预算（万元） |
| 1 | 医用低温保存箱 | 8台 | 一、技术要求：  1、箱内温度：-40℃～-86℃可调；  2、微电脑控制，≥10″LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；  3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；  4、具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送短信报警；  5、多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；  ▲6、采用HC环保制冷剂；  ▲7、采用双独立制冷系统，一套制冷系统故障后，另一套可独立维持-80℃，保障样本安全；  ▲8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；  ……具体见本招标公告附件。 | 120 |
| 2 | 医用冷藏冷冻箱 | 5台 | 1、有效容积≥300L；冷藏室容积≥200L；  2、立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡；  3、箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金/不锈钢304内胆；  4、微电脑控制，触摸按键，LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10～-30 ℃，用户可自行调节温度；  ▲5、采用碳氢制冷剂；  6、门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；  ▲7、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；  ……具体见本招标公告附件。 | 5 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 1、容积≥170L；  2、液晶屏显示，方便观察及操作；  ▲3、温度控制范围，室温+3℃～55℃，温度均匀性±0.3℃，温度波动±0.1℃；  4、环温22℃，开门30S，关门后温度恢复至设定温度≤5分钟，投标文件中提供具有CMA或CNAS检测资质的第三方检测机构出具的检测报告（复印件），或者其他第三方出具的证明材料；  5、CO2浓度范围，0～20%，控制精度±0.1%；  ▲6、环温22℃，开门30S，关门后CO2浓度恢复至设定浓度≤5分钟，投标文件中提供具有CMA或CNAS检测资质的第三方检测机构出具的检测报告（复印件），或者其他第三方出具的证明材料；  ▲7、红外传感器（IR），耐高温，180℃灭菌无需拆卸；  ……具体见本招标公告附件。 | 7 |
| 4 | 生物安全柜 | 1台 | 一、主机参数：  1.Ⅱ级B2型生物安全柜，100%气体全外排；  2.工作区内部尺寸≥1160mm\*610mm\*680mm；  3.前窗10度倾角设计，方便操作；  4.所有污染部位均处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；  5.玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；  6.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；  7.主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；  8.过滤器效率：99.9995%@0.12µm；  9.前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃；  10.底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；  11.负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；  ……具体见本招标公告附件。 | 5 |
| 5 | 水浴锅 | 1台 | 1.材质：外壳采用板材冲压成型。内胆采用不锈钢板材一次冲压拉升成型、无需焊接没有焊接痕迹、易于清洁、耐酸碱腐蚀等。  2.控温系统：采用PID控温方式，五个按键设定方式，分别是设置键、加键、减键、手动加热启停键、自检键。并带有过热保护，超温报警、防勿设定加热、电气元器件自检、漏电保护等功能。  3.标配排水阀。  4.内胆尺寸(mm）：≥320\*320\*120。  5.型式：单列四孔。  6.加热功率：≥800W。  7.控温范围：室温+5℃～100℃。  8.水温波动：≤0.6℃。 | 0.2 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即质保期结束）。

**本项目不接受联合体投标**。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B分标；预算金额：265万元 | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 数量及  单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 单项货物预算（万元） |
| 1 | 全数字化高档彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 一、设备用途：用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、产科、妇科、浅表等临床应用。  二、技术规格及系统要求：  1.主机成像系统：  1.1数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理。  1.2高分辨率液晶显示器≥21.5"，分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。  ▲1.3操作面板具备液晶触摸屏≥12"，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，触摸屏可视可调。  1.4触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整。  1.5显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱。  ▲1.6通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持经食道探头并可任意互换。  ……具体见本招标公告附件。 | 265 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即质保期结束）。

**本项目不接受联合体投标**。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

**三、获取招标文件**

时间：2024年 6 月 25 日至2024年 7 月 2 日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2024年 7 月 16 日9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

**3.投标人投标注意事项**

**（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。**

**（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。**

**（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。**

**注：**

**①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。**

**②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。**

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：广西中医药大学第一附属医院

地址：广西南宁市青秀区东葛路89-9号

联系方式：胡柳燕，0771-5602026

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、杨丽敏，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、杨丽敏

电话：0771-2618118、2611889、2611898