- 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

“技术参数要求”中凡标注“▲”的参数或要求不响应或不满足的，投标文件即作投标无效处理；其余未标注“▲”号的参数或要求有负偏离（或未作响应）达4项（含）的投标无效处理。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.本需求一览表中内容如与第五章“拟签订的合同文本”相关条款不一致的，以本表为准。

6.本项目标的所属行业均为“工业”。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | /分标 |  |
| 项号 | 采购标的 | 数量 | 技术参数要求 | 分项预算金额 （万元） |
| 1 | 血红蛋白仪 | 8 | 1、测量参数：定量检测血红蛋白； 2、测量原理：叠氮高铁血红蛋白法； 3、检测波长：双波长检测570nm和880nm，带有浊度补偿功能； 4、参数测量范围：Hb(0-25.6g/dL)； 5、检测精度：与ICSH金标准检测方法比较,CV≦1.5%； 6、设备定标与质控：基于ICSH国际金标准定标。开机自检，过程连续每小时自检，可选用三级别质控液液体质控。 7、测量时间：60秒内； 8、工作环境：室温； 9、样本种类：末梢血、动脉、静脉全血均可； 10、耗材特点：自动、精确虹吸吸样； 11、耗材存储条件：室温； 12、样本量:10微升； 13、工作电源:AC适配器或4节AA电池； 14、重量: 350g(含电池)； 15、工作温温度: 15-30℃。 | 6.4 |
| 2 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1 | ▲1、最大相对离心力（rcf）：21300×g （15060 rpm）；最大容量：24×1.5/2.0 mL 离心管，10×5 mL离心管，96×0.2 mL 单管/12×8 排管； 2、转速：100‐15060rpm；100-2000rpm，可以以10rpm为幅度进行调整；200-5000rpm，可以以50rpm为幅度进行调整；5000-15060rpm，可以以100rpm为幅度进行调整； 3、离心力：1‐21300×g；1-2000×g，可以以10×g为幅度进行调整；200-5000×g，可以以50×g为幅度进行调整；5000-21300×g，可以以100×g为幅度进行调整； 4、离心时间：10s-9h59min；连续离心；10s‐2min，可以以10s为幅度进行调整；2min-10min，可以以30s为幅度进行调整；10min‐9h59min，可以以1min为幅度进行调整； 5、单独的rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键； ▲6、加速时间（零至最高转速）：15s； ▲7、减速时间（最高转速至零）：15s； ▲8、超静音，不大于54分贝，可以无转子盖的情况下离心； 9、离心机具备快速制冷功能，从21°C降温至4°C仅需8分钟。具有宽泛的温控范围：-10°C至+40°C，并可在离心机运行期间设置； ▲10、铝合金材质转子； 11、气密性固定角转，快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖； 12、显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间； 13、3个快速程序键，方便快速调取； 14、优化的short瞬时功能，一按即可启动； 15、转子自动识别； 16、具有紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故。 | 8.5 |
| 3 | 梯度PCR仪 | 1 | 1、样品基座：标准0.2mL×96孔模块； ▲2、最大模块变温速率：6.0℃/秒，变温速率可调节； ▲3、最大样本变温速率：4.4℃/秒； ▲4、温度范围：0-100.0℃； 5、温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）； 6、温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃之间）； 7、热盖：30-110℃，可设置关闭，自动调节压力； 8、PCR体积范围：支持10—100uL,允许1-100uL； 9、共6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR；支持区间温差最大5℃，整体25℃；允许区间最大10℃，整体30℃； 10、8英寸彩色TFTLCD触摸式显示屏，直观的导航按钮，图形化编辑设置简单方便； ▲11、以太网或Wi-Fi连接网络，支持手机或电脑端远程查看、监控、预约提醒和打印机连接等（用户可通过此可下载免费手机应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态，启动或控制运行；也可以通过免费Cloud平台在电脑端编辑程序、启动或终止运行、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件）； ▲12、联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； ▲13、采用配套的控制软件，可以集中管理和控制多台不同型号PCR仪，控制用户，仪器使用权限，并提供审计追踪日志； 14、噪音水平：运行时噪音＜48dB； ▲15、内置模拟模式，可模拟Applied Biosystems Veriti，2720,Bio-Rad T100，Takara Dice和博日XP等市面主流PCR仪热学性能，保证实验的平稳过渡； 16、内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置温度/时间递增选项（用于Touchdown PCR 或Long PCR）、变温速率可调节,VeriFlex等可选功能辅助优化PCR程序； 17、其他功能：自动断电重启、多重用户权限管理、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、一键设置孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等； 18、程序存储：16 GB机载存储（可存储＞1000个程序文件），也具有U盘插槽，用于转移和保存程序。 | 8.5 |
| 4 | 细胞成像系统 | 1 | 1、用途：可用于常规细胞和组织培养观察与成像、干细胞应用、样本染色鉴别等。 2、环境温度：4-32℃。 3、相对湿度：30-90%。 4、仪器类型：台式透射显微镜。 5、物镜：标配4×、10×、20×、40×物镜，可选60×，100×长工作距离相差物镜，可用于明场、相差观察。 6、物镜转盘：4位（手动控制）。 7、对照方法：透射光（明场和相差）。 8、光学系统：无限校准光学系统；45mm等焦距离的RMS螺纹物镜。 ▲9、光源：透射光LED（5万小时寿命），可调强度。 10、聚光镜工作距离：60mm。 11、照相机：高灵敏CMOS彩色照相机，310万像素。 12、载物台：固定载物台，可选机械载物台，机械载物台配有X-Y轴控制和容器支架适配框。 ▲13、LCD显示器：12.1英寸彩色；显示分辨率1024×768像素；倾斜度可调。 14、图像采集：内置成像软件通过机身机械按钮和鼠标屏幕操作共同完成采集和存储功能。 15、获取的图像：24位彩色TIFF,BMP和JPG；2048×1536像素。 16、电源：交流电源适配器，100-240V，47-63Hz；最大电流0.58A；输出功率最大24W。 17、输出端口：2个USB接口。 18、存储：2G的U盘。 | 6.5 |
| 5 | 低温离心机 | 1 | 一、技术参数： 1、最大相对离心力（rcf）：1.5ml固定角转：20800×g（14000rpm）；5ml固定角转：20913×g（14000rpm）；50ml固定角转：20130×g(12100rpm)；水平转子：4500×g（5000rpm）；工作板转子：2250×g（3700rpm） 2、转速/离心力：200‐1400rpm；200‐5000rpm，10rpm递增；5000-14000rpm,100rpm递增 3、离心力：10-20913×g；10‐3000×g,10×g递增；3000-20913×g，100×g递增 4、离心时间：1min‐99min，1min递增； 5、最大转子容量：4×750mL离心管； 6、噪音水平：59dB(A)（角转），56dB(A)（水平） 7、最大容量：4×750mL（水平转子），6×85mL、48×1.5/2.0mL、20×5mL Safe-Lock管、48×15mL玻璃管（固定角转），16×MTP（工作板转子）； 8、具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全； 9、可选择程序记忆功能，可存储不少于35个用户程序； ▲10、快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖； ▲11、转子使用寿命可高达100,000次； ▲12、铝合金材质转子； 13、具有5mlEp固定角转，离心力不小于20,913×g； ▲14、工作板转子，最大承载高度不小于89mm； ▲15、可选10个加速档和10个刹车档； 16、所有转子（除S-4-72、A-4-81、S-4-104水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121°C，20分钟）； 17、“At set RPM”定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时； 18、具有气密性转子盖，可高温高压灭菌； 20、温度范围：-9°C至40°C； 21、FastTemp快速制冷功能，只需15分钟即可预冷腔体； 22、Standby cooling 待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度； 23、转子在最高转速下，仍可以保持4°C； ▲24、ECO自动待机功能，8小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命； ▲25、内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀； 26、高效压缩机控制。 二、配置要求： 1、主机一台； 2、4×250ml水平转子(配有15，50ml适配器)，每个转子可承载的最大锥形管数：36 × 15mL/16 × 50m。转速为4000rpm，离心力为3200g。 3、水平酶标板提篮（4×250ml转头），转速为4000rpm，离心力为2750g。 | 16.5 |
| 6 | 凝胶成像系统 | 1 | 1．暗箱 1.1尺寸(W×D×H)：435mm×395mm×700mm； 1.2机箱：箱体板面由ABS阻燃材料模具成型，机箱由镀锌钢板材料成型，； 1.3全开门式暗箱，开门自动紫外保护； ▲1.4内置10.1英寸工业计算机触屏操作，无需外接电脑； ▲1.5触摸屏/外接电脑一键切换； 1.6电源：220V/50Hz 1.7额定功率：≤80W2．高灵敏度数字相机 ▲2.1分辨率：630万物理像素，3072×2048 2.2图像位深：16bit(65536灰阶） ▲2.3量子效率：81% 2.4暗噪声：3.2e- ▲2.5动态范围：73db 3．高通透电动变焦镜头： ▲3.1具有镜头量化功能：镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化 3.2具有自动聚焦功能，通过优化算法实现样品自动聚焦 3.3.高解像力，最大光圈时，中心超过4000×4000LW/PH 3.4.变焦快速，最小倍数到最大倍数时间≤4.8秒 3.5高速光圈，任意光圈切换时间≤0.5秒 4．滤镜系统： 4.1标配590nm多层镀膜滤光片 5．反射光源： 5.1LED白光反射灯×2，用于白光预览； 6．样品台: ▲6.1紫外透照台：UVSmart超薄紫外透照台，波长302nm，无灯影设计去除灯管灯影干扰，成像和切胶时背景相比传统紫外台更低，紫外透射面积：21cm×26cm。 ▲6.2白光透照台：顶针磁吸式超薄LED白光透照台，LED冷光源，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透照面积19cm×26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于考染和银染的蛋白胶； 6.3蓝光透照台：顶针磁吸式超薄LED蓝光透照台，470nmLED冷光源，蓝光板上可以触摸调节光强，蓝光透射面积19cm×26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于DNA/RNA凝胶检测； 6.4最大拍摄面积：19.5cm×30cm 7.观察、切胶防护： 7.1专用切胶防护板和防划板 ▲7.2轨道式紫外台，紫外台可以抽出用于切胶，开放式空间，切胶方便。 8.图像采集分析软件： 8.1标配界面友好简洁，专业的图像采集和分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权 8.2具备手动曝光和自动曝光，能自动保存及读取设置参数 8.3拍摄完成的图像可以直接旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，打印，添加伪彩，灰度调节等功能 8.4自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道和条带的精确分离，自动计算泳道中各条带的光密度、百分比和分子量大小等 8.5能对凝胶、化学发光、荧光、可见光、96孔板等图像进行光密度计算及定量分析； 8.6数据能输出至Excel 9.主要用途： 9.1核酸检测各种核酸染料，如Ethidium Bromide，Gel Signal Red，Gel Signal Green，SYBR Gold，SYBR Green，SYBR Safe，Gel Star等标记的DNA/RNA检测； 9.2蛋白检测考马斯亮蓝胶，银染胶等； 9.3其他：平板菌落成像 | 6.45 |
| ▲商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。若因中标供应商自身原因未能在约定的时间内与采购人签订合同的，采购人将不再受理合同签订事宜，并终止项目合同签订，中标供应商自行承担由此产生的后果。 二、交货期：自合同签订之日起60个工作日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 三、交货地点：南宁中心血站指定地点。 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： 1、质量保证期：整机不少于1年，质量保证期内负责上门维修、更换配件；质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。 2、按厂家承诺实行“三包”；负责送货到采购人指定地点，协助采购人进行安装场地设计，安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。 3、为采购人提供的完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训（不少于一周），确保采购人有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购人确定。 4、故障响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，中标供应商技术人员在接到采购人通知后2小时响应，24小时内到达采购人现场解决处理。 5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 6、投标人应保证提供的是全新未经使用的合格产品。 7、设备使用周期内中标供应商负责软件升级、上门校准（含出具检测报告）。 六、其他要求： 1、投标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用。 2、验收标准 （1）验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 （2）中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 （3）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。七、付款方式：本项目无预付款，中标供应商交货完毕并验收合格后，中标供应商开具增值税普通发票给采购人后10个工作日内一次性支付合同款。 |  |  |  |
| 其他要求 | 一、产品说明 ☑本表的第1、2、3、4、5项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 □本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品：第5项货物 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 三、其他 ▲1、本项目采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。 2、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲3、投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料扫描件加盖投标人公章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证扫描件加盖投标人公章，否则投标无效。 ▲4、投标产品如为进口产品的，投标人在投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书扫描件，国内代理商还须提供厂家的授权证明扫描件。 |  |  |  |