- 采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供符合要求的《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）设备类 |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 基因测序仪 | 工业 | ▲1.测序原理：采用可逆末端终止测序法，使用两色荧光检测。 ▲2.配套8M、20M、25M Reads芯片试剂，适用于临床和科研检测。 3.可选的测序读长、可选的测序芯片试剂种类，可选的单端或双端测序，读长调节范围为75bp-300bp；读长达2×150bp时，单次测序可生成24亿（2.4G）、75亿（7.5G）碱基数据，满足多种实验需求。 ▲4.读长达1×100bp时，单次测序可生成20亿（2.0G）碱基数据，测序时间低于5小时。 5.建库后的扩增、测序、数据处理在测序仪上自动完成，测序过程实现无人值守的自动化，不需要单独emulsion PCR设备。 6.可采用多重PCR扩增和探针杂交的方法制备文库。 7. 2×150bp测序读长数据Q30＞80%，1×100bp，2×75bp测序读长数据 Q30＞85%。 8.样品用量：DNA≥1ng，1ng可检测。 9.运行时间：仪器最长运行周期在24小时内（PE 150bp读长模式下）。 10.可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA）。 11.不同样品并行性：提供稳定的96个样品的index混合接头。 ▲12.仪器内置数据处理设备配置：Intel Core i7-4700EQ 2.4 GHz CPU或同等及以上档次，≥16 GB RAM，≥1TB硬盘，采用Win7 内置标准版或同等及以上档次操作系统。 13.配套试剂预分装，即拆即用、带有RFID（无线射频识别）追踪。 ▲14.设备采用集成化的液路控制模块（FAM）。 | 1 | 台 | 1040000.00 |
| 2 | 基因测序仪（含产前诊断分析软件） | 工业 | 1.在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序。 2.可开展低深度全基因组测序、靶向捕获/多重测序、小型基因组测序、RNA测序、全外显子测序等科研应用，可开展胎儿染色体异常无创产前基因检测、胚胎植入前染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、宏基因组检测等临床应用。 3.测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。 4.通量：单次运行可产出≥150G碱基的序列信息。 5.可支持的测序模式：单末端测序模式（SE）和双末端测序模式（PE）。 6.序列数目：单末端测序模式 （SE） 下,单张芯片单次运行可产出≥500M有效信号点。 7.平台：配置两种规格芯片，满足不同业务需求。单末端测序模式 （SE） 下,高通量芯片（FCL）能满足≥500M 有效信号点，中通量芯片（FCS）能满足≥100M 有效信号点。 8.序列读长至少支持SE50、PE50、SE100、PE100、PE150这5种测序读长可选，且已获药品监督管理局批准可用于临床[投标人于投标文件中提供测序与所投设备适配证明材料，以及测序的医疗器械备案凭证（或医疗器械备案编号告知书）复印件并加盖投标人电子签章]。 9.样本标签序列≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度。 10.可连续读取≥12 个（如 AAAAAAAAAAAA）单个重复碱基序列信息。 11.芯片：采用规则阵列技术，避免荧光信号交叉影响。 12.自样品放入基因测序仪后采用线性扩增模式。 13.数据质量：使用标准文库SE50，PE100，Q30≥85%。 14.检测模式：可提供一键测序模式。 15.测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。 16.自动本地化完成信息分析,分析结束后直接输出检测报告。 17.与所投设备适配试剂有胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（投标人于投标文件中提供试剂盒的医疗器械注册证复印件及适配机型证明材料复印件并加盖投标人电子签章）。 18.数据处理设备配置：内存≥32Gb，机械硬盘≥4Tb，操作系统：Windows 10或以上。 19.操作环境：环境温度：19～25℃；相对湿度：20%～80%RH，无冷凝；气压范围：70kPa～106kPa。 20.仪器长高≤700mm，宽（深）≤500mm。 21.额定功耗≤900 VA。 | 1 | 台 | 1958000.00 |
| 3 | 测序仪配套数据处理系统 | 工业 | （一）配套硬件设备技术要求 1. 2U机架式。 ▲2.CPU：2个至强银牌4316 CPU 2.3GHz 20C/40T或同等及以上档次CPU。 3.内存：≥384G（12×32G）3200MHz（32个内存槽位）。 4.硬盘插槽：可配12个3.5英寸硬盘。 5.服务器面板：1块。 ▲6.硬盘空间：≥2×960GSATA企业级固态+8×16T SAS 3.5 7.2K；≥2个SSD RAID1；≥8个16T RAID5+1。 7.电源：2×1400W供电电源。 8.RAID卡：PERC H755-8G适配器或同等及以上档次 RAID 控制器。 9.网口：集成2个千兆电口网口；导轨。 ▲10.操作系统：Ubuntu 20.04 桌面版或同等及以上档次操作系统。 （二）配套生信分析软件技术要求： 1.配备中文病原微生物分析软件，包括样本信息管理、实验信息管理、数据分析、报告审核及系统管理等功能模块。 ▲2.测序结束后可实现自启动分析，完成后输出检测结果列表供人工解读，审核后自动生成检测报告。 ▲3.数据分析系统可以在20分钟小时内完成数据分析。 4.针对特有项目可进行病原微生物毒力因子分析，并有相应报告呈现。 5.可进行病原微生物耐药基因/基因型检测分析，并有相应报告呈现。 6.全自动实现获取样本的基本信息。 7.集成病原数据库、生信分析流程、信息管理软件的一体化病原捕获宏基因组分析系统，包含样本中心、实验中心、分子中心、报告中心及统计中心多功能模块，实现一键出具报告。 8.分析系统具有统计功能模块。包括：（1）检测样本数统计，可从多时间维度查看样本检测的数量及数量趋势；（2）病原体、耐药基因、耐药突变基因、毒力基因的历史检出频率统计；（3）病原检出排行统计，可查看某个病原体在历史样本中的检出排行、检出总样本数及其检出率；（4）样本质控信息统计，可从多时间维度查看样本的质控通过率及通过率的变化趋势；（5）物种批内检出统计，可查看单个物种在一个实验批次内的检出情况。 | 1 | 套 | 240000.00 |
| 4 | 飞行时间质谱检测系统 | 工业 | 1.检测原理：基于基质辅助激光解析电离飞行时间质谱（MALDI-TOF MS） 技术进行基因检测。 2.通过检测碱基质量的差别，对基因进行直接分析分型，不依靠数据库比对。 3.样本要求：可兼容全血、口腔脱落细胞、痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、石蜡包埋切片、细针穿刺活检样本（FNA）等多种样本。 4.用于配套飞行时间质谱检测系统的冠心病用药基因检测试剂盒（投标设备与试剂为同一厂家生产的产品）获得三类体外诊断试剂注册证（投标人于投标文件中提供相关有效注册证复印件，并加盖投标人电子签章）。 5.提供与设备同一厂家生产的配套临床应用试剂盒（具有一类医疗器械备案凭证）≥10 个（投标人于投标文件中提供相关有效备案凭证复印件，并加盖投标人电子签章）。 6.设备功能和用途：配合不同检测试剂，可同时分析检测多个已知单核苷酸多态性（SNP）基因型分析，可检测三等位基因或四等位基因 SNP，还可检测体细胞突变、碱基插入/缺失、拷贝数变异、基因融合、甲基化等。 7.结构组成：纯化点样、质谱检测、电脑操作整体化一体机运行，具备系统液面自动探测与芯片信息自动识别功能，点样模块（CPM）自动进行样品脱盐处理、将样品添加到微阵列芯片及将芯片转移到质谱分析模块。 8.分析模块：激光器使用氮分子激光器，重复频率30 Hz，波长337nm，飞行距离有800毫米，检测器为电子倍增管，配备固定焦距照相机（CCD或同等及以上档次），成像过程中可监测微阵列芯片上的微孔，以保证对样本位置精准的激光轰击，运行过程状态显示。 9.点样模块： 9.1 芯片采用一次性硅质质谱微阵列芯片，内含基质无需手工添加。 9.2 分装树脂即用即开，放置核酸质谱芯片、96 孔微板、预分装树脂、一次性吸样针头在一体化模块上；通过吸取树脂到96孔微版与PCR 扩增产物进行纯化，吸取上清将样品转移到核酸质谱芯片上形成共结晶，自动化操作。 9.3分液通量：6 针点样功能，纳升级分液体积，实现微量样品精准移液。 ▲9.4点样模式：每个样本点样使用一次性吸头，而且仪器使用前自动清洗一次性吸头，杜绝孔间检测交叉污染峰干扰，避免堵针。 ▲9.5样品纯化：采用标准 96MTP 预分装树脂，树脂按需使用，杜绝重复使用树脂间污染和树脂长时间暴露造成失效。 9.6产物不需要转板，减少手动加纯化水，降低人工操作量、减少人为因素导致的实验转板错误和可能引入的污染风险。 9.7点样模板自动扫描识别配套芯片耗材的二维码获取序列号和批号，可实现样本检测过程质控追溯。 ▲10.内置数据处理设备：内置≥15.6 英寸触屏操作系统，电容触摸屏，使用寿命≥50000小时，内置随机控制软件、分析软件。 11.检测质量范围：可对4000Da-10000Da核酸片段进行分子量测定。 12.质量分辨率：质量分辨率大于850道尔顿（Daltons）位置，最小能分辨15Da质量差的核苷酸序列。 13.检测限：最低检测下限达0.1%。 14.准确灵敏：单次检测核苷酸准确度达99.91%。 15.数据采集速度：14s/孔，96个样本≤30分钟。 16.质量准确性：≤5×10-4。 17.实验速度：同时检测1-96个样本,从样本到结果输出整体时间≤6.5小时。 18.检测灵活性：无需凑样，可分多次使用，多个应用可同时完成质谱检测分析。 19.重复性：在相同测试条件下，对相同进样量的标准物质进行连续多次测量，计算标准物质质荷比的相对标准偏差值，相对标准偏差值RSD不超过0.1%。 20.多重检测能力：单反应孔可检测1-40个基因位点，单张芯片可以实现几千个基因位点检测。 21.检测通量：单次可检测1-96个孔，每个反应孔单次可检测多个基因位点，剩余反应可以分多次使用。 22.测样本起始量：每反应仅需1-10ng DNA样本。 23.质控分析：对100-500bp长度DNA待测序样本进行拷贝数质控检测。 24.分析软件操作：随机控制软件一体化，从 Assay 导入、编板、样本信息导入、质谱分析同个软件运行，中文界面。 25.分析软件识别：全自动实时数据获取和分析，直接提供生物学结果，即 SNP 位点的核酸组成，如纯合子（AA 或 CC）或杂合子（AC）。 26.引物设计软件：提供基因型检测和体细胞突变检测设计的专业软件及网络版软件，可以对≥95%的已知 SNP和INDEL进行实验设计，检出纯合子、杂合子及3-4等位；SNPs；可以扩展进行基因拷贝数变异分析（CNV）、体细胞突变和定量基因表达分析。 27.数据报告处理系统：配套实验数据报告软件。 | 1 | 套 | 2060000.00 |
| （二）配套试剂（耗材）类 |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量（暂估） | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 5 | 测序反应通用试剂盒 | 工业 | 配套本项目第1项标的“基因测序仪”使用。 | 15 | 盒 | 31600元/盒 |
| 6 | 核酸提取或纯化试剂[病原微生物核酸提取试剂盒（磁珠法）] | 工业 | 配套本项目第1项标的“基因测序仪”使用，24人份/盒。 | 2400 | 人份 | 17.7元/人份 |
| 7 | 样本核酸纯化试剂 | 工业 | 配套本项目第4项标的“飞行时间质谱检测系统”使用，96测试/盒。 | 20 | 盒 | 220元/盒 |
| 8 | 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法） | 工业 | 配套本项目第2项标的“基因测序仪（含产前诊断分析软件）”使用，96人份/盒。 | 3072 | 人份 | 480元/人份 |
| 核心产品：本项目核心产品为第4项标的“飞行时间质谱检测系统”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期（有效期） （1）设备类保修期：第3项标的“测序仪配套数据处理系统”不少于3年，其余设备不少于1年（从验收合格之日起计算；技术要求有特别要求的则遵照其要求）。保修期内上门维修、更换零部件。保修期满后，对软件产品提供终身升级及维护服务。 （2）配套试剂（耗材）类有效期：不少于在失效期前6个月；临近3个月到期的产品，中标人应无条件进行退换。 3.在保修期内因产品本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，采购人根据实际情况可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人和中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 4.送货上门、安装调试合格。中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 5.售后服务标准、期限、效率： （1）中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同规定为采购人提供售后服务。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 （2）负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。保修期内，设备发生故障或不能使用，中标人应在接到通知后2小时响应，24小时内派人到现场解决问题。 （3）中标人或产品厂家服务机构提供24小时365天维修服务热线支持。 6.采购人需要委托第三方机构开展的检测项目，样本配送产生的相关费用按不超过检测项目费用的50%计算，不包含在本次报价中，由采购人另行支付。 7.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间： （1）设备类：自合同签订之日起60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 （2）配套试剂（耗材）类：配套试剂（耗材）供应期限为1年，分批分期供货。中标人接到采购人通知后，一般产品48小时内送达，急救用产品24小时内送达。 2.交付地点：广西桂林市采购人院内指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 1.付款进度安排： （1）设备类：合同签订后，自验收合格（培训指导完成、设备、软件正式使用）收到正规等额、有效发票之日起（通用设备60个工作日后，专用设备6个月后）且财政资金拨付到位后的10个工作日内，采购人支付合同款的95%；若保修期内未出现合同条款第九条第4点情形及其他违约责任的情形的，保修期满且具备付款条件之日起10个工作日内付清剩余合同价款。 （2）配套试剂（耗材）类：采购需求中的数量为暂估数量，仅作为本次采购的评审依据，不等同于实际采购数量。采购人根据实际采购数量据实结算，即配套试剂（耗材）实际结算价=该产品的实际采购数量×该产品的中标单价。供应期满，产品无质量问题，采购人收到中标人开具的正规合法发票且财政资金拨付到位后的10个工作日内支付。 2.本项目使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 3.中标人请款时按要求开具等额税务发票。票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 2.运输要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 中标人负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由中标人承担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.检查供货范围或服务范围 产品到达现场后,中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可以邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8.其他验收要求按招标文件合同主要条款执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进--步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016） 205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 1.投标人所投本项目第1项标的“基因测序仪”、第2项标的“基因测序仪（含产前诊断分析软件）”、第4项标的“飞行时间质谱检测系统”必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应产品有效的医疗器械注册证复印件，并加盖投标人电子签章）。 2.投标人所投本项目第5至8项标的“测序反应通用试剂盒”、“核酸提取或纯化试剂[病原微生物核酸提取试剂盒（磁珠法）]”、“样本核酸纯化试剂”、“胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）”必须通过医疗器械注册或备案（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册或备案证明复印件，并加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本项目采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）最高限价及报价要求 |  | 1.本项目最高限价为人民币柒佰贰拾玖万叁仟肆佰肆拾元整（¥7293440.00），投标报价超出政府采购预算金额的，投标文件按无效处理。 2.各分项标的的单价报价不得超相应标的单价最高限价，否则，投标文件按无效处理。 3.投标报价包含标的价款、标的随配标准附件、包装、运输（含装卸）、保险、安装调试、税费、培训、产品检测、与采购人相关信息系统对接、售后服务、验收、桂林市所属各县（区、市）检测样本运送至采购人产生的费用等全部费用。对于本文件中明确列明必须报价的标的，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装实施方案 |  | 投标人根据本项目“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供配送及安装实施方案，包括但不仅限于：①配送组织安排；②设备安装方案；③设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤项目管理方案；⑥技术支持方案等。 注：配送及安装实施方案具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务要求和自身情况，于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④保修期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等。 注：售后服务方案具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 1.为能更充分满足且保证采购人临床实际使用需求，投标人可根据自身情况，承诺提供其他配套试剂（耗材）供采购人使用，“其他配套试剂（耗材）”具体内容要求如下： 试剂名称; 规格型号; 单价限价（元）; 单位; 适用设备; 备注. 飞行时间质谱检测系统多种精神类药物基因核酸样本预处理试剂; 96测试/盒; 192; 测试; 配套飞行时间质谱分析系统使用; 通过医疗器械注册或备案. 飞行时间质谱检测系统多种心脑血管物基因核酸样本预处理试剂; 96测试/盒; 180; 测试; 配套飞行时间质谱分析系统使用; 通过医疗器械注册或备案. 飞行时间质谱检测系统核酸样本预处理试剂盒; 96测试/盒; 128; 测试; 配套飞行时间质谱分析系统使用; 通过医疗器械注册或备案. 飞行时间质谱检测系统肿瘤基因核酸样本预处理试剂; 96测试/盒; 232; 测试; 配套飞行时间质谱分析系统使用; 通过医疗器械注册或备案. 人CYP2C19,ALDH2,ApoE和 SLCO1B1基因检测试剂盒（PCR-飞行时间质谱法）; 96人份/盒; 232; 人份; 配套飞行时间质谱分析系统使用; 通过医疗器械注册或备案. EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）; 48人份/盒; 3800; 人份; 配套基因测序仪（产前诊断）使用; 通过医疗器械注册或备案. 一次性点样头; 96支/盒，每小箱*10盒; 780; 箱; 配套飞行时间质谱分析系统使用. 说明： （1）上述配套试剂（耗材）的相关费用结算由采购人依照相关采购程序另行执行，不包含在本次采购预算中。（2）投标人应按以下规定提供相关承诺及证明材料，否则，不予认可：①投标人根据自身情况，按招标文件“第六章 投标文件格式”“其他配套试剂（耗材）明细清单”中的格式内容相应填写所承诺提供的“其他配套试剂（耗材）”；②投标人所填报试剂（耗材）的单价价格不能超出上述相应试剂（耗材）的单价限价，并同时附上相应试剂（耗材）通过医疗器械注册或备案的有效证明材料复印件并加盖投标人电子签章。 2.投标人（或所投核心产品生产厂家）通过ISO9001（或ISO13485）质量管理体系认证且有效。 3.投标人自2022年以来具有核心产品同类产品销售业绩。 注：“履约能力”的具体评分详见“第四章评标办法” |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：“政策功能”的具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号的技术要求允许发生负偏离的条款数累计最多为8项，投标人对以上技术参数发生负偏离数≥9项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |