目     录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	59

第一节 投标人须知前附表	59

第二节 投标人须知正文	65

一、总  则	65

二、招标文件	68

三、投标文件的编制	69

四、开    标	71

五、资格审查	72

六、评   标	73

七、中标和合同	74

八、验收	79

九、其他事项	80

第四章  评标方法及评分标准	81

第一节 评标方法	81

第二节 评标程序	81

第三节 评分标准	84

第四节 中标候选人推荐原则	87

第五节 评标报告	88

第五章 拟签订的合同文本	89

第六章 投标文件格式	104

第一节 投标文件外层包装封面	105

第二节 资格证明文件格式	106

第三节 商务文件格式	114

第四节 技术文件格式	125

第五节 报价文件格式	134

第六节 其他文书、文件格式	140

第七章 质疑、投诉证明材料格式	142

第一节 质疑函（格式）	143

第二节 投诉书（格式）	146

- 第一章  招标公告

# 广西盛元华工程咨询有限公司关于马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目（NNZC2025-G1-240041-GXSY）公开招标公告

项目概况

马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年4月23日  09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-G1-240041-GXSY

项目名称：马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目

预算金额：760万元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 血透机 | 10 | 台 | 一、技术参数 1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。 2、10英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 ……具体内容详见招标文件第二章《采购需求》。 |
| 02 | 医用空气加压氧舱 | 1 | 台 | 一、设备设计、制造、安装、测试、检测依据标准： 1、TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》。 2、GB/T 150.1~150.4-2011《压力容器》。 ……具体内容详见招标文件第二章《采购需求》。 |
| … | … | … | … | ……具体内容详见招标文件第二章《采购需求》。 |

合同履行期限：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并交付使用，其中第二项产品“医用空气加压氧舱”合同履行期限为自合同签订之日起90日内安装调试完毕并交付使用。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

4.本项目的特定条件：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年4月23日  09:30:00（北京时间）。

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025年4月23日  09:30:00在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.采购意向公开链接：

https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&parentId=66601&articleId=GHHYU6ppKDqRoFruyCg2ww==

3.网上查询地址：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广西•南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：马山县卫生健康局

地 址：马山县白山镇银峰大道211号

项目联系人：黄鸿

联系电话：0771-6826765

2.采购代理机构信息

名 称：广西盛元华工程咨询有限公司

地 址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦A栋27层房号2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718号

联系电话：0771-2846768

3.项目联系方式

项目联系人：赖晓婷

电 话：0771-2846768

附件：1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

广西盛元华工程咨询有限公司

2025年4月2日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

- 2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂

家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.中小企业划分标准所属行业名称：工业。

| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 分项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 血透机 | 台 | 10 | 一、技术参数 1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。 2、10英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 3、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。 4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。 5、▲密闭式双容量平衡腔超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，腔体容量≤35ml。 6、透析液温度控制在35℃～39℃，并可随时调整。 7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。 8、▲具备自动水路密闭性测试，≤18分钟测试一次,透析治疗过程更安全、精确。 9、▲透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。 10、标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备B液吸管系统，有更好的使用灵活性。配合超纯透析液过滤系统，获得更好的透析效果。 11、▲清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过30分钟。 12、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 13、可使用通用型血路管和透析器等耗材。 14、有内置维修和故障诊断程序。 15、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。 16、具有全自动预冲功能，自动充盈程序。 17、具有动、静脉压、跨膜压监测功能。 18、具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。 19、▲配备全自动在线血压监测装置，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏，可观测血压的图标趋势，可设置自动测量间隔时间。 20、▲标配实时透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值，保证透析充分性,无需任何耗材。 21、有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。 二、主要技术和性能参数 1、血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。 2、血泵管路可调：根据需要采用2mm～10mm不同直径透析管路。 3、肝素泵流量：最大单剂注射量0.1-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量5ml/次，可选用20ml各种品牌注射器。 4、静脉压力监测范围： -60mmHg～+520mmHg 分辨率20mmHg - 动脉压力监测范围： -300mmHg～+280mmHg分辨率20mmHg 6、超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。 7、联机透析清除率K精确度 ±6% 8、跨膜压监测范围 -60mmHg～+520mmHg，分辨率20mmHg 9、空气检测采用超声波传导检测气泡，大于1μL气泡无法通过，并具备液面调整功能；漏血探测器为光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量<0.5ml/min。 10、透析液流量范围300、500、800ml/min，可与血流速联动。 11、电导度范围：12.8-15.7mS/cm(25℃)，精确度±0.1mS/cm 12、电源：电压100V-240V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击、高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。 13、内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。 14、水路密闭性测试间隔≤18分钟一次。 三、其他 15、免费现场安装及提供操作培训、专门为工程师进行系统培训。 16、免费提供系统软件升级。 - 17、8年内保证仪器配件供应。 | 2000000 |
|  | 2 | 医用空气加压氧舱 | 台 | 1 | - 一、设备设计、制造、安装、测试、检测依据标准： - 1、TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》。 - 2、GB/T 150.1~150.4-2011《压力容器》。 - 3、GB/T 12130-2020《氧舱》。 - 4、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》。 - 5、GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》。 - 6、GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》。 - 7、GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》。 - 8、GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》。 - 二、主要技术要求： - （一）舱体部分 - 1.▲结构形式：双舱四门卧式结构。 - 2．舱体规格： - （1）治疗舱：（内截面×长度）φ3200×6000 mm 适用于高压氧抢救与治疗，要求舱内地面、舱门门槛与大厅地面完全相平，充分满足 ICU 病床方便进出舱门的需要； - （2） 过渡舱：（内截面×长度）φ3200×3000 mm 用于治疗过程中人员进出和应急过渡使用，必须满足紧急状态下独立治疗和抢救功能； - 3．最高工作压力：≥0.2 MPa； - 4．治疗人数：≥20 人；治疗舱≥16 人，过渡舱≥4 人 - 5．人均舱容≥3m³ ； - 6．舱门尺寸及数量：所有舱门均采用加宽型舱门，舱门应消除门槛，方便轮椅、担架车和 ICU 病床的进出：舱门尺寸（高×宽）约 ≥1880×1030mm 数量 4 套。端门均采用手动和气动两种操作控制方式，气动可通过断点接触式自动平移舱门，具有舱门自锁功能。 - 7．舱门形式及锁紧方式：一次成型高强度平移门，低压自动锁紧。 - 8．照明方式及数量：采用冷光源外照明装置≥14 只，治疗舱≥10 只，过渡舱≥4 只； - 9．观察窗尺寸及数量：透光尺寸Ф300mm ≥6 只，治疗舱≥4 只，过渡舱≥2 只； - 10．摄像窗数量：摄像窗总数 ≥4 只，治疗舱≥2 只，过渡舱≥2 只； - 11．递物筒透光尺寸及数量：DN300 型 2 套，治疗舱、过渡舱各 1 套 - 12．舱内全方位拾音对讲麦克：治疗舱≥2 套，过渡舱≥1 套； - 13．药品柜：≥2 套，每舱≥1 套； - 14．输液吊架：≥2 套，每舱≥1 套； - 15．舱内装饰采用高档彩涂合金板装饰； - 16．舱内地板采用彩色高档防滑地板砖； - 17．舱内座椅：采用阻燃面料高靠背角度可调高级轿车座椅，治疗舱≥16 套，过渡舱≥4 套。舱内座椅采用可移动防火、防水、防尘、防霉沙发座椅，座椅可任意固定和移动，座椅靠背可双向调节，配置双向调节腿托；当舱内选择座位式治疗时，沙发座椅可以自锁固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将座椅移出，停放担架或病床。 - 18．舱内配多功能无断点多用途过舱导联装置，每舱≥1 套； - 19．供氧方式：采用微阻力供氧方式；加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置微阻力呼吸装置； - 20．舱内装饰材料阻燃等级：B1 级； - 21．排氧方式：缓冲式舱外排氧，每舱≥1 套。 - 22．加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动+计算机自动化操作三种控制方式； - 23．供气系统管路及阀件符合 GB/T12130-2020《氧舱》标准； - 24．按 GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。 - （二）氧舱控制台 - 控制台壳体采用专用型材冷轧钢板经专业加工而成；外观采用梯形钢琴式结构矮化设计；整个系统的操作执行设备均可由控制中心集中控制；所有设备运行状态均通过仪表在控制中心集中显示；压力显示仪表置于控制盘面的上层；加减压、供排氧、温湿度显示、电源开关以及对讲、视频切换依据设备在操作使用时的不同频率、先后顺序、重要程度的不同，在控制台盘面底层方便操控的位置沿两侧等距展开布置； 操作控制方式采用手动、电动、计算机自动化操作三种控制方式。 - 系统配置 - 1．加减压操作阀门（带刻度手轮） ≥4 套 - 2．供排氧操作阀门（带刻度手轮） ≥4 套 - 3．压力显示系统 ≥7 套 - 供气压力表 ≥1 只 - 普通压力表 ≥2 只 - 精密压力表 ≥2 只 - 消防水压力表 ≥1 只 - 供氧压力表 ≥1 只 4．氧舱专用对讲机 ≥1 台 - 5．网络机顶盒 ≥1 台 - 6．电气控制系统 ≥1 套 - 7．动态显示仪 ≥20 位 - 8．取样流量计 ≥2 套 - 9．取样阀 ≥2 套 - 10．触摸屏控制系统 ≥2 套 - 11．标志、铭牌 ≥1 套 - 12．氧气稳压分配管 ≥2 套 - 13．温湿度变送器 ≥2 套 - 14．测氧仪 ≥2 台 - （三）压力调节系统 - 1．双螺杆静音型空压机≥2 台，排气量≥2.4m3/min ，排气压力≥1.25MPa。 - 2．冷冻式干燥机≥2 台，处理量≥3.8m3/min ，工作压力≥1.25MPa。 - 3．储气罐：容积≥25m³，数量≥1 台。 - 4．配油水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。 - 5．系统管路及阀件符合 GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。 - ▲6．加减压系统阀门均采用不锈钢阀门，采用一种电动调节阀技术。 - 7.供气管路加装三级精密过滤器，确保进舱气体的各项指标符合卫生学 TSG24-2015《氧舱安全技术监查规程》的规定。 - （四）呼吸气系统 - 1. 采用微阻力供排氧方式，单人单管供氧流量监控，加装供氧缓冲箱（储氧筒）； - 2．单人供氧截止阀： ≥20 套 - 3．供氧缓冲箱： ≥ 4 套 - 4．微阻力呼吸调节器： ≥ 20 套 - 多功能综合吸氧控制面板 ≥ 20 套 - 每组控制面板具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧、负压吸引、应急呼叫六种功能。 - 6．排氧气动调节阀 ≥ 2 套 - 7．不锈钢球阀 ≥2 套 - 8．缓冲式排氧系统 ≥4 套 - 9．排氧滤水器 ≥2 套 - 10．供、排氧管道总成 ≥2 套 - 11、系统管路及阀件符合 GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。氧气源由医院供氧中心一并提供，布设专用管路输送到高压氧中心。 - （五）舱内环境调节系统 - 1．循环方式：舱内循环。 - 2．送风方式：采用磁耦合感应传动送风方式。 - 3．舱内空调采用吸顶式分体冷暖空调器，治疗舱 3P ≥1 台，过渡舱 2P ≥1 台。 - （六）监控系统 - 配备 23.6 寸彩色液晶显示器≥1 台，彩色摄像一体机≥4 台（含：广角、低照度镜头），存储功能硬盘录像 - 机≥1 台。 - （七）消防系统 - ▲按 GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于 50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于 3S，并在舱内外系统管路上设置手动控制阀，以确保紧急状态下使用。采用一种空气加压氧舱消防水柜技术。 - 配备气水罐（容积：2m³）≥1 台。 - （八）计算机自动化操作控制系统 - 计 算 机 在 医 用 电 气 设 备 中 起 着 与 安 全 密 切 相 关 的 作 用 ， 为 了 保 证 安 全 性 保 证 方 法 ， 需 满 足 - YY/T0708-2009/IEC60601-1-4:2000（可编程医用电气系统）。 - 1. 医疗方案程序化自动控制 - （1）加减压系统程序化自动控制。 - （2）排氧系统程序化自动控制。 - （3）多种医疗方案的优化选择。 - 2. 具有人机界面，方便控制，易于修改。 - 3. 对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录。 - 4. 具有语音提示功能。 - 5. 具有安全锁定氧浓度功能。 - 6. 具有故障报警自检功能。 - 7. 具有自动稳压功能。 - 8. 具有数据记录功能。 - 9. 具有一种高压氧舱计算机监控方法。 - （九）应急安全项目 - 1、舱体各舱室应配置安全阀各≥2 只； - 储气罐、气水罐配置安全阀各≥1 只； - 2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各≥1 套； - 递物筒配装压力显示仪表各≥1 套； - 3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置； - 4、各舱室配装应急呼叫装置； - 5、各舱室内外应配装应急卸压装置各≥1 套，并涂红色标记； - 6、舱内饰装用材达 B1 级以上消防等级； | 1800000 |
|  | 3 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 台 | 1 | 1.适用范围：用于进行致病菌的鉴定和抗菌药物 MIC 半定量分析。 2.检测方法：鉴定：采用生化酶反应显色法；药敏：试验采用比浊法。 3.鉴定种类：提供临床常见11大类，超过600种病原菌，包含肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、奈瑟氏球菌/嗜血杆菌等。 4.药敏种类：根据CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。 5.仪器容量：仪器可同时容纳≥60个测试卡。 6.自动化功能： 6.1仪器开机自检，采用高精度图像识别技术，通过图像处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果。 6.2仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告。 ▲6.3自动检测功能：仪器自动识别条形码、自动孵育、自动判读结果，检测完成的试剂板可自动返回培养位置，也可自动废弃到仪器收集装置。 6.4仪器和自动加样仪为分体结构，可灵活配置自动加样仪数量并可在生物安全柜内自动加样，避免样本污染确保生物安全。 6.5板卡判读之前，添加辅助试剂，生化反应更准确。 7.统计分析：软件可实现综合数据统计分析，预置≥20余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。 8.管理系统：具备院内微生物感染管理功能、支原体分析软件可统计分析支原体检测结果。 9.高级专家管理系统： 9.1具备高级专家系统，可提≥20种示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。 9.2高级专家系统可提示药敏报告中不合理现象以及临床医师用药时要注意的问题等。 9.3抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。 10.可与同品牌的质谱仪物联，质谱鉴定结果直接传输到仪器上，无需手工录入。 11.实验室信息系统：提供同品牌药敏监测数据分析中间软件，可连接LIS系统，自动审核并导出符合CARSS数据标准的文件，并可检查罕见耐药表型对重点耐药监测指标进行预警。 12.机身结构：采用主机一体化结构设计，计算机系统、温育系统、鉴定药敏读板系统为一体化结构。 13.药敏板卡： 13.1配套临床常见菌测试板卡：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）鉴定药敏复合板，同时具备药物种类和浓度梯度与复合板一致的单药敏板。 13.2 具备酵母样真菌、棒状杆菌、奈瑟氏菌/嗜血杆菌鉴定药敏板。 13.3 配套真菌药敏板，可检测酵母样真菌、隐球菌、曲霉菌，药物≥9种，拥有新型三唑类药物艾莎康唑。 13.4配套测试板需所有药物浓度设置满足CLSI质控标准，保证产品质量。 13.5鉴定药敏测试卡采用透明薄膜封闭，防止检测过程中孔位交叉污染，且结果易于观察。 | 250000 |
|  | 4 | 全自动血培养系统 | 台 | 1 | 1.适用范围：通过体外培养的方式检测正常条件下人体血液或其他无菌体液中的微生物。 2.检测原理：采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。 3.仪器功能： 3.1运算方式：采用多达10种数学运算模式，提升阳性检出率，加快阳性结果检出时间。 3.2具有装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶。 3.3培养方式：采用模组独立加热技术，避免开关门引起温度变化影响细菌生长。 3.4 仪器温度波动≤±0.5℃。 3.5单个培养箱可独立分成≥3个加热模组，每个模组可设置不同的培养温度。 3.6仪器内置扫描装置，实现快速条码扫描。 3.7采用连续摆动振荡恒温培养方式，每个瓶位设立独立检测器，每10分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线。 3.8自动检测功能：仪器可自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信息。 3.9自定义功能：支持根据需求可灵活设定不同的培养周期，支持每个培养模块单独设置培养温度，满足多种培养需求；支持数据导出功能，方便用户统计分析。 3.10物联功能：仪器配套物联系统，可放置在不同的科室，数据可实时传送到主机，进行统一监管。 4.检测时间：最快检测阳性时间：4小时，支持48小时延迟上机。 5.仪器容量：≥120个瓶位，可通过增加培养模块实现瓶位扩增至240个瓶位，并可提供≥240孔位的。 6：整机设计： ▲6.1产品结构：培养箱开门式设计，仓门可显示每个孔位培养状态，方便用户获知培养结果。 6.2整机一体化设计，无需外接显示器，外观小巧紧凑，可置于台上使用。 6.3配备8寸触摸屏，屏幕可多方位旋转，旋转角度≥270°，满足操作人员不同情况下的使用需求。 6.4 运行环境：全中文操作界面。 | 50000 |
|  | 5 | 化学发光分析仪 | 台 | 1 | 1.检测通道：≤8个检测通道。 2.样本情况：血清单个样本的反应量不超过100微升。 3.无液路系统，无需清洗液，无清洗时间，无废液处理，有效杜绝样本和试剂交叉污染。 4.样本信息输入：USB外接扫描枪，双向LIS。 5.检测项目信息输入：扫码芯片表面条码识别检测项目组合。 6.检测试剂包装：芯片单人份独立包装，搭配试剂包，试剂盒规格包括10人份/盒和20人份/盒。 7.检测项目：可适用于过敏原特异性slgE抗体检测，食物特异性IgG4抗体检测，自身免疫抗体检测。 8.检测采用化学发光原理，基于微流控技术检测。 9.检测速度：首个样本35分钟出具一个样本报告，其后连续检测每2.5分钟完成一个样本检测，连续检测速度可达30个样本/150分钟。 10.采用冷光CCD进行数据读取分析，CCD像素可达2000万像素。 11.温度控制：孵育模块37℃，温度波动范围±0.5℃。 12.数据储存：保存样本100000+。 13.生物安全性：安全、环保、保护使用者，有利于院内感控，检测全过程中无废液产生。 14.系统显示：自带高清触摸屏，操作简便，反应灵敏。 15.外接功能：自带热敏打印机，支持中文打印报告，多个USB接口可外接鼠标、键 盘、扫描枪等。 16.数据连接：串口、网口。 | 45000 |
|  | 6 | 生物安全柜 | 台 | 3 | 1、安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×755mm×2200mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 （4）台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求定制修改） （5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：520 m³/h （7）额定功率：1600VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA，单个插座功率最大500VA） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率：送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% （11）重量：毛重316KG （12）使用人数：1—2人 2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 | 105000 |
|  | 7 | 麻醉机 | 台 | 1 | 1.技术规格： 1.1工作条件及基本配件 1.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%，电源：220V—240V，50/60Hz 。 1.1.2标配锂电子（非铅酸）后备电池，后备电池使用时间≥90分钟。 1.1.3 接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能，1个RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个USB接口等。 1.1.4机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车。 1.1.5适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 1.1.6标配≥4个附属输出电源接口，具有独立的LED报警指示灯。 1.1.7非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。 1.1.8 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。 2.2气源 2.2.1标配氧气、空气两气源。 2.2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。 2.2.3快速充氧范围25 - 75 l/min。 2.3流量计 2.3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min。 2.3.2电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。 2.3.3 可选配直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。 2.3.4具备备用流量计（总流量计）。 2.3.5具有辅助流量计，用于辅助吸氧。 2.3.6 可选配具备麻药消耗量统计功能。 2.3.7 可选配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min。 2.4挥发罐 2.4.1标配双标麻醉罐位和一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。 2.5呼吸回路 2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。 2.5.2回路整体可旋转≥20°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。 2.5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。 2.5.4二氧化碳吸收罐，容积≥1400ml。 2.5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。 2.5.6流量传感器监测频率为1000次/秒。 2.5.7低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。 2.5.8可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作。 2.5.9具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 2.5.10标配Bypass旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。 2.5.11具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 2.5.12标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作。 2.5.13呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）。 2.6呼吸机 2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示 2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可选配/升级SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式 2.6.3潮气量设置范围：容控模式10ml-1500ml 2.6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O 2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O 2.6.6呼吸频率：2—100次/分钟 2.6.7吸呼比：4:1到1:8 2.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O 2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O 2.6.10吸气暂停：OFF，5%～60% 2.6.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。 2.6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 2.6.13可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期。 2.6.14 具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动。 2.7数字和波形监测 2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 2.7.2彩色触摸屏≥15英寸，显示屏幕和机身内嵌式一体化设计。 2.7.3 电容触摸屏，支持手势操作。 2.7.4内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件。 2.7.5插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。 2.7.6 配插件： EtCO2。 2.7.7可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性。 2.7.8波形和环图可以同屏显示。 2.7.9潮气量监测范围：0-3000ml。 2.7.10分钟通气量监测范围：0-99L/min。 | 400000 |
|  | 8 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 台 | 1 | - 一、整机 - 1.电源：交流电220V, 50Hz； - 2.功率：250W； - 3.熔断器规格：F5AH 250V； - 4.防电击类型：I类设备； - 5.防电击程度：BF型应用部分； - 6.运行模式：短时加载连续运行； - 7.吸引方式：间歇吸引； - 8.真空负压：-85kPa±5kPa（23～27inHg）； - 9.抽气速率： 20L/min～30L/min。 - 二、主机 - 1.工作状态实时显示（旋切针状态、负压、废液量、切割次数）； - 2.15英寸全彩屏，操作灵活，显示清晰、简洁； - 3.具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织； - 4.具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液； - 5.实时显示废液量，具有废液满溢提示功能； - 6.具有故障自诊断功能； - 7.采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定； - 8.具有活检针自动识别功能，安装后工作参数自动初始化； - 9.取样槽可在5mm—30mm范围内调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割； - 10.具有脚踏和手柄控制两种控制方式； - 11.真空桶透明窗口设计，可直视液面水平； - 12.BF型电气安全设计。 - 三、脚踏 - 1.线缆长3m； - 2.IPX8防水等级，防滑、防侧翻； - 3.踏板高度小于50mm，减轻脚疲劳； - 4.坚固结构设计，承载重量1350N（138kg），舒适耐用。 - 四、驱动手柄 - 1.工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态。 - 五、活检针 1.三凹面刀尖设计，穿刺效率更高； 2.全通道设计，具有更好的组织通过性能； 3.360°单向旋转切割，切缘完整； 4.封闭取样，提高取样效率； 5.六种型号：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm，适应不同临床场景； 6.取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，外部具有开窗方向指示标识，轻松对准病灶； 7.外导管刻度清晰可见，方便用户控制穿刺深度； - 六、真空桶 1.强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等； - 2.防溢流结构设计。 | 218960 |
|  | 9 | 产科电动机械手术台 | 台 | 3 | 1.台面长度/宽度：1950/600mm 2.台面最低/最高高度：680/880mm 3.臀板上折/下折角度：20°/8° 4.背板上折/下折角度：45°/7° 5.电源电压、电源频率、电源容量： 220v,50Hz,1.0kW 6.整机采用手持式控制器、脚踏开关控制床整体升降、臀板上下折、背板上下折。 7.采用电动电机驱动。 8.整机采用304不锈钢制成，易清洗，消毒。床垫一次性发泡成型，无缝，防水。 9.辅助台面可90°外展 10.内置蓄电池 11.最大承重：300KG | 96000 |
|  | 10 | 全胸振荡排痰机 | 台 | 9 | 1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出； 2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：400VA； 3、适用人群：成人、儿童； 4、时间设置：1—99min，步进值1min，随时可调； 5、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg，随时可调； 6、频率设置：1—16Hz，步进值1Hz随时可调； 7、显示方式：液晶屏显示，中文菜单操作，清晰直观； 8、七种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者； 一种常规模式：频率设置范围：1Hz～16Hz，步进值1Hz； 三种阶梯模式：（9Hz—11Hz-13Hz—15Hz）、（7Hz—9Hz-11Hz—13Hz）、（5Hz -7Hz—9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min； 三种循环模式：（9Hz—15Hz）、（7Hz—13Hz）、（5Hz—11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min； 9、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作； 10、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿； 11、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A); 12、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示； 13、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考； 14、排痰配件：全胸排痰背心2件、半胸排痰束带2条； 15、通过医疗机构EMC检测，有效性、安全性临床实验报告； 16、ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观； 17、推车1台，带静音脚轮； | 207000 |
|  | 11 | 加热式超声雾化器（干眼超声雾化仪带氧疗） | 台 | 1 | 1、语音播报功能：全程语音播报； 2、参数记忆功能：设置参数后自动记忆，下次无需调试； 3、模式切换：常温雾化、加热雾化及熏蒸模式自由切换； 4、雾化杯容量：0-140ML； 5、温度设置及控制范围：30~43℃（可调节）； 6、温度异常语音报警功能：有； 7、温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同； 8、超高温报警功能：有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度； 9、整机噪声：≤50dB（A）（距离主机1m）； 10、主机超声工作频率：2.4MHz±10% 。 11、雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。 12、最大雾化率：≥1ml/min； 13、可以加中药也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等），管路为一次性管路，无管路消毒问题； 14、保护功能 a）设备温度超过设置温度5℃，停止工作并发出警报，且不能自动恢复； b）若设备输出显示温度达到45℃时应发出警报； c）加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水语音报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化； 15、具有风量、雾量、治疗时间调试功能； 16、有预留气体接口，可外接安全气体输入。 | 70000 |
|  | 12 | 视力筛查仪 | 台 | 2 | 1.适用人群：适用于六个月以上婴幼儿、儿童及成人受测者。 2.筛查内容：屈光筛查、眼位变化、瞳孔大小及间距、眼睛凝视偏差、上睑下垂等，对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。 3.筛查模式：双眼同时进行测量，并可对单眼进行测量。在单眼模式时提供用于选择筛查左右眼睛的选项。 4.机器有正常测试模式和高度数测试模式2种。 5.球镜度测量范围：-10.00D至+10.00D，分辨率：0.25D/0.01D，精度：±0.50D； 6.等效球镜度：-11.5D～+11.5D，分辨率：0.25D/0.01D，精度：±1.0D 7.柱镜度测量范围： -3.00D至+3.00D，分辨率0.25D，精度：±0.5D。 8.轴位范围：1至180°，分辨率1°，精度：±5°。 9.瞳孔直径测量范围：3.2mm至9mm，分辨率1mm。 10.瞳距测量范围：35mm至80mm，分辨率1mm。 11.注视方式：灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。 12.数据接口：Wi-Fi / USB / 蓝牙；打印机接口：Wi-Fi / USB。 13.人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥5.0寸。 14.电池：配备2块可充电锂电池方便更换续航≥8小时，方便长时间筛查。支持线充和座充两种方式。 15.被测者距离提示：有数值显示来确定测试距离的功能；人性化设计：屏幕上有向前向后的箭头指示，来提醒确定测量距离，并且系统能主动提示测距过远或过近。 16.具备个体筛查和批量筛查模式。机器上有批量筛查功能按键，可自动循环完成批量筛查提高工作效率。 17.信息录入：主机触屏录入，可直接在主机上手写输入中文个人信息，无线扫码枪录入、excel批量导入，PC端Wi-Fi直连导入方便操作提高工作效率。 18.云端系统及系统开放性：支持端口开放，实现物联网连接，能实现数字化流程管理，可对接任何第三方信息管理系统。 19.搭载眼健康管理系统：机器需内置视力筛查专业软件，支持一键上传至电脑端且可自动打印报告。 20.打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告，客户可以根据自己的需要添加logo，医院名称，联系电话，医生签名等。 21.根据使用要求，机器可选择普通测试模式和专业测试模式，操作界面可任意切换。 22.每次测量时间：1S，测量距离：1M±5CM。 23.检测结果可显示等效视力值：5分位或1分位。 24.可通过连接Wi-Fi信号，在主机端升级最新软件版本。 25.配有暗箱便于外出筛查。 | 160000 |
|  | 13 | 耳鼻喉头颈外科综合治疗仪 | 台 | 1 | 1、电源电压：AC220V 50Hz，整机功率：1.8kW负压额定流量/压力 ：≥36LPM@400kPa，正压压力：1.2-2.0kgf/㎝²。 2、操作台面：治疗台台面采用高级的双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折。 弯工程及喷漆工艺；坚固程度远优于人造大理石且外形美观大方，不吸色、不生锈、防划痕，颜色与台面协调，台面尺寸：940×570mm。书写台台面尺寸：1020×570mm。 3、药喷枪：2直1弯，可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀，无滴水现象，有残液回吸功能故不易堵塞，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB。 4、吸枪：吸力0-700mmhg，吸力可调，防回流装置，安全环保，易清洁，配2 支3mm、3支2.5mm吸引管，噪音≤40dB。 5、吹枪：正压：0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB。 6、除雾装置：450W，加温时间9S、15S、20S可分三级调节及时间显示，全电脑控制，12V弱电，有电安全保护。 7、LED照明灯：色温3200—3500K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，操作移动可在任意位置固定。 8、内置式冷光源：LED光源；3.7V；50W，为设备扩展功能，预留空间。 9、独立智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电。 工作单元包含：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带预警灯提示等。 10、排污清洁装置：主、副污物瓶设计，按照安全环保标准要求设计，集中式污物处理方式，严格按照CMD ISO9001/13485对医疗产品的排放要求设计，并有污物容量上限及自动预警指示灯提示功能。 11、正压力泵：75W，空压机，性能稳定，噪音≤50dB，使用寿命长，最高压力为3kg/cm²以上。 12、负压力泵：220 VAC 50Hz，性能稳定，使用寿命长，负压额定流量/压力≥36LPM@400kPa。 13、观片灯（LED）：LED光源，可调亮度；无发光死点，无须更换灯管。 标准型病人椅参数 1.电压： AC 220V 50Hz 2.功率：280W（最大） 功耗低，省电 3.可承受压力：250kg（最大） 4.坐垫升降行程：495mm（最低）-615mm（最高） 5.靠背可调角度90-135度 6.枕头伸缩行程：100mm（可折叠、拆卸） 7.座椅可180°旋转 8.重量：67kg 9.独立脚控控制 | 80000 |
|  | 14 | 自动散瞳眼底照相机 | 台 | 1 | 1 视场角：45度 2 最小瞳孔直径：3.4mm 3 屈光度调节范围 ：-15D～+15D 4 对焦方式：自动对焦 5 眼底照明方式：红外+闪光 6 闪光方式：可见光LED闪光 7 图片格式：支持JPG 8 拍摄位置：自动追踪人眼，可拍摄7个及以上不同的眼底位置。 9 分辨率视场中心处≥60 lp/mm 10 分辨率视场中部处≥40 lp/mm 11 分辨率视场边缘处≥25lp/mm 12 使用期限：8年 | 290000 |
|  | 15 | 便携式彩色B超机 | 台 | 3 | 1、用途说明：适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 2系统技术规格及概述： 2.1主机成像系统 1) 显示器：≥15寸，显示器角度可调范围≥30° 2) 显示器清洁可支持浸有清洁剂的软布直接擦拭。 3) 主机可支持同时激活探头接口数最大≥3个，相互通用。 4）二维灰阶成像部件。 5）频谱多普勒显示及分析系统。 6)彩色多普勒超声波诊断部件。 7)多普勒能量图。 8）回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析。 9）空间复合成像技术。 10）二维和彩色多普勒双幅实时显示模式。 11) 智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示。 12）具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式。 13）超声图像显示区域一键放大全屏显示。 14）整机重量≤8.5kg （不含电池）。 15）系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。 2.2二维灰阶成像单元。 1）数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， 2）发射声束聚焦：发射≥8段。 3）最大显示深度：≥35cm 。 4)TGC: ≥8段。 5）动态范围：≥200，可视可调。 2.3彩色多普勒。 1）多普勒频率≥2段可视可独立调节。 2)B/Color双幅实时显示。 3) 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）。 2.4频谱多普勒。 1）包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF 2）取样宽度及位置范围：0.5mm～20mm。 3）支持二维和频谱多普勒同时偏转。 2.5测量和分析。 1）常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）。 2）外周血管专用测量及分析。 3）妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 。 4）心脏功能专用测量及分析。 5）多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）。 6) 可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。 2.6图像传输与存储单元。 1）图像存储与（电影）回放重现单元：支持同步存储（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描。 2）输出：复合视频， S---视频，VGA。 3）支持数据无线传输。 4)4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。 - ≥500G内置硬盘。 - 设备设计使用年限：≥10年。 - 4.配置 1）便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统1台。 2）探头配置：腹部探头、浅表探头各一把。 3）内置锂电池 1块 5.技术、售后服务及其他要求 1）技术及维修服务：为保证售后服务质量，应配置多名工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修等相关售后服务。 2）技术培训要求：应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 3）验收合格后原厂整机免费保修≥18个月。 | 330000 |
|  | 16 | 中心供氧制氧机 | 套 | 1 | 1、设备配置一览表： 1.1 制氧机 2台 1.2 控制器 1台 2、总体要求： 2.1制氧设备及所产氧气的理化指标应符合或优于国家YY/T0298-1998标准。制氧设备开机30分钟，氧气产量和浓度应达到标准要求。 2.2 为满足医院停电，用氧量骤增等不可预见情况下的用氧要求，可与医院已有汇流排对接作为备用。 2.3 医用中心制氧系统的工作原理为PSA变压吸附原理，且具有目前世界领先技术。 2.4 制氧设备必须是无油设计。 2.5 制氧设备本体噪声须符合国家标准，环境噪声低于45dB（A）。 2.6 系统必须具有很高的可靠性和安全性。 2.7 氧气产量和浓度应符合医院病人用氧标准。 2.8制氧设备所需空间适合医院现预留机房。 3.制氧机参数要求 3.1 单台制氧机制氧量0.6立方米/小时。单台制氧机功率不大于750w。 3.2制氧机为壁挂式机器。 3.3 医用中心制氧系统为多机组配置，必须满足本医疗单位的用氧量，且留有足够备用余量。 3.4 氧气浓度≥90%（V/V）。设备具有氧气浓度显示仪，能够实时显示氧气浓度。 4、控制器参数要求 4.1控制器具备自动控制功能，可根据使用情况调整各组设备自动停机和开机状态。 4.2控制器内含双机组增压设备，1用1备，单机组功率≤550w。最高氧气输出压力不低于0.4MPa，输出压力可调。 4.3 系统具备远程监控接口，可通过以太网络远程监控系统运行状况。 | 120000 |
|  | 17 | 超声波身高体重测量仪 | 台 | 1 | 1.身高：医用级超声波矩阵测距（附一种超声波传感器专利）自动温度补偿，不受环境影响，测量精准；范围0-210cm 分度值0.1cm 2.体重：航空仪表级梁式压力传感器测重；底盘冷板冲压一次拉伸成形，表面静电喷塑，抗氧化，防磨损，结实耐用。范围1—200kg分度值0.1kg 3.体型：国际通用体格指数（BMI）自动计算 4.显示方式： LED数码管显示，待机状态下显示日期 、时间，室内环境温度，不受外界光线和视角影响，性能稳定。 5.语音播报：测量结果同步清晰语音播报，声音大小可自由调节，支持八种语言一键切换。 6.数据传输：标准RS232通讯接口可对接各种HIS、LIS、公卫、健康体检系统等单位平台，免费提供串口协议。测量数据上传性能稳定， 支持Wi-Fi、蓝牙等多种传输方式。 7.电源电压：交流（照明电）：100V—240V,50—60Hz直流（蓄电池）：6V/1A 8.平均功耗：≤10Ｗ 9.环境温度：－１０℃～＋４０℃ 10.重量： 20kg 11.尺寸：≤45(L)×31(W)×235(H)cm折叠后高度：≤120cm | 2800 |
|  | 18 | 电解质分析仪 | 台 | 3 | 1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH 2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液； 3.测量技术：离子选择性电极 4.样 品 量： 60ul-150ul 5.测量速度：≤25秒 6.测量范围、分辨率： 测量范围 分辨率 K 0.5—20.0mmol/L 0.01mmol/L Na 15—200mmol/L 0.1mmol/L Cl 15—200mmol/L 0.1mmol/L Ca 0.1—6.0mmol/L 0.01mmol/L pH 4—9 0.01 7.仪器仅设YES、NO二个触摸按键，操作简便，全中文菜单，故障自动提示及排除。 8.具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有39个测试位（包括5个急诊位），样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态。 9.储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果并可扩展；存满后可自动刷新，保存测试样品数据长达五年。 10.进样一次，可升级同时测量出K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH 、Li、Mg、TCO2 、AG九项十一参数。 11.自动进样，自动定标，分析速度快，从吸样到显示结果仅需25秒。 12.仪器具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据。 13.耗材原料及关键配件，使仪器技术指标达到仪器水平，耗材价格是仪器的1/5，低于国内平均价。 14.仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量较多的大、中型医院。 15.每台仪器配有大型数据库FOXPRO信息管理软件（一机一套），可以和Lis系统联网，并可演示、真正实现检验科信息化管理，具有储存、查询、打印等功能； | 90000 |
|  | 19 | 电动牵引装置 | 台 | 2 | 1、数码管、按键操作； 2、颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认； 3、腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N； 4、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s； 5、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s； 6、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。 7、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。 8、牵引时间可调范围：0～9min，步长为1min。 9、间歇时间可调范围：0～9min，步长为1min。 10、设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 11、行程范围：滑动行程范围为：0～200mm 12、背板长度：700mm，腿板长度：1250mm 13、牵引用床能够承受的最大患者体重为180kg。 14、牵引用椅能够承受的最大患者体重为180kg。 15、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃。 | 40000 |
|  | 20 | 干扰电治疗仪 | 台 | 1 | 1、两路（四电极)通过交叉干涉和特殊波形调制后输出，增强对感觉、运动神经的刺激； 2、输出波形为正弦波、正弦调制波； 3、仪器的输出基频为5 kHz； 4、干涉波差频频率1～120Hz； 5、在500Ω额定负载下，输出的电流有效值不大于50mA，有效预防电灼伤，保障患者安全。 6、配备特制吸附式电极，以脉冲式吸附方式治疗，负压吸引压80~300mmHg连续可调，每次可增加或减小10mmHg。 7、吸引压智能调节，治疗停止后自动，便于取下电极。避免在长时间的负压力学吸引下，发生不良事件。1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值。电源突然中断时，吸引压自动卸去压力，压力＜10mmHg。 8、吸水海绵湿式电极，使电流密度更平均，治疗更安全舒适，可加热使用； 9、四种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2，覆盖绝大部分中频电疗模式，四种模式均内置默认参数，可一键操作，快速开启治疗； 10、具有五种治疗模式，低、中、高、广域、低高，通过对差频频率范围的选择，针对各种病症和疾病进行治疗，可兴奋不同的组织。 11、一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解锁功能，避免使用中误操作； 12、当治疗结束时，输出强度具备自动归零，并进行声音提示； 13、吸附电极共有黄、绿两种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕，且负压吸引电极，方便安置移除，便于操作； 14、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗； 15、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。 | 28000 |
|  | 21 | 多媒体教学一体机（双系统） | 台 | 1 | 一、整体设计要求 ： 1、整机采用防眩光、防爆、钢化玻璃，玻璃面板表面硬度≥9H，使用 1.5kg 钢球，在 2m 及以上处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 2、★整机屏幕≥86英寸，分辨率3840*2160 ，显示比例16:9 。 超高清A规以上防眩光LED显示屏。 可视角不小于178度。典峰值亮度≥500 nits，典型对比度不小于4000:1。灰阶>=256 3、前置端口：不外接任何扩展设备，前置端口支持：3路 USB 3.0，1路 Type-C,1路USB Touch ，一路HDMI IN。侧后出端口：1路HDMI IN，1路USB TOUCH，2路USB，1路RJ45有线网口， 1路RS232 ， 一路SPDIF 。 4、整机内置摄像头，所拍照片像素不低于1600W，≥135度广角 ，支持3D降噪，外部无任何可见线材；支持 AI 巡课、微课录制、展台软件调用。 5、整机内置不少于8阵列麦克风，支持不低于12米拾音距离，外部无任何可见连接线及拼接痕迹。 6、整机内置总功率不小于30w的扬声器，整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥74dB。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB 模式，在 SRGB 模式下可做到高色准E≤1。 8、整机内置 2.4G 和 5G 双频 wi-Fi，Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，支持版本 Wi-Fi5或以上。可实现 Wi-Fi无线连接、AP热点。正常工作距离不小于 12 米。整机内置不低于5.2版本蓝牙模块。可主动发现外部设备并连接外部手机、音箱等蓝牙设备。为保证信号不受遮挡，Wi-Fi和蓝牙模组采用前置设计。 二、触控技术： 1、整机采用红外触控技术，支持不小于40点触控，整机系统书写延迟≤8ms。触控分辨率：32768×32768。 2、最小识别直径≤2mm.触摸有效识别物高度≤1.5mm ，触摸屏具有防干扰功能，在400KLUX照度下可以正常工作。 三、系统功能配置： 1、系统配置：安卓系统版本 ≥Android13.0，内存≥4G，存储空间≥32G，内存可扩展至8G，存储空间可扩展至128G。整机使用寿命不低于 200000 小时。） 2、安卓主界面支持一键切换至OPS，一键打开浏览器。支持在主页左划唤起负一屏，打开欢迎页面，提供不少于10种欢迎模板，可支持自定义欢迎语，并支持上传图片作为模板背景，可添加背景音乐，在放映模式下进行播放。 3、采用Intel标准协议的80针接口（不接受其他接口类型）：抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥6路USB，≥1路HDMI，≥1路DP，≥1路RJ45，≥1路麦克风/路耳机。 4、处理器≥Intel Core i5 11代，内存≥8G；硬盘≥256G固态硬盘配置。 5、内置双Wi-Fi：IEEE 802.11b/g/n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 | 28000 |
|  | 22 | 上下肢主被动训练系统 | 台 | 1 | - 1.适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练。 - 2.技术参数： - 2.1上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。 - 2.2上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练； - 2.3上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练； - 2.4小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾； - 2.5显示屏：≥8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便； - 2.6不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求； - 2.7肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示； - 2.8智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤； - 2.9痉挛缓解速率：1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性； - 2.10设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。 - 2.11训练时间可调：1～120min可调，满足不同患者的训练时长的需求； - 2.12速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调； - 2.13阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调； - 2.14训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练； - 2.15训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据。 | 70000 |
|  | 23 | 电动多功能理疗床 | 台 | 1 | 1、产品尺寸规格：≤195x66x(46-90)cm 2、净重：≤83kg 3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理 4、承重：250kg 5、电压：220V～50Hz 6、升降高度：46—90cm 7、调节需要时间：约30秒 8、第一段长度40cm可调节角度：40度到-45度 扶手调节距离15cm。 9、第二段长度54cm 10、第三段长度93cm 可调节角度0度80度。 11、头部气杆控制角度的调整 12、5cm 36密度海绵 13、透气孔加孔塞设计 14、伸缩脚轮设计，方便床身移动 15、电机 6000N 16、新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关 17、专业7.5cm直径医用承压轮 18、独有的四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性。 | 30000 |
|  | 24 | OT综合训练工作台 | 台 | 1 | 1、参考规格（cm）：≤180×98×97 2、参考质量：≤90.0kg 3、左右操作面板：≤47×33（长×宽）cm 4、后操作面板：≤97×33（长×宽）cm 5、操作面板调节范围：46cm～81cm 6、材质：板材为环保免漆多层板，厚度18mm；脚轮尺寸为4寸； 7、组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 | 8000 |
|  | 25 | 立式空调 | 台 | 3 | 1、★能源消耗效率：4.42(全年能源消耗效率) 2、能效等级：1级 3、外机净重(kg)：41.5 4、内机净重(kg)：27 5、外机尺寸(宽x高x深）958x660x402mm 6、内机尺寸(宽x高x深）372x1810x403 mm 7、适用面积 (平方米）30-40 8、定频/变频，变频，冷暖 9、匹数：3匹，柜机 | 24000 |
|  | 26 | 手提式压力蒸汽灭菌锅 | 台 | 1 | 1、全SUS304不锈钢材料制成，经久耐用 2、微电脑控制，数码显示，灭菌温度、时间可调 3、超压自泄 4、双刻度二类读数压力表，清晰明了 5、自涨式密封，密封更可靠 6、操作简便，安全可靠 7、灭菌结束蜂鸣提醒，自动停机 8、容积：24L 9、功率：2.0kW 10、电源：AC220V 50Hz 11、额定工作压力：0.142MPa 12、额定工作温度：126℃ 13、灭菌室有效容积：φ280*390mm | 4000 |
|  | 27 | 干式荧光免疫分析仪 | 台 | 2 | 1、检测项目：中枢神经特异蛋白S100β、抗缪勒氏管激素AMH、超敏C反应蛋白、B型钠尿肽（BNP）、心肌肌钙蛋白/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶、D-二聚体、CRP/SAA联检、游离前列腺特异性抗原、脂蛋白相关磷脂酶A2甲胎蛋白，fT3、ST2，HBP等。 2、工作模式：机内反应，可同时20个项目检测，孵育通量20个试剂卡，具备自动检测，自动退卡功能。 3、方学法：免疫荧光法。 4、显示系统：搭载10寸全触摸彩色屏。 5、温控：带有温控模块，保证检测结果稳定性。 6、结果数据管理：可存储结果数据最多10000条，可智能选择结果查询。 7、质量控制：有专用质控品。 8、配套试剂卡效期：常温保存24个月，单人份包装。 9、标本类型：支持全血、血清、血浆、尿液等 10、检测时间：3—15min获得结果。 11、设备性指标：精密性变异系数（CV值）≤10% 12、打印系统：内置热敏打印机、支持直接连接打印机 13、软件系统：自带Linux环境下的测试控制管理软件，自带中英文输入法，可使用虚拟键。 | 24000 |
|  | 28 | 医用冷藏箱 | 台 | 2 | 1、工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1Hz。 2、样式：立式、双门。 3、有效容积（L）：≥1000L。 4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤1300*810*1950。 5、优化制冷系统设计，制冷高效，额定功率≤400W，耗电量：≤5KWh/24h，节能环保。 6、门体材质：电加热玻璃门，可根据使用环境选择常开、常关、自动电加热三种模式，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 7、高亮度LED白色数码屏，同时可显示箱内温度和湿度，显示精度0.1℃。 8、风机：超薄涡流风机，嵌入式风道，高效制冷、降低能耗的同时，箱内顶部平整设计，使用更安全，提高存储空间。 9、可调搁架设计：标配≥10个高密度钢丝浸塑搁架。 10、门体标配机械锁，安全门锁设计，保护样本安全。 11、4个万向轮，万向轮带有锁止功能，便于移动和固定放置。 12、高精度微电脑温度控制系统，内置≥5路传感器，分别为外部环温传感器、内部化霜传感器、内部温度主控传感器、箱内温度显示传感器、箱内湿度显示传感器，确保运行状态安全稳定。 13、采用风幕匀冷技术，箱门处形成风幕包裹，箱内温度长效保持在2~8℃；开门时气流阻隔外部热空气进入间室，保证箱内温度波动性≤2℃。 14、微孔风道加背部出风设计），保证箱内均匀性≤±1℃，箱内物品存储环境更加安全。 15、整机超级静音，噪音值≤48db(A)。 16、完善的声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警等功能，确保存储物品的安全。 17、多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。 18、标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。 19、标配远程报警接口和USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 20、箱体左侧标配1个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 21、发泡层≤45mm保温效果更好，产品更节能，发泡层设计更合理，空间利用率更高。 22、冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水、免除冷凝水汇集烦恼。 23、产品带有自动关门设计，避免用户忘关门、关门不严导致温度不稳定情况。 | 50000 |
|  | 29 | 医用低速离心机（脱帽48孔） | 台 | 1 | 1、最高转速：4000r/min 2、最大离心力：2952×g 3、最大容量： 48×7ml 4、电源： AC220V 50/60Hz 5、定时范围：1s-99h59min，可连续或短时间离心 6、噪音： ≤65dB 7、控速精度： ±10r/min 8、采用5英寸触摸液晶显示屏，支持中英文切换功能，实时显示运行全部参数，操作界面直观、简单。 9、采用机电一体化门锁，使用方便，安全可靠。 10、采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全。 11、具有自检、门盖、堵转、超速、超温等检测报警功能，优异的减震装置，电机运行平稳。 12、可存储100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。 13、20种升降速率供选择，升降速度快； 14、显示屏主界面可设置到转速离心或启动离心，时间设置范围可设置mm:ss或hh:mm，可设置停机自动开盖/不开盖功能，满足多种试验要求。 15、采用微机处理器精准控制，实时显示转速、时间、RCF （相对离心力）等参数。 | 8000 |
|  | 30 | 动态血压监测仪 | 台 | 3 | 一、采集盒： 1.全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴 2.LED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果。 3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带。 4.灵活的数据传输方式，支持type C进行数据传输、读取。 5.防水等级：支持IP22防水等级。 6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电。 7.电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换； 8.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。 9.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。 10.数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据。 二、测量范围 1.测量方法：示波法 2.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa) 3.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa） 4.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm。 5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护。 6.监测时长：24小时 7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟。 8.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时长为120 s。 三、分析软件 1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。 2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找。 3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆。 4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据。 5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断。 6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。 7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求。 8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。 9.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能。 | 54000 |
|  | 31 | 超声多普勒胎心监测仪 | 台 | 1 | 1、正常工作环境条件： （1）环境条件： （2）环境温度：5℃～40℃ （3）相对湿度：≤80% （4）大气压力：860hpa～1060hpa （5）充电器电源：交流电压220V±22V；频率50Hz±1Hz。充电器内部装有网电源熔断器，规格为250V，1A，F。 2、超声工作频率：2.5MHz超声工作频率与标称额定频率的偏差不大于±15% 3、综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90db。 4、在测量距探头表面距离200mm处的综合灵敏度时，所采用的多普勒频率为：50Hz～100Hz和反射靶速度为：1㎝/s～4㎝/s。 5、空间峰值时间峰值声压：＜1Mpa 6、输出超声功率：＜15mW 7、超声换能器敏感元件的有效面积：1.766 c㎡。 8、正常使用时，对声耦合剂及其声特性阻抗的要求为：水性高分子凝胶，声阻抗与人体软组织相近，对皮肤无刺激，对探头无损伤。 9、连续工作时间：≥8h. 10、心率检测范围：65～210次/min，检测精度：±2次/min。 11、主机外型尺寸：138mm×94mm×95mm。 12、输入功率：不大于10+1.5VA。 13、工作制：连续工作制。 14、本产品的声输出参数满足以下条件： 峰值负声压：p_＜1Mpa 输出波束声强：Iob＜20mW/c㎡ 空间峰值时间平均声强：Ispta＜100mW/c㎡ | 3500 |
|  | 32 | 带状光检影镜 | 台 | 1 | 1、内部电源 DC：3.7V锂电池 2、聚焦 500mm 3、带状图像宽度 ≤1.5mm 4、工作距离 667mm 5、光带可旋转 360° 6、照明光源 3.5V/2.8W，卤钨灯泡 7、充电器额定输入 AC110V-240V，50/60Hz | 2000 |
|  | 33 | 尿液分析仪 | 台 | 1 | 1、项目选择：十四项、十三项、十一项、十项 2、测定原理：反射光电比色法 3、测定速度：≥450条/h 4、光源系统：采用冷光源测定系统 5、工作方式：可选择单条测试或连续测试 6、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白。 7、显示：触摸液晶显示屏，中英文操作界面，中英文测试结果并用符号单位、SI国际单位、常用单位表示。 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量。 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内。 10、打印：内置热敏打印机打印测试结果。 11、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障。 12、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部。 13、存储功能：可存储5000个测量结果。 14、校准功能：仪器配有试纸条校准功能。 15、输出接口：仪器有RS-232接口，可实现Lis系统连接（Lis软件选配）。 16、电源：可在110V—240V下工作。 | 8000 |
|  | 34 | 静脉显像仪 | 台 | 1 | 1、主机尺寸： 144*86*16mm， 信号输出： HDMI开/关 2、主机净重 ：240g ，电池（锂电）： 650MA 3、外箱尺寸： 170*115*64mm ，电池续航时间 2小时 4、毛重 ：480g ，分辨率： 800*480 5、语言： 中文/英文， 电压 ：DC8.4V 400MA 6、液晶屏： 5寸LCD高清 ，红外亮度： 可调/关闭 7、显示方式： LCD 红外增强器 ：选配 8、最佳拍摄距离： 22CM±2CM， 峰值波长： 850±15nm940±5m | 5000 |
|  | 35 | 简易呼吸器 | 台 | 5 | 1、由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。 2、呼吸球材质为：PVC材质。 3、按压体积为：1350ml。 4、呼气阻抗（50L/min时）：＜60cmH2O。 5、安全阀压力设定：当大于60cmH2O时，自动开启。 6、平均死腔逆止阀7ml。 7、球体容积为：1600ml。 8、储气袋容积为：2000ml。 9、呼吸球患者接头内径15mm外径22mm。 10、呼吸球接头25mm内径。 11、接储气袋端为内径29mm。 12、氧气接头外径6 mm 13、呼吸球操作环境的温度：为 -18℃～ 50℃ 14、操作方式：双手操作 15、储存条件： -40℃～ 60℃，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好、清洁的环境 | 1450 |
|  | 36 | 胰岛素泵 | 台 | 1 | 1、体积：≤ 78mm×52mm×20mm 2、重量： 58g（不含电池） 3、CPU数量： 双CPU 4、最小给药量： 0.05U 5、防水等级标准： IPX8 6、电池： 1节7号（AAA）电池 7、菜单： 开放式，可自由开启或关闭某些功能。 8、输注方式： 基础输注、临基输注、大剂量输注、方波输注。 9、装药方式： 螺杆自动复位，自动计算所装药量。 10、基础率分段： 24段和48段 11、基础率设置步进量： 0.1U/0.05U 12、基础率快设： 24段法和6段法双数据库 13、基础率设置： 0-5U（或更高） 14、基础率方案： 可预存3套 15、临时基础率： 24小时内，0-200%之间，以10%递增或递减。 16、大剂量设置模式：常规模式和三餐模式。 17、三餐量预设功能： 有 18、大剂量向导计算器： 有 19、大剂量输注速度： 可调整，四种脉冲周期：5s、10s、15s、20s。 20、大剂量设置增量： 0.1U。 21、大剂量限制范围： 默认20U，设置范围0-85U。 22、日总量限制范围： 默认60U，设置范围0-200U。 23、日总量回顾记录、基础率回顾记录、大剂量回顾记录、排气回顾记录、报警回顾记录 各500条。 24、警示项目 阻塞、低药量、药完、低电量、用餐、测血糖、闹铃。 25、用餐提示：可开启，大剂量输注后10min/20min/30min用餐提示。 26、测血糖提示：可开启，大剂量输注后1h/2h/3h测血糖提示。 27、闹铃功能 ：有 28、键盘锁功能： 有 29、节能 ；屏幕休眠模式 30、最大装药量： 305U 31、储药器容积： 3.0mL 32、输注管路接口形式： 鲁尔接口 33、警示项目参数：低电压 电压低于1.2V时低电压提示低药量，药液低于20U时低药液提示，关闭后，药液低于2U持续报警提示药完，无输注药液时药完报警。 34、阻塞； 输注管道阻塞达到6U之前阻塞报警。 | 22000 |
|  | 37 | 显微镜 | 台 | 1 | 1．工作条件 1.1适于在气温为摄氏-25℃～＋65℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。 2.1.2 载物台：XY轴均是钢丝传动移动，载物台无齿条结构移动，尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25 2.1.5 照明系统：20000小时寿命LED光源 2.1.6 观察筒： 瞳距调整范围48—75mm，目镜筒垂直方向360可旋转，观察筒水平方向360度可旋转，视场数≥20. 2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13） | 11000 |
|  | 38 | 单道移液器 | 套 | 1 | 1.可调单道移液器的量程涵盖：0.1-2.5ul、0.5-10ul、01-10ul、2-20ul、5-50ul、10-100ul、 20-200ul 、50-200ul、100-1000ul、200-1000ul、1000-5000ul、 2.流线型的外观设计，符合人体工程学，握持舒服；有较高的精度、准确性和均一性； 3.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 4. 大而清晰的数字显示窗，任何角度都可以观察到；更加智能可靠的体积调节装置，单手可完成体积设置； 5.采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 7、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 8.轻松地旋转计数器旋钮选择分液量； 9.快捷简便的管嘴推出器； 10.可拆卸式组件便于维护； 11.管嘴连件具有高化学稳定性； 12.清脆的计数器调节提示声音，保护设定量程，提示意外改变； 13.适配多种吸头，轻松更换吸头，即买即用。 | 6000 |
|  | 39 | 电子针疗仪 | 台 | 6 | 1、电源：内部电源直流9V；电源适配器（输入交流220V±22V 50Hz±1Hz；输出直流9V） 2、输入功率：10.0VA 3个、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4个、输出脉冲路数：六路输出 5、最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下） 6、输出脉冲频率：1—100赫兹可调，允差为±15% 工作模式：连续波工作模式：连续 断续波工作模式：工作15s、停5s 疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比是1:5、疏波工作5s、密波工作10s（断续波、疏密 波时间允差为±15%） 7、输出电流的限制：≤10 mA(250Ω负载阻抗下） 8、输出直流分量：0 9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%(EMC检测基本性能） 10、体积：345 mm x 225 mm x 94 mm | 3600 |
|  | 40 | 粉碎机 | 台 | 1 | 1、电压：220V 2、功率：4000w 3、重量：107KG 4、转速：5200r/min 5、细度：20-200目 6、产量：8—55kg/h 7、机器尺寸：≤74x37x93cm 8、散热方式：风冷+水冷+冷凝器 9、粉碎机采用分级双腔的粉碎原理，对硬度较高或带有纤维的药材都能很好的磨粉。 10、一次成粉，无需多次粉碎，不用过筛，细如面粉 11、采用水冷降温，可连续工作，效率高，产量大 | 12000 |
|  | 41 | 中频治疗仪 | 台 | 1 | 1、中频载波频率 2KHz-6KHz 误差±10%。 2、低频调制频率 1—150Hz 误差不大于±5%。 3、输出波形 正弦波、方波、三角波、指数波、尖峰波、锯齿波等幅波。 4、调制幅度 100%、90%、60%、33%。 5、输出电流 0～85mA(r.m.s) 误差5%。 6、输出电流稳定度 ≤5%。 7、输出通道 单通道。 8、工作电压 交流220V±22V、50Hz±1Hz。 9、电极表面温度 ≤45℃。 10、功率 ≤45VA。 11、安全分类 I类BF型。 12、熔断器 0.5A、Φ5×20（两个）。 13、定时 20分钟。 14、运输和贮存环境条件 环境湿度：-40℃～55℃,相对温度≤93%。 15、结构组成：主机及治疗电极组成。 16、尺寸 ：280×200×68mm，重量：2kg。 17、可以负载阻抗范围 500Ω±10%（随着负载阻抗范围上升、输出电流减小；负载阻抗范围下降，输出电流增加。对脉冲宽度、脉冲重复频率等没有影响） | 2000 |
|  | 42 | 立式蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 产品特点： 1.手轮平移式快开结构。 2.优质不锈钢材料。 3.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数。 4.压力安全连锁装置（锅内有气压门打不开）。 5装有关门连锁装置，确保安全使用。（门未关好不能启动）。 6.数码显示，触摸式按键。 7.配有标准测试接口。 8.自涨式密封。 9.自动保护功能：超温保护；超压自泄保护；低水位保护，防干烧。 10.不锈钢桶（或网篮）。 11.灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机。 12.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽。 13有显示报警代码。 14有防烫盖容积：75L。 15、功率：4.5kW。 16、电源：AC220V 50Hz。 17、额定工作压力：0.22MPa。 18、额定工作温度：134℃。 19、灭菌温度选择范围：106~134℃ 20、灭菌时间选择范围：4～120min 21、灭菌室有效容积：φ400×625mm 22、内桶尺寸：φ380×560mm，（选配）网篮尺寸：φ360×280×2个mm | 11000 |
|  | 43 | 心电监护仪 | 台 | 4 | 外观设计 1、≥12英寸彩色LED背光液晶屏，标配电容触控屏，屏幕分辨率800*600。 2、标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。 3、安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 4、主机使用寿命≥10年。 5、屏幕倾斜角度8-10°，方便医护人员查看。 监测参数 1、标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等参数。 2、心电：标配3/5导心电，可升级6/12导心电； 3、具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； 4、具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV； 5、共模抑制能力＞106db； 6、具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 7、≥29种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等； 8、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况； 9、具有QT/QTc测量功能。 10、具有HRV心率变异性分析。 11、可选配12导心电静息分析。 血氧： 1、血氧测量范围：0%-100%； 2、脉率测量范围：20bpm-300bpm； 3、标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%～20%，分辨率0.01%； 4、具有与NIBP同侧测量功能。 5、可选配Masimo SPO2，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）； 无创血压： 1、测量范围： 2、成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 3、小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 4、新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg； 5、血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量； 6、具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 7、具有辅助静脉穿刺功能。 体温： 1、具有双通道体温监测，可提供体温差值显示； 2、支持体表和腔内两种体温探头类型。 软件功能 1、支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面； 2、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 3、支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器； 4、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； 5、计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能； 6、支持不小于2400小时趋势图/表、3000组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾； 7、具备监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。 | 48000 |
|  | 44 | 吸痰器 | 台 | 1 | 1、电源电压：AC220V±22V.50Hz±1Hz 2、输入功率：90VA 3、极限负压值：>0.075MPa 4、负压调节范围：0.02 Mpa～极限负压值 5、噪音：<65dB(A) 6、抽气速率：>17L/min 7、熔丝管：RF1p5x20/1.5A 8、贮液瓶：1000ml，1只 | 1000 |
|  | 45 | 五官检查器 | 台 | 1 | 1、检眼镜片是用优质光学玻璃精工磨制，投光棱镜设计新颖，无角膜反射光，且由于照光均匀，所得眼底影像极为清晰，十分有利于诊断之用。电筒手柄，式样美观，坚固耐用。 2、镜片盘有正透镜11片、负透镜12片，屈光度为±1~±20、-25。 正透镜123456 8 10 12 16 20，负透镜123456 8 10 12 16 20 25。 3、窥耳器4只，分3.4.5.6。毫米孔径。窥耳器（8毫米孔径）及鼻扩张器均可换装于检耳镜座架上，极为方便镜座装有照光源及2倍放大镜照明光源的轴与放大镜轴接近重合。适宜于深部检查。 4、反光喉镜直径分15、18、21三种规格，以备不同条件下选用。 5、这三种反光镜均可与喉镜合装，对口腔、咽喉检查，极为方便。 6、压舌板系透明塑料压制，中通照明直射腔。 | 1000 |
|  | 46 | 体外除颤监护仪 | 台 | 1 | 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤AED功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 2.同步除颤和手动除颤中，能量分23档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。 5.采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择12档位手动除颤能量。 6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 7.病人阻抗范围：体外除颤：20～250Ω；体内除颤：15—250Ω。 8.监护功能：可选配升级12导ECG、SpO2、体温、NIBP、旁流EtCO2监测功能。 9.具有≥25种心律失常分析。 10.标配1块电池可支持360J除颤205次以上，可选配两块锂电池支持360J除颤410次以上。电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 11.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 12.彩色TFT显示屏≥8英寸， 分辨率800×600，最多可显示5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 13.体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 14.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 15.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 16.防护等级IP44。 | 50000 |
|  | 47 | 床头铃智能呼叫系统 | 套 | 1 | 主机：1、显示大小：0.8寸（数码管） 2、适用频段：调幅315MHz± 75KHz 3、使用电源：AC220V/DC9V1A 4、接收灵敏度：-114dB 5、喇叭：8欧2瓦喇叭 6、尺寸：520*280*27mm 分机：30个床位。 1、频 段：调幅315MHz 2、尺寸：100*60*16mm 2、材料：ABS 3、颜色：白色抛光 4、电池：12V23A电池 5、发射电流：18mA 6、待机电流：<1uA 7、空旷距离：>1500米 走廊显示屏：1、适用频段：调幅315MHz±75KHz 2、电源：AC220V/DC12V2A 3、接收灵敏度：-114dB 4、呼叫器容量：300个 5、喇叭：8欧2瓦喇叭。 | 6000 |
|  | 48 | 心电图机 | 台 | 1 | 一、产品概况 1.1、十二导联心电信号同步采集，配备高速高灵敏度热敏打印机。 1.2、≥10.2寸高清广视角彩色液晶屏，5级亮度可调，支持背景网格选择功能，打印纸选择更广泛；全屏电容式触控操作。 1.3、支持扫码枪及身份证读取器登记信息。 1.4、实体键盘+触控双重操作，支持拼音、五笔等多种输入法。 1.5、支持PDF,JPG,DAT,SCP,FDA-XML,DICOM,BMP,TIFF共8种数据格式。 1.6、支持外接打印机进行报告打印。 1.7、可直接对接HIS系统。 1.8、可连接心电网络系统。 二、产品性能 2.1、A/D转换：≥24bit 2.2、采样率：≥26000Hz 2.3、频率响应：0.01Hz ～ 250Hz 2.4、内部噪声：≤12.5µVp-p 2.5、时间常数：≥5 s 2.6、耐极化电压：≥±950m V 2.7、输入电流：≤0.01μA 2.8、共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启） 2.8、抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器 。 2.9、具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量 2.10、除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、产品功能 3.1、ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集；具备五种以上波形增益调节，以及AGC增益自适应功能 3.2、导联选择，手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能 3.3、采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达900s，精确的心电图自动诊断功能，并自由设置是否打印测量分析报告； 3.4、支持实时采样、预采样、预览功能 3.5、同屏显示12导心电波形，同时支持12X1、3X4、3X4+1R、3X4+3R、6X2、6X2+1R等多种显示布局； 3.6、显示内容丰富：包括心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落提示、联网状态、外接设备状态信息等 3.7、可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、缺纸情况进行实时监测报警 3.8、超高采样率，支持起搏信号检测 3.9、热敏打印布局：3X4、3X4+1R、3X4+3R、6X2、6X2+1R、6X2+3R、12X1。 3.10、记录纸：卷轴（210mm～216mm款自适应） 3.11、内部可存储≥1000份以上数据，存储满后机器可循环存储。 3.12、可通过U盘等移动存储设备扩展内存容量。 3.13、具有实时心电波形冻结及回顾功能便于抓取患者重要心电波形。 3.14、自带预采样功能，提前进行数据采样，提高医生工作效率。 3.15、支持报告打印预览功能 3.16、支持DAT格式，在心电工作站可进行报告二次编辑。 3.17、具有有线网络、无线网络连接，适用心电报告的便捷传输。 3.18、自动待机设置，掌握诊断节奏，有效降低功耗。 3.19、心跳音、提示音、报告完成提示音，工作节奏实时掌握。 3.20、检查数据手动保存、自动保存以及手动保存时间（1~30Min）可选等多种报告存储方式。 3.21、具备快捷操作功能，可不进入菜单进行增益选择、波形速度、存储、手动/自动等设置。 3.22、USB*3接口支持外接键盘和鼠标，进一步提高工作效率。 四、电源 4.1、宽电源设计，适应100—240V，50/ 60Hz交流电源；交直流两用且自动转换，内置锂电池≥14.52V/5.2Ah（75.504Wh）；充满电后可连续工作6小时以上。 | 10000 |
|  | 49 | 可视喉镜 | 台 | 1 | 1．显示屏 ① 尺寸 ≧3.0寸 ② 高清直角平面显示屏 ③ 分辨率 1600*1200 ④ 电源 3.7V ⑤ 上下转动角度 0-130°±2° ⑥ 左右转动角度 0-270°±2° 2．数据输出：TF卡数据导出或Type-C直接数据传输，方便档案的建立和储存。 3．配套使用一次性镜片（一台机器只能使用一种），一次性镜片插入长度分成人大号≤155mm，成人中号≤125mm，儿童≤108mm，婴儿≤88mm，窥视片护套采用防雾高分子材料，具有较强的韧性和强度，上翘大角度设计，可完美解决各类疑难插管。 4．主机金属支架（含摄像头） ① 支架主体采用高强度合金材料，更耐用，更美观轻便。 ② 摄像头分辨 200万像素，内置的全密封高功率单颗LED光源。 ③ 景深：5—100mm ④ 自动对焦、自动白平衡 ⑤ 电源 3.7V ⑥ 视场角 90° ⑦ 光照度 不小于800LUX 5．电池 ： ① 类型 不可拆卸内置重复充电型锂电池 ② 电压 3.7V ③ 容量 3000mAh ④ 双重过电流和短路保护 ⑤ 充电次数 ＞600次 ⑥ 充电时间＜4小时 ⑦ 连续工作时间大于300分钟 6．电源适配器 ① 充电接口输入极性 内正外负 ② 充电器输入 100—250V,50Hz ③ 充电器输出 4.2V—12V,2000mA 7．运输/储存环境/工作环境 ① 温度 -10℃~﹢40℃ ② 湿度 ≤93％ ③ 大气压力 500hPa to 1060hPa 8．防雾功能：无需开机预热，即开机即可防雾。采用先进的防雾技术； 9．摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿。 10．拍照摄像功能 手柄上快捷一键快拍摄按钮，拍照速度反应迅速快，具有实时照相、摄录、存储功能，内存16G内存（可扩容） 11．合金支架和手柄之间的采用直接固定一体式的方式，避免了支架与手柄连接不稳定的情况。 12．手柄主体的形状，长度，手指式仿真波浪型凹凸设计，10CM短巧长度，操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响。 | 10000 |
|  | 50 | 多功能护理床 | 台 | 34 | 1．产品规格：长2100ⅹ宽900ⅹ高500 (mm)。 2．床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥200kg 3．床板采用厚度≥1.2mm的优质冷轧钢管折弯成条型焊接而成，管间有缝隙便于透气，背部增加钢管加固结构，兼防滑功能。中间带有便孔，尺寸20*20。 4．床体为静电粉体涂装，彩用优质绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自然、美观耐看。 5． 床头、床尾板以ABS材料经模具成形，可拆卸，具有轻便坚实、安装拆卸方便、安全可靠、美观的特点；床尾板外侧设信息卡插槽。 6. 病床配有ABS摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度ABS注塑成型。 7. 二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥200kg。 8．折叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。 9、床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 10、四只豪华全包万向轮，采用螺杆式或插杆式设计，符合无毒标准，高耐磨，无噪音，制动稳定可靠，脚轮滚动平稳无噪音。 11、配置：铝合金护栏，半棕半高密度海绵双摇床垫，不锈钢床上升降输液架，不锈钢鞋架。 13、ABS双摇垫：产品规格： 1930ⅹ840ⅹ60 (mm)；半棕半海绵防水冬夏二用床垫。面料：纯棉通气性强，舒适耐用，液体不渗透表层且擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有防水防潮、通气等功能。 14不锈钢床上输液架：以优质不锈钢管精工焊接而成，分上下两节，上节以直径16mm 圆管，下节以直径19mm圆管，以固定螺丝固定便于自由调节升降，升降范围在900—1600（mm）。 15、不锈钢鞋架：规格：长720X宽350 （mm ），以优质直径16mm圆管经切割精工焊接而成。 16、配置：铝合金护栏1付、鞋架1个、不锈钢输液架1个、床垫1张、豪华轮4个、餐板1个、ABS床头柜一个。 | 85000 |
|  | 51 | 小型医用制氧机 | 台 | 1 | 性能参数 1、氧流量：0.5L/min～5L/min 2、氧浓度：90%～96%(V/V) 3、输出压力：20kPa~70kpa 4、电源：220V±22V,50Hz±1Hz 5、输入功率：≤400VA 6、运行噪音：不大于42dB(A) 7、排氮噪音：不大于42dB(A) 基本特点 1、重量：≤18.8kg 2、外形尺寸：≤275mm×330mm×589mm 3、电气分类：Ⅱ类设备，B型应用部分 4、运行模式：连续运行 5、流量调节方式：电子调节--调控精确至0.1L 6、氧浓度流量显示——氧气浓度直观可见 7、360°静音万向轮——移动更方便 8、进气过滤装置：HEPA过滤层 9、显示与操作：6英寸数码管大屏显示+背光触控 10、标配功能：清洁滤网提示、雾化、屏显亮度自动调节 11、安全报警功能：断电报警；压缩机高温报警；压力、循环故障报警；压缩机故障报警；低氧浓度报警 | 4200 |
|  | 52 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 | 一、用途 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要指标 2.1、工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1Hz。 2.2、样式：立式、单门。 2.3、有效容积（L）：≤316L。 2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤595*603*1920。 2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：≤500*464*1343。 2.6、净重/毛重（KG）：78/87。 2.7、优化制冷系统设计，制冷高效，额定功率190W，耗电量≤2.5kWh/24h。 2.8、内胆材料：HIPS耐低温高强度复合材料，抗腐蚀，易清洗，使用寿命长。 2.9、箱体材料：优质结构PCM钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。 2.10、门体材质：电加热玻璃门，可根据使用环境选择常开、常关、自动电加热三种模式，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 2.11、高亮度LED白色数码温度屏，视觉更柔和，同时可显示箱内温度和湿度，显示精度0.1℃。 2.12、箱内5V白色高亮照明灯，功耗低、亮度高，箱内物品信息一目了然。 2.13、压缩机：采用大品牌压缩机，适配性强，产品性能更加稳定可靠。 2.14、风机：超薄涡流风机位于顶部设计，配合嵌入式风道，高效制冷、降低能耗的同时，箱内顶部平整设计，使用更安全，有效存储率提高10%。 2.15、冷凝器：微通道冷凝器，压缩机散热优化设计，冷凝器外流场优化热设计，合理布局散热结构，适应各种使用环境，有效提升核心部件使用寿命，冷凝器散热能力更强，换热能力提升20%以上，整机可靠性更高。 2.16、可调搁架设计：标配5个高密度钢丝浸塑搁架，间距小于1公分，防止物品掉落，带价目条，方便放置物品标识，易于清洗。 2.17、门体标配机械锁，安全门锁设计，保护样本安全。 2.18、2个万向轮+2个定向轮设计，万向轮带有锁止功能，便于移动和固定放置。 2.19、高精度微电脑温度控制系统，内置5路传感器，分别为外部环温传感器、内部化霜传感器、内部温度主控传感器、箱内温度显示传感器、箱内湿度显示传感器，确保运行状态安全稳定。 2.20、采用独家风幕匀冷技术，箱门处形成风幕包裹，箱内温度长效保持在2~8℃；开门时气流阻隔外部热空气进入间室，保证箱内温度波动性≤1.5℃。 2.21、微孔风道设计，保证箱内均匀性±1℃，箱内物品存储环境更加安全。 2.22、高效制冷，降温速度快，冷藏箱从环温25℃降到6℃时间＜100min。 2.23、完善的声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能，确保存储物品的安全。 2.24、多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。 2.25、标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。 2.26、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 2.27、可选远程报警功能以及打印机配置。 2.28、采用ABS材质暗把手，一体化设计美观大方，方便开门。 2.29、箱体左侧标配1个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 2.30、采用具有专利技术的发泡保温技术、全球领先第四代LBA发泡剂，发泡层（45mm）保温效果更好，产品更节能，发泡层设计更合理，空间利用率更高。 2.31、采用无氟碳氢制冷剂，节能环保。 2.32、冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水、免除冷凝水汇集烦恼。 2.33、产品带有自动关门设计，避免用户忘关门、关门不严导致温度不稳定情况。 2.34、整机超级静音，噪音值≤40db(A)。 | 8500 |
|  | 53 | 妇科检查床 | 台 | 1 | 1、材质：优质201型不锈钢 2、规格：1800 X 600 X 800mm 3、背部通过手动可调节0-85°。 4、腿部手动可向下折90-0°，配有一对托脚架。脚架采用不锈钢圆管、托脚面采用天然无毒塑料结合注塑成型、美观平整，不割脚。 5、配高弹海绵，高档人造革防水床垫。 6、床整体可平放一水平面，轻便、舒适、牢固可靠，外型美观 。 7、配置：床垫1张、两步脚踏凳1张、手术凳1个、单孔无影灯1个 | 2500 |
|  | 54 | 生物刺激反馈仪 | 台 | 1 | 硬件要求： 1.主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。 2.操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。 3.内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。 4.具有手提把手，可立放于桌台上，方便进行观察屏幕的生物反馈训练。 5.主机可接地线，避免电磁干扰。 6.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。 7.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s） 8.分辨率：≤0.5μV（r.m.s） 9.通频带：不窄于20Hz～520Hz (-3dB) 10.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 11.电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10us可调节。 12.电刺激脉冲频率：至少在1—250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。 13.上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。 软件参数： 14.各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。 15.产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。 16.设备包含产后康复及综合康复双模块，治疗方案不小于50种。功能模块可通过设置自由切换。 17.具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。 18.设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。 19.具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。 20.生物反馈方案可设置治疗时间，自由调节肌电反馈阈值，并显示肌电最大值、最小值、平均值和实时值。 21.系统可对每次生物反馈治疗的全过程进行打分，并在治疗结束以及治疗记录中显示，方便对每次的治疗进行评价参考。治疗记录中同时显示本次训练的目标肌电阈值。 22.具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。 23.自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。 24.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。 25.系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。 26.所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。 27.系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能，可统计设备内不同方案的治疗人数和人次，并以列表方式显示。 28.自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。 29.系统支持与同品牌生物刺激反馈类大型设备实现数据互传。 | 45000 |
|  | 55 | 经皮黄疸仪 | 台 | 1 | 1.产品小巧美观，易携带； 2.显示：1.3寸TFT显示屏，分辨率240*240； 3.供电： 可充电锂电池，TYPE-C 充电接口 4.测量范围：0.0mg/dL-25.0mg/dL(0.0μmol/L-425μmol/L) 5.测量精确度： 当测量结果为0-15.9 mg/dL（0-270μmol/L）时测量精度为±1mg/dL(±17μmol/L) 当测量结果为16-25 mg/dL（272-425μmol/L）时测量精度为±1.5mg/dL(±25.5μmol/L) 6.存储功能： 可以存储20个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据 7.重复性<10%. 8.显示单位支持μmol/L和mg/dL； 9.设备内置蓝牙模块，支持数据上传至APP软件。 10.LED光源，检测前，无需等待时间 11.仪器轻巧：设备外形尺寸：158mm×50mm×27mm（长x宽x 高）；设备净重：100g（不含电池）； 12.节能环保，开机状态下（非充电时）若无操作，90 秒内自动关机。 13.快速充电：充电时间3小时 。 14.测量次数：一次充电可测量1000次以上。 15.具有自动校准功能。。 | 7500 |
|  | 56 | 手功能康复训练与评估系统 | 台 | 1 | （1）硬件参数 1) 气动驱动，多通道同时多人使用，气动手套可实现1S快速插拔。 2) 便携式机身、主机重量仅3KG（不包含锂电池），支持从康复大厅到床边、科室间的便携式移动康复； 3) 运行速度范围90°～150°/s。 4) 主机输出压力：负压：-70kPa～-60kPa，正压：100kPa～130kPa。 5) 过压保护：溢流阀、电磁阀及气压传感器三重过压保护措施。 6) 康复手套四指活动范围 0°～ 270°，大拇指活动范围 0°～ 180°。 7) 数据手套采用高精度弯曲传感器，数据传播时间＜2毫秒，使用时不受空间、光线等环境因素影响，可实现手功能训练。 8）标配智能康复镜，融合镜像视觉反馈与运动想象原理，搭配可个性化定制智能语音引导的镜像康复训练装置， 9) 标配肘托，可选配三维上肢康复训练器：为上肢提供适时助力，患者可在完成零肌力下进行康复训练。 10) 8寸液晶触摸屏，机身并配有8个实体按键，方便操作。 11) 有多种尺寸手套（包括儿童版）供选配，手长范围8～22cm。 12) 工作条件：a) 环境温度：5～40℃ b) 相对湿度：≤80％ c) 使用电源电压：100V～240V，50Hz/60Hz。 13) 多种训练模式包括：被动训练、镜像训练、助力训练、主动训练、抗阻训练、语音声控；训练强度可调，可选择左右手，可切换训练场景。 14) 治疗时间可任意调节，智能屈伸10档独立可调。 15) 气电联合组件由充电底座和4个气电联合从机组成，充电底座可同时为4个从机充电。 16）气电联合从机内置蓄电池，满电情况可续航2小时以上。 17）主机与气电联合组件无线连接，无遮挡情况下有效通讯距离5米。 （2）软件参数 1) 被动训练：可进行集团屈伸训练，可完成多种动作。 2）创新式镜像训练：健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套，可完成多种动作。 3）助力训练：气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。训练强度可调。 4）语音声控模式：内置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动作，可进行言语训练和手功能康复训练，加速神经通路重建。 5）抗阻训练模式：气动手套给予手指双向渐进式阻力并伴有动画反馈，训练强度可调。 6）场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景动画并伴有语音引导。 7）主动认知康复训练，含原创主题动画训练，主动屈伸模式可选，游戏难度可调。 8）手控训练模式，方便患侧手完成早期任务导向训练。 9）具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛。 10）气电联合功能：可进行30档强度调节，气动治疗同时，联合神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗，并 有效进行手部张开。 11）支持四通道同时刺激，可以实现手部、腕部和肘部整个上肢的完全伸展训练。 | 80000 |
|  | 57 | 心肺复苏机 | 台 | 1 | 1.适用范围： 1.1.符合最新ERC和AHA心肺复苏及心血管急救指南中关于心肺复苏替代技术和辅助装置的相关规范，适用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行胸外按压等心肺复苏抢救。 2.主要技术指标： 2.1.按压技术：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 2.2.按压频率110次／分 2.3.按压深度50mm 2.4.按压释放比1:1 2.5.按压通气模式包括：连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式。 2.6.30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间≤3秒 2.7.采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，可保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量。 2.8.主机上具有按压深度窗口，可显示实际按压深度。 2.9.最大工作倾斜度：≥60°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压。 3.安全可靠性： 3.1.驱动方式：电动电控。 3.2.电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。 3.3.电池最大充电时间：≤2小时。 3.4.外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。 3.5.具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟 3.6.按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回初始位。 3.7.环境试验应符合GB/T 14710-2009中气候环境试验II组，机械环境试验II组的规定。 3.8.运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009的规定。 4.数据存储和传输： 4.1.具有USB接口，用于软件维护与升级。 4.2.具有≥16G内存。 5.心肺复苏机可与同品牌呼吸机联动，实现按压通气精准控制。 6. 防水防尘等级：IP44 | 130000 |
|  | 58 | 病人监护仪 | 台 | 3 | 1.≥12英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280×800像素，≥10通道波形显示。 2.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 3.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。 4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 5.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。 6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 7.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，系统噪声≤25μv； 8.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db； 9.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 10.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 11.具有心率变异性分析功能； 12.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿； 13.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV； 14.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms； 15.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面。 16.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（选配）、PAWP（选配）、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等； 17.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 18.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 19.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； 20.可支持≥240小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾 21.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。 22.支持临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查（选配）、GCS格拉斯哥昏迷评分（选配）、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等。 | 45000 |
|  | 59 | 胎儿/孕妇监护仪 | 台 | 1 | 胎心率： 1、超声探头：采用脉冲波或连续波多普勒。 2、工作频率:1MHz(±5%) 3、发射功率：≤3Mw/cm2 4、测量范围:60~210bpm 5、分辨率：1bpm 6、测量精度:±1bpm/±1% 胎动： 1、手动按钮式（可胎动累加） 2、宫缩压力：测量范围：0~100(相对单位），测量精度:1 3、非线性误差：≤±5% 4、血氧饱和度: 5、显示：血氧数值，波形，脉搏值 6、血氧范围:70%～100%成人/儿童 7、分辨率：1% 8、精度：±2%(70%以下不定义） 无创血压： 1、测量方式：智能型振荡法 2、测量参数：收缩压，舒张压，平均压，脉率 3、工作模式：手动、自动、连续测量 4、单位：mmHg/kPa 可选 5、自动测量模式的测量间隔时间：0~250min 可调 6、过压保护：软硬件过压保护 7、测量范围：10mmHg~300mmHg 8、袖带压力范围：0-320 mmHg 袖带： 1、标准配置：成人袖带 2、袖带充气时间：小于 6 秒 3、测试放气时间：小于 15 秒 报警范围： 1、收缩压上限 120-240mmHg 2、下限 40-150 mmHg 3、平均压上限 70-200 mmHg 4、下限 20-120 mmHg 5、舒张压上限 50-80 mmHg 6、下限 10-80 mmHg 脉率： 1、测量范围：0~250 2、测量精度：正负 1bpm 报警范围： 1、上限 80~250 2、下限 20~150 | 12000 |
|  | 60 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | 1-1、7英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除。 1-2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正。 1-3、可选项自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，内置条码扫描可选。 1-4、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象。 1-5、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态。 1-6、 检测和计算项目： K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa等多种参数组合。 1-7、 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒。 1-8、 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000。 1-9、 支持RS232串口网络联网，标配外置条码扫描。 1-10、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入。 1-11、一体化试剂包，降低生物污染风险，符合环保要求。 1-12、独特的背光式电极观察窗，让检测一目了然。 1-13、试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心。 2、样品种类：血清。 3、测量范围和精度： 项目 测量范围 精密度（CV值） K+ 0.5—15.0mmol/L ≤1.0% Na+ 20.0—200.0 mmol/L ≤1.0% Cl— 20.0—200.0 mmol/L ≤1.0% Ca2+ 0.1—5.0 mmol/L ≤1.5% pH 6.0—9.0 ≤1.0% 4、工作条件： 4-1、工作温度：10℃—40℃ 4-2、相对湿度：≤80% | 30000 |
|  | 61 | 血气电解质分析仪 | 台 | 1 | 1、设备基本性能和要求：该设备应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定，体现当前血气检测最先进水平，精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便。 2、测量项目：血气电解质等10个参数，pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct、Lac、Glu各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。 3、计算项目：最大计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、Rl、TCa、nCa，THb(c),……，测量项目和计算项目等≥42项 4、独立试剂包，规格从最小25测/包到最大2000测/包，上机最长45天；室温存储，有效期最长9个月。 5、独立一体化清洗包，上机达60天有效，不受测试次数限制，用完为止。6、月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，常温运输，上机有效期可达30天或更长，不限制测试次数，并可单独更换和使用。 6、长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。 7、≥12.1寸的TFT全彩色液晶触摸屏，支持中文病人信息输入且字库容量不少于15000汉字。 8、提供集团配套的血气质控，二维码扫描自动输入质控批号、靶值等信息。 9、支持无线WI-FI， 4G网络。 10、仪器注册可选自动质控功能，支持三水平质控品。 11、内置视频教学和操作导航，并配有语音 。 12、只有做相应测试项目才消耗对应项目的测试数，如果只测试电解质项目，只消费0.12个血气。如果只测试乳酸/葡萄糖项目，只消费0.3个血气。 13、多种项目组合，可做动脉&静脉血气组合，并计算出ScVO2% 和PCO2 gap等参数。 14、内置不间断电源，断电后满足30分钟以上的工作时间。 15、样本量：全参数样品量<170uL。 16、内置诺莫图和自动智能专家辅助诊断分析系统。 17、样品、试剂预热功能，样品恒温 37±0.2℃。 18、内置多种质控规则，长达一个月的质控图和质控记录，支持质控数据打印和导出。 19、安瓿瓶质控品和动脉采血针进样不需要适配器，采样针内、外壁自动清洗。 20、支持远程诊断功能。 | 130000 |
|  | 62 | 手术辐照明灯 | 台 | 3 | 1.电源：220V±22V，50Hz±1HZ。 2.环境温度：10℃~30℃ 3.相对湿度：≦80% 4、输入功率：20VA。 5、光源：LED灯珠。 6个、灯光照度≧10000LUX（距灯泡一米处)。 7、色温3000—6700K。 8、显色指数：85≦Ra≦100. 9、温升≦10℃。 10、灯头前后，左右调节≧75°。 11、升降距离≧550 mm。 12、升降臂绕固定座旋转≥320°。 13、脚踏开关安装在底座上 | 3000 |
|  | 63 | 多功能ABS抢救车 | 台 | 2 | 产品规格：≤625*475*930mm 1、整车主要由ABS工程塑料、塑钢、不锈钢构成，塑钢四柱承重。 2、ABS注塑成型一体化台面，配不锈钢护栏，使物品不易滑落。护栏、扶手一体两用化，方便推拉；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 3、推车正面：带有可折叠中控锁，配5层抽屉。其中第一、二层为小抽屉，抽屉面高80MM，内空：430*335*68mm；第三、四层为中抽屉，抽屉面高120mm，内空：430*335*110mm；第五层为大抽屉，抽屉面高240mm，内空：430*335*220mm。每个抽屉配有3*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为蓝色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。 4、推车左侧：配有除颤平台、隐藏式副工作台、杂物盒。 5、推车右侧：配有可伸缩不锈钢输液支架、一个网篮内置2L锐器盒、2个ABS污物桶。 6、推车后面：配有活动插线板，便于更换不同国家电源、除颤板、隐藏式伸缩氧气瓶支架带不占用空间。 7、推车底部：配有四个豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕，移动轻便灵活。 | 5000 |
|  | 64 | 医用立式摄片架防护帘 | 套 | 1 | 1、手动操作调节防护帘。 2、单竿式，单立柱导轨。 3、防护帘铅当量：0.5mmpb 4.上防护板尺寸：≥长*宽为600mm*350mm； 5.下防护板尺寸：≥长*宽为600mm*450mm | 3000 |
|  | 65 | 药品追溯一体机 | 台 | 1 | 1、条码类别： 一维码 Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), Code 93, UPCA, UPCE, GS1 Composite, EAN13, EAN8, Matrix 2/5, Code 49, Code 16K 等，二维码 PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码， Micro PDF417, GM Code，Micro QR, Code One等 2、多码识读： 最大支持识读超过100个码 3、扫码速度： ≥75个每秒 4、分辨率 ：3200*2160，690万 5、图像传感器 ： 高灵敏度CMOS传感器 6、色彩： 黑白 7、镜头 ：视场角 水平68.9°，垂直54.5° 8、照明： 光源 白色 LED 9、镜片：抗反光偏振滤光片 10、识读范围 :高度 50mm-450mm 11、 幅面 ：613.5x463.5mm 12、通讯接口： USB 13、感应开关： 光电传感器，连续读码模式 14、蜂鸣器 ：支持 15、指示灯： LED 16、扬声器： 支持语音播报数量 17、电源 / 输入：AC 100~240V/50~60Hz，输出：DC12V/2A 18、设备尺寸： 长宽高 420.5*240*496.5mm | 2990 |
|  | 66 | 插件式多功能病人监护仪 | 台 | 1 | 监护仪结构： - 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个。 - ≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节。 - 采用无风扇设计，可内置高能锂电池，供电时间≥2小时。 - 配置≥2个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 监测参数： - 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。 - 支持3/5导心电监测，可升级6/12导联心电监测。 - 心电电缆配置抗电刀电缆，满足手术过程中电刀环境下患者心电的正常监护。 - 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析。 - 支持≥3通道心电进行多导心电分析。 - 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 。 - 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm。 - 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。 - 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，适用于成人，小儿和新生儿。 - NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25~290mmHg，舒张压测量范围：10~250mmHg，平均压测量范围：15~260mmHg。 - 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测。 - 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。 - 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测。 - IBP有创压测量范围：-50~360mmHg。 - 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 - 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。 - 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。 - 支持升级BIS监测模块，可提供EEG，大脑双侧双频指数（BIS L，BIS R），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。 - 支持升级NMT肌松模块，非连接肌松单机，使用更加方便，灵活。 - 支持升级模块，进行EEG脑电，aEEG振幅整合脑电监测，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看。 - 支持升级模块，通过PiCCO及FloTrac等技术监测连续心排量，每搏量变化等参数。 - 支持升级RM呼吸力学监测，RM呼吸力学监测模块监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等≥17种参数 - 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量。 - 支持升级与主流麻醉机品牌的麻醉机相连，实现麻醉机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 系统功能： - 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 - 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。 - 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。 - 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。 - 具备参数组合报警功能，独立于单参数报警阈值，可对患者同时多个参数变化给出一条报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 - 具有新生儿呼吸氧合图监护界面，快速反映新生儿生命体征变化。 - 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 - 可升级选配麻醉平衡指示界面，显示患者镇静、镇痛、肌松三方面状态，可自动进行三低状态计时，辅助临床进行拔管评分，同时提供参数短趋势回顾以及神经系统监测参数界面。 - 可升级选配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 - ≥100小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 - 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，≥120小时ST波形片段的存储与回顾。 - 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。 - 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、演示模式。 - 产品设计使用年限≥8年。 | 110000 |
| 商务条款 |  |  | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内 二、货物期限或者交货时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并交付使用，其中第二项产品“医用空气加压氧舱”货物期限或者交货时间为自合同签订之日起90日内安装调试完毕并交付使用。 三、交付使用地点：采购人指定地点。 四、验收标准、规范： 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2、货物验收时由采购人对中标供应商提交货物的功能目标及技术指标进行全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、投标产品必须是全新、完整、未使用过的原装产品。 4、中标供应商交货前应对设备做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人设备验收和使用的技术条件和依据。 五、售后服务要求 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机质保期不少于1年（自安装完毕并验收合格之日起计，分项货物有要求的按其要求）；质保期内设备发生故障时，免费负责维修、更换零配件；保修期满后，提供终身维护，采购人只需付零配件的费用。 2、接到故障通知后2小时内响应，12小时内到达现场提供服务，24小时内解决问题；如无法及时处理故障的，应提供同档次品牌产品供采购人备用。 3、免费送货上门、安装调试，并免费对采购单位技术人员进行设备基本保养和维护指导、培训。 4、安装调试完毕并交付使用后免费提供1年技术指导。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输费、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等与完成本项目所涉及的全部费用。 2、付款方式：本项目分两次支付，设备验收合格后拨付合同款的90%，剩余货款一年内付清。 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品 “采购清单及货物参数”表中的核心产品为序号第1项“血透机”。 |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[2024年10月至2025年03月]连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2024年10月至2025年03月]连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2023年或2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料: （1）有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （2）有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （3）有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供。 （必须提供，否则作无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施））】； 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 4. 产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 5. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，如《中小企业声明函》。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间 / 年 /月 /日 / 时 / 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 6 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | □随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） ☑其他方式：①提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ②非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西盛元华工程咨询有限公司 部门； 联系电话：0771-2846768， 通讯地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦A栋27层房号2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718号 （2）马山县卫生健康局 部门； 联系电话：0771-6826765 通讯地址：马山县白山镇银峰大道211号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时30分到12时00分，15时00分到18时00分。 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：马山县政府采购监督管理办公室 地址：马山县白山镇新兴大道169号 联系电话：0771-6825986 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物类型）向中标供应商收取。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西盛元华工程咨询有限公司马山分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司马山新兴分理处 银行账号：2004 4801 0400 0390 6 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其货物为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-20%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（4）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=报价+技术+商务资信

- 商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。即评标报价=投标报价×（1-20%）。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造；对符合上述要求的供应商的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。 | 0～30分 |
| 2 | 技术分 （满分44分） | （1）基本分（满分24分） | 技术参数完全满足招标文件要求得基本分24分。一般参数（未标注“▲”的技术参数）负偏离或漏项一项扣4分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 | 0～24分（客观分） |
|  |  | （2）项目实施方案（满分20分） | 一档（10分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况。 二档（15分）：方案完整，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高。 三档（20分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性极强，可行性极高。在满足二档基础上，有切实可行的设备运输交货、设备安装调试运行、验收程序、维护保养措施。 备注：未提供方案的，得0分。 | 0～20分（主观分） |
| 3 | 商务分（满分26分） | （1）售后服务分（满分14分） | 一档（5分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，有具体承诺，服务内容、保障措施较为合理。 二档（9分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，有培训方案。 三档（14分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体，培训方案有针对性。有定期对设备进行维护和检修，可提供专项技术培训，能及时有效的提供技术支持和解决方案。 备注：未提供方案的，得0分。 | 0～14分（主观分） |
|  |  | （2）信誉及业绩（满分10分） | （1）投标人或生产厂家具有ISO9001、ISO13485等质量体系认证每提供一份得1分，满分4分。（投标文件中提供有效的认证证书复印件） （2）投标人每提供一个2023年以来同类设备业绩，得2分，满分6分（提供合同或中标通知书复印件，否则不计分） | 0～10分（客观分） |
|  |  | （3）节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 | 0～2分（客观分） |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目 合同

项目编号： NNZC2025-G1-240041-GXSY

计划编号：  [采购计划文号（5）]

采购人： 马山县卫生健康局

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5开标一览表 …………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术偏离表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  马山县卫生健康局   以   公开招标方式  对马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  马山县卫生健康局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付    （根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                  或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在   日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在   日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在   日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在   日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用：

首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 3 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 4 | 售后服务 承诺 |  |
| 5 | 其他工作 |  |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需要提供的相关资料：（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内容）。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 项目编号： | NNZC2025-G1-240041-GXSY |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目

项目编号：NNZC2025-G1-240041-GXSY

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_ 广西盛元华工程咨询有限公司

我方愿意参加贵方组织的_马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目（项目编号：NNZC2025-G1-240041-GXSY ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     广西盛元华工程咨询有限公司   组织的   马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目  （项目编号：  NNZC2025-G1-240041-GXSY ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目

项目编号：NNZC2025-G1-240041-GXSY

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 广西盛元华工程咨询有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目   项目（项目编号： NNZC2025-G1-240041-GXSY ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目中标（成交）通知书或合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中标（成交）通知书或合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的中标（成交）通知书或合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： 马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目

项目编号： NNZC2025-G1-240041-GXSY

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施组织货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（六）售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： 马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目

项目编号： NNZC2025-G1-240041-GXSY

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西盛元华工程咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目  项目（项目编号：NNZC2025-G1-240041-GXSY）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称： 马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目    项目编号： NNZC2025-G1-240041-GXSY   分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌 （如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加马山县卫生健康局的马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 马山县卫生健康局 单位的马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目

质疑项目的编号： NNZC2025-G1-240041-GXSY 包号：

采购人名称：  马山县卫生健康局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：  马山县医疗卫生机构能力建设设备采购项目

采购项目编号：  NNZC2025-G1-240041-GXSY 包号：

采购人名称：  马山县卫生健康局

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。