| 分标：A分标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 最高上限单价（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
|  | 1 | 体外循环机 | 1套 | - 1、压力监测 - 1.1 规格要求： 1.1.1.独立模块式设计。 1.1.2.监测范围（mmHg）：-200~ +800mmHg。 1.1.3.监测精度（mmHg）：±5mmHg。 1.1.4.控制泵反映时间≤1秒。 1.2可监测2导及2导以上的压力。 1.3每导压力监测均可设置警告阈值和停泵阈值。 1.4压力超过设置阈值，可报警并自动控制将低转速或停泵。 2、血平面监测：可监测膜肺血平面，设置有监控点、停泵点的双控制点。 2.1 当血平面恢复到安全水平时，机器自动恢复正常运转。 2.2在血平面在监控点、停泵点之间：自动降低泵速，但不停泵。 2.3当血平面下降到停泵点：自动控制停泵，防止气泡进入人体。 3、对真空源要求 3.1气流：最小11 stl/min。 3.2真空：持续真空，-200 至 -760 mmHg。 4、操作系统 4.1具有智能辅助系统，内建多种体表面积计算公式，可辅助计算病人体表面积。 4.2全中文操作系统。 5、电子监测组件：模块化插件式。 6、负压调节器技术参数 6.1接口 6.1.1真空源接口： 1/4"，可旋转。 6.1.2贮气罐接口 ： 1/4"，可旋转。 6.2外壳 6.2.1尺寸(宽×高×深)：≤185mm×100mm×200mm。 6.2.2重量≤4kg。 7、血泵部分 7.1单头、双头泵均采用直轴驱动或皮带驱动。 7.2泵头显示屏可以显示泵头的受控状态，液平面，压力，气泡心肌停跳液等检测。 7.3配备悬挂泵可满足：单头大泵，小泵，双头泵，离心泵等。 7.4马蹄形泵头或U型泵头。 7.5具有单头和双头泵。 7.6旋转方向：可顺时针、逆时针随时转换。 7.7可旋转泵头：单泵头可在180°范围内每15°随意旋转、定位，双泵头可分别单独在240°范围内每15°随意旋转定位。 7.8泵头转子摆幅精度≤0.03毫米。 7.9具有开盖保护功能。 7.10悬挂滚压泵规格与常规泵头一致。 7.11泵头旋钮：编码器旋钮，无机械终点；具有粗调和微调双速调节功能。 7.12泵头控制模式与运转状况可即时显示在泵头液晶显示屏上。 7.13泵头可设置搏动灌注功能，可无级调节搏动频率、搏动流量、搏动宽度比。 7.14任意两个泵，均可以设置主泵/从泵的灌注关系，并可调节主泵和从泵的转速比例。 7.15操作性能 7.15.1转速范围：0-250转/分钟。 7.15.2转速精度：≤1RPM。 7.15.3最大流量≥10LPM（“1/2”泵管）。 7.16泵头设有反转报警功能、转子压紧自锁功能、开机自检和错误诊断功能。 8、体外循环机底座 8.1 开机时间（≤10秒），其中一个模块意外故障，也不会影响到整机运行。 8.2 具备≥3个手摇柄，≥2个单联手摇柄，≥1个双联手摇柄。 8.3 具有后备电源UPS，可供机器工作至少90分钟，并能根据机器的负荷状态，动态显示剩余工作时间。 8.4 各泵头之间可任意交换位置。 8.5 ≥4泵位底座，底座有万向轮并可锁定，具有可移动的桅杆。 8.6 电池容量自动测定。 9、心肌保护液灌注控制 9.1可指定任意1至2个泵头进行停跳液控制,可以设置人工或自动灌注模式，含多种灌注流量比率模式。 9.2具备独立的压力控制和气泡控制及时间监测，可提供人工灌注和自动灌注两种模式。 9.3有内循环功能，用于停跳液预充和停跳液通过热交换器来调节温度而不扰乱计时计量读数。 10、全自动变温水箱 10.1水箱容积≥12L，心肌灌注水流量≥12L/min。 10.2温度控制范围： 2℃ 至 40℃。 10.3三路水循环可分别独立升\降温。 10.4有超温报警。 10.5工作噪音：≤ 60dB (A)。 10.6水盒体积≥12升。 10.7三路水循环、出水口，可供氧合器、变温毯或心肌灌注保护同时使用。 10.8水温下降10度的时间≤2分钟。 10.9水温控制误差：0.1℃。 11、温度监测：具备≥4导温度检测，并能设置温度的上限和下限，当温度超过设定范围时立刻报警。 11.1监测精度：0.0℃ 到25.0℃± 0.2℃，；25.0℃到45.0℃± 0.1℃；45.0℃到50.0℃± 0.2℃。 11.2监测范围：0℃-50℃。 12、控制面板 12.1显示面板采用模块化设计。 12.2可旋转俯仰角度可调，方便随时更换位置。 13、压力计 13.1机械式：等级1.6，0 至-120 mmHg。 14、时间监测：具备≥3组时间监测组件，并能分别累计不同类型计时的所耗的时间。每个时间通道可单独开始暂停停止，可由小时/分到分/秒转换。 15、空氧混合器部分 15.1精确度：±3%。 15.2流量计：0-10 LPM 02/Air。 15.3可调 FI02：21% to 100%。 15.4最大流量：4OLPM。 15.5提供压力范围：50 psi ±10psi。 15.6重量：≤3kg。 15.7尺寸：≤高 185cm/宽 25cm/厚 18cm。 16、安全阀 16.1过压释放阀：在3±2 mmHg时打开。 16.2负压释放阀：在-100±10 mmHg时打开。 17、血氧饱和监测部分 17.1具有音高变化的哔哔声让临床医生听到 SP02 的每一点变化功能，并且 SPO2 和脉搏提示音不同，便于区别 17.2各种参数的监测及附件要能很好的适用于新生儿。 17.3测量范围：SP02：1%-100%；脉搏：20-249bpm；灌注范围：0.03%-20%。 17.4黑色背景的彩色液晶显示，在不同角度和光照条件下都能获取清晰的读数。 17.5提供≥ 90 小时趋势记忆，能够通过 USB 接口导出到个人电脑进行分析与保存。 17.6脉率：20-250bpm±3；低灌注：20-250bpm±3。 17.7具备优先级报警处理系统，用作通知医护人员出现病人状态的主要报警源。 17.8可监测血氧、脉搏等生命体征，提供血氧彩色波形图便于临床观察。 17.9具备独特的数字信号处理技术增强了在低灌注，病人运动和其他信号干扰情况下准确测量的性能。 17.10电池可以连续使用 5 小时以上。 17.11准确度：饱和度(%SP02±1SD)： 70%-100%±2； 60%-80%±3；低灌注：70%-100%±2；移动状态：70%-100%±3。 17.12独特的智能报警管理系统，能更好的减少临床误报警和无关紧要的的报警。 17.13主机净重（带电池）≤2kg，便于新生儿科使用。 17.14体积：主机体积≤10cm×26cm×18cm，便于新生儿科使用。 17.15适用于从新生儿到成人，并且能够提供提供成人、儿童、新生儿模式选择。 17.16提供全中文操作服务界面，≥20 种语言选择，能够通过飞梭导航旋钮，快速的进行界面操作。 18、真空控制 18.1调节精度：±10 mmHg。 18.2调节范围：0至 -100 ±10 mmHg。 19、凝血时间监测部分 19.1测试管内血样凝固时，测试管停止转动同时警鸣器讯响。 19.2采血量：≥2ml。 19.3恒温温度（°C）：37.0°C±1°C。 19.4用于肝素化医疗操作，及时提供准确的 ACT 数值。 19.5测试管旋转一圈的时间为 60 秒±1 秒。 19.6肝素监控浓度：0-10 单位肝素。 19.7测量范围（秒）：0-2000 秒。 19.8检测数据的存储及打印。 19.9电源电压：交流≤220V。 19.10测试精度：准确性≤±10s；稳定性≤±20%；重复性≤±20%。 19.11触摸按键，高效率长寿命。 19.12经典试管法、实时的 ACT 监测、操作简便、血液样本离体后直接注入试管。 19.13测试仪器启动后等待插入试管的时间 60 秒±1 秒。 19.14功率（瓦）：≤10 瓦。 | 2600000 | 工业 |

| 分标：B分标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 最高上限单价（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
|  | 1 | 主动脉腔内球囊反搏仪 | 1套 | 1.采用涡旋式压缩泵的气动系统，充放气速度快，泵速度可自适应患者心律，根据患者心率自动调整马达速度。 2.具有高质量光纤压力信号及传统压力信号的低电平输出功能，可直接光纤压力或传统压力信号输入至床旁监护仪。 3.电源线可自动回收，无需人工手动绕线。 4.具备自动检修软件，方便临床及院内维修人员快速排查故障。 5.系统主机小巧便携，净重≤25KG（包含显示面板，操作面板以及电池净重），可适应院内及各种转运场景使用。 6.操作方式为全触摸操作，无需按键辅助。 7.配备0.69L @ 2200 psi的可重复充气氦气瓶，最大可容纳99L医用氦气，可供系统连续使用3个月（每2小时充气一次，每天连续泵气 24 小时）。 8.可折叠彩色液晶屏，显示与操作区域分开，操作区及显示区总尺寸达≥24寸。 9.ECG触发阈值最小为80uV，压力触发阈值最小为7mmHg。 10.具备安全盘隔离装置，将高压的气动系统与导管系统隔离，保证病人安全。 11.显示屏上可实时显示氦气容量及电池状态或可用时间，以便掌握何时更换气瓶及电池，并显示球囊充放气状态，最大限度的了解机器工作状态。 12.具备持续导联故障检测功能，在电极片或电极导线开路或连接不畅时，能够自动检测到导联故障并予以准确提示。 13.采用全氟磺酸除凝系统，持续不间断全自动除凝，无需积水瓶或电热除凝，无需人工定期倒水。 14.支持光纤导管并兼容传统导管。 15.使用光纤球囊时，系统自动调零，无需人工提前手动调零。系统定期自动进行压力体内再校准并可根据需要随时手动进行压力校准。 16.配备原厂多普勒仪装置，方便随时检查病人下肢血流情况，预防下肢缺血并发症的发生，防止医疗事故。 17.具备锂电池，续航时间达180min以上。电池可热插拔，方便无交流电情况下转运病人时更换电池，无需停机，操作简便。 18.具备高T波抑制功能，可有效识别并抑制幅度不高于R波幅度120%的T波。 19.系统内置中、英文以及其他多种语言，可按需切换。 配 置 清 单 部件名称; 数量. 1; 主机; ≥1台. 2; 全能运输车架; ≥1台. 3; 心电导联线; ≥1套. 4; 压力连接线; ≥1条. 5; 外接信号线; ≥1条. 6; 光纤清洁棉签; ≥5个. 7; 光纤清洁剂; ≥1瓶. 8; 防雨罩; ≥1件. 9; 报告纸; ≥1盒. 10; 氦气瓶; ≥2个. 11; 操作手册（光盘）; ≥1件. | 1300000 | 工业 |