广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：2025年度国产实验检测试剂及医用耗材采购项目

项目编号：GXZC2025-G1-000879-KWZB

采 购 人：广西壮族自治区疾病预防控制中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年4月  日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	9

第三章  投标人须知	75

第四章  评标方法及评标标准	101

第五章  拟签订的合同文本	109

第六章　投标文件格式	115

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司

# 2025年度国产实验检测试剂及医用耗材采购项目（GXZC2025-G1-000879-KWZB）招标公告

项目概况

2025年度国产实验检测试剂及医用耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年  月  日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-000879-KWZB

项目名称：2025年度国产实验检测试剂及医用耗材采购项目

预算金额：845.4097万元（其中：1分标：178.009万元；2分标：159.305万元；3分标：135.503万元；4分标：145.404万元；5分标：61.5583万元；6分标：99.7566万元；7分标：65.8738万元）。

最高限价：806.8671万元（其中：1分标：169.679万元；2分标：148.865万元；3分标：120.153万元；4分标：145.404万元；5分标：60.5583万元；6分标：96.756万元；7分标：65.4518万元）。

采购需求：

| 1分标；预算金额：178.009万元；最高限价：169.679万元。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 人体免疫缺陷病毒HIV抗体诊断试剂盒 | 980.00 | 7 | 盒 | - 1.规格：96人份/盒； - 2.包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24、gp41、gp120、HIV-2 gp36； - 3.内容物：反应板、HIV抗体阴性对照、HIV-1型阳性对照、HIV-2型阳性对照； - 4.方法：双抗原夹心法； - 5.敏感性=100%； - 6.特异性≥98.5%； - 7.具有国家药品监督管理局注册证。 |
| 2 | 丙型肝炎病毒抗体酶联免疫诊断试剂盒(ELISA) | 700.00 | 5 | 盒 | - 1.规格：96人份/盒； - 2.包被抗原为融合抗原，含有HCV的Core区，NS3区，NS4区，NS5区的特异性片段，水溶性好，性质稳定； - 3.试剂盒内容：阴、阳性对照，洗涤浓缩液、酶标记工作液、终止液，96孔板一块、封板膜两张； - 4.精密度CV≤0.5NCU/mL； - 5.分析灵敏度≥99%； - 6.特异性≥99%； - 7.说明书：附检测操作说明书； - 8.具有国家药品监督管理局注册证。 |
| - ……具体内容详见招标文件“第二章 采购需求” |  |  |  |  |  |

| 2分标；预算金额：159.305万元；最高限价：148.865万元。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒 | 13000.00 | 5 | 盒 | 48人份/盒，荧光PCR法，检测靶标为麻疹病毒、风疹病毒和RNP人上皮细胞。 |
| 2 | 流行性腮腺炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 10000.00 | 5 | 盒 | 50人份/盒。 |
| - ……具体内容详见招标文件“第二章 采购需求” |  |  |  |  |  |

| 3分标；预算金额：135.503万元；最高限价：120.153万元。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD) | 1200.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 2 | 肠道综合发酵管二 | 2500.00 | 10 | 盒 | 20支/盒。 |
| - ……具体内容详见招标文件“第二章 采购需求” |  |  |  |  |  |

| 4分标；预算金额：145.404万元；最高限价：145.404万元。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 超灵敏甲型流感病毒全基因组扩增试剂盒 | 58500.00 | 3 | 盒 | 24人份/盒；一步法，单管一次扩增甲型流感病毒8个基因组片段；可用于后期的二代测序平台；有效期不少于1年。 |
| 2 | 超灵敏乙型流感病毒全基因组扩增试剂盒 | 58500.00 | 3 | 盒 | 24人份/盒；一步法，单管一次扩增甲型流感病毒8个基因组片段；可用于后期的二代测序平台；有效期不少于1年。 |
| - ……具体内容详见招标文件“第二章 采购需求” |  |  |  |  |  |

| 5分标；预算金额：61.5583万元；最高限价：60.5583万元。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒 （液体型） | 650.00 | 1 | 盒 | 10×4mL ，用于PT凝血试验检测。 |
| 2 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒 | 670.00 | 1 | 盒 | 10×5mL，用于体外检测人血浆中的凝血酶时间(TT)，作辅助诊断用。 |
| - ……具体内容详见招标文件“第二章 采购需求” |  |  |  |  |  |

| 6分标；预算金额：99.7566万元；最高限价：96.756万元。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 250μL带滤芯自动化吸头 | 508.00 | 1 | 包 | 10盒/包 |
| 2 | 1.3mL 96孔圆形孔U型底深孔板 | 45.00 | 1 | 包 | 2块/包 |
| - ……具体内容详见招标文件“第二章 采购需求” |  |  |  |  |  |

| 7分标；预算金额：65.8738万元；最高限价：65.4518万元。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 尿中碘检测配套试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度法） | 45000.00 | 50 | 盒 | 规格：100T，碘浓度范围0～300μg/L；送货时有效期≥5个月。 |
| 2 | 尿中碘检测配套试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度法） | 4500.00 | 5 | 盒 | 规格：100T，碘浓度范围300～1200μg/L；送货时有效期≥5个月。 |
| - ……具体内容详见招标文件“第二章 采购需求” |  |  |  |  |  |

合同履行期限：自签订合同之日起至全部货物交货验收完毕质保期结束止。具体详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：1分标、2分标、3分标、4分标、5分标、6分标、7分标的投标人须具备有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械生产许可证）。

三、获取招标文件

时间：2025年4月  日至2025年  月  日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2025年  月  日9时30分（北京时间）

2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：1分标：16900.00元；2分标：14800.00元；3分标：12000.00元；4分标：14500.00元；5分标：6000.00元；6分标：9600.00元；7分标：6500.00元。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

6.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心

地址：南宁市金州路18号

联系方式：黎少豪、韦娜，联系电话：0771-2521502

2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系方式：蒙颖、郑辉海，联系电话：0771-2023875

3.项目联系方式

项目联系人：蒙颖、郑辉海

电话：0771-2023875

附件：采购需求

广西科文招标有限公司

2025年4月  日

# 第二章  采购需求

说明：

1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2.凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6.投标人针对各细项所作的投标报价不可超过单项最高限价，否则投标无效。

7.本项目1分标、2分标、3分标、4分标、5分标、6分标、7分标采购标的所属行业均为：工业。

1分标；预算金额：178.009万元；最高限价：169.679万元。

| 一、技术要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 人体免疫缺陷病毒HIV抗体诊断试剂盒 |  | 980.00 | 7 | 盒 | - 1.规格：96人份/盒； - 2.包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24、gp41、gp120、HIV-2 gp36； - 3.内容物：反应板、HIV抗体阴性对照、HIV-1型阳性对照、HIV-2型阳性对照； - 4.方法：双抗原夹心法； - 5.敏感性=100%； - 6.特异性≥98.5%； - 7.具有国家药品监督管理局注册证。 |
| 2 | 丙型肝炎病毒抗体酶联免疫诊断试剂盒(ELISA) |  | 700.00 | 5 | 盒 | - 1.规格：96人份/盒； - 2.包被抗原为融合抗原，含有HCV的Core区，NS3区，NS4区，NS5区的特异性片段，水溶性好，性质稳定； - 3.试剂盒内容：阴、阳性对照，洗涤浓缩液、酶标记工作液、终止液，96孔板一块、封板膜两张； - 4.精密度CV≤0.5NCU/mL； - 5.分析灵敏度≥99%； - 6.特异性≥99%； - 7.说明书：附检测操作说明书； - 8.具有国家药品监督管理局注册证。 |
| 3 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(ELISA) |  | 425.00 | 5 | 盒 | - 1.规格：96人份/盒； - 2.试剂方法：双抗原夹心法； - 3.灵敏度≥99%； - 4.特异性≥99%； - 5.可以满足全自动酶免分析仪的检测，规格为可拆分的8孔×12排的96孔板； - 6.说明书：附检测操作说明书； - 7.具有国家药品监督管理局注册证。 |
| 4 | 梅毒甲苯氨红不加热血清诊断试剂盒（TRUST) |  | 275.00 | 5 | 盒 | - 1.规格：120人份/盒； - 2.包被抗原：VDRL抗原； - 3.可检样本：血清、血浆； - 4.指示物：甲苯胺红溶液或梅毒螺旋体反应素； - 5.方法：纸片法； - 6.每次交货时须出具本批次检验合格报告； - 7.具有国家药品监督管理局注册证。 |
| 5 | 梅毒甲苯氨红不加热血清诊断试剂盒 |  | 400.00 | 5 | 盒 | 100人份/盒或120人份/盒。 |
| 6 | 乙肝病毒表面抗原HBsAg |  | 30000.00 | 50 | 盒 | 100人份/盒，化学发光法。 |
| 7 | 乙肝病毒表面抗体HBsAb |  | 30000.00 | 50 | 盒 | 100人份/盒，化学发光法。 |
| 8 | 乙肝病毒e抗原HBeAg |  | 30000.00 | 50 | 盒 | 100人份/盒，化学发光法。 |
| 9 | 乙肝病毒e抗体HBeAb |  | 30000.00 | 50 | 盒 | 100人份/盒，化学发光法。 |
| 10 | 乙肝病毒核心抗体HBcAb |  | 30000.00 | 50 | 盒 | 100人份/盒，化学发光法。 |
| 11 | 丙肝HCVAb |  | 3000.00 | 2 | 盒 | 100人份/盒，化学发光法。 |
| 12 | 乙肝病毒表面抗原HBsAg |  | 280.00 | 4 | 盒 | 96人份/盒，酶联法。 |
| 13 | 乙肝病毒表面抗体HBsAb |  | 280.00 | 4 | 盒 | 96人份/盒，酶联法。 |
| 14 | 乙肝病毒e抗原HBeAg |  | 280.00 | 4 | 盒 | 96人份/盒，酶联法。 |
| 15 | 乙肝病毒e抗体HBeAb |  | 280.00 | 4 | 盒 | 96人份/盒，酶联法。 |
| 16 | 乙肝病毒核心抗体HBcAb |  | 280.00 | 4 | 盒 | 96人份/盒，酶联法。 |
| 17 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 |  | 144000.00 | 800 | 盒 | 96人份/盒，酶联法。 |
| 18 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 |  | 400000.00 | 800 | 盒 | 96人份/盒，酶联法。 |
| 19 | 肝吸虫抗体检测试剂盒 |  | 660.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒，酶联法。 |
| 20 | 梅毒螺旋体抗体，人类免疫缺陷病毒抗体，乙型肝炎病毒表面抗原，丙型肝炎病毒抗体联合检测试剂盒（胶体金法） |  | 250.00 | 1 | 盒 | 20人份/盒 |
| 21 | 甲肝HAV-IgM质控品 |  | 1500.00 | 30 | 支 | 2NCU/mL |
| 22 | 甲肝HAV-IgM质控品 |  | 1500.00 | 30 | 支 | 4NCU/mL |
| 23 | 戊肝HEV-IgM质控品 |  | 2400.00 | 30 | 支 | 1U/mL |
| 24 | 戊肝HEV-IgM质控品 |  | 2400.00 | 30 | 支 | 2U/mL |
| 25 | 人体免疫缺陷病毒HIV1+2型抗体检测试剂盒（胶体金法） |  | 1600.00 | 10 | 盒 | 50T/盒 |
| 26 | 日本血吸虫抗体检测试剂盒（间接血凝） |  | 30000.00 | 60 | 盒 | 100人份/盒。 |
| 27 | 华支睾吸虫IgG抗体检测试剂盒 |  | 1900.00 | 2 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 28 | 恶性/间日/卵形/三日疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 42000.00 | 30 | 盒 | 25人份/盒。 |
| 29 | 结核分枝杆菌抗原检测试剂盒(胶体金法) |  | 600.00 | 1 | 盒 | 1人份/袋，20人份/盒。 |
| 30 | TB基因分型试剂盒VNTR-9 |  | 2400.00 | 1 | 盒 | 50T/盒。 |
| 31 | 沙门菌A-F多价诊断血清 |  | 1500.00 | 10 | 瓶 | 1mL/瓶×1瓶（A-F） |
| 32 | 麻疹IgM抗体检测试剂盒 |  | 72000.00 | 160 | 盒 | 48人份/盒，方法学：捕获法酶联免疫吸附试剂；技术指标：灵敏度≥97.5%，特异度≥89.0%，无交叉反应，变异系数≤15%；到货时剩余有效期不少于9个月。 |
| 33 | 风疹IgM抗体检测试剂盒 |  | 72000.00 | 160 | 盒 | 48人份/盒，方法学：捕获法酶联免疫吸附试剂；技术指标：灵敏度≥98.0%，特异度≥98.5%，无交叉反应，变异系数≤15%；到货时剩余有效期不少于9个月。 |
| 34 | 兔抗脑膜炎诊断血清 |  | 14000.00 | 1 | 盒 | A、B、C、X、Y和W单价血清，加多价ABC和WXY多价血清。 |
| 35 | 乙脑IgM抗体检测试剂盒（捕获法） |  | 25000.00 | 50 | 盒 | 24人份/盒，采用酶联免疫吸附试验中捕获法检测乙脑IgM。 |
| 36 | 甲肝荧光定量检测试剂盒 |  | 2000.00 | 2 | 盒 | 24人份/盒。 |
| 37 | 甲肝IgM抗体检测试剂盒 |  | 200.00 | 2 | 盒 | 48人份/盒。 |
| 38 | 大肠埃希氏菌O157诊断血清 |  | 300.00 | 2 | 瓶 | 1mL/瓶。 |
| 39 | 大肠埃希氏菌H7诊断血清 |  | 300.00 | 2 | 瓶 | 1mL/瓶。 |
| 40 | 流感嗜血杆菌诊断血清 |  | 12000.00 | 1 | 盒 | 2mL×6种/盒,包含a、b、c、d、e、f型。 |
| 41 | 肺炎链球菌诊断血清试剂套餐 |  | 68000.00 | 1 | 盒 | 24×1mL/盒。24种。 |
| 42 | HIV抗体血清盘 |  | 7800.00 | 3 | 套 | 液体，0.5mL/支，46份/套 |
| 43 | 梅毒螺旋体（TP）抗体血清盘 |  | 5200.00 | 2 | 套 | 液体，0.5mL/支，46份/套 |
| 44 | HCV抗体血清盘 |  | 5200.00 | 2 | 套 | 液体，0.5mL/支，46份/套 |
| 45 | HIV-1病毒载量检测质控品 |  | 46800.00 | 360 | 支 | 液体，≥1.1mL/支，使用2mL外旋冻存管分装保存 |
| 46 | HIV血清学考核样品 |  | 148500.00 | 1650 | 套 | 每套3管，每支1mL/支，纯阴性1支，其余两支含有不同浓度HIV抗体。 |
| 47 | HIV/HCV血清学考核样品 |  | 115500.00 | 550 | 套 | 每套5支，每支1mL/支，纯阴性2支，其余三支均分别包含有HIV和HCV抗体。 |
| 48 | 甲肝IgG抗体检测试剂盒 |  | 200.00 | 1 | 盒 | 48人份/盒。 |
| 49 | 军团菌诊断血清 |  | 20000.00 | 2 | 盒 | 1mL×22瓶/套，包含嗜肺军团菌多价、嗜肺军团菌1～15型、杜莫夫军团菌、米克戴德军团菌、博茨曼军团菌、长滩军团菌、菲氏军团菌、戈尔曼军团菌。 |
| 50 | 炭疽杆菌抗体快速检测试剂盒（胶体金法） |  | 7000.00 | 5 | 盒 | 10T/盒 |
| 51 | 炭疽杆菌抗原快速检测试剂盒（胶体金法） |  | 7000.00 | 5 | 盒 | 10T/盒 |
| 52 | 鼠疫杆菌抗体快速检测试剂盒（胶体金法） |  | 7000.00 | 5 | 盒 | 10T/盒 |
| 53 | 鼠疫杆菌抗原快速检测试剂盒（胶体金法） |  | 7000.00 | 5 | 盒 | 10T/盒 |
| 54 | 钩端螺旋体抗体快速检测试剂盒（胶体金法） |  | 7000.00 | 5 | 盒 | 10T/盒 |
| 55 | 钩端螺旋体抗原快速检测试剂盒（胶体金法） |  | 7000.00 | 5 | 盒 | 10T/盒 |
| 56 | 布鲁氏菌虎红平板凝集检测试剂盒 |  | 7400.00 | 5 | 盒 | 400T/盒 |
| 57 | 布鲁氏菌试管凝集检测试剂盒 |  | 14000.00 | 10 | 盒 | 60T/盒 |
| 58 | 轮状病毒ELISA检测试剂盒 |  | 13200.00 | 3 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 59 | 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型（HIV-1）DNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 192000.00 | 10 | 盒 | 48人份/盒 |
| 60 | 志贺菌属诊断血清 |  | 6000.00 | 1 | 盒 | 50种/盒。 |
| 61 | 沙门氏菌诊断血清H：h |  | 600.00 | 5 | 瓶 | 1mL/瓶 |
| 62 | 猪链球菌诊断用单抗 |  | 3700.00 | 1 | 盒 | 1×4/盒 |
| 63 | 猪链球菌14诊断用单抗（玻片凝集法） |  | 8500.00 | 1 | 盒 | 4×1mL/盒 |
| 64 | 猪链球菌2诊断用单抗（玻片凝集法） |  | 4500.00 | 1 | 盒 | 4×1支/盒 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，采购人可更换同品规的产品，直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20个工作日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起10个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 2.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人应在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 - ▲3、由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，成交单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格的将取消成交供应商的成交资格。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向采购人指定账户交纳履约保证金。货物验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第 18 项试剂“ 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 ”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

2分标；预算金额：159.305万元；最高限价：148.865万元。

| 一、技术要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒 |  | 13000.00 | 5 | 盒 | 48人份/盒，三重荧光PCR法，检测靶标为麻疹病毒、风疹病毒和RNP人上皮细胞。 |
| 2 | 流行性腮腺炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） |  | 10000.00 | 5 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 3 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 40000.00 | 20 | 盒 | 50人份/盒，引物和探针设计针对百日咳杆菌插入序列IS481。 |
| 4 | 流感病毒甲/乙双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 36000.00 | 10 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 5 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 108000.00 | 30 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 6 | Victoria/Yamagata系乙型流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 108000.00 | 30 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 7 | H5N6亚型禽流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 14400.00 | 4 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 8 | H7N9亚型禽流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 3600.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 9 | 禽流感病毒H5亚型病毒核酸检测试剂盒（荧光探针PCR 法） |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 10 | 禽流感病毒H7亚型病毒核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 11 | 禽流感病毒H9亚型病毒核酸检测试剂盒 |  | 8000.00 | 4 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 12 | 欧亚类禽类H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 13 | 甲型流感病毒N1亚型检测试剂盒（实时荧光PCR法） |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 14 | 甲型流感病毒N2亚型检测试剂盒（实时荧光PCR法） |  | 8000.00 | 4 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 15 | 禽流感病毒H5N1亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 3600.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 16 | 禽流感病毒H5N8亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 3600.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 17 | 禽流感H10N8病毒核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） |  | 3600.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 18 | 流感病毒N3亚型核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 19 | 流感病毒N4亚型核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 20 | 流感病毒N5亚型核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 21 | 流感病毒N6亚型核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 22 | 流感病毒N7亚型核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 23 | 流感病毒N8亚型核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 24 | 流感病毒N9亚型核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 25 | 猴痘病毒核酸核酸检测试剂盒 |  | 3000.00 | 2 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 26 | 猴痘病毒全基因组扩增试剂盒 |  | 12000.00 | 1 | 盒 | 24人份/盒。 |
| 27 | 轮状病毒A/诺如病毒GI/诺如病毒GII三重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 16200.00 | 3 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 28 | 诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 21600.00 | 6 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 29 | 札如病毒/腺病毒/星状病毒三重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 37800.00 | 7 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 30 | H组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 1800.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 31 | B组/C组/H组轮状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 5400.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 32 | 人腺病毒3型/7型核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） |  | 15000.00 | 2 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 33 | 腺病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 5400.00 | 3 | 盒 | 50人份/盒，15-20μL体系。 |
| 34 | A组轮状分型多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 15000.00 | 2 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 35 | A 组轮状病毒 G12 基因型 |  | 1800.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒，15-20μL体系。 |
| 36 | 小双节RNA病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 2000.00 | 2 | 盒 | 50人份/盒，15-20μL体系。 |
| 37 | 流行性出血热IgM抗体检测试剂盒（酶联法） |  | 2800.00 | 2 | 盒 | 48人份/盒。 |
| 38 | 流行性出血热I型（汉滩病毒）检测试剂盒（实时荧光PCR法） |  | 2000.00 | 2 | 盒 | 24人份/盒。 |
| 39 | 流行性出血热II型（汉城病毒）检测试剂盒（实时荧光PCR法） |  | 2000.00 | 2 | 盒 | 24人份/盒。 |
| 40 | 流行性出血热I型（汉滩病毒）、II型（汉城病毒）检测试剂盒（双色实时荧光PCR法） |  | 4000.00 | 2 | 盒 | 24人份/盒。 |
| 41 | 登革热病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 24000.00 | 6 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 42 | 登革热病毒Ⅰ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 24000.00 | 6 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 43 | 登革热病毒Ⅱ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 4000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 44 | 登革热病毒Ⅲ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 4000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 45 | 登革热病毒Ⅳ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 4000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 46 | 登革热病毒抗原NS1检测试剂盒（NS1-ELISA） |  | 1800.00 | 2 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 47 | 登革热病毒IgG检测试剂盒（ELISA） |  | 9900.00 | 6 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 48 | 登革热病毒IgM检测试剂盒（ELISA） |  | 3300.00 | 2 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 49 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 4000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 50 | 黄热病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 3000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 51 | 寨卡（ZiKa）病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 3000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 52 | 新布尼亚病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 4000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 53 | 发热伴血小板减少综合症布尼亚病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 48人份/盒。 |
| 54 | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 3000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 55 | 肠道病毒通用型、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒 |  | 48000.00 | 16 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 56 | 柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 36000.00 | 12 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 57 | 肠道病毒通用病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 30000.00 | 30 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 58 | 埃可病毒30型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 59 | 埃可病毒11型（E11）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 60 | 肠道病毒68型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 61 | 肠道病毒70型和柯萨奇病毒A24型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 62 | 肠道病毒CA4病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 63 | 柯萨奇病毒A2型/柯萨奇病毒A4型/柯萨奇病毒A5型核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 64 | 柯萨奇病毒A2型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 65 | 柯萨奇病毒B1型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 66 | 柯萨奇病毒B2型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 67 | 柯萨奇病毒B3型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 68 | 柯萨奇病毒B4型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 69 | 柯萨奇病毒B5型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 70 | 柯萨奇病毒B6型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 71 | A群链球菌、金葡荧光PCR检测试剂盒 |  | 8000.00 | 2 | 盒 | 48人份/盒。 |
| 72 | 12种肺炎链球菌核酸分型荧光PCR检测试剂盒 |  | 25000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 73 | 白喉杆菌(ToxA/ToxB)双重核酸预分装检测试剂盒 |  | 4000.00 | 2 | 盒 | 24人份/盒 |
| 74 | 白喉杆菌核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 2 | 盒 | 25T/盒，靶标不能定位在白喉杆菌ToxA/ToxB基因 |
| 75 | 百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 20000.00 | 10 | 盒 | 25T/盒 |
| 76 | 百日咳杆菌检测试剂盒（双色实时荧光PCR法） |  | 4000.00 | 2 | 盒 | 25T/盒 |
| 77 | 脑膜炎奈瑟菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 10000.00 | 5 | 盒 | 24人份/盒，预分装，同时检测CtrA和SodC基因 |
| 78 | 脑膜炎奈瑟菌（X型、Y型、135型）三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 10000.00 | 5 | 盒 | 24人份/盒，预分装，同时检测脑膜炎奈瑟菌X型、Y型、135型 |
| 79 | 脑膜炎奈瑟菌（A型、B型、C型）三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 10000.00 | 5 | 盒 | 24人份/盒，预分装，同时检测脑膜炎奈瑟菌A型、B型、C型 |
| 80 | 乙脑病毒、盖塔病毒核酸检测试剂盒（实时荧光RT-PCR法） |  | 15000.00 | 6 | 盒 | 48T/盒 |
| 81 | 猴痘病毒核酸核酸检测试剂盒 |  | 3000.00 | 2 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 82 | 猴痘病毒全基因组扩增试剂盒 |  | 12000.00 | 1 | 盒 | 24人份/盒。 |
| 83 | 水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 7000.00 | 7 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 84 | H9N2亚型禽流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 14400.00 | 4 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 85 | 人类疱疹病毒6型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 15000.00 | 6 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 86 | 人细小病毒B19核酸检测试剂盒 |  | 15000.00 | 6 | 盒 | 50人份/盒，荧光PCR法。 |
| 87 | 支原体检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 6000.00 | 2 | 盒 | 25T/盒 |
| 88 | 猴痘病毒I型、II型、Ib型三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 7000.00 | 2 | 盒 | 48T/盒，检测猴痘病毒I型、II型、Ib型核酸。 |
| 89 | 致病性钩端螺旋体核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 750.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于血清、尿液、组织样本和细菌培养物中致病性钩端螺旋体的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 90 | 恙虫病立克次体核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 750.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于血液、鼠类标本和恙螨标本中恙虫病立克次体的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 91 | 立克次体通用型核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 750.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于血液、细胞培养液中立克次体的定性检测；检测灵敏度不低于500copies/mL； |
| 92 | 莫氏立克次体核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 750.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于血液、细胞培养液中莫氏立克次体的定性检测；检测灵敏度不低于500copies/mL； |
| 93 | 普氏立克次体核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 3000.00 | 4 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于血液、细胞培养液中普氏立克次体的定性检测；检测灵敏度不低于500copies/mL； |
| 94 | 布鲁氏菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 6000.00 | 8 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于血液、实质脏器等样本及增菌液中布鲁氏菌的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 95 | 布鲁氏菌属、牛种、羊种和猪种菌株四重核酸检测预分装试剂盒（探针法） |  | 3500.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于血液、组织等样本及增菌液中布鲁氏菌属及牛种、羊种和猪种布鲁氏菌的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 96 | 血液等组织布病S2疫苗株核酸检测试剂盒(探针法) |  | 2930.00 | 1 | 盒 | 50T/盒 |
| 97 | 鼠疫杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 750.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于粪便、呕吐物、淋巴结穿刺液、脓汁，血液、痰液、组织标本及细菌培养物中鼠疫杆菌的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 98 | 鼠疫杆菌（caf1、3a）双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 1300.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于粪便、呕吐物、淋巴结穿刺液、脓汁，血液、痰液、组织标本及细菌培养物中鼠疫杆菌（caf1、3a）核酸的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 99 | 鼠疫杆菌（caf1、pla、chro392)三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于粪便、呕吐物、脓液、血液、痰液、组织样本及细菌培养物中鼠疫杆菌（caf1、pla、chro392)核酸的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 100 | 炭疽杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 750.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于疱疹液、痰液、呕吐物、粪便、血液、脑脊液以及细菌培养物中炭疽杆菌的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 101 | 炭疽杆菌（pagA基因、cap基因、rpoB基因)三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于疱疹液、痰液、呕吐物、粪便、血液、脑脊液以及细菌培养物中炭疽杆菌（pagA基因、cap基因、rpoB基因)核酸的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 102 | 诺如病毒（GI/GII)核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法） |  | 2600.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒；不带MS2 ，-20℃保存 |
| 103 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR） |  | 700.00 | 2 | 盒 | 25人份/盒 |
| 104 | 单核细胞增生李斯特菌实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 1520.00 | 2 | 盒 | 50测试/盒 |
| 105 | 副溶血性弧菌TOXR/TDH/TRH/TLH四重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） |  | 5000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒，-20℃保存，含提取 |
| 106 | 沙门氏菌、志贺氏菌检测试剂盒（双色实时荧光PCR法） |  | 2100.00 | 3 | 盒 | 25人份/盒，预分装 |
| 107 | 类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法） |  | 1200.00 | 1 | 盒 | 25人份/盒，预分装 |
| 108 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 2500.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒 |
| 109 | 肠产毒性大肠杆菌（ETEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1500.00 | 1 | 盒 | 48人份/盒 |
| 110 | 肠出血性大肠杆菌（EHEC）检测试剂盒－stx1、stx2（双重荧光PCR法） |  | 5000.00 | 2 | 盒 | 48人份/盒 |
| 111 | 肠集聚性大肠杆菌（EAEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1500.00 | 1 | 盒 | 48人份/盒 |
| 112 | 肠侵袭性大肠杆菌（EIEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1500.00 | 1 | 盒 | 预分装，48人份/盒 |
| 113 | 肠致病性大肠杆菌（EPEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1500.00 | 1 | 盒 | 预分装，48人份/盒 |
| 114 | 五种致泻性大肠埃希氏菌多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 9000.00 | 1 | 盒 | 48人份/盒 |
| 115 | 军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 3000.00 | 2 | 盒 | 25人份/盒 |
| 116 | 军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 5000.00 | 2 | 盒 | 预分装，48人份/盒 |
| 117 | 军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 3600.00 | 2 | 盒 | 预分装，48人份/盒 |
| 118 | 肺炎衣原体、肺炎支原体、嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） |  | 4500.00 | 3 | 盒 | 预分装，48人份/盒 |
| 119 | 6种流感嗜血杆菌血清分型核酸检测试剂盒 |  | 8500.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒 |
| 120 | 流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒 |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒 |
| 121 | 流感嗜血杆菌、肺炎链球菌双重核酸检测试剂盒 |  | 3000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒 |
| 122 | 霍乱弧菌O139群核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 6000.00 | 4 | 盒 | 48人份/盒 |
| 123 | 霍乱弧菌O1群核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 6000.00 | 4 | 盒 | 48人份/盒 |
| 124 | 副溶血性弧菌TDH/TLH/TOXR/TRH核酸四重荧光PCR检测试剂盒 |  | 13500.00 | 5 | 盒 | 50人份/盒 |
| 125 | 艰难梭菌检测试剂盒 |  | 9000.00 | 2 | 盒 | 24 T/盒 |
| 126 | 河弧菌、溶藻弧菌、创伤弧菌、副溶血弧菌四重核酸检测试剂盒（探针法） |  | 10000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒 |
| 127 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌（ystA、ystB、yadA、virF）四重核酸检测试剂盒（探针法） |  | 2500.00 | 1 | 盒 | 25人份/盒 |
| 128 | 鹦鹉热衣原体核酸预分装检测试剂盒（探针法） |  | 2500.00 | 1 | 盒 | 48人份/盒 |
| 129 | 沙门氏菌血清型核酸检测试剂盒 |  | 3000.00 | 1 | 盒 | ≥25人份/盒 |
| 130 | 鼻疽伯克霍尔德菌、类鼻疽伯克霍尔德菌双重核酸预分装检测试剂盒（探针法） |  | 5000.00 | 2 | 盒 | 48人份/盒 |
| 131 | 艰难梭菌（tcdA/tcdB）双重核酸检测预分装试剂盒（探针法） |  | 9000.00 | 2 | 盒 | 50人份/盒 |
| 132 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测预分装试剂盒（探针法） |  | 16000.00 | 2 | 盒 | 48人份/盒 |
| 133 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E基因检测试剂盒（PCR-探针法） |  | 1600.00 | 4 | 盒 | 24T/盒 |
| 134 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C基因检测试剂盒（PCR-探针法） |  | 1600.00 | 4 | 盒 | 24T/盒 |
| 135 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B基因检测试剂盒（PCR-探针法） |  | 1600.00 | 4 | 盒 | 24T/盒 |
| 136 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D基因检测试剂盒（PCR-探针法） |  | 1600.00 | 4 | 盒 | 24T/盒 |
| 137 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A基因检测试剂盒（PCR-探针法） |  | 1600.00 | 4 | 盒 | 24T/盒 |
| 138 | 金黄色葡萄球菌实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 800.00 | 2 | 盒 | 24T/盒 |
| 139 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 1500.00 | 2 | 盒 | 24T/盒 |
| 140 | 蜡样芽胞杆菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法） |  | 8000.00 | 20 | 盒 | 预分装，24人份，-20℃保存 |
| 141 | 蜡样芽胞杆菌hblC/nheB/cesB基因核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法） |  | 24000.00 | 20 | 盒 | 预分装，24人份，-20℃保存 |
| 142 | 椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法） |  | 15000.00 | 5 | 盒 | 可同时检测唐菖蒲伯克霍尔德氏菌和bon基因，24人份，-20℃保存。 |
| 143 | 呼吸道31种病原体多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 15600.00 | 2 | 盒 | 12T/盒；预分装反应试剂；适用于鼻咽拭子、口咽拭子等样本中呼吸道病原体进行PCR定性检测；检测病原：人副流感病毒1/2/3/4型、人冠状病毒229E/HKU1/NL63/OC43/MERS/SARS、呼吸道合胞病毒A/B型、甲乙流、鼻病毒、人偏肺病毒（A型、B型）、人博卡病毒、霍氏鲍特菌、百日咳杆菌、副百日咳杆菌、呼吸道腺病毒、金黄色葡萄球菌、A组链球菌、军团菌/嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 144 | 呼吸道细菌14种多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 13500.00 | 3 | 盒 | 12T/盒；预分装反应试剂；适用于鼻咽拭子、口咽拭子等样本中呼吸道病原体进行PCR定性检测；检测病原：人博卡病毒、霍氏鲍特菌、百日咳杆菌、副百日咳杆菌、呼吸道腺病毒、金黄色葡萄球菌、A组链球菌、军团菌/嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 145 | 肺炎支原体、肺炎衣原体双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR方法） |  | 3000.00 | 2 | 盒 | 24T/盒；预分装反应试剂；适用于血清、痰液、尿液、鼻咽拭子、肺泡灌洗液及细胞培养物中肺炎支原；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 146 | 脑膜炎细菌群多重核酸快速检测预分装试剂盒（荧光PCR方法） |  | 9000.00 | 2 | 盒 | 24T/盒；预分装反应试剂；适用于粪便、肛拭子、咽拭子、血液、脑脊液、痰液、脓液及细菌培养物等样本中脑膜炎细菌群的定性检测；检测病原：脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A组链球菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、大肠杆菌；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 147 | 食源性致病菌（18种）多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 6500.00 | 1 | 盒 | 24T/盒；预分装反应试剂；适用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子和细菌培养物中食品安全病原菌进行PCR定性检测；检测病原：沙门氏菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、单增李斯特氏菌、大肠杆菌0157、蜡样芽孢杆菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌、致病性大肠杆菌bfp基因和escV基因、小肠结肠炎耶尔森氏菌、肉毒杆菌、变形杆菌、产气荚膜杆菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、肠道腺病毒；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 148 | 腹泻病原体40重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 19600.00 | 2 | 盒 | 12T/盒；预分装反应试剂；适用于粪便、肛拭子等样本中肠道病原体进行PCR定性检测；检测病原：EAEC、EPEC、EHEC、EIEC、ETEC、艰难梭菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、类志贺邻单胞菌、阪崎肠杆菌、艾伯特埃希菌、河弧菌、拟态弧菌、假结核耶尔森氏菌、沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、嗜水气单胞菌、大肠埃希氏菌、溶组织内阿米巴、隐孢子虫、蓝氏贾第鞭毛虫、轮状病毒A/B/C/H型、诺如病毒 GI/GII型、星状病毒、腺病毒、札如病毒；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 149 | 沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌四重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 3500.00 | 1 | 盒 | 24T/盒；预分装反应试剂；适用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子和细菌培养物样本中沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL；开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 |
| 150 | 沙门氏菌、志贺氏菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 1500.00 | 1 | 盒 | 24T/盒；预分装反应试剂；适用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子和细菌培养物样本中沙门氏菌、志贺氏菌的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 151 | 霍乱弧菌（O139、O1、CTXAB、通用型）四重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 40000.00 | 5 | 盒 | 24T/盒；预分装反应试剂；适用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子及细菌培养物中霍乱弧菌O1群、O139群、霍乱弧菌CTXAB基因以及通用型的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 152 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 9800.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于粪便、肛拭子、食品和细菌培养物样本中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。共检测 12 个基因，符合国标基因检测要求；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 153 | 弯曲菌五重核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）A版 |  | 2500.00 | 1 | 盒 | 24T/盒；预分装反应试剂；适用于食品、粪便、呕吐物、肛门拭子及细菌培养物中空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、胎儿弯曲菌、海鸟弯曲菌和乌普萨拉弯曲菌的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 154 | 猪链球菌（通用型、2型）双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 10000.00 | 4 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于患病人或猪的心、肝、肺、肾、脾脏、淋巴结等病变组织及增菌液、扁桃体拭子、鼻腔拭子和血液等样本中的猪链球菌（通用型、2型）的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 155 | 霍乱弧菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 10000.00 | 5 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于粪便、肛拭子、食品和细菌培养物样本中霍乱弧菌的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 156 | 霍乱弧菌CTXAB核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 2000.00 | 1 | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于粪便、肛拭子、食品和细菌培养物样本中霍乱弧菌CTXAB基因的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； |
| 157 | 肉毒杆菌（A/B/E/F型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） |  | 4160.00 | 2 | 盒 | 25人份/盒 |
| 158 | 七种乳酸菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 29000.00 | 5 | 盒 | 25T/盒，可鉴定 7 种常见乳酸菌，分别为干酪乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、德氏乳杆菌保加利亚种、嗜酸乳杆菌、罗伊氏乳杆菌、植物乳杆菌以及嗜热链球菌。 |
| 159 | 梭菌菌种鉴定试剂盒（PCR-探针法） |  | 5500.00 | 1 | 盒 | 25人份/盒。技术参数：可检测丁酸梭菌、产气荚膜梭菌、新生儿梭菌、艰难梭菌、生孢梭菌、肉毒梭菌、巴氏梭菌等菌株，同时可以鉴定肉毒梭菌的产毒基因bont/A、bont/B、bont/E和bont/F。 |
| 160 | 霍乱胶体金 |  | 7500.00 | 5 | 盒 | 10支/盒。 |
| 161 | 副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 4800.00 | 1 | 盒 | 25T盒、(检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4) |
| 162 | 肺炎链球菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 42000.00 | 2 | 盒 | 25T/盒 ，检测目标：1、2、3、4、5、6B/6D、6A/6B、6C/6D、7F/7A、7B/7C/40、8、9V/9A、9L/9N、10A、10F、11A/11D/11E、11B/11C、12F/44、13、14、15B/15C、15A/15F、17F、18C/18F/18B/18A、19A、19F、20、21、22A、22F、23A、23B、23F、24F/24A/24B、28F/28A、31、34、33A/33F/37、35A、35B、35F/47F、38、39 |
| 163 | 艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因四重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 3200.00 | 1 | 盒 | 25T/盒 |
| 164 | 空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 5600.00 | 1 | 盒 | 25T/盒，检测目标：HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41及HS:44 |
| 165 | 空肠弯曲菌毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 8000.00 | 1 | 盒 | 25T/盒，检测目标：菌株致病性基因hcp、virB、ciaB、ggt、cdtA、cdtB、cdtC和格林-巴利综合征基因cgtA、cgtB/wlaN、cstII |
| 166 | 肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 4800.00 | 1 | 盒 | 25T/盒，(检测目标：血清型K1、K2、K5、K20、K54、K57) |
| 167 | 猪链球菌1型/2型/5型/7型/9型/14型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 9600.00 | 2 | 盒 | 25T/盒、可检测1型/2型/5型/7型/9型/14型 |
| 168 | 多粘菌素耐药基因多重PCR检测试剂盒 |  | 300.00 | 1 | 盒 | 25T/盒（检测目标：MCR-1、MCR-2、MCR-3、MCR-4、MCR-5、MCR-6、MCR-7、MCR-8） |
| 169 | 无乳链球菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 8000.00 | 1 | 盒 | 25T/盒（检测目标：Ia、Ib、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX） |
| 170 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 1600.00 | 1 | 盒 | 25T/盒（检测目标：肺炎支原体、抗大环内酯类抗生素耐药突变位点23SrRNA2063(A:G)和2064(A:G) |
| 171 | 致病菌呼吸道症候群多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 13440.00 | 2 | 盒 | - 1.规格24T/盒，八联管预分装； 2.可检测A组链球菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌、肺孢子菌、军团菌、隐球菌的呼吸道症候群核酸。 3.灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.反应体系：≤25μL。 - 5.保存条件：-20℃ |
| 172 | 致病菌腹泻症候群多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 23040.00 | 2 | 盒 | - 1.规格24T/盒，八联管预分装。 2.可检测从粪便、肛拭子和细菌培养物等样本中提取的艰难梭菌、弯曲菌、类志贺邻单胞菌、阪崎克罗诺杆菌、河弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、嗜水气单胞菌、五种致泻性大肠埃希氏菌的腹泻症候群核酸。 3.灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.反应体系：≤25μL。 - 5.保存条件：-20℃ |
| 173 | 致病菌其他发热症候群多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 3360.00 | 1 | 盒 | - 1.规格24T/盒，八联管预分装。 2.可定性检测从血液、组织和细菌培养物等样本中提取的 伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、嗜吞噬细胞无形体、埃立克体、鼠疫杆菌（caf1、pla、chro392）、布鲁氏菌、A组链球菌、致病性钩端螺旋体、猪链球菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌的呼吸道症候群核酸。 3.灵敏度≤500copies/mL。与其他病原菌均无交叉反应。 4.反应体系：≤25μL - 5.保存条件：-20℃ |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，采购人可更换同品规的产品，直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20个工作日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起10个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 2.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人应在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 - ▲3、由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，成交单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格的将取消成交供应商的成交资格。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向采购人指定账户交纳履约保证金。货物验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第 5 项试剂“ 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒 ”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

3分标；预算金额：135.503万元；最高限价：120.153万元。

| 一、技术要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD) |  | 1200.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 2 | 肠道综合发酵管二 |  | 2500.00 | 10 | 盒 | 20支/盒。 |
| 3 | 肠道综合发酵管一 |  | 2500.00 | 10 | 盒 | 20支/盒。 |
| 4 | 亚碲酸钾血琼脂平板 |  | 1600.00 | 16 | 包 | 10块/包。 |
| 5 | 巧克力平板培养基（双抗） |  | 2000.00 | 10 | 盒 | 20个/盒，9cm。 |
| 6 | 血培养瓶 |  | 2500.00 | 5 | 箱 | 20瓶/箱。 |
| 7 | 百日咳鲍特菌平板 |  | 50000.00 | 100 | 包 | 10个/包。 |
| 8 | 阿氏异染颗粒染色液 |  | 300.00 | 1 | 盒 | 内含A液和B液。 |
| 9 | CIN-1培养基基础配套试剂 |  | 45.00 | 1 | 套 | 1mL×5/套。 |
| 10 | EMB伊红美兰琼脂（颗粒） |  | 630.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 11 | 万古霉素（B） |  | 240.00 | 6 | 套 | 1mL×5/套。 |
| 12 | 改良Karmali选择性平板 |  | 10000.00 | 20 | 包 | 90mm/个×5块/包。 |
| 13 | 血琼脂平板 |  | 1600.00 | 400 | 块 | 70mm；5块/包(2-8℃) |
| 14 | 哥伦比亚血琼脂平板 |  | 1120.00 | 8 | 盒 | 90mm ，20皿×2包/盒。 |
| 15 | 50%卵黄液 |  | 2600.00 | 40 | 盒 | 5mL×10支/盒。 |
| 16 | 多粘菌素B |  | 875.00 | 25 | 盒 | 10000IU/支。 |
| 17 | 亚碲酸钾卵黄溶液 |  | 435.00 | 5 | 盒 | 10mL/支×10支/盒。 |
| 18 | Baird-Parker琼脂 |  | 252.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 19 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤瓶装颗粒培养基 |  | 300.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 20 | 改良山梨醇麦康凯琼脂基础(SMAC) |  | 124.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 21 | 甘露醇氯化钠琼脂 |  | 128.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 22 | 沙门显色培养基 |  | 17600.00 | 32 | 瓶 | 1000mL/瓶。 |
| 23 | 沙门诱导琼脂 |  | 3000.00 | 30 | 盒 | 10支/盒，5mL/支。 |
| 24 | 0.1%煌绿 |  | 175.00 | 5 | 盒 | 1mL/支，20支/盒。 |
| 25 | 革兰氏阴性菌药敏检测板 |  | 24000.00 | 20 | 盒 | 10块/盒。 |
| 26 | 革兰氏阳性菌药敏检测板（单增） |  | 7500.00 | 6 | 盒 | 10块/盒。 |
| 27 | 李氏增菌肉汤基础(颗粒） |  | 920.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 28 | 李氏增菌液LB1冻干配套试剂 |  | 270.00 | 5 | 盒 | 10支/盒。 |
| 29 | 李氏增菌液LB2冻干配套试剂 |  | 300.00 | 5 | 盒 | 10支/盒。 |
| 30 | PALCAM琼脂基础 |  | 1040.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 31 | PALCAM琼脂冻干配套试剂 |  | 360.00 | 5 | 盒 | 10支/盒。 |
| 32 | MRS培养基 |  | 735.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 33 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 |  | 360.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 34 | TCBS琼脂（颗粒剂型） |  | 540.00 | 4 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 35 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E（mCPC）琼脂基础 冻干配套试剂 |  | 440.00 | 5 | 盒 | 1mL×5支/盒。 |
| 36 | 纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂基础冻干配套试剂 |  | 225.00 | 5 | 盒 | 1mL×5支/盒。 |
| 37 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）增菌液配套试剂 |  | 750.00 | 5 | 盒 | 2.0mL，10支/盒。 |
| 38 | 孟加拉红培养基 |  | 360.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 39 | 半胱氨酸盐酸盐溶液 |  | 350.00 | 5 | 盒 | 0.1g×10支/盒。 |
| 40 | 莫匹罗星锂盐 |  | 550.00 | 10 | 盒 | 5mg/支×5支/盒。 |
| 41 | 亚硒酸盐增菌液（SF增菌液） |  | 266.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 42 | 三糖铁琼脂 |  | 120.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 43 | 亚硫酸铋琼脂（BS琼脂） |  | 1750.00 | 10 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 44 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 |  | 130.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 45 | 细菌琼脂粉 |  | 123.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 46 | GN增菌液 |  | 190.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。用于志贺氏菌的增菌培养，亦可用于沙门氏菌增菌培养。 |
| 47 | 乳糖蛋白胨培养液 |  | 200.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 48 | H抗原相位诱导培养基 |  | 1150.00 | 5 | 盒 | 20支/盒。 |
| 49 | 肠道菌筛选双糖管 |  | 900.00 | 3 | 盒 | 3mL/盒，20支/盒,含配套试纸。 |
| 50 | 庆大琼脂基础粉 |  | 750.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 51 | 庆大霉素琼脂 |  | 840.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 52 | 碱胨水 |  | 360.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 53 | SBG增菌液干粉 |  | 350.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 54 | 室温保菌管 |  | 2400.00 | 5 | 盒 | 10×10/盒。 |
| 55 | 哥伦比亚血平板 |  | 1300.00 | 10 | 盒 | 20个/盒，直径90mm。 |
| 56 | 血平板 |  | 4000.00 | 40 | 盒 | 20个/盒，直径90mm。 |
| 57 | 巧克力平板 |  | 6500.00 | 50 | 盒 | 20个/盒，直径90mm。 |
| 58 | 无菌脱纤维马血 |  | 7000.00 | 10 | 瓶 | 100mL/瓶。 |
| 59 | 冻干血浆 |  | 820.00 | 10 | 盒 | 0.5mL/支×10支/盒。 |
| 60 | 半固体琼脂 |  | 480.00 | 4 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 61 | ss琼脂 |  | 540.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶，颗粒型。 |
| 62 | 营养琼脂 |  | 2860.00 | 22 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 63 | BCYE-Cys 琼脂平板 |  | 750.00 | 3 | 盒 | 20皿/盒。 |
| 64 | GVPC琼脂平板 |  | 1500.00 | 5 | 盒 | 20皿/盒。 |
| 65 | TCBS琼脂 |  | 450.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 66 | 弧菌显色培养基干粉 |  | 3000.00 | 4 | 瓶 | 74.7g/瓶(1L)。 |
| 67 | 弧菌显色琼脂平板 |  | 1200.00 | 5 | 瓶 | 10块/包。 |
| 68 | 无盐胰胨水 |  | 80.00 | 2 | 盒 | 20支/盒。 |
| 69 | 3%NaCl胰胨水 |  | 80.00 | 2 | 盒 | 20支/盒。 |
| 70 | 6%NaCl胰胨水 |  | 80.00 | 2 | 盒 | 20支/盒。 |
| 71 | 8%NaCl胰胨水 |  | 80.00 | 2 | 盒 | 20支/盒。 |
| 72 | 10%NaCl胰胨水 |  | 80.00 | 2 | 盒 | 20支/盒。 |
| 73 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）颗粒 |  | 320.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 74 | EC-MUG培养基 |  | 680.00 | 2 | 瓶 | 100g/瓶。 |
| 75 | 克氏双糖生化反应管 |  | 1200.00 | 5 | 盒 | 3mL/支，40支/盒 |
| 76 | 沙门氏菌生化鉴定套 |  | 1400.00 | 7 | 盒 | 10种×10套 |
| 77 | 胰蛋白胨大豆琼脂TSA |  | 360.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 78 | 沙氏琼脂 |  | 650.00 | 5 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 79 | 缓冲蛋白胨水 (BPW) |  | 1320.00 | 12 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 80 | 巧克力琼脂平板 |  | 600.00 | 4 | 盒 | 9cm，20个/盒。 |
| 81 | M-H血琼脂平板 |  | 4500.00 | 30 | 盒 | 9cm，20个/盒。 |
| 82 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂(VRBA-MUG) |  | 1200.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 83 | 胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE)培养基0. 6%含量 |  | 240.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 84 | 碘液 |  | 325.00 | 5 | 盒 | 2mL/支，20支/盒，TT培养基添加剂。 |
| 85 | 氯化镁孔雀绿大豆胨增菌液RVS |  | 710.00 | 5 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 86 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 |  | 4250.00 | 5 | 瓶 | 1000mL/瓶 |
| 87 | 7.5%氯化钠肉汤 |  | 485.00 | 5 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 88 | 革兰氏染液 |  | 100.00 | 1 | 套 | 10mL/瓶，4瓶/套 |
| 89 | 甘露醇发酵培养基 |  | 90.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 90 | 煌绿乳糖胆盐肉汤BGLB瓶装颗粒培养基 |  | 490.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 91 | MMO-MUG培养基 |  | 2000.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 92 | 乳糖胆盐发酵培养基瓶装颗粒培养基 |  | 228.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 93 | 亮绿乳糖液体培养基(BGB) |  | 200.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 94 | 乳糖发酵培养基(乳糖复发酵培养基) |  | 180.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 95 | 亚碲酸钾(SMAC配套试剂) |  | 200.00 | 5 | 盒 | 10支/盒 |
| 96 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E(mCPC)琼脂基础培养基 |  | 90.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 97 | 纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂基础培养基 |  | 45.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 98 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC) 增菌液基础培 |  | 120.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 99 | 弧菌科细菌生化鉴定盒 |  | 990.00 | 5 | 盒 | 16种×5次/盒 |
| 100 | MC培养基 |  | 300.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 101 | 莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS培养基 |  | 783.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 102 | CN培养基 |  | 252.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 103 | BCYE 琼脂平板 |  | 1250.00 | 5 | 盒 | 20皿/盒 |
| 104 | 酸性/中性罗氏培养基 |  | 40000.00 | 5000 | 盒 | 培养基颜色一致,每管培养基分装量为7毫升有效期至少3个月。 |
| 105 | 含药罗氏培养基 |  | 13200.00 | 60 | 套 | 18支/套，每套包含：对照中性罗氏培养基（CON）2支，对硝基苯甲酸1支：500μg/mL，噻吩-2-羧酸肼1支：5μg/mL，含药培养基各2支，药物终浓度为：异烟肼：0.2μg/mL，利福平：40 μg/mL，乙胺丁醇：2 μg/mL，阿米卡星：30 μg/mL，左氧氟沙星：4μg/mL，卡那霉素：30μg/mL，莫西沙星1μg/mL |
| 106 | 含药罗氏培养基 |  | 13500.00 | 50 | 套 | 22支/套，每套包含：对照中性罗氏培养基（CON）2支，对硝基苯甲酸1支：500μg/mL，噻吩-2-羧酸肼1支：5μg/mL，含药培养基各2支，药物终浓度为：异烟肼：0.2μg/mL，链霉素：4 μg/mL，利福平：40 μg/mL，乙胺丁醇：2 μg/mL，阿米卡星：30 μg/mL，卷曲霉素：40 μg/mL，丙硫异烟胺：40 μg/mL ，对氨基水杨酸钠：1 μg/mL，左氧氟沙星：2μg/mL |
| 107 | 品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基) |  | 150.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 108 | 李斯特菌显色培养基 |  | 2400.00 | 3 | 瓶 | 1000mL/瓶。 |
| 109 | 单增李斯特菌显色培养基 |  | 2800.00 | 2 | 瓶 | 1000mL/瓶。 |
| 110 | 琼脂糖 |  | 160.00 | 1 | 瓶 | 100g/瓶 |
| 111 | MEM细胞培养基 |  | 6000.00 | 60 | 瓶 | 500mL/瓶；含2.00mM/L谷氨酰胺，含平衡缓冲液。 |
| 112 | RPMI 1640 培养基 |  | 2600.00 | 13 | 瓶 | 适用于多种哺乳动物细胞，包括 HeLa 细胞、Jurkat 细胞、 MCF-7 细胞、PC12 细胞、PBMC 细胞、星形胶质细胞和癌细胞，含有还原剂谷胱甘肽和高浓度的维生素，含有生物素、 维生素 B12 以及 PABA成分。 |
| 113 | SBG增菌液 |  | 2500.00 | 5 | 瓶 | 250g/瓶。适用于临床诊断 |
| 114 | 麦康凯琼脂 |  | 510.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶，颗粒型。 |
| 115 | CIN-1培养基基础 |  | 160.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶，颗粒型。 |
| 116 | EC肉汤 |  | 118.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 117 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP） |  | 1800.00 | 10 | 瓶 | 250g/瓶，颗粒型。 |
| 118 | 锰盐营养琼脂 |  | 350.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶，颗粒型。 |
| 119 | 疱肉培养基基础 |  | 80.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 120 | TPGYT培养基基础 |  | 220.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 121 | 胰蛋白酶(1:250) |  | 380.00 | 1 | 瓶 | TPGYT培养基配套添加剂，需要与TPGYT培养基品牌一致。 |
| 122 | 疱肉牛肉粒 |  | 184.00 | 1 | 瓶 | 100g/瓶 |
| 123 | 10%纤维二糖溶液 |  | 630.00 | 3 | 盒 | 5mL×10支/盒，添加到CC琼脂或MCPC培养基中使用。 |
| 124 | 3%NaCl碱性蛋白胨水 |  | 240.00 | 3 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 125 | 马铃薯葡萄糖琼脂（含氯霉素） |  | 160.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶。 |
| 126 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基(TTB) |  | 750.00 | 5 | 瓶 | 250g/瓶，配套添加剂为碘液和0.1%煌绿，配套试剂与主试剂必须品牌一致。 |
| 127 | 卵磷脂吐温80营养琼脂 |  | 120.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 128 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 |  | 320.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 129 | NAC液体培养基 |  | 240.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 130 | NAC琼脂培养基 |  | 260.00 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 131 | 大肠埃希氏菌O157血清 |  | 120.00 | 1 | 支 | 1mL/支 |
| 132 | 大肠埃希氏菌H7血清 |  | 120.00 | 1 | 支 | 1mL/支 |
| 133 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础(SPS) |  | 120.00 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 |
| 134 | 多粘菌素B（1.2mg） |  | 420.00 | 12 | 盒 | 1.2mg/支×5/盒，用途：每支添加于100mL SPS培养基中。 |
| 135 | 磺胺嘧啶钠溶液（12mg） |  | 420.00 | 12 | 盒 | 1mL×5/盒，用途：每支添加于101mL SPS培养基中。 |
| 136 | 卵黄琼脂培养基基础 |  | 95.00 | 1 | 瓶 | 用于肉毒梭菌、产气荚膜梭菌的分离培养（GB标准）250g/瓶 |
| 137 | 胎牛血清 |  | 800.00 | 2 | 瓶 | 500mL/瓶 |
| 138 | 庆大琼脂平板 |  | 1200.00 | 5 | 瓶 | 10块/包。 |
| 139 | 三糖铁琼脂培养基（TSI） |  | 145.00 | 1 | 瓶 | 干粉，250g/瓶。 |
| 140 | 三糖铁琼脂培养基（TSI） |  | 420.00 | 3 | 盒 | 成品管装，10mL/支×20支/盒 |
| 141 | 亚硒酸盐增菌液（SF） |  | 300.00 | 2 | 盒 | 成品管装，10mL/支×20支/盒 |
| 142 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC） |  | 140.00 | 1 | 盒 | 成品管装，10mL/支×20支/盒 |
| 143 | 改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤（SBG） |  | 460.00 | 1 | 瓶 | 干粉基础，250g/瓶。 |
| 144 | 改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤（SBG） |  | 480.00 | 3 | 盒 | 成品管装，5mL/支×20支/盒 |
| 145 | 沙门氏菌鞭毛诱导软琼脂 |  | 420.00 | 2 | 瓶 | 干粉，250g/瓶。 |
| 146 | 人外周血淋巴细胞分离液 |  | 460.00 | 2 | 瓶 | 200mL/瓶，内毒素<0.5EU ，科研级。 |
| 147 | D-Hanks缓冲液 |  | 200.00 | 2 | 瓶 | 500mL/瓶，不含钙镁，不含酚红，适用于细胞培养，无菌。 |
| 148 | 嗜热脂肪杆菌芽胞 |  | 100.00 | 1 | 包 | 50片/包 |
| 149 | DNA标志物 |  | 136.00 | 2 | 支 | 50人份；1200 bp 条带最亮，参照物片段（bp）：200，500，800，1200，2000，3000，4500 |
| 150 | PCR扩增片段 |  | 390.00 | 3 | 支 | 50次/支；100bp DNA Ladder、100-1500bp |
| 151 | 无RNA酶水 |  | 4050.00 | 150 | 袋 | 1mL×10支/袋 |
| 152 | 核酸染料 |  | 690.00 | 3 | 支 | 1mL/支 |
| 153 | 核酸染料 |  | 1200.00 | 2 | 支 | 0.5mL/支 |
| 154 | 50×TAE缓冲液 |  | 700.00 | 7 | 瓶 | 500mL/瓶 |
| 155 | TRIS盐酸盐溶液 |  | 2000.00 | 10 | 瓶 | 500mL/瓶；1M TRIS-HCL溶液 pH=8.0 |
| 156 | EDTA缓冲液 |  | 1700.00 | 10 | 盒 | 500mL/瓶；0.5M，PH8.0 |
| 157 | 5×TBE缓冲液 |  | 2600.00 | 26 | 瓶 | 500mL/瓶 |
| 158 | 蛋白酶Ｋ |  | 4165.00 | 17 | 瓶 | 100mg/瓶，40uni人份/mg，2-8℃保存 |
| 159 | 探针合成 |  | 25500.00 | 15 | 条 | 参考：合成探针每次5D/条5管 |
| 160 | 创伤弧菌实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 3800.00 | 5 | 盒 | 50人份/盒，-20℃ |
| 161 | 核酸清除剂 |  | 800.00 | 4 | 瓶 | 500ml/瓶 |
| 162 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 |  | 1000.00 | 2 | 盒 | 50人份/盒，柱提法 |
| 163 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 |  | 1200.00 | 2 | 盒 | 64人份/盒 |
| 164 | 胰蛋白酶细胞消化液 |  | 1800.00 | 15 | 瓶 | 100mL/瓶；含EDTA，不含酚红。 |
| 165 | DPBS缓冲液 |  | 2400.00 | 30 | 瓶 | 500mL/瓶；不含钙镁，100nm无菌过滤。 |
| 166 | C6/36蚊子细胞 |  | 4000.00 | 2 | 瓶 | 幼蚊细胞，形态类似上皮细胞样，生长方式为贴壁生长；细胞密度达80%-90% |
| 167 | 7.5%碳酸氢钠溶液 |  | 411.00 | 3 | 瓶 | 100mL/瓶 |
| 168 | HEPES缓冲液 |  | 975.00 | 5 | 瓶 | 100mL/瓶 |
| 169 | 豚鼠红细胞 |  | 7920.00 | 12 | 瓶 | 50mL/瓶，新鲜抗凝全血 ，新鲜 |
| 170 | 无RNA酶去离子水 |  | 560.00 | 14 | 支 | 10mL/支，无RNA酶，无DNA酶 |
| 171 | sfi I内切酶 |  | 1500.00 | 5 | 袋 | 1000U/支 |
| 172 | 9日龄鸡胚 |  | 9000.00 | 30 | 件 | 30枚/件；9日龄，活胚 |
| 173 | 0日龄鸡胚 |  | 3000.00 | 10 | 件 | 30枚/件；0日龄，受精卵 |
| 174 | 反转录酶 |  | 182000.00 | 130 | 袋 | 50次/袋，一步（One Step）RT-PCR 法，含 PrimeScript 1 Step Enzyme Mix（PrimeScript RTase，DNA Polymerase，RNase Inhibitor）， 2×1 Step Buffer（dNTP Mixture：终浓度 400 μM，One Step Enhancer Solution）， RNase Free dH2O，Control F-1 Primer（20 μM），Control R-1 Primer（20 μM）， Positive Control RNA（2×105copies/μL），扩增片段大小 ：～8 kb，反转录温度可以设定为 50℃ |
| 175 | 电泳酶 |  | 40000.00 | 200 | 袋 | 500μL/支，6支/袋，Premix Taq含Taq： 1.25 U/25 μL，dNTP Mixture： 2×conc.；各 0.4 mM ，Taq Buffer 2×conc.；4 mM Mg2+，色素 Marker： Tartrazine/Xylene Cyanol FF，1% Agarose电泳时，蓝色色素在3～5 kb附近，黄色色素在50 bp以下位置，以λ DNA为模板：扩增片段大小 ～8 kb |
| 176 | 组织/细胞RNA快速提取试剂盒 |  | 9800.00 | 10 | 盒 | 1.规格为50次/盒； 2.用于人组织/细胞RNA的提取，基因组DNA清除柱技术，得到的RNA不需要DNase消化。可直接用于PCR、荧光定量PCR等实验。不使用有毒的苯酚、氯仿、beta巯基乙醇等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。方法：快速法（从开始实验到得出结果在30分钟以内）。 |
| 177 | 逆转录试剂盒 |  | 5500.00 | 5 | 盒 | 1.规格为100次/盒； 2.试剂盒配套提供的RiboLockRNase Inhibitor,可有效防止RNA模板的降解。提供oligo(dT)18引物和随机六聚体引物。合成全长的第一链cDNA,最长可合成13kb的cDNA。反应温度为42℃。完全一提供RT反应所需的所有组分。 |
| 178 | 扩增试剂盒 |  | 10000.00 | 10 | 盒 | 1.规格为5mL，100次/盒； 2.SYBR Green I 染料可检测双链 DNA，无需使用特异性探针。 DNA 聚合酶具有优异特异性的双重热启动机制，可尽量减少非特异性产物形成。含有 UDG，以帮助防止残留污染。预组装反应的稳定性长达72小时。检测时间：从开始实验到得出结果在30分钟以内。与大多数实时 qPCR 仪器兼容。 |
| 179 | 外泌体分离试剂盒 |  | 26000.00 | 20 | 盒 | 1.规格：100测试/盒； 2.用于人血清/血浆样本中外泌体(exosome)的分离。分离的外泌体大小主要集中在20～140nm之间，回收率≥95%。 |
| 180 | PBS磷酸盐缓冲液 |  | 1500.00 | 2 | 瓶 | 50片装，60份/瓶 |
| 181 | 溶菌酶 |  | 100.00 | 1 | 支 | 1mL/支，50mg/mL。 |
| 182 | 无菌脱纤维马血 |  | 3200.00 | 4 | 瓶 | 100mL，新鲜马血。 |
| 183 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒 |  | 28000.00 | 40 | 盒 | 64T/盒(预封装)16T/板×4板，CqEx-DNA/RNA病毒(CDC),拭子洗液、环境样本、粪便提取，配有磁头套。 |
| 184 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒 |  | 4500.00 | 15 | 盒 | 20T/盒(预封装) 5T/板×4板，CqEx-DNA/RNA病毒(CDC),拭子洗液、环境样本、粪便提取，配有磁头套。 |
| 185 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒 |  | 3000.00 | 10 | 盒 | 20T/盒(DT6)1T/条×20条，CqEx-DNA/RNA病毒(CDC),拭子洗液、环境样本、粪便提取，提取时间18分钟，配有磁头套。 |
| 186 | 一步法反转录扩增试剂盒One Step RT-PCR Kit Ver.2 |  | 33600.00 | 24 | 包 | 50T/包 |
| 187 | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒 |  | 231000.00 | 105 | 盒 | 96次/盒,适用于32全自动核酸提取纯化仪 |
| 188 | 磁珠法血液基因组DNA提取试剂盒 |  | 3800.00 | 2 | 盒 | 96次/盒,适用于32全自动核酸提取纯化仪 |
| 189 | 病毒核酸提取试剂 |  | 8400.00 | 20 | 盒 | 96人份/盒，预分装，配套磁套头。 |
| 190 | 兔子弓形虫(ELISA) |  | 2000.00 | 2 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 191 | 小鼠弓形虫 |  | 2000.00 | 2 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 192 | 大鼠弓形虫 |  | 2000.00 | 2 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 193 | 纯化蛋白（旋毛虫） |  | 1600.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 194 | 纯化蛋白（肺吸虫） |  | 1600.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 195 | 纯化蛋白（包虫） |  | 1600.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 196 | 纯化蛋白（弓形虫） |  | 1600.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 197 | 纯化蛋白（囊虫） |  | 1600.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 198 | 纯化蛋白（裂头蚴） |  | 1600.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 199 | 纯化蛋白（广州管圆线） |  | 1600.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒。 |
| 200 | 寄生虫卵检测制片盒 |  | 15000.00 | 30 | 盒 | 100份/盒。 |
| 201 | 血吸虫核酸检测试剂盒 |  | 5600.00 | 2 | 盒 | 50人份/盒。 |
| 202 | 麻疹风疹核酸质控品 |  | 7500 0.00 | 15 | 套 | 0.4mL/支，10支/套，1套里含5支一种阳性混合质控品，5支阴性混合质控品，帮邮寄至14个市。 |
| 203 | 脑膜炎奈瑟菌药敏板 |  | 8000.00 | 4 | 盒 | 10T/盒，12中抗生素。 |
| 204 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 |  | 5000.00 | 5 | 盒 | 20T/盒，适用于从培养物、拭子、痰液、体液及粪便标本快速提取革兰阳性及阴性菌基因组DNA，配有磁头套，配套天隆核酸提取仪 |
| 205 | 青霉素/链霉素双抗溶液(青链霉素混合液) |  | 1000.00 | 5 | 瓶 | 100mL/瓶；含10000U/mL青霉素，10000µg/mL链霉素 |
| 206 | cDNA合成试剂 |  | 4000.00 | 1 | 盒 | 50个反应×4，含将RNA逆转录为cDNA相应的反应成份，如逆转录酶、dNTP混合物、Oligo dT 引物、 6 mers随机引物、RNase free dH2O和逆转录缓冲液等。 |
| 207 | 磁珠法病毒DNA/RNA快速提取试剂盒 |  | 18000.00 | 20 | 盒 | 32份/盒，预分装，适用于S32核酸提取仪 |
| 208 | 疟原虫检测试剂盒（胶体金法） |  | 26600.00 | 70 | 盒 | 25人份/盒 |
| 209 | 第一链CDNA合成试剂盒 |  | 5850.00 | 6 | 包 | 1.单个反应体系约20微升，50个反应/包； 2.高级结构的RNA也可在42℃条件下扩增； 3.能合成长链cDNA，具有合成约13kbcNDA能力； 4.试剂至少含： RTase (200 U/μL)、5×Buffer、RNase Inhibitor (40 U/μL) 、dNTP Mixture (10 mM each)、Oligo dT Primer (50 μM)、lRandom 6 mers (50 μM) 、RNase Free dH2O ； |
| 210 | 一步探针法快速RT-qPCR预混液 |  | 16460.00 | 20 | 包 | 1.规格为25 µL 反应×50 次量。试剂含：Fast One Step Probe RT-qPCR Mix (2X) ；RNase Free H2O ；ROX Reference Dye 等。 2.可在高温下（～55℃）进行反转录反应。 3.RT 反应和 PCR 反应在一管中同时进行。 4.适用探针法进行 Real Time PCR 反应；扩增目标片段小于200bp时，运行40个循环，实验总反应时间小于35分钟。 |
| 211 | 高保真DNA聚合酶 |  | 6010.00 | 5 | 包 | 1.规格为50 µL 反应×200 次量。试剂含： DNA Polymerase(1.25 U/μL)，5x Buffer (Mg2+plus)，dNTP Mixture(2.5 mM each）等； 2.具有高保真性，可以扩增 30 kb 以上的大片段 DNA。 3.PCR反应的延伸时间约为 1min/kb。但当酶的使用量提高至 2 倍时，延伸时间缩短为约10 sec/kb。 |
| 212 | Vero细胞 |  | 2000.00 | 1 | 瓶 | 1.细胞名称：非洲绿猴肾细胞； 2.形态：上皮型，贴壁生长； 3.含量：1×106个/瓶； 4.支原体、细菌、酵母和真菌检测阴性； 5.规格：T25瓶或1mL冻存管包装。 |
| 213 | Vero-E6细胞 |  | 2000.00 | 1 | 瓶 | 1.细胞名称：非洲绿猴肾细胞； 2.形态：上皮型，贴壁生长； 3.含量：1×106个/瓶； 4.支原体、细菌、酵母和真菌检测阴性； 5.规格：T25瓶或1mL冻存管包装。 |
| 214 | RNA酶抑制剂RRI |  | 2250.00 | 5 | 支 | 40U/µL，2000U/支 |
| 215 | RNA纯制备高效血液总RNA提取试剂盒 |  | 10200.00 | 15 | 盒 | 50次/盒，离心柱型 |
| 216 | 通用型总RNA提取试剂盒 |  | 6900.00 | 5 | 盒 | 磁珠法96孔预分装试剂，50次/盒，适用于TGuide。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，采购人可更换同品规的产品，直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20个工作日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起10个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 2.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人应在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 - ▲3、由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，成交单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格的将取消成交供应商的成交资格。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向采购人指定账户交纳履约保证金。货物验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第 187项试剂“磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

4分标；预算金额：145.404万元；最高限价：145.404万元。

| 一、技术要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 超灵敏甲型流感病毒全基因组扩增试剂盒 |  | 58500.00 | 3 | 盒 | 24人份/盒；一步法，单管一次扩增甲型流感病毒8个基因组片段；可用于后期的二代测序平台；有效期不少于1年。 |
| 2 | 超灵敏乙型流感病毒全基因组扩增试剂盒 |  | 58500.00 | 3 | 盒 | 24人份/盒；一步法，单管一次扩增甲型流感病毒8个基因组片段；可用于后期的二代测序平台；有效期不少于1年。 |
| 3 | 未知病原快速测序建库辅助试剂盒 |  | 32000.00 | 1 | 盒 | 24人份/盒 |
| 4 | 超灵敏度诺如病毒全基因组捕获试剂盒（GII型） |  | 19800.00 | 1 | 盒 | 24人份/盒 |
| 5 | 登革热病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 39600.00 | 2 | 盒 | 24人份/盒； |
| 6 | Easy Fast酶切文库制备试剂套装 |  | 4290.00 | 1 | 盒 | 1.用途：可用于DNA文库构建； ▲2.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台； 3.试剂盒可处理16个样本（16RXN）； 4.可低至1 ng DNA起始量建库，且不同起始量下所构建的文库一致性高； 5.可适用于多种样本类型，包括gDNA、FFPE等； 6.建库周期不超过3小时； ▲7.试剂盒含DNA文库制备模块、DNA纯化磁珠及DNA Adapters； 8.试剂盒采用高质量的酶组成； 9.适用范围：常见的动物、植物、真菌、细菌等物种，包括人、鼠、水稻、拟南芥、酵母、大肠杆菌等； 10.适配高通量测序平台单端或双端测序类型； 12.试剂盒可将核酸样本制备成单链环状文库。 |
| 7 | DNBSEQ一步法 DNB制备试剂盒 |  | 3000.00 | 3 | 盒 | 1.可用于进行DNB纳米球制备； ▲2.适配DNBSEQ平台； 3.试剂盒不少于4 RXN； 4.包含分子级水、DNB制备缓冲液、聚合酶混合液、终止缓冲液。 5.文库插入片段范围在150-1500bp 6.产物浓度不小于 8 ng/μL-38ng/μL 7.文库量为≥40 fmol |
| 8 | CPAS 条形码引物 3 试剂盒 |  | 400.00 | 1 | 盒 | ▲1.搭配高通量测序，适配DNBSEQ测序平台。 2.用于测序DNA试剂盒构建的文库，有效降低文库间污染率，确保检测准确性。 3.储存温度：-25 ℃～-15 ℃ 4.运输温度：-15 ℃ |
| 9 | SEQ-200RS高通量快速测序试剂套装 |  | 13200.00 | 2 | 盒 | 1.用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。 ▲2.测序试剂盒适配于DNBSEQ平台，测序读长PE100； ▲3.平均有效reads数≥100M 4.试剂可进行220循环反应，生成20Gb高质量数据， ▲5.阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高 6.载片可常温保存 7.芯片信号点间距≤715纳米。 8.可实现双端测序、双index测序。 9.Q30不小于85%，测序时间不超过20小时。 |
| 10 | Easy Fast酶切文库制备试剂套装 V2.0 |  | 21450.00 | 5 | 套 | 1.可用于细菌全基因组的试剂盒。 2.试剂盒可处理16个样本 3.使用完整度较好（无明显降解或轻微降解）且纯度良好（2.0≥OD260/OD280≥1.8, OD260/OD230≥1.7）的高质量基因组 DNA。 4.扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。 5.装适用于从唾液、口腔拭子、痰液等样品中提取的微生物基因组 DNA 6.1 ng-200 ng 基因组 DNA 进行文库制备。 |
| 11 | CPAS 条形码引物 3 试剂盒 |  | 800.00 | 2 | 盒 | 1.搭配高通量测序，适配DNBSEQ测序平台。 2.用于测序新冠RNA试剂盒构建的文库，有效降低文库间污染率，确保检测准确性。 3.适用于不同读长的双端测序类型的双BC测序。 |
| 12 | SEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装 |  | 38200.00 | 2 | 盒 | 1.用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。 2.测序试剂盒适配于DNBSEQ平台 测序读长PE100； 3.平均有效reads数≥1800M 4.试剂可进行222循环反应，生成360Gb高质量数据。 5.阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高。 6.载片可常温保存。 7.采取领先的测序核心技术：联合探针锚定聚合技术和DNA纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大。 8.芯片信号点间距≤715纳米。 9.可实现单端测序。 |
| 13 | HIV-1建库试剂盒套装 |  | 106800.00 | 12 | 套 | 1.规格：16 RXN 2.用途：HIV-1的分型和耐药检测 3.适用样本：血浆、血清、培养毒株等样本中提取的病毒RNA 4.投入量：≥100 拷贝/反应。 5.文库制备周期：8.5h以内。 6.扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。 |
| 14 | HIV-1建库试剂盒套装 |  | 224500.00 | 5 |  | 1.规格：96 RXN 2.用途：HIV-1的分型和耐药检测 3.适用样本：血浆、血清、培养毒株等样本中提取的病毒RNA 4.投入量：≥100 拷贝/反应。 5.文库制备周期：8.5h以内。 6.扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。 |
| 15 | 一步法 DNB制备试剂盒（OS-DB） |  | 30000.00 | 30 | 盒 | 1.规格：≥4 RXN 2.可用于进行DNB纳米球制备，适配DNBSEQ平台 3.包含分子级水、DNB制备缓冲液、聚合酶混合液、终止缓冲液。 4.文库插入片段范围在150-1500bp 5.产物浓度不小于 8 ng/μL-38ng/μL 6.文库量为≥40 fmol |
| 16 | 高通量测序试剂套装 |  | 144000.00 | 30 | 套 | 1.用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。 2.测序试剂盒适配于DNBSEQ平台 测序读长SE100/PE50； 3.平均有效reads数≥80M 4.试剂可进行332循环反应，生成24Gb高质量数据。 5.阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高。 6.载片可常温保存。 7.采取领先的测序核心技术：联合探针锚定聚合技术和DNA纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大。 8.芯片信号点间距≤715纳米。 9.可实现单端测序。 10.Q30不小于85%，测序时间不超过12小时。 |
| 17 | 清洗试剂盒组合产品 |  | 4000.00 | 4 | 套 | 4盒/套，用于基因测序仪DNBSEQ-G99的维护清洗，清洗流程耗时小于30分钟。 |
| 18 | 测序芯片 |  | 280000.00 | 10 | 盒 | 1.规格：5片/盒，可用于病原微生物基因测序； 2.测序类型：边合成边单分子纳米孔测序，无需荧光标记； 3.直接DNA测序，无需PCR扩增或有PCR扩增； 4.直接RNA测序，无需反转录成cDNA，无需PCR扩增；或有反转录成cDNA以及进行PCR扩增； 5.测序读长：≥50kb（N50）； 6.测序准确率：5Kb或5Kb以下片段可实现平均Q30（99.9%）单序列准确率；15Kb以下片段可实现平均Q20(99%)单序列准确率； 7.单张芯片的数据产出≥50Gb，每小时数据产出约2-2.5Gb； 8.测序样品上样量：测序文库上机复合物浓度10-20pM, 上样200uL； 9.芯片单次测序时间10min作为最小单位，最小10分钟，最长5hrs； 10.芯片适用于今是G-seq500纳米孔测序平台。 |
| 19 | 测序建库试剂盒 |  | 280000.00 | 50 | 盒 | 1.规格：10次/盒 2.样本制备通用试剂盒（纳米孔测序法）可用于病原微生物基因测序文库制备和上机复合物制备； 3.适用于对线状双链DNA进行建库和上机复合物制备； 4.试剂盒包括三个组分，A:建库组分；B:上机复合物制备组分；C:磁珠组分； 5.适用今是纳米孔测序仪G-seq500平台； 6.含Barcode试剂盒，可同时对多个病原微生物进行混样建库； 7.Barcode试剂盒包括十种不同Barcode标签。 |
| 20 | 测序试剂盒 |  | 95000.00 | 50 | 盒 | 1.规格：10次/盒； 2.可用于配合微流控纳米孔测序芯片Flow cells G-MK02的DNA测序； 3.测序速度：每单分子DNA样本每秒3-5bp,配合G-MK02微流控芯片每小时可产生大约2-2.5Gb数据； 4.测序准确率：5Kb或5Kb以下片段可实现平均Q30（99.9%）单序列准确率；15Kb以下片段可实现平均Q20(99%)单序列准确率； 5.试剂盒包括两个组分：A为测序试剂组分，B为分析试剂组分； 6.适用今是纳米孔测序仪G-seq500平台。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，采购人可更换同品规的产品，直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20个工作日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起10个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 2.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人应在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 - ▲3、由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，成交单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格的将取消成交供应商的成交资格。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向采购人指定账户交纳履约保证金。货物验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第 1 项试剂“ 超灵敏甲型流感病毒全基因组扩增试剂盒 ”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

5分标；预算金额：61.5583万元；最高限价：60.5583万元。

| 一、技术要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒 （液体型） |  | 650.00 | 1 | 盒 | 10×4mL ，用于PT凝血试验检测。 |
| 2 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒 |  | 670.00 | 1 | 盒 | 10×5mL，用于体外检测人血浆中的凝血酶时间(TT)，作辅助诊断用。 |
| 3 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体） |  | 580.00 | 1 | 盒 | 凝血酶试剂（液体）:6×2mL 纤维蛋白原标准品（冻干粉）:1×1mL FIB缓冲液:2×75mL。 |
| 4 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸） |  | 750.00 | 1 | 盒 | 10×4mL。 |
| 5 | 弯曲菌生化检测试剂盒 |  | 990.00 | 3 | 盒 | 20人份/盒。 |
| 6 | HBI创伤弧菌生化鉴定条 |  | 875.00 | 5 | 盒 | 5条/盒。 |
| 7 | 霍乱弧菌诊断单抗（玻片凝集法） |  | 22500.00 | 5 | 盒 | 4×1支/盒，包含O1群一支，O139群一支，小川型一支，稻叶型一支。 |
| 8 | 霍乱弧菌O139群诊断单抗 |  | 7500.00 | 5 | 盒 | 4×1支/盒。 |
| 9 | 霍乱弧菌O1群诊断单抗 |  | 7500.00 | 5 | 盒 | 4×1支/盒。 |
| 10 | 霍乱弧菌稻叶型血清 |  | 4500.00 | 3 | 盒 | 4×1支/盒。 |
| 11 | 霍乱弧菌小川型血清 |  | 4500.00 | 3 | 盒 | 4×1支/盒。 |
| 12 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重PCR检测试剂盒 |  | 3000.00 | 1 | 盒 | 25人份/盒 |
| 13 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重PCR检测试剂盒 |  | 4500.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒 |
| 14 | 五种致泻性大肠埃希氏菌多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本) |  | 15000.00 | 1 | 盒 | 50人份/盒 |
| 15 | 空肠弯曲菌与结肠弯曲菌双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 7500.00 | 3 | 盒 | 50人份/盒，-20℃保存。 |
| 16 | MS2过程控制试剂盒（RT-PCR探针法） |  | 4500.00 | 1 | 盒 | 96人份/盒 |
| 17 | 1×TE 缓冲液 |  | 2080.00 | 32 | 瓶 | 500 mL/瓶。 |
| 18 | 奈-果糖 |  | 100.00 | 1 | 盒 | 20支/盒。 |
| 19 | 奈-乳糖 |  | 100.00 | 1 | 盒 | 20支/盒。 |
| 20 | 奈-蔗糖 |  | 100.00 | 1 | 盒 | 20支/盒。 |
| 21 | 奈-麦芽糖 |  | 100.00 | 1 | 盒 | 20支/盒。 |
| 22 | 奈-葡萄糖 |  | 100.00 | 1 | 盒 | 20支/盒。 |
| 23 | 尿酸 |  | 2895.00 | 15 | 盒 | R1:4×50mL； R2:1×50mL |
| 24 | 尿素氮 |  | 2745.00 | 15 | 盒 | R1:4×50mL； R2:1×50mL |
| 25 | β-2微球蛋白 |  | 44860.00 | 20 | 盒 | R1:2×60mL； R2:2×15mL |
| 26 | a-1微球蛋白 |  | 43300.00 | 20 | 盒 | R1:2×40mL； R2:2×10mL |
| 27 | 全自动凝血分析仪清洗液 |  | 700.00 | 1 | 桶 | 10L/桶 |
| 28 | 清洗液 |  | 3790.00 | 1 | 箱 | 2L/瓶；6桶/箱； |
| 29 | 测试杯 |  | 830.00 | 1 | 盒 | 5盘/5张卡。 |
| 30 | 洗针液 |  | 700.00 | 1 | 盒 | 12×15mL。 |
| 31 | 尿试纸 |  | 420.00 | 3 | 筒 | 13G，100条/筒 |
| 32 | 载脂蛋白A1测定试剂盒 |  | 13650.00 | 10 | 盒 | R1:4×50mL；R2:2×20mL 校准品:1×1mL |
| 33 | 载脂蛋白B测定试剂盒 |  | 13650.00 | 10 | 盒 | R1:4×50mL； R2:2×20mL |
| 34 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 |  | 14224.00 | 14 | 盒 | R1:4×45mL； R2:2×30mL 校准品 1×1mL 质控品 1×mL |
| 35 | 总胆固醇测定试剂盒 |  | 2256.00 | 12 | 盒 | R1:4×50mL； R2:2×50mL |
| 36 | 甘油三酯测定试剂盒 |  | 4428.00 | 12 | 盒 | R1:4×50mL； R2:2×25mL |
| 37 | 白蛋白测定试剂盒 |  | 1180.00 | 20 | 盒 | 6×50mL |
| 38 | 总蛋白测定试剂盒 |  | 1770.00 | 30 | 盒 | R1:4×60mL； R2:2×40mL |
| 39 | 直接胆红素测定试剂 |  | 2280.00 | 15 | 盒 | R14×60mL； R2:4×15mL |
| 40 | 总胆红素测定试剂盒 |  | 2445.00 | 15 | 盒 | R1:4×60mL； R2:4×15mL |
| 41 | 肌酐测定试剂盒 |  | 18090.00 | 15 | 盒 | R1:4×45mL； R2:2×30mL |
| 42 | 谷丙转氨酶测定试剂盒(ALT) |  | 10000.00 | 50 | 盒 | R1:4×50mL； R2:2×50mL |
| 43 | 碱性磷酸酶试剂盒 |  | 2475.00 | 15 | 盒 | R1:4×50mL； R2:1×50mL |
| 44 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(AST) |  | 2190.00 | 15 | 盒 | R1:4×50mL； R2:2×50mL |
| 45 | 谷氨酰转肽酶(GGT) |  | 3960.00 | 15 | 盒 | R1:4×50mL； R2:1×50mL |
| 46 | 葡萄糖测定试剂盒 |  | 2400.00 | 15 | 盒 | R1:4×50mL； R2:2×50mL |
| 47 | 葡萄糖测定试剂盒 |  | 300.00 | 2 | 盒 | 60mL×4或其他。 |
| 48 | 总胆固醇测定试剂盒 |  | 480.00 | 2 | 盒 | 60mL×4或其他。 |
| 49 | 甘油三酯试剂盒 |  | 860.00 | 2 | 盒 | 60mL×4或其他。 |
| 50 | 总蛋白测定试剂盒 |  | 240.00 | 2 | 盒 | 60mL×4或其他。 |
| 51 | 白蛋白测定试剂盒 |  | 260.00 | 2 | 盒 | 60mL×4或其他。 |
| 52 | 尿素氮测定试剂盒 |  | 500.00 | 2 | 盒 | R1:62mL×3；R2:48mL×1； |
| 53 | 谷丙转氨酸测定试剂盒 |  | 370.00 | 2 | 盒 | R1:62mL×3；R2:48mL×1； |
| 54 | 谷草转氨酸试剂盒 |  | 360.00 | 2 | 盒 | R1:62mL×3；R2:48mL×1； |
| 55 | 肌酐测定试剂盒 |  | 2400.00 | 2 | 盒 | R1:45mL×3；R2: 45mL×1； |
| 56 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 |  | 480.00 | 2 | 盒 | R1:62mL×3；R2:48mL×1； |
| 57 | 谷氨酰胺转肽酶测定试剂盒 |  | 840.00 | 2 | 盒 | R1:62mL×3；R2:48mL×1； |
| 58 | 钾测定试剂盒 |  | 2600.00 | 2 | 盒 | 160mL(R1:2×60mL+R2:2×20mL)； |
| 59 | 钠测定试剂盒 |  | 1680.00 | 2 | 盒 | 100mL(R1:2×60mL+R2:2×20mL)； |
| 60 | 氯测定试剂盒 |  | 330.00 | 2 | 盒 | 50mL×5/盒； |
| 61 | 凝血质控品 |  | 500.00 | 1 | 盒 | 1.0mL×10瓶/盒，正常值。 |
| 62 | 凝血质控品 |  | 570.00 | 1 | 盒 | 1.0mL×10瓶/盒，异常值。 |
| 63 | 尿质控液 |  | 150.00 | 1 | 盒 | 13G正常值1，高值1，低值1，13G。 |
| 64 | 全自动尿液分析系统清洗液 |  | 56800.00 | 40 | 瓶 | 5L×2瓶/箱,主要成分：聚氧乙烯月桂醚，对羟基苯甲酸甲酯钠，氯化钠。 |
| 65 | 全自动尿沉渣分析系统清洗液 |  | 1500.00 | 5 | 瓶 | 230mL/瓶，主要成分：表面活性剂，NaCLO，NaOH |
| 66 | 尿液分析试纸条（干式化学法） |  | 20200.00 | 10 | 箱 | 十一联HS型，10筒/箱，准确性要求检测结果与相应参考品标示值相差同项不超过一个量级。同一批号的试纸条对阳性质控液标本重复性要求100%符合。 |
| 67 | 多项目尿液化学分析控制品 |  | 2500.00 | 5 | 盒 | 12瓶/盒（冻干品6瓶，复溶液6瓶），定量项目CV%≤5%，定性项目测量结果一致性与标示值符合程度100% |
| 68 | DS稀释液 |  | 8400.00 | 30 | 箱 | 20L×1/箱，主要成分：三羟甲基氨甲烷缓冲液0.50%，氯化钠0.10%，M-68P血细胞分析用。 |
| 69 | LN溶血剂 |  | 9000.00 | 10 | 箱 | 4L×1瓶/箱，主要成分：柠檬酸缓冲洗液0.50%，M-68P血细胞分析用。 |
| 70 | LD溶血剂 |  | 25100.00 | 10 | 箱 | 4L×1瓶/箱，主要成分：聚氧乙烯醚0.50%,羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液0.50%，M-68P血细胞分析用。 |
| 71 | LH溶血剂 |  | 11460.00 | 3 | 箱 | 1L×4瓶/箱，主要成分：表面活性剂0.50%，三羟甲基氨甲烷缓冲液 0.50% ，M-68P血细胞分析用。 |
| 72 | FD染色液 |  | 19670.00 | 7 | 箱 | 48mL×1瓶/箱，主要成分：荧光染料0.01%,甘醇99.99%，M-68P血细胞分析用。 |
| 73 | FN染色液 |  | 38220.00 | 7 | 箱 | 48mL×1瓶/箱，主要成分：荧光染料0.01%,甘醇99.99% |
| 74 | 质控物 |  | 6500.00 | 10 | 瓶 | 光学法，中值，4.5mL×1，血细胞分析BC-6D质控用 |
| 75 | 超纯化树脂 |  | 12000.00 | 60 | 升 | UPS-1-80L，核级，精混树脂 |
| 76 | RO反渗透膜 |  | 35000.00 | 10 | 支 | UPS-1-80L，500G，HP600 |
| 77 | 预处理滤芯 |  | 1980.00 | 6 | 套 | UPS-1-80L，20寸 |
| 78 | Snibe清洗液 |  | 25900.00 | 70 | 瓶 | 714mL/瓶，主要成分Tris-HCI，缓冲液，吐温20，氯化钠。 |
| 79 | 复合定值质控血清(中值) |  | 1950.00 | 15 | 瓶 | 5mL/瓶，中值 |
| 80 | 复合校准血清(定标液) |  | 390.00 | 3 | 瓶 | 5mL/瓶 |
| 81 | 探头清洗液 |  | 4000.00 | 40 | 瓶 | 50mL/瓶，主要成分：表面活性剂，NaCLO，NaOH |
| 82 | 血脂类校准血清 |  | 660.00 | 2 | 瓶 | 5mL/瓶 |
| 83 | HIALKALT-D清洗液 |  | 4400.00 | 10 | 箱 | 2L/瓶，6瓶/箱，主要成分：NaOH<5%.用于生化仪检测过程中反应体系的清洗。 |
| 84 | 化学发光管路清洗液 |  | 400.00 | 2 | 瓶 | 500mL/瓶 |
| 85 | 抗菌无磷清洗剂 |  | 8600.00 | 20 | 瓶 | 500mL/瓶 |
| 86 | 酸性清洗液 |  | 8600.00 | 20 | 瓶 | 500mL/瓶 |
| 87 | 底物液 |  | 5000.00 | 2 | 盒 | 底物液1：1.5L×1、底物液2：1.5L×1 |
| 88 | 模拟痰液 |  | 300.00 | 1 | 瓶 | 100 mL/瓶。 |
| 89 | 抗酸染色液（萋尼氏法） |  | 400.00 | 1 | 套 | 石碳酸复红溶液500 mL/瓶×1，酸性酒精溶液500mL/瓶×2，亚甲基蓝溶液500 mL/瓶×1 |
| 90 | 抗酸染色液（荧光金胺O法） |  | 400.00 | 1 | 套 | 金胺O染液500 mL/瓶×1，酸性酒精溶液500 mL/瓶×2，复染液500 mL/瓶×1 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，采购人可更换同品规的产品，直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20个工作日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起10个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 2.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人应在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 - ▲3、由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，成交单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格的将取消成交供应商的成交资格。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向采购人指定账户交纳履约保证金。货物验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第 25 项试剂“ β-2微球蛋白 ”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

6分标；预算金额：99.7566万元；最高限价：96.756万元。

| 一、技术要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 250μL带滤芯自动化吸头 |  | 508.00 | 1 | 包 | 10盒/包 |
| 2 | 1.3mL 96孔圆形孔U型底深孔板 |  | 45.00 | 1 | 包 | 2块/包 |
| 3 | 0.2mL 96孔全裙边PCR板 |  | 280.00 | 1 | 盒 | 10块/盒 |
| 4 | SP-100通用耗材包 |  | 9800.00 | 1 | 套 | 20run/套 |
| 5 | 一次性丁腈手套(小号，无粉） |  | 31140.00 | 692 | 盒 | 100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，小号，100只/盒。 |
| 6 | 一次性丁腈手套(中号，无粉） |  | 14175.00 | 315 | 盒 | 100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，中号，100只/盒。 |
| 7 | 一次性丁腈手套(大号，无粉） |  | 9450.00 | 210 | 盒 | 100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，大号，100只/盒。 |
| 8 | 一次性加长丁腈手套(中号） |  | 7100.00 | 142 | 盒 | 100只/盒；M号，30cm，加长型。 |
| 9 | 一次性加长丁腈手套(大号） |  | 7250.00 | 145 | 盒 | 100只/盒；L号，30cm，加长型。 |
| 10 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（6.5） |  | 3500.00 | 28 | 盒 | 6.5#；弯曲麻面无粉，50付（独立包装）/盒。 |
| 11 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（7.0） |  | 5375.00 | 43 | 盒 | 7.0#；弯曲麻面无粉，50付（独立包装）/盒。 |
| 12 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（7.5） |  | 5625.00 | 45 | 盒 | 7.5#；弯曲麻面无粉，50付（独立包装）/盒。 |
| 13 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（8） |  | 2500.00 | 20 | 盒 | 8#；弯曲麻面无粉，50付（独立包装）/盒。 |
| 14 | 无粉乳胶手套（绿色） |  | 2400.00 | 60 | 盒 | 大号；30双/盒。 |
| 15 | 一次性乳胶手套 |  | 2750.00 | 50 | 盒 | 大号；100只/盒。 |
| 16 | 一次性乳胶手套 |  | 3410.00 | 62 | 盒 | 中号；100只/盒。 |
| 17 | 一次性乳胶手套 |  | 2750.00 | 50 | 盒 | 小号；100只/盒。 |
| 18 | 一次性橡胶检查手套（大号） |  | 200.00 | 2 | 盒 | 大号；100只/盒。 |
| 19 | 一次性PE手套 |  | 1250.00 | 250 | 袋 | 100只/袋。 |
| 20 | 5L利器盒 |  | 3150.00 | 450 | 个 | 5L；商品材质：低压高密度聚乙烯。 |
| 21 | 4L利器盒 |  | 4200.00 | 600 | 个 | 4L；商品材质：低压高密度聚乙烯。 |
| 22 | 3L利器盒 |  | 60.00 | 10 | 个 | 3L；商品材质：低压高密度聚乙烯。 |
| 23 | 医疗垃圾袋 |  | 6080.00 | 7600 | 个 | 背心式，黄色，58×75cm，4丝，加厚。 |
| 24 | 医疗垃圾袋 |  | 4300.00 | 8600 | 个 | 45×50cm ，背心式，4丝，加厚。 |
| 25 | 医疗垃圾袋 |  | 1600.00 | 4000 | 个 | 30×28cm；1.5丝、背心式。 |
| 26 | 医疗垃圾袋 |  | 1650.00 | 1100 | 个 | 宽限120cm×长90cm，直筒式，加厚，医疗废物周转箱专用。 |
| 27 | 医疗垃圾袋 |  | 360.00 | 300 | 个 | 80×90cm，加厚。 |
| 28 | 一次性医用外科口罩 |  | 9350.00 | 18700 | 个 | 独立包装，1个/包。 |
| 29 | 医用外科口罩 |  | 1800.00 | 180 | 包 | 10个/包。 |
| 30 | N95口罩 |  | 14525.00 | 2905 | 个 | N95， 30个/盒，10盒/箱。 |
| 31 | 医用防护口罩 |  | 2550.00 | 300 | 盒 | 10只/盒，折叠头戴式，156mm×120mm-4p-蓝色，耳带材质为氨纶弹性材质，有硅胶调节扣，鼻垫为发泡棉。 |
| 32 | 一次性医用帽子 |  | 430.00 | 215 | 包 | 10个/包；机制条形双筋加长。 |
| 33 | 一次性医用帽子 |  | 1100.00 | 2200 | 只 | 1只/袋；A1型、蓝色、独立包装。 |
| 34 | 自动鞋套机用鞋套盒 |  | 8560.00 | 107 | 盒 | 200只/盒；适用于申江SJ-XSK200鞋套机，一次性无纺布，加厚型盒装鞋套。 |
| 35 | 鞋套机鞋套 |  | 200.00 | 2 | 盒 | 200只/盒,塑料盒装鞋套，适用于申江鞋套机（SJ-XSK200C） |
| 36 | 一次性使用医用鞋套 |  | 1000.00 | 40 | 包 | 100只/包；加厚、独立包装。 |
| 37 | 一次性使用手术衣（M码） |  | 3650.00 | 10 | 箱 | 50件/箱；袖口缩紧设计，中号。 |
| 38 | 一次性使用手术衣（L码） |  | 3285.00 | 9 | 箱 | 50件/箱；袖口缩紧设计，大号，50件/箱。 |
| 39 | 一次性手术衣（M号） |  | 1625.00 | 250 | 包 | 中号，独立包装；蓝色，扎袖口，非织造布制成。 |
| 40 | 一次性手术衣（L号） |  | 4400.00 | 550 | 包 | 大号，独立包装；蓝色，扎袖口，非织造布制成。 |
| 41 | 样品盒 |  | 4800.00 | 10 | 箱 | 96个/箱；防水型，9×9纸盒。 |
| 42 | 一次性回缩式采血针 |  | 2700.00 | 2 | 箱 | 针管可完全回缩到采血针回缩套内，0.8×20mm(400套/箱)，配套持针器。 |
| 43 | 一次性擦手纸 |  | 3120.00 | 26 | 箱 | 200mm×200mm，200抽/包，20包/箱。 |
| 44 | 一次性末梢采血器 |  | 3100.00 | 155 | 盒 | 安全锁卡式press2型26G， 主要由钢针(针尖可增加硅油层)、弹簧和塑料件组成，钢针采用06Cr19Ni10制成，弹簧采用碳素弹簧钢丝制成，50支/盒。 |
| 45 | 0.2mL一次性吸管 |  | 400.00 | 2 | 包 | 0.2mL/支 ；管体半透明、亮白，可用于液氮环境，管端可热封，无菌，每支独立包装，灭菌，100支/包。 |
| 46 | 巴氏吸管 |  | 2100.00 | 35 | 包 | 3mL，200支/包，独立无菌包装。 |
| 47 | 一次性塑料吸管 |  | 1050.00 | 30 | 包 | 3mL加长版，100支/包。 |
| 48 | 医疗废物垃圾桶 |  | 1200.00 | 20 | 个 | 30L，参考尺寸：40cm×40cm×60cm、加厚，脚踩即开即盖。 |
| 49 | 医用消毒棉片 |  | 300.00 | 20 | 盒 | 50片/盒；独立包装。 |
| 50 | 医用棉签 |  | 363.00 | 11 | 包 | A1型，通用型，10cm，50支/袋，40袋/包。 |
| 51 | 医用消毒棉签 |  | 10000.00 | 500 | 包 | 12cm，30支/袋，20袋/包。 |
| 52 | 超低温凝胶生物冰袋 |  | 350.00 | 100 | 包 | PE膜，蓄冷凝胶，650g，17cm×12cm×3cm。 |
| 53 | 苯扎氯铵贴 |  | 396.00 | 22 | 盒 | 创口贴，20片/盒，防水型。 |
| 54 | 2mL冻存管 |  | 3420.00 | 95 | 包 | 50支/包；外旋盖，管壁带刻度，可立管。 |
| 55 | 冻存管 |  | 12500.00 | 50 | 包 | 2mL，500个/包，管子和盖子分开，透明可立式。 |
| 56 | 96孔PCR板封口膜 |  | 1520.00 | 4 | 盒 | 100张/盒；PCR荧光膜。 |
| 57 | 一次性真空采血管 |  | 27000.00 | 30 | 箱 | 4mL，1800支/箱，塑料管。 |
| 58 | 一次性真空采血管（抗凝管） |  | 3800.00 | 4 | 件 | 2mL/支，含K2EDTA，1800支/件，塑料管。 |
| 59 | EP管 |  | 225.00 | 5 | 包 | 1000只/包；1.5mL/支。 |
| 60 | 荧光定量8联排管（带平盖） |  | 18500.00 | 37 | 盒 | 125套/盒；0.2mL，无核酸酶，无菌。 |
| 61 | 快速法过滤模块(滤芯) |  | 16000.00 | 1 | 包 | 10tests/包。 |
| 62 | 黄色医疗废弃物封口扎带 |  | 420.00 | 1400 | 个 | 0.3×20cm。 |
| 63 | 一次性使用医用靴套 |  | 6000.00 | 1000 | 双 | 无纺布。 |
| 64 | 50mL离心管 |  | 160.00 | 2 | 包 | 100个/包，锥形底，拧盖。 |
| 65 | 50mL离心管 |  | 500.00 | 1 | 箱 | 25支/袋，500支/箱。 |
| 66 | 纸质冻存盒 |  | 8000.00 | 1000 | 个 | 81格，防水盒盖。 |
| 67 | 一次性输液管 |  | 48.00 | 4 | 包 | 6#，25付/包。 |
| 68 | 一次性使用静脉输液针 |  | 40.00 | 2 | 包 | 5.5# 、50套/包。 |
| 69 | 一次性吸痰管 |  | 100.00 | 2 | 包 | 50付/包。 |
| 70 | 一次性吸氧管 |  | 150.00 | 100 | 条 | 1.6m，1条/包，400支/件。 |
| 71 | 一次性枕套 |  | 1350.00 | 1 | 件 | 50×70cm，800个/件。 |
| 72 | 灭菌纱布片 |  | 1750.00 | 50 | 盒 | 灭菌级，5cm×7cm-8P，30袋/盒。 |
| 73 | 一次性采血垫巾 |  | 3060.00 | 6 | 箱 | 100张×30袋/箱。 |
| 74 | 一次性垫巾 |  | 6400.00 | 4 | 件 | 50×50、3800/件。 |
| 75 | 医用胶带透明通气型 |  | 140.00 | 4 | 盒 | 1.2cm×9.1m，24卷/盒。 |
| 76 | 一次性床单 |  | 1400.00 | 2 | 箱 | 400张/箱，200cm×100cm。 |
| 77 | 一次性床单 |  | 1740.00 | 3 | 箱 | 300张/箱，150cm×80cm。 |
| 78 | 一次性使用无菌注射器 |  | 140.00 | 2 | 盒 | 20mL，带针，100支/盒。 |
| 79 | 一次性使用无菌注射器 |  | 240.00 | 2 | 盒 | 50mL，带针，100支/盒。 |
| 80 | 一次性注射器 |  | 580.00 | 1 | 箱 | 10mL，1200支/箱。 |
| 81 | 一次性注射器 |  | 4500.00 | 6 | 箱 | 2.5mL、5.5#、2400支/箱。 |
| 82 | 一次性注射器 |  | 750.00 | 1 | 箱 | 2.5mL、蓝色6#、2400支/箱。 |
| 83 | 一次性注射器 |  | 600.00 | 1 | 箱 | 5mL、黑色7#、1800支/箱。 |
| 84 | 一次性点连式止血带 |  | 16000.00 | 10 | 箱 | 3000条/箱。 |
| 85 | 回缩式采血针 |  | 3000.00 | 5 | 箱 | 0.55×19RWLB×400套/箱。 |
| 86 | 回缩式采血针 |  | 21000.00 | 15 | 箱 | 0.8×19RWLB×400套/箱。 |
| 87 | 医用一次性袖套 |  | 280.00 | 10 | 包 | 20副/包。 |
| 88 | 医用凡士林 |  | 30.00 | 2 | 瓶 | 500mL/瓶。 |
| 89 | 一次性使用女拭子 |  | 16500.00 | 22 | 箱 | 2000支/箱。 |
| 90 | 消毒湿巾 |  | 1000.00 | 50 | 包 | 100片/包。 |
| 91 | 一次性吸头 |  | 9300.00 | 3 | 箱 | 3840个/箱（40×96个）。 |
| 92 | 单孔反应杯 |  | 12500.00 | 50 | 盒 | 546个/盒。 |
| 93 | 一次性塑料培养皿 |  | 740.00 | 2 | 箱 | 90mm，10只/包，500只/箱。 |
| 94 | 载玻片(不磨砂） |  | 1440.00 | 4 | 箱 | 76mm×26mm。 |
| 95 | 200μL 黄色吸头 |  | 5000.00 | 50 | 袋 | 200μL、1000/袋。 |
| 96 | 一次性细胞培养板 (纸塑袋装) |  | 4500.00 | 3 | 箱 | 24孔/块，1块/袋，200块/箱；标准型，表面处理，灭菌。 |
| 97 | 一次性细胞培养瓶(标准型) |  | 1000.00 | 1 | 箱 | 25.0cm2，50mL，10只/袋，200只/箱；标准型，灭菌，瓶盖密封，无透气孔。 |
| 98 | 一次性细胞培养瓶(标准型) |  | 1000.00 | 1 | 箱 | 75.0cm2,250mL；5只/袋，100只/箱；标准型，灭菌，瓶盖密封，无透气孔。 |
| 99 | 15mL圆锥底离心管 |  | 3000.00 | 4 | 箱 | 15mL/支，25支/架，500支/箱；锥形底，RCF12000xg,密封盖，袋装，灭菌。 |
| 100 | 50mL圆锥底离心管 |  | 5250.00 | 7 | 箱 | 50mL/支，25支/架，500支/箱；锥形底，密封盖，带泡沫底座，袋装，灭菌。 |
| 101 | 一次性移液管 |  | 1250.00 | 5 | 箱 | 10mL/支，1支/包,200支/箱；刻度1/10,橙色色环,灭菌，非大口。 |
| 102 | 一次性移液管 |  | 500.00 | 2 | 箱 | 5mL/支，1支/包,200支/箱；刻度1/10,蓝色色环,灭菌。 |
| 103 | 一次性针头过滤器 |  | 1750.00 | 7 | 盒 | 1个/包，100个/盒，0.45µm,13mm；单个独立包装，PES 聚醚砜膜，绿色包边，灭菌。 |
| 104 | 一次性针头过滤器 |  | 1000.00 | 4 | 盒 | 1个/包，100个/盒，0.22µm,13mm；单个独立包装，PES 聚醚砜膜，绿色包边，灭菌。 |
| 105 | 一次性针头过滤器 |  | 1000.00 | 4 | 盒 | 1个/包，45个/盒0.45µm，30mm；单个独立包装，PES 聚醚砜膜，绿色包边，灭菌。 |
| 106 | 玻璃珠 |  | 100.00 | 1 | 公斤 | 直径3mm；震荡粪便悬液用，小颗，散装。 |
| 107 | 病毒采样管 |  | 25200.00 | 180 | 盒 | 10mL，非灭活型，用于人鼻咽部病毒样本的采集、保存和运送。20支/盒，管子与拭子分开配置，配置成1比1，管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度。管体透明，可视度好。内含3.5mL病毒保存液。保存液应当带有易于观察、辨识的颜色（如粉红色），并保持一定的流动性，方便取样。 |
| 108 | 厌氧产气剂 |  | 7200.00 | 30 | 袋 | 10包/袋，2.5L，适用于盒式培养容器。 |
| 109 | 微需氧产气袋 |  | 1150.00 | 5 | 袋 | 2.5L，10包/袋。 |
| 110 | 一次性接种环 |  | 11400.00 | 30 | 箱 | 1μL，20支/包，80包/箱。 |
| 111 | 瓷珠菌种保存试管（瓷珠法） |  | 9000.00 | 20 | 盒 | 50支/盒。 |
| 112 | 121℃灭菌指示卡 |  | 600.00 | 30 | 盒 | 200片/盒。 |
| 113 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 80.00 | 4 | 盒 | 200片/盒；134℃化学指示卡。 |
| 114 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 |  | 1470.00 | 21 | 卷 | 2.4cm×55m。 |
| 115 | 1200μL加长型吸头（带滤芯） |  | 6250.00 | 50 | 盒 | 96支/盒，eppendorf移液枪适用。带滤芯。 |
| 116 | 测氯试纸 |  | 45.00 | 1 | 包 | 指示范围50-2000mg/L，5盒/包。 |
| 117 | 1.5mL离心管 |  | 1140.00 | 6 | 包 | 1.5 mL，无色透明，1000个/包，无核酸酶，无菌。 |
| 118 | 眼科镊子 |  | 190.00 | 5 | 把 | 14cm，直尖头。 |
| 119 | 1000μL盒装吸头 |  | 3060.00 | 51 | 盒 | 1000μL，无RNase，96支/盒，50盒/件。 |
| 120 | 200µl带滤芯吸头（无菌） |  | 600.00 | 10 | 盒 | 200µl，无RNase，96支/盒。 |
| 121 | 15mL离心管 |  | 1400.00 | 20 | 包 | 15mL，50只/包，带底架，无菌。 |
| 122 | 哥伦比亚血平皿 |  | 1300.00 | 10 | 盒 | 20个/盒，直径90mm。 |
| 123 | B类感染性物质运输箱 |  | 10000.00 | 40 | 个 | - 1.运输箱用途：感染性物质B类（UN3373)运输； - 2.主要组成：每个箱子包含：外纸箱1个、内泡沫箱1个、内方形纸盒1个、内塑料袋1个、UN3373标签1个，其中外纸箱尺寸约345×345×285mm，内塑料袋约150×230mm； - 3.检测合格证书1份，效期不少于10个月； - 4.跌落试验、吸水性试验、堆码试验、密封性试验等检测结果符合ICAO《危险品安全航空运输技术细则》和IATA《危险品规则》要求。 |
| 124 | A类感染性物质运输箱 |  | 15200.00 | 38 | 个 | - 1.运输箱用途：感染性物质B类（UN2814)运输； - 2.主要组成：每个箱子包含：外纸箱1个、内泡沫箱1个、内桶1个、UN2814标签1个，其中外纸箱尺寸约345×345×285mm； - 3.检测合格证书每个箱子1份，效期不少于10个月； - 4.跌落试验、吸水性试验、堆码试验、密封性试验等检测结果符合ICAO《危险品安全航空运输技术细则》和IATA《危险品规则》要求。 |
| 125 | B-D测试包 |  | 840.00 | 21 | 盒 | 112mm×127mm。 |
| 126 | 医用消毒棉签 |  | 2800.00 | 2 | 箱 | 12cm，60000支/箱。 |
| 127 | 一次性真空采血针 |  | 17000.00 | 20 | 箱 | 7#，2400支/箱。 |
| 128 | 弱碱性皮肤粘膜清洗消毒剂（犬伤净） |  | 16200.00 | 180 | 袋 | 250mL/袋 |
| 129 | 一次性医用帽子 |  | 1800.00 | 300 | 包 | 无纺布，10个/包。 |
| 130 | 尖头手术剪 |  | 800.00 | 8 | 盒 | 18cm，10把/ 盒 |
| 131 | 镊子 |  | 400.00 | 20 | 把 | 20cm，不锈钢，有齿。 |
| 132 | pH试纸（精密） |  | 20.00 | 5 | 本 | pH(5.5-9.0) |
| 133 | 无菌水样采集袋（含硫代硫酸钠） |  | 500.00 | 1 | 包 | 10个/包，含硫代硫酸钠，无菌。 |
| 134 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 |  | 680.00 | 4 | 包 | 20mm×80mm，840片/包，不干胶式。 |
| 135 | 过氧化氢灭菌指示卡 |  | 600.00 | 4 | 盒 | 200片/盒 |
| 136 | 有效氯检测试纸 |  | 600.00 | 4 | 盒 | 100条/盒，检测范围0-5000mg/L。 |
| 137 | 一次性医用防护服 |  | 36000.00 | 900 | 件 | 连身式，不连脚，M码。 |
| 138 | 一次性医用防护服 |  | 16000.00 | 400 | 件 | 连身式，不连脚，L码。 |
| 139 | 一次性医用防护服 |  | 14000.00 | 350 | 件 | 连身式，不连脚，XL码。 |
| 140 | 医用绷带 |  | 20.00 | 4 | 包 | 脱脂棉纱制 |
| 141 | 一次性无纺布鞋套 |  | 320.00 | 20 | 包 | 100只/包，加厚，双皮筋束口，底部防滑纹。 |
| 142 | 马林杯 |  | 4000.00 | 50 | 个 | 2L |
| 143 | 无菌水样采集袋 |  | 100000.00 | 200 | 箱 | 500mL/只（含0.4mg硫代硫酸钠），包装：10只/袋，10袋/箱。 |
| 144 | 医疗垃圾袋 |  | 1500.00 | 1500 | 个 | 76×90cm，黄色，背心式，4丝，加厚。 |
| 145 | 96孔PCR板半裙边 |  | 2400.00 | 20 | 包 | 透明半裙边，平面，黑色印字，10块/包，0.2mL，普通PCR板。 |
| 146 | 一次性大便采样管 |  | 3600.00 | 1200 | 个 | 25mL/个，包含便签纸。 |
| 147 | 超声分散专用试管 |  | 700.00 | 1 | 箱 | 配套用于细菌超声分散计数仪，5mL/支，400支/箱。 |
| 148 | 痰瓶 |  | 450.00 | 1 | 件 | 25mL，650个/件。 |
| 149 | 一次性接种环 |  | 3850.00 | 10 | 箱 | 10µL/支，20支/包，100包/箱。 |
| 150 | 10微升一次性接种环 |  | 1750.00 | 5 | 箱 | 20支/包，100包/箱。 |
| 151 | 一次性灭菌平皿 |  | 8100.00 | 15 | 箱 | 直径70mm，600个/箱。 |
| 152 | 胰蛋白胨 |  | 500.00 | 5 | 瓶 | 500g/瓶。 |
| 153 | 氧化酶试纸 |  | 200.00 | 2 | 盒 | 10测试/盒。 |
| 154 | 高压灭菌袋 |  | 600.00 | 200 | 个 | 红色复合PP材质，61×81cm，可耐135℃高温。 |
| 155 | 玻璃防雾剂 |  | 140.00 | 4 | 瓶 | 罐装喷雾，水性树脂配方，200mL/瓶。 |
| 156 | 防护面屏 |  | 2500.00 | 500 | 个 | PET镜片，双面防雾，1个/袋。 |
| 157 | 实验鞋 |  | 1600.00 | 40 | 双 | 防滑防静电，帆布鞋，橡胶底，包鞋头。 |
| 158 | 医用敷贴 |  | 20.00 | 40 | 片 | 6cm×7cm，独立包装。 |
| 159 | 医用纱布棉垫 |  | 300.00 | 50 | 片 | 30cm×40cm，独立包装，医用灭菌。 |
| 160 | 医用纱布棉垫 |  | 750.00 | 50 | 片 | 60cm×80cm，独立包装，医用灭菌。 |
| 161 | 化学品泄露处置包 |  | 2880.00 | 6 | 包 | 配备吸附条、吸附棉片、吸附剂、防护眼罩、防护手套、废物处理袋及捆扎条。 |
| 162 | 医用担架 |  | 1200.00 | 2 | 个 | 186cm×42cm，铲式担架，硬质铝合金可折叠，防滑材质。 |
| 163 | 压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂 |  | 2800.00 | 2 | 盒 | 适用于快速生物阅读器，采用嗜热脂肪杆菌芽孢检测，用于121℃下排气和132℃预真空压力蒸汽灭菌效果监测。 |
| 164 | 诱蚊灯 |  | 12000.00 | 40 | 个 | 用于野外蚊蝇的监测、捕捉；紫外灯管可有效引诱蚊虫的采集、储存，商品包括捕蚊器、防雨罩和储蚊沙袋。 |
| 165 | 鼻咽拭子 |  | 2400.00 | 3 | 箱 | 1000支/箱，拭子长度≥15cm，拭子头为尼龙材质。 |
| 166 | 喷壶 |  | 100.00 | 5 | 个 | 2L容量 |
| 167 | 一次性储液瓶 |  | 300.00 | 1 | 箱 | 250mL/个，24个/箱，瓶盖，无菌，无内毒素，耐酸，耐高温。 |
| 168 | 一次性针头过滤器 |  | 900.00 | 3 | 盒 | 1个/包，45个/盒0.22μm,30mm；单个独立包装，PES 聚醚砜膜，灭菌。 |
| 169 | 手术剪 |  | 150.00 | 10 | 把 | 16cm，直圆 |
| 170 | 眼科剪 |  | 150.00 | 10 | 把 | 10cm，直圆 |
| 171 | 眼科剪 |  | 150.00 | 10 | 把 | 10cm，直尖 |
| 172 | 双圈定性滤纸 |  | 40.00 | 2 | 盒 | 直径150mm，100张/盒 |
| 173 | 药勺 |  | 100.00 | 20 | 把 | 不锈钢，单头，16cm |
| 174 | 10mL 离心管 |  | 1625.00 | 25 | 包 | 螺旋口圆底，200支/包 |
| 175 | 医用棉签 |  | 300.00 | 100 | 包 | 20cm/支，10只/包 |
| 176 | 润滑剂 |  | 1200.00 | 60 | 瓶 | 100mL/瓶。 |
| 177 | 真空采血管 |  | 7400.00 | 7400 | 支 | 5ml/支，灰色，含氟化钠/EDTAK2，用于血糖，糖耐量、红细胞电泳、抗碱血红蛋白、糖溶血和乳酸盐等项目检査的血样采集。 |
| 178 | 一次性加长丁腈手套(小号） |  | 2500.00 | 50 | 盒 | 100只/盒；S号，30cm，加长型。 |
| 179 | 90mm一次性灭菌平皿 |  | 3000.00 | 6 | 箱 | 直径90mm，500个/箱，皿侧的齿环设计，方便握取与操作，盖上的环形突起与底部良好适配，确保培养皿叠放稳定。 |
| 180 | 涂布棒L型 |  | 450.00 | 300 | 个 | 一次性无菌细胞推刮器，独立灭菌包装，塑料。 |
| 181 | 一次性采样拭子 |  | 5390.00 | 5 | 箱 | 1000支/箱，棉签头，拭子为独立包装，灭菌 |
| 182 | 超低温冰箱冻存钢架 |  | 19200.00 | 64 | 个 | SUS304材质，大小约：宽14cm×高29cm×深56cm。 |
| 183 | 酒精瓶喷头 |  | 60.00 | 30 | 个 | 合适瓶口外径为2.5cm，喷头外径为3cm。 |
| 184 | 紫外线强度指示卡 |  | 150.00 | 1 | 盒 | 100片/盒，适用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测。 |
| 185 | 塑料冻存盒 |  | 1500.00 | 150 | 个 | 10格，长×宽×高75mm×26mm×51mm，适用于2mL冻存管。 |
| 186 | 1.5mL离心管 |  | 250.00 | 5 | 包 | 尖底，1000个/包 |
| 187 | 10mL枪头 |  | 5000.00 | 10 | 包 | 100/包 |
| 188 | 35mL离心管 |  | 6000.00 | 30 | 包 | 螺纹，尖底，PP，100个/包 |
| 189 | 50mL离心管试管架 |  | 1800.00 | 60 | 个 | 蓝色，组装型，可装50mL离心管，孔位3×7个，尺寸约：25×11×7cm(长×宽×高)，单孔约：3×3cm |
| 190 | 聚丙烯锥形管 |  | 1400.00 | 10 | 包 | 11mL/支，50支/包，圆锥底，高度约：11cm，壁厚约：1.1mm，开口内径14.2mm，开口外径16.4mm |
| 191 | 一次性真空采血管 |  | 800.00 | 10 | 组 | 100支/组；2mL玻璃管，含K2EDTA |
| 192 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 |  | 1500.00 | 1 | 盒 | 50支/盒。 |
| 193 | 一次性使用真空采血管 |  | 800.00 | 10 | 组 | 100支/组；2mL玻璃管，含枸橼酸钠（9：1）。 |
| 194 | 尼龙绢 |  | 20.00 | 5 | 米 | 200目优质尼龙丝；用于高密度过滤。 |
| 195 | 动物标识笔 |  | 500.00 | 20 | 支 | 红/蓝/黑色；专用于标记大小鼠标记。 |
| 196 | 96 孔培养板 |  | 30.00 | 10 | 个 | 平底，独立袋装，灭菌。 |
| 197 | 96孔白色酶标板 |  | 100.00 | 20 | 个 | 独立袋装，灭菌。 |
| 198 | 2mL冻存管盒 |  | 2000.00 | 100 | 个 | 9×9，81格/个，全塑料冻存管盒，冻存盒上标记格栅和序号；可在 -196℃ 至+121℃ 温度范围内使用。可容纳2mL冻存管。 |
| 199 | 2mL离心管防爆夹 |  | 720.00 | 20 | 袋 | 50个/袋 |
| 200 | 医用检查垫 |  | 2000.00 | 100 | 包 | C型，50*60cm，非织造布表层+吸收层+防漏膜，灭菌级，10片/包。 |
| 201 | 喷壶头 |  | 175.00 | 50 | 个 | 500mL酒精瓶通用喷头 |
| 202 | 200μL 阔口移液枪头（无滤芯） |  | 1500.00 | 50 | 盒 | 96支/盒，200uL宽嘴盒装灭菌透明吸头 |
| 203 | 250μL带滤芯自动化吸头 |  | 40640.00 | 80 | 包 | 10盒/包 |
| 204 | 1.3mL 96孔圆形孔U型底深孔板 |  | 9000.00 | 200 | 包 | 2块/包 |
| 205 | 0.2mL全裙边透明PCR板 |  | 14000.00 | 5 | 箱 | 1.规格：10盒/箱（10块/盒） 2.全裙边，透明，0.2mL96孔PCR板 |
| 206 | 50mL一次性透明加样槽 |  | 835.00 | 5 | 包 | 50mL，透明，20个/包 |
| 207 | 200ul无菌透明滤芯低吸附吸头 |  | 6228.00 | 6 | 箱 | 1.规格：96支/盒，24盒/箱 2.带滤芯吸头，无菌包装，透明吸头。 3.加长型，低吸附。 4.吸取量：1-200ul |
| 208 | 500ul无菌透明滤芯低吸附吸头 |  | 6228.00 | 6 | 箱 | 1.规格：96支/盒，24盒/箱 2.带滤芯吸头，无菌包装，透明吸头。 3.加长型，低吸附。 4.吸取量：1-500ul |
| 209 | 1L利器盒 |  | 1250.00 | 250 | 个 | 1L；商品材质：低压高密度聚乙烯。 |
| 210 | 百消净牌消毒片 |  | 1100.00 | 110 | 瓶 | 100g/瓶。 |
| 211 | 75%医用酒精 |  | 5000.00 | 1000 | 瓶 | 500mL/瓶。 |
| 212 | 84消毒液 |  | 129.00 | 43 | 瓶 | 500mL/瓶，30瓶/箱。 |
| 213 | 消毒酒精 |  | 200.00 | 50 | 瓶 | 100mL/瓶；喷雾剂，外用，酒精浓度75%。 |
| 214 | 免洗消毒洗手液 |  | 300.00 | 10 | 瓶 | 500mL/瓶；凝胶型。 |
| 215 | 医用碘伏 |  | 730.00 | 73 | 瓶 | 100mL/瓶，碘伏消毒液。 |
| 216 | 皮肤消毒液 |  | 250.00 | 25 | 瓶 | 50mL/瓶；喷雾型。 |
| 217 | 皮肤消毒液 |  | 525.00 | 35 | 瓶 | 免洗手型，500mL/瓶。 |
| 218 | 次氯酸钠 |  | 15.00 | 1 | 瓶 | 500mL/瓶；分析纯。 |
| 219 | 碘皮肤消毒液 |  | 20.00 | 5 | 瓶 | 60mL/瓶、广口翻盖。 |
| 220 | 75%乙醇消毒液 |  | 1350.00 | 3 | 箱 | 60mL/瓶；240瓶/箱，翻盖。 |
| 221 | 医用软皂 |  | 320.00 | 20 | 瓶 | 500g/瓶。 |
| 222 | 医用物表消毒湿巾 |  | 1500.00 | 100 | 包 | 复合双链季铵盐化合物，含量0.8%-0.22%（W/W），40片/包。 |
| 223 | 碘伏棉签 |  | 100.00 | 10 | 盒 | 脱脂棉头，棉签内含碘伏消毒液，每支独立包装，50支/盒。 |
| 224 | 复合碘皮肤消毒液 |  | 1440.00 | 4 | 箱 | 65mL/瓶；120瓶/箱，翻盖。 |
| 225 | 医用氧气（含瓶） |  | 6400.00 | 4 | 瓶 | 40L，检测＋充气。 |
| 226 | 手消毒液 |  | 1200.00 | 2 | 箱 | 250mL/瓶，40瓶/箱。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，采购人可更换同品规的产品，直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20个工作日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起10个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 2.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人应在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 - ▲3、由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，成交单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格的将取消成交供应商的成交资格。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向采购人指定账户交纳履约保证金。货物验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第 143 项试剂“ 无菌水样采集袋 ”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

7分标；预算金额：65.8738万元；最高限价：65.4518万元。

| 一、技术要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 分项最高限价 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 尿中碘检测配套试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度法） |  | 45000.00 | 50 | 盒 | 规格：100T，碘浓度范围0～300μg/L；送货时有效期≥5个月。 |
| 2 | 尿中碘检测配套试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度法） |  | 4500.00 | 5 | 盒 | 规格：100T，碘浓度范围300～1200μg/L；送货时有效期≥5个月。 |
| 3 | 生活饮用水中碘化物检测试剂盒（硫酸铈催化分光光度法） |  | 2700.00 | 3 | 盒 | 规格：120样/份，碘浓度范围0～20μg/L；送货时有效期≥5个月。 |
| 4 | 生活饮用水中碘化物检测试剂盒（硫酸铈催化分光光度法） |  | 2700.00 | 3 | 盒 | 规格：120样/份，碘浓度范围0～200μg/L)；有送货时有效期≥5个月。 |
| 5 | 酒精灯三脚架 |  | 60.00 | 10 | 个 | 内径9厘米，高15厘米。 |
| 6 | 不锈钢碗 |  | 50.00 | 10 | 个 | 配套内径9厘米，高15厘米酒精灯三脚架使用 |
| 7 | 酒精灯 |  | 150.00 | 10 | 个 | 250mL |
| 8 | 粉碎机刀片 |  | 90.00 | 5 | 套 | 19cm，d孔12mm |
| 9 | 不锈钢方盘 |  | 1800.00 | 30 | 个 | 60×40×4.5cm |
| 10 | 不锈钢盆 |  | 600.00 | 10 | 个 | 内长×内宽50×30，高6.5cm |
| 11 | 气体防护全面罩 |  | 5000.00 | 5 | 套 | 6800+6003滤毒盒 |
| 12 | 防护式面屏 |  | 2500.00 | 50 | 个 | 连头款式面罩 |
| 13 | 防护头罩 |  | 100.00 | 1 | 袋 | 白色(100只装) |
| 14 | 定量滤纸 |  | 120.00 | 2 | 盒 | 15cm，中速，定量滤纸，100张/盒 |
| 15 | 定量滤纸 |  | 120.00 | 2 | 盒 | 12.5cm，中速，定量滤纸，100张/盒 |
| 16 | 氨水 |  | 200.00 | 10 | 瓶 | 分析纯，500mL |
| 17 | 塑料滴管 |  | 60.00 | 2 | 包 | 3mL（100支/包） |
| 18 | 塑料滴管 |  | 80.00 | 2 | 包 | 5mL（100支/包） |
| 19 | 分液漏斗架 |  | 60.00 | 1 | 个 | 木质可升降，双柱，4孔，有开口，250mL |
| 20 | 甘油（丙三醇） |  | 520.00 | 20 | 瓶 | 500mL/瓶。 |
| 21 | 载玻片 |  | 260.00 | 10 | 盒 | 单面磨砂。 |
| 22 | 姬姆萨染色液 |  | 12000.00 | 40 | 盒 | 100mL/4×250mL。 |
| 23 | 高级油镜油 |  | 1400.00 | 5 | 盒 | 4×20mL/盒。 |
| 24 | 超净高级封片胶 |  | 1400.00 | 5 | 盒 | 100mL/盒。 |
| 25 | 盖玻片 |  | 500.00 | 5 | 盒 | 24×50mm，大盒装（100片×10盒），玻片面清洁透亮无油渍。 |
| 26 | 75%乙醇 |  | 225.00 | 5 | 瓶 | 分析纯，2500mL/瓶。 |
| 27 | 95%乙醇 |  | 110.00 | 2 | 瓶 | 分析纯，2500mL/瓶。 |
| 28 | 磷酸二氢钾 |  | 32.00 | 1 | 瓶 | 分析纯，500g/瓶。 |
| 29 | 磷酸氢二钠 |  | 20.00 | 1 | 瓶 | 优级纯，500g/瓶。 |
| 30 | 柠檬酸钠 |  | 20.00 | 1 | 瓶 | 100g/瓶。 |
| 31 | 干冰 |  | 1500.00 | 10 | 件 | 带盒子，10kg/件。 |
| 32 | 氯化钠 |  | 15.00 | 1 | 瓶 | 优级纯，500g/瓶。 |
| 33 | 生理盐水 |  | 140.00 | 70 | 瓶 | 500mL/瓶。 |
| 34 | pH标准缓冲溶液 |  | 100.00 | 4 | 瓶 | pH=6.86±0.02（25℃），500mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%，有标准证书；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 35 | pH标准缓冲溶液 |  | 100.00 | 4 | 瓶 | pH=9.18±0.02（25℃），500mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%，有标准证书；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 36 | pH标准缓冲溶液 |  | 100.00 | 4 | 瓶 | pH=4.01±0.02（25℃），500mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%，有标准证书；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 37 | 高锰酸钾标准溶液 |  | 560.00 | 4 | 瓶 | 500mL/瓶；c(1/5KMnO4)=0.100mol/L。送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 38 | 高锰酸钾标准溶液 |  | 130.00 | 1 | 瓶 | 0.1000mol/L，1L/瓶。 |
| 39 | 水中二氧化硅标准溶液 |  | 180.00 | 3 | 瓶 | 100μg/mL，50mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 40 | 浊度标准 |  | 340.00 | 2 | 瓶 | 500NTU，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 41 | 氨氮标准 |  | 120.00 | 2 | 瓶 | 20mL/瓶，1000ug/mL，有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 42 | 草酸钠标准 |  | 400.00 | 2 | 瓶 | 0.100mol/L，500mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 43 | 硫化物标准 |  | 500.00 | 2 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；10mL/支；有效期不少于总有效期的70%。 |
| 44 | 色度溶液标准物质 |  | 290.00 | 2 | 瓶 | 有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 45 | 盐酸标准溶液 |  | 120.00 | 1 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产（GBW/GBW(E)）；或经国家标准委员会授权（GSB），1L/瓶，0.5mol/L左右，货物送达时剩余有效期≥8个月。 |
| 46 | 氢氧化钠标准溶液 |  | 90.00 | 1 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；1L/瓶；0.5mol/L左右；货物送达时剩余有效期≥8个月。 |
| 47 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准物质 |  | 140.00 | 2 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；20mL/支；0.05mol/L；货物送达时剩余有效期≥8个月。 |
| 48 | 水硬度标准物质 |  | 70.00 | 1 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；20mL/支；4500mg/L；货物送达时剩余有效期≥8个月。 |
| 49 | 氨溶液 |  | 100.00 | 2 | 支 | 经国家标准委员会授权（GSB）；20mL/支；500mg/L；货物送达时剩余有效期≥24个月。 |
| 50 | 硼单元素溶液标准 |  | 120.00 | 1 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；60mL/瓶；100mg/L；货物送达时剩余有效期≥15个月。 |
| 51 | 甲醇中22种TVOC混合标准溶液 |  | 1200.00 | 2 | 支 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；2mL/支；1000mg/L(正已烷、乙酸乙酯、三氯甲烷、苯、四氯化碳、环已烷、正庚烷、三氯乙烯、甲基环已烷、甲苯、正辛烷、四氯乙烯、乙酸丁酯、氯苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正壬烷、1，4二氯苯、正十六烷），送货时有效期≥8个月。 |
| 52 | 甲醇中5种苯系物溶液标准物质 |  | 864.00 | 3 | 支 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；2mL/支；1200mg/L；货物送达时剩余有效期≥8个月。 |
| 53 | 阴离子表面活性剂溶液（十二烷基苯磺酸钠计） |  | 230.00 | 2 | 支 | 1000mg/L，15mL/支，最新定值；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 54 | 水中甲醛溶液标准物质 |  | 270.00 | 3 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；2mL/支；10μg/mL左右；货物送达时剩余有效期≥15个月。 |
| 55 | 水中铵离子成分分析标准物质 |  | 100.00 | 1 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；60mL/瓶；1000mg/L ；货物送达时剩余有效期≥8个月。 |
| 56 | 亚硝酸盐氮溶液 |  | 120.00 | 2 | 瓶 | 200μg/mL，50mL/瓶（以N计），送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 57 | 二氧化硫溶液 |  | 160.00 | 2 | 支 | 经国家标准委员会授权（GSB）；20mL/支；100mg/L；货物送达时剩余有效期≥15个月。 |
| 58 | 水中氰成分分析标准物质 |  | 450.00 | 3 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；40mL/瓶；50.0mg/L；有效期不少于总有效期的70%。 |
| 59 | 水中NO3-标准溶液 |  | 120.00 | 2 | 支 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；20mL/支；1000mg/L；货物送达时剩余有效期≥24个月。 |
| 60 | 水中酚标准物质 |  | 200.00 | 2 | 支 | 500mg/L，20mL/支，最新定值；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 61 | 磷标准溶液 |  | 210.00 | 3 | 瓶 | 经国家标准委员会授权（GSB）；50mL/瓶；1000μg/mL；货物送达时剩余有效期≥15个月。 |
| 62 | 水中溴酸盐 |  | 180.00 | 2 | 瓶 | 1000μg/mL，20mL/瓶。有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 63 | 铬（六价） |  | 120.00 | 2 | 支 | 20mL/支，1000μg/mL，有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 64 | 铝单元素溶液标准物质 |  | 300.00 | 2 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；50mL/瓶；100μg/mL；有效期不少于总有效期的70%。 |
| 65 | 磷酸 |  | 120.00 | 4 | 瓶 | 分析纯，500mL/瓶。 |
| 66 | 水中二氯乙酸,三氯乙酸混合溶液标准物质 |  | 600.00 | 2 | 支 | 2mL/支，100μg/mL,送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 67 | 尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒（国标法） |  | 1550.00 | 2 | 盒 | 100T(0-300μg/L)。 |
| 68 | 硫代硫酸钠容量分析用标准物质 |  | 1720.00 | 43 | 支 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；20mL/支；0.1mol/L左右；送货时有效期≥15个月。 |
| 69 | 水中高氯酸根溶液标准物质 |  | 200.00 | 2 | 支 | 20mL/支，100μg/mL；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 70 | 氟化物溶液 |  | 180.00 | 3 | 支 | 20mL/支，500μg/mL，最新定值；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 71 | 硝酸盐氮溶液 |  | 300.00 | 5 | 支 | 500μg/mL，20mL/支，最新定值；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 72 | 硫酸盐溶液 |  | 180.00 | 3 | 支 | 20mL/支，500μg/mL，最新定值；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 73 | 氯化物溶液 |  | 180.00 | 3 | 支 | 20mL/支，500μg/mL，最新定值；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 74 | 三氯甲烷 |  | 200.00 | 5 | 瓶 | 500mL/瓶，分析纯。 |
| 75 | 总磷试剂包 |  | 800.00 | 2 | 套 | 100个/套。 |
| 76 | 总氮试剂包 |  | 800.00 | 2 | 套 | 100个/套。 |
| 77 | 总氰化物试剂包 |  | 800.00 | 2 | 套 | 100个/套。 |
| 78 | 在线蒸馏氨氮试剂包 |  | 1460.00 | 2 | 套 | 100个/套。 |
| 79 | 尿素试剂包 |  | 1400.00 | 2 | 套 | 100个/套。 |
| 80 | 无水乙醇 |  | 140.00 | 14 | 瓶 | 分析纯，500mL/瓶。 |
| 81 | 无水乙醇 |  | 1700.00 | 20 | 桶 | 分析纯，2500mL/桶。 |
| 82 | 百菌清 |  | 270.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 83 | 乐果 |  | 400.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 84 | 灭线磷 |  | 280.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 85 | 乙酰甲胺磷 |  | 280.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 86 | 甲拌磷 |  | 240.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 87 | 甲拌磷砜 |  | 260.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 88 | α-硫丹 |  | 270.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 89 | β-硫丹 |  | 270.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 90 | 硫丹硫酸盐 |  | 270.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 91 | 水胺硫磷 |  | 360.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 92 | 甲胺磷 |  | 280.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 93 | 腐霉利 |  | 240.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 94 | 三唑磷 |  | 240.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 95 | 五氯硝基苯 |  | 260.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 96 | 氧化乐果 |  | 280.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 97 | 毒死蜱 |  | 360.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 98 | 腈菌唑 |  | 280.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 99 | 氰化物标准物质 |  | 100.00 | 1 | 瓶 | 参考规格：中国计量科学研究院，40mL/瓶，50.0mg/L，通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］，最新定值。 |
| 100 | 甲醇中丙烯腈 |  | 280.00 | 1 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］，1000μg/mL，1.2mL/瓶。 |
| 101 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准 |  | 600.00 | 3 | 支 | 5.00mg/L，0.20mg/L，1mL/支，有效期大于12个月。 |
| 102 | 氯氟氰菊酯 |  | 280.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 103 | 三唑酮 |  | 280.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 104 | 八氟萘标准品 |  | 80.00 | 1 | 瓶 | 气-质用八氟萘/异辛烷溶液标准物质，通过国家计量管理部门批准生产的有证标准物质［GBW/GBW(E)］；送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 105 | 六氯苯标准品 |  | 110.00 | 1 | 瓶 | 气-质用六氯苯/异辛烷溶液标准物质，通过国家计量管理部门批准生产的有证标准物质［GBW/GBW(E)］；送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 106 | 硫代硫酸钠标准溶液 |  | 120.00 | 1 | 瓶 | 0.1000mol/L，1L/瓶，有效期大于6个月，通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］。 |
| 107 | 脱氢乙酸标准品 |  | 200.00 | 1 | 支 | 1000μg/mL，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的70%。 |
| 108 | 钩吻素子 |  | 850.00 | 1 | 支 | 20mg/支，钩吻素甲含量≥98%，固体。 |
| 109 | 钩吻素甲 |  | 675.00 | 1 | 支 | 20mg/支，钩吻素甲含量≥98%，固体。 |
| 110 | 硒标准溶液 |  | 90.00 | 1 | 瓶 | 100μg/mL，100mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 111 | 金标准溶液 |  | 85.00 | 1 | 瓶 | 1000 μg/mL，50mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 112 | 汞标准溶液 |  | 240.00 | 4 | 瓶 | 20 mL/瓶，1000μg/mL，安瓿瓶包装；送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 113 | 铝标准溶液 |  | 255.00 | 3 | 瓶 | 1000μg/mL，50mL/瓶，最新定值；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 114 | 铁、锰、铜、锌混合标准溶液 |  | 450.00 | 1 | 瓶 | 介质硝酸，100μg/mL，100mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 115 | 钾、钠、钙、镁混合标准溶液 |  | 450.00 | 1 | 瓶 | 介质硝酸，100μg/mL，100mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 116 | 水质硒（标样) |  | 60.00 | 1 | 瓶 | 约19.7μg/L，20mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 117 | 水质汞（标样） |  | 80.00 | 2 | 瓶 | 约5.63μg/L，20mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 118 | 水质铝（标样） |  | 80.00 | 1 | 瓶 | 约0.309mg/L，30mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 119 | (铜,铅,锌,镉,镍,铬)混合水质标样 |  | 70.00 | 1 | 瓶 | 20mL/瓶，铜：0.794mg/L，铅：0.158mg/L，锌：0.498mg/L，镉：0.176mg/L，镍：0.314mg/L，铬：0.597mg/L。送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 120 | 7元素内标混标（Li/Sc/Ge/Y/In/Tb/Bi） |  | 2600.00 | 2 | 瓶 | 10μg/mL，100mL/瓶，最新定值；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 121 | icp-ms混合内标（Bi，Ge，In，Rh，Sc，Tb，Y） |  | 600.00 | 2 | 瓶 | 10μg/mL，50mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 122 | 24种元素混合标准溶液（内含：Al、As、B、Ba、Be、Bi、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、Li、Mg、Mn、Ni、Pb、Sb、Sn、Sr、Ti、Tl、V、Zn） |  | 3200.00 | 4 | 瓶 | 100mL/瓶，100μg/mL，最新定值；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 123 | 铷标准溶液 |  | 120.00 | 2 | 瓶 | 最新定值，100mg/L，50mL/瓶；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 124 | 多元素标准溶液 |  | 1400.00 | 2 | 瓶 | 最新定值，Fe、K、Ca、Na、Mg的浓度为1000 mg/L ；Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U的浓度为10 mg/L ，100mL/瓶；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 125 | 硼单元素标准溶液 |  | 600.00 | 2 | 瓶 | 最新定值，1000μg/mL，100mL/瓶；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 126 | 砷酸根标准溶液 |  | 115.00 | 1 | 瓶 | 经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，2mL/瓶，17.5±0.4 μg/g，剩余有效期大于总有效期的60%。 |
| 127 | 亚砷酸根标准溶液 |  | 125.00 | 1 | 瓶 | 经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，2mL/瓶，75.7±1.2μg/g，剩余有效期大于总有效期的60%。 |
| 128 | 硼氢化钾 |  | 450.00 | 5 | 瓶 | 优级纯，100g/瓶。 |
| 129 | 亚硝酸盐标准液 |  | 120.00 | 2 | 瓶 | 1000μg/mL，50mL/瓶，有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 130 | 丁香酚 |  | 600.00 | 2 | 瓶 | 标准品，100mg/瓶，纯度≥99.7%。 |
| 131 | 丁香酚D3 |  | 3000.00 | 2 | 瓶 | 标准品，5mg/瓶，纯度≥99.0%。 |
| 132 | 3-氨基苯甲酸乙酯甲烷磺酸盐 |  | 680.00 | 1 | 瓶 | 标准品，100mg/瓶，纯度≥99.7%。 |
| 133 | 氩气 |  | 3500.00 | 10 | 瓶 | 40L/瓶，纯度：≥99.999%。 |
| 134 | 液氩 |  | 38000.00 | 20 | 瓶 | 175L/瓶，纯度：≥99.999%。 |
| 135 | 氦气 |  | 40500.00 | 15 | 瓶 | 40L/瓶，纯度：≥99.999%。 |
| 136 | 高纯氮气 |  | 29900.00 | 115 | 瓶 | 40L/瓶，纯度：≥99.999%。 |
| 137 | 高纯氮气 |  | 2100.00 | 14 | 瓶 | 10L/瓶，纯度：≥99.999%。 |
| 138 | 普通氮气 |  | 6000.00 | 40 | 瓶 | 40L/瓶，纯度：≥99.9%。 |
| 139 | 乙炔 |  | 1500.00 | 3 | 瓶 | 40L/瓶，纯度：≥99.9%。 |
| 140 | 氨气 |  | 2500.00 | 1 | 瓶 | 40L/瓶，纯度：≥99.999%。 |
| 141 | 氧气 |  | 2000.00 | 4 | 瓶 | 40L/瓶，纯度：≥99.999%。 |
| 142 | 氨氦混合气（氨：氦（V/V）=1:9） |  | 1800.00 | 1 | 瓶 | 8L/瓶，纯度：≥99.999%。 |
| 143 | 二氧化碳 |  | 6000.00 | 20 | 瓶 | 40L/瓶，纯度：≥99.9%。 |
| 144 | 免洗手消液 |  | 220.00 | 20 | 瓶 | 100mL/瓶。 |
| 145 | 抑菌洗手液 |  | 225.00 | 15 | 瓶 | 500g/瓶或者500mL/瓶。 |
| 146 | 二氧化碳（不带瓶） |  | 3600.00 | 24 | 瓶 | 40L/瓶，纯度≥99.9%。 |
| 147 | 灭菌医用棉签 |  | 60.00 | 5 | 包 | 长12cm，40支/袋，50袋/包。 |
| 148 | 医用脱脂棉球 |  | 30.00 | 5 | 袋 | 50克/袋。 |
| 149 | 蓝盖试剂瓶 |  | 30.00 | 2 | 瓶 | 1000mL，蓝盖，可高压。 |
| 150 | 玻璃烧杯 |  | 70.00 | 2 | 个 | 500mL，带刻度。 |
| 151 | 玻璃烧杯 |  | 1855.00 | 53 | 个 | 1000mL，带刻度。 |
| 152 | 玻璃三角烧瓶 |  | 90.00 | 5 | 个 | 1000mL，带刻度。 |
| 153 | 家用锡纸 |  | 30.00 | 2 | 盒 | 宽30cm，长5m。 |
| 154 | 过氧化氢消毒剂 |  | 900.00 | 30 | 瓶 | 浓度≥35%，500mL/瓶。 |
| 155 | 液氮 |  | 40500.00 | 135 | 件 | 30L/件。 |
| 156 | 氩甲烷 |  | 1800.00 | 6 | 瓶 | 含10%甲烷，40L/瓶。 |
| 157 | 一次性滴管 |  | 500.00 | 50 | 包 | 3mL，100支/包。 |
| 158 | 磷酸 |  | 60.00 | 2 | 瓶 | 优级纯，500mL/瓶。 |
| 159 | 盐酸 |  | 120.00 | 3 | 瓶 | 500mL/瓶。 |
| 160 | 六水合氯化镁 |  | 80.00 | 2 | 瓶 | 分析纯，500g/瓶。 |
| 161 | 细菌浊度标准溶液 |  | 2350.00 | 1 | 箱 | 用于细菌超声分散计数仪浊度校正，6支/套，标准麦氏浊度值分别是0、0.5、1.00、2.00、3.00、4.00MCF |
| 162 | 无机砷形态分析流动相组合包 |  | 3800.00 | 1 | 包 | 包含AB两相，各1L。A相含100 mmol/L磷酸氢二钾水溶液。B相600 mmol/L硝酸铵水溶液。稀释10倍后A相pH10.0,B相pH9.0，可用于Prin-cen无机砷形态分析色谱柱检测。ICP-MS可用。 |
| 163 | 草酸 |  | 20.00 | 2 | 瓶 | 分析纯，500g/瓶。 |
| 164 | ICP混标26种( Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cμ,Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti,Tl, V, Zn） |  | 3520.00 | 2 | 瓶 | 100μg/mL，100mL/瓶，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 165 | 多元素内标混标（Li6, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi） |  | 2640.00 | 2 | 瓶 | 2% HNO3，10mg/L，送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。100mL/瓶，最新定值，其中Li元素为6价Li。 |
| 166 | 碘化物水质标样 |  | 100.00 | 1 | 瓶 | 20mL/瓶，标准值：0.718mg/L，介质：水，最新定值。送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 167 | 碘离子（碘化物）标准溶液 |  | 100.00 | 1 | 瓶 | 50mL/瓶，标准值：1000μg/mL，介质：水。送达时剩余有效期不少于总有效期的70%；经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 168 | 硝酸 |  | 26000.00 | 20 | 瓶 | 60-70%，60多项金属元素杂质ppb级别，2.5L/瓶，Al≤1ppb,Sb≤ 0.5ppb，As≤0.5ppb,Cd≤0.5ppb,Cu≤0.5ppb,Pb≤0.1ppb,Mn≤0.1ppb,Co≤0.5ppb,Ni≤0.5ppb,Sn≤0.5ppb,V≤0.5ppb,Tl≤0.1ppb,Cr≤1ppb,Mo≤0.1ppb,Ag≤0.1ppb等。 |
| 169 | 锌标准溶液 |  | 120.00 | 2 | 瓶 | 1000μg/mL，20mL/瓶，安瓿瓶包装；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 170 | 锰标准溶液 |  | 120.00 | 2 | 瓶 | 1000μg/mL，20mL/瓶，安瓿瓶包装；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 171 | 镉标准溶液 |  | 180.00 | 3 | 瓶 | 1000μg/mL，20mL/瓶，安瓿瓶包装；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 172 | 铁标准溶液 |  | 120.00 | 2 | 瓶 | 1000μg/mL，20mL/瓶，安瓿瓶包装；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 173 | 铅标准溶液 |  | 180.00 | 3 | 瓶 | 1000μg/mL，20mL/瓶，安瓿瓶包装；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 174 | 砷标准溶液 |  | 180.00 | 3 | 瓶 | 1000μg/mL，20mL/瓶，安瓿瓶包装；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 175 | 铜标准溶液 |  | 120.00 | 2 | 瓶 | 1000μg/mL，20mL/瓶，安瓿瓶包装；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 176 | 镍标准溶液 |  | 180.00 | 3 | 瓶 | 1000μg/mL，20mL/瓶，安瓿瓶包装；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质。 |
| 177 | 锡标准溶液 |  | 300.00 | 2 | 瓶 | 1000μg/mL，50mL/瓶，安瓿瓶包装；经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 178 | 水中总氮（以氮计） |  | 210.00 | 3 | 支 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；20mL/瓶；500μg/mL；送货时有效期≥15个月。 |
| 179 | 次氯酸钠溶液 |  | 40.00 | 2 | 瓶 | AR，500mL/瓶，有效氯≥10%。 |
| 180 | 甲醇中16种TVOC混合标准溶液 |  | 840.00 | 2 | 支 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；2mL/支；2000mg/L(正已烷、苯、三氯乙烯、甲苯、1-辛烯、乙酸丁酯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正壬烷、2-乙基-1-已醇、正十一烷、正十四烷、正十六烷）,送货时有效期≥24个月。 |
| 181 | 硫酸业铁铵标准滴定溶液 |  | 320.00 | 1 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；1L/瓶；0.1mol/L左右；送货时有效期≥8个月。 |
| 182 | 碘化物标准溶液 |  | 130.00 | 1 | 瓶 | 通过国家计量管理部门批准生产［GBW/GBW(E)］；100mL/瓶；500ug/mL；送货时有效期≥8个月。 |
| 183 | 烧杯 |  | 125.00 | 5 | 个 | 2000mL/个，玻璃材质，带刻度。 |
| 184 | 烧杯 |  | 200.00 | 5 | 个 | 3000mL/个，玻璃材质，带刻度。 |
| 185 | 微量进样针 |  | 300.00 | 5 | 支 | 10μL，尖头，不带ptfe头 |
| 186 | 标准品/甲醇中阿奇霉素 |  | 500.00 | 1 | 支 | 1000μg/mL，1mL/支 |
| 187 | 鱼肉粉中孔雀石绿(含隐性孔雀石绿)质控样 |  | 1000.00 | 1 | 支 | 10g/树脂瓶 |
| 188 | 一氧化碳标准气体 |  | 650.00 | 1 | 瓶 | 体积：4L；浓度：50.0ppm；不确定度小于1%。 |
| 189 | 二氧化碳标准气体 |  | 650.00 | 1 | 瓶 | 体积：4L；浓度：0.5%；不确定度小于1%。 |
| 190 | 次氯酸钠溶液 |  | 30.00 | 3 | 瓶 | 有效氯10%，500mL/瓶；分析纯。 |
| 191 | 碘化钾 |  | 2000.00 | 4 | 瓶 | 500g/瓶；优级纯。 |
| 192 | 可溶性淀粉 |  | 20.00 | 1 | 瓶 | 500g/瓶；分析纯。 |
| 193 | 三角烧瓶 |  | 600.00 | 100 | 个 | 广口，150mL |
| 194 | 单联万用电炉 |  | 250.00 | 5 | 台 | 控温范围：1KW，炉盘尺寸及数量：135×135×1，外形尺寸：约165×165×135。 |
| 195 | 食用盐中碘成分分析标准物质 |  | 46000.00 | 230 | 套 | 国家碘缺乏病参照实验室研制；一套2包，低中浓度；送货时有效期≥15个月 |
| 196 | 冻干人尿中碘成份分析标准物质 |  | 92000.00 | 230 | 套 | 国家碘缺乏病参照实验室研制；两个浓度即高低各一瓶；送货时有效期≥15个月。 |
| 197 | 水中F-标准溶液 |  | 120.00 | 2 | 支 | GBW（E）080549；规格：20mL/支，1000mg/；送货时有效期≥15个月。 |
| 198 | 水中碘成份分析标准物质 |  | 7200.00 | 18 | 套 | 国家碘缺乏病参照实验室研制；两个浓度即高低各一瓶；送货时有效期≥15个月。 |
| 199 | 不锈钢酒精灯 |  | 650.00 | 10 | 个 | 200ml容量，螺口，实验室使用。 |
| 200 | 称量纸 |  | 30.00 | 3 | 包 | 150mm×150mm，500张/包 |
| 201 | 玻璃三角瓶 |  | 480.00 | 8 | 个 | 3000ml/个，玻璃材质，带刻度，大口径 |
| 202 | 医用手术剪刀 |  | 270.00 | 30 | 把 | 不锈钢，可高压，14cm直尖 |
| 203 | 玻璃培养皿 |  | 468.00 | 30 | 套 | 直径15cm，包含底部和盖子 |
| 204 | 玻璃三角瓶 |  | 590.00 | 100 | 个 | 150mL/个，玻璃材质 |
| 205 | 生理盐水 |  | 300.00 | 100 | 瓶 | 100mL/瓶，无菌，隔菌铝箔封口 |
| 206 | 水中亚氯酸盐溶液标准样品 |  | 351.00 | 3 | 盒 | 500mg,6mL，30支/盒 |
| 207 | 水中氯酸盐溶液标准样品 |  | 351.00 | 3 | 瓶 | 1000mg/L，介质为1%HCl；50mL/瓶 |
| 208 | 水中二氯乙酸,三氯乙酸混合溶液标准物质 |  | 200.00 | 2 | 瓶 | 标准品，大于等于50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 209 | 水中一碘乙酸 |  | 840.00 | 3 | 瓶 | 标准品，大于等于50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 210 | 水中二碘乙酸 |  | 4320.00 | 3 | 瓶 | 标准品，大于等于50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 211 | 水中三碘乙酸 |  | 6000.00 | 3 | 瓶 | 标准品，大于等于50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 212 | 水中丙烯酸 |  | 400.00 | 2 | 瓶 | 标准品，大于等于50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 213 | 水中草甘膦 |  | 400.00 | 2 | 瓶 | 标准品，大于等于50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 214 | 纳氏试剂 |  | 260.00 | 2 | 瓶 | 标准品，大于等于50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 215 | 溴酸盐，亚氯酸盐，氯酸盐混合标准 |  | 300.00 | 1 | 支 | 1000μg/mL，20mL/瓶。货物送达时剩余有效期不少于总有效期的70% |
| 216 | 溴酸盐，亚氯酸盐，氯酸盐混合标样 |  | 150.00 | 1 | 支 | 各组分浓度＜15.5μg/mL，20mL/瓶，有效期不少于总有效期的70% |
| 217 | 溴酸盐质控样 |  | 80.00 | 1 | 瓶 | 20mL/瓶，有效期不少于总有效期的70% |
| 218 | 六价铬质控样 |  | 60.00 | 1 | 瓶 | 约0.221μg/mL，20mL/瓶，有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 219 | 氨氮质控样 |  | 60.00 | 1 | 瓶 | 0.3-8μg/mL，20mL/瓶，有效期不少于总有效期的70%；货物通过17034体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的GBW/GBW(E)标准物质，或经国家标准委员会授权生产的GSB标准物质。 |
| 220 | 标准品/壬烷中EN1948-4:2010支持溶液-M-ES |  | 19000.00 | 1 | 瓶 | 1.2mL/瓶，1000pg/μL。 |
| 221 | 酸化硅胶+PCB专用固相萃取住套装 |  | 25200.00 | 40 | 套 | 一套包括（酸化硅胶10g/包，3袋/包；固相萃取柱1g酸化硅胶、1g氧化铝、0.5g活化硅胶，12mL，3根/包）。 |
| 222 | 苯基硼酸 |  | 332.00 | 2 | 瓶 | 纯度不低于97%，50g/瓶。 |
| 223 | 土臭素 |  | 1260.00 | 2 | 瓶 | 100mg/L于甲醇，≥1.0mL/瓶。 |
| 224 | 2-甲基异莰醇 |  | 1620.00 | 2 | 瓶 | 纯度大于95.0%，≥1.0mL/瓶。 |
| 225 | 白色铝制钳口盖 |  | 2000.00 | 4 | 包 | 特氟隆/硅橡胶 500/包。 |
| 226 | 恶霜灵 |  | 280.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，有效期大于6个月。 |
| 227 | 杀螨酯 |  | 280.00 | 2 | 支 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/支，有效期大于6个月。 |
| 228 | 3mL一次性吸管 |  | 1000.00 | 20 | 包 | 250只/包，19cm。 |
| 229 | 针式过滤器（水系） |  | 270.00 | 3 | 盒 | 直径：25mm，孔径：0.22μm，100个/盒 |
| 230 | 针式过滤器（水系） |  | 270.00 | 3 | 盒 | 直径：50mm，孔径：0.22μm，100个/盒 |
| 231 | 11种有机物混标 |  | 1200.00 | 2 | 支 | 溶剂为甲醇，2mL/支（组分为：二氯甲烷，苯，甲苯，对二甲苯，邻二甲苯，间二甲苯，乙苯，1,2-二氯乙烷，异丙苯，苯乙烯，氯苯），浓度：400mg/L，有效期大于6个月 |
| 232 | 4种β-受体激动剂内标混标 |  | 2800.00 | 2 | 支 | 标准溶液，100mg/L于甲醇或乙腈，1.2mL（4种组分为：克伦特罗-[D9]、莱克多巴胺-[D6]、沙丁胺醇-[D3]、特布他林-[D9]） |
| 233 | 4种β-受体激动剂外标混标 |  | 2000.00 | 2 | 支 | 标准溶液，100mg/L于甲醇或乙腈，1.2mL（4种组分为：莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、克伦特罗） |
| 234 | 高氯酸盐同位素内标：高氯酸盐-[18O4] |  | 3200.00 | 1 | 支 | 标准溶液，100mg/L于水(以高氯酸根-[18O4]计)，1.2mL |
| 235 | 高氯酸盐标液，ClO4-(NaClO4) |  | 100.00 | 1 | 支 | 标准溶液，1000mg/L于水（以高氯酸根计），2mL |
| 236 | 水中氯酸盐标液，ClO3-(NaClO3) |  | 60.00 | 1 | 支 | 标准溶液，1000mg/L于水（以氯酸根计），2mL |
| 237 | 氯酸盐同位素内标：氯酸盐-[18O3] |  | 1800.00 | 1 | 支 | 标准溶液，200mg/L于水(以氯酸根-[18O3]计)，1.2mL |
| 238 | 4种孔雀石绿与结晶紫混标 |  | 630.00 | 1 | 支 | 标准溶液，100mg/L于甲醇或乙腈，1.2mL（4种组分为：孔雀石绿、无色（隐性）孔雀石绿、结晶紫、阴性结晶紫） |
| 239 | 4种孔雀石绿与结晶紫内标混标 |  | 1400.00 | 1 | 支 | 标准溶液，100mg/L于乙腈或甲醇，1.2mL（4种组分为：孔雀石绿D5、隐色孔雀石绿D6、结晶紫D6、隐色结晶紫D6) |
| 240 | 中性氧化铝 SPE 小柱 |  | 1050.00 | 3 | 盒 | 500mg，6mL，30支/盒 |
| 241 | 水中磷(P)分析标准物质 |  | 50.00 | 1 | 瓶 | 1000mg/L，介质为1%HCl；50mL/瓶 |
| 242 | 维生素A标准品 |  | 1200.00 | 2 | 瓶 | 标准品，≥50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 243 | 维生素E-α标准品 |  | 1200.00 | 1 | 瓶 | 标准品，≥50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 244 | 维生素E- β标准品 |  | 1200.00 | 1 | 瓶 | 标准品，≥50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 245 | 维生素E- γ标准品 |  | 1200.00 | 1 | 瓶 | 标准品，≥50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 246 | 维生素E-δ标准品 |  | 1200.00 | 1 | 瓶 | 标准品，≥50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 247 | α-胡萝卜素标准品 |  | 1800.00 | 1 | 瓶 | 标准品，≥50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 248 | β-胡萝卜素标准品 |  | 1800.00 | 1 | 瓶 | 标准品，≥50mg/瓶，纯度≥95%。 |
| 249 | 磷酸 |  | 90.00 | 3 | 瓶 | GR，500mL/瓶。 |
| 250 | 碘硝基氯化四氮唑蓝（INT） |  | 1200.00 | 1 | 瓶 | 纯度≥95%，5g/瓶 |
| 251 | 蒽酮 |  | 150.00 | 1 | 瓶 | 分析纯，25g/瓶 |
| 252 | 玻璃培养皿 |  | 800.00 | 200 | 套 | 90mm；带盖；高硼硅玻璃；耐高温 |
| 253 | 载玻片 |  | 40000.00 | 50 | 箱 | 单面磨砂，病理级，预清洗，长宽：75mm×25mm、厚度：1-1.2mm、抛光边，边角：45度角，50片/盒，50盒/箱 |
| 254 | 液氮 |  | 2400.00 | 12 | 件 | 20L/件。 |
| 255 | Cl-P204萃淋树脂 |  | 4500.00 | 3 | 瓶 | ≥100g/瓶，60-80目，乳白色球体颗粒。 |
| 256 | 萃取色层柱 |  | 8000.00 | 10 | 个 | 吸附柱，四氟活塞有效长度140mm，内径10mm，外径14mm，漏斗部分外径50mm，长度80mm |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，采购人可更换同品规的产品，直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20个工作日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起10个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 2.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人应在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 - ▲3、由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，成交单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格的将取消成交供应商的成交资格。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向采购人指定账户交纳履约保证金。货物验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第253 项试剂“ 载玻片 ”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、信誉业绩、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件: 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.中小企业声明函（格式后附）；（如有请提供） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2023年或2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.本项目的特定资格要求：1分标、2分标、3分标、4分标、5分标、6分标、7分标投标人须具备有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械生产许可证）。（必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（如有请提供） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有请提供） 5.产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（如有请提供） 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供） 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | ✔本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金：1分标：16900.00元；2分标：14800.00元；3分标：12000.00元；4分标：14500.00元；5分标：6000.00元；6分标：9600.00元；7分标：6500.00元； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，投标人转帐时请在银行转账底单备注“GXZC2025-G1-000879-KWZB（XX分标）”，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为1项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为5项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | ✔采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、信誉业绩、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：签订合同前，中标供应商按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向采购人指定账户交纳履约保证金。货物验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心 开户银行：建行南宁汇春路支行 银行账号：45001604568050700256 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：蒙颖、郑辉海，联系电话：0771-2023875，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2.采购代理服务费收取标准： 以分标中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格下浮20%收取。 3. 账户名称：广西科文招标有限公司南宁三分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805029874400001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6（万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户名称：广西科文招标有限公司南宁三分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805029874400001

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分30分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 42分 | （1）基本分（满分15分） | 投标产品参数完全满足招标文件要求的得15分，一般技术参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣3分，漏项的每一项扣3分，最多扣完本项分值。 |
|  |  |  | （2）货物性能分（满分15分） | 基本分不得满分者，货物性能分直接计0分。 一档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，无正偏离项，得5分； 二档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有1-4项参数认定为正偏离，得10分； 三档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有5项或以上参数认定为正偏离，得15分。 说明：技术性能及功能有优于招标文件的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料，不提供证明材料的不予认可。 |
|  |  |  | （3）实施方案分（满分12分） | 评委根据投标人实施方案（内容可包含但不限于①运输方式及交货保障措施、②运输、交货中的应急处理方案③投标人组织机构、④人员配备分工安排、⑤工作管理制度、⑥测试及验收整体方案）进行独立评分。（未提供方案的不得分） 一档（3分）：投标人提供的实施方案没有明显错误或无关内容，方案中包含有上述1-2项内容； 二档（6分）：在满足一档的基础上，投标人提供的实施方案中包含有上述3-4项内容且描述详细； 三档（9分）：在满足二档的基础上，投标人提供的实施方案中包含有上述5-6项内容且描述详细； 四档（12分）：在满足三档的基础上，投标人提供的实施方案中包含有上述6项（不包含）以上内容且描述详细。 |
| 3 | 售后服务 | 18分 | 一档（6分）：提供有配送方案，售后服务产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于3小时内答复，到达现场处理故障时间为12小时以内，排除故障时间为24小时以内，有培训计划，基本满足招标文件要求。 二档（12分）：结合项目实际情况提供有详细的配送方案，产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于2小时内答复，到达现场处理故障时间为8小时以内，排除故障时间为18小时以内，无法排除故障时5日内提供替换产品，培训计划满足招标文件的要求，有售后应急事故处理方案等服务保障条件，半年定期回访一次的。 三档（18分）：满足二档要求的基础上，产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于1小时内答复，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为12小时以内，无法排除故障时2日内提供替换产品，有详细的培训计划及人员安排，一个季度内定期回访一次，产品运输、温控、存储符合国家相关标准。 注：未提供售后服务方案不得分。 |  |
| 4 | 信誉业绩 | 10分 | 1.投标人或所投标产品生产厂家通过相关质量体系认证（ISO9001、ISO13485、ISO45001、ISO14001），每项得1分，满分4分。 2.2022年1月1日以来，投标人完成同类产品（指所投分标类似的试剂耗材）的销售业绩，每项得1分，满分6分。【每份业绩应提供采购合同（合同首页至甲乙双方盖章页）复印件和中标/成交通知书复印件和有效的单位货物销售发票复印件，以上材料缺一项则不得分】。 |  |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

分标号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同日期：

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：广西壮族自治区疾病预防控制中心

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                                 项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否/是。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

3.合同期限：    年，自     年   月   日起至    年   月   日止。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起10个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：签订合同前，中标供应商按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向采购人指定账户交纳履约保证金。货物验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲报价要求 |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  |  |
| ▲核心产品 |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                    日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                        公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                      公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。