广 西 科 联 招 标 中 心 有 限 公 司

GUANGXI KELIAN TENDERING CENTER CO.， LTD.

招 标 文 件

| 项 目 编 号： | GXBHZC2024-G1-0004-KL |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 北海市妇幼保健院2024年医疗设备购置 |
| 采 购 人： | 北海市妇幼保健院 |
| 采购代理机构： | 广西科联招标中心有限公司 |
| 2024年7月 |  |

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 招标项目采购需求	25

第四章 合同主要条款（参考）	160

第五章 投标文件格式	167

第六章 综合评分法	197

北海线上"政采贷"政策告知函	222

# 第一章 招标公告

北海市妇幼保健院2024年医疗设备购置（GXBHZC2024-G1-0004-KL）招标公告（远程异地评审)

项目概况：北海市妇幼保健院2024年医疗设备购置 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2024年8月19日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXBHZC2024-G1-0004-KL

政府采购计划编号：BHZC2024-G1-01305

项目名称：北海市妇幼保健院2024年医疗设备购置

预算金额：1分标：人民币132.9420万元；2分标：人民币170.1778万元；3分标：人民币94.846万元；4分标：人民币71.736万元；5分标：人民币135.7785万元。

最高限价：1分标：人民币132.9420万元；2分标：人民币170.1778万元；3分标：人民币94.846万元；4分标：人民币69.336万元；5分标：人民币135.7785万元。

采购需求：

| 标段 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽治疗仪等医疗设备 | 详见附件 | 吞咽治疗仪1台等一批医疗设备采购及安装；简要技术要求为：双通道便携机型，由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成......。如需进一步了解详细内容，详见公告附件项目采购需求。 |
| 2 | 多参数监护仪（无创）等医疗设备 | 详见附件 | 多参数监护仪（无创）1台等1批医疗设备采购及安装；简要技术要求为：模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用......。如需进一步了解详细内容，详见公告附件项目采购需求。肺功能测试系统（脉冲振荡模块）已进行进口产品采购备案，可接受进口产品投标。 |
| 3 | 石蜡切片机等医疗设备 | 详见附件 | 石蜡切片机1台等1批医疗设备采购及安装；简要技术要求为：切片厚度：0.5~100微米；修片厚度：1~600微米、样本夹头最大垂直行程：70±1毫米......。如需进一步了解详细内容，详见公告附件项目采购需求。 |
| 4 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 详见附件 | - 电子支气管内窥镜1台等1批医疗设备采购及安装；简要技术要求为：1、操作手柄（含插入管）： ◆（1）适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗.....如需进一步了解详细内容，详见公告附件项目采购需求。 |
| 5 | 病人监护仪等医疗设备 | 详见附件 | 病人监护仪1台等1批医疗设备采购及安装；简要技术要求为：尺寸≥10英寸，观察波形通道≥8道，屏幕支持触摸屏操作......。如需进一步了解详细内容，详见公告附件项目采购需求。脉搏血氧监测仪(新生儿）、全自动综合验光仪已进行进口产品采购备案，可接受进口产品投标。 |

合同履行期限：1、3、4、分标：自签订合同之日起30日内安装调试并交付使用。

2、5分标：自签订合同之日起60日内安装调试并交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：1、4分标：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有第二类医疗器械经营备案凭证；2、5分标：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证，3分标：无。

三、获取招标文件

时间：2024年7月29日至2024年8月5日（工作日），上午8时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分。

地点：广西政府采购云平台（网址：https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：潜在投标人在广西政府采购云平台（网址：https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）免费自行获取招标文件。

未在广西政府采购云平台注册的供应商请在获取招标文件前登录广西政府采购云平台（网址：https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册并完善资料，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

售价：招标文件每套售价人民币0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2024年8月19日08时30分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目不收取投标保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站(https：//www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn//)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.网上公告媒体查询

广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn//）。

6.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子公章。使用新“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网-办事服务--下载专区-CA证书申请操作指南”进行查阅；

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标人可以提供以U盘存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司，联系人：包静先  电话：0779-3832133。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。

（5）通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”因系统故障无法按时解密，投标人递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标人仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：北海市妇幼保健院

地址：北海市海城区西南大道239号

联系方式：苏燕    0779-2250872

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：北海市北海大道科技大厦三楼

联系方式：包静先    0779-3832133、3830266

3.项目联系方式

项目联系人：包静先     联系方式：0779-3832133、3830266

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2024年7月29日

- 第二章 投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北海市妇幼保健院2024年医疗设备购置 项目编号：GXBHZC2024-G1-0004-KL |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.采购代理服务费的收取。采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：详见招标公告第一点 |
| 5 | 现场踏勘：无。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式一次性要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；澄清或者修改内容是招标文件的组成部份，将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各投标人应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3.供应商将新版政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。 |
| 8 | 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按广西政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2024年8月19日08时30分整，通过广西政府采购云平台实行在线截标。 |
| 10 | 开标时间及地点：2024年8月19日08时30分整，通过广西政府采购云平台实行在线开标。 |
| 11 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 12 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术条款评审中允许负偏离的条款数为 10项。 |
| 13 | 评标方法及评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和招标人代表 1 人，共 5人组成。 |
| 14 | 1.投标人信用查询渠道 招标人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(https：//www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn//)。 2.信用查询截止时点 资格审查结束前 3.查询记录和证据留存方式 在查询网站中直接截图查询记录，截图在“政采云”平台作为附件上传保存。 4.信用信息使用规则 对在“信用中国”网站(https：//www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn//)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，招标人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 公告发布媒体：广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn//）。 |
| 16 | 履约保证金金额：无。 |
| 17 | 分包：本项目不允许分包。 |
| 18 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。 |
| 19 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 20 | ☑以分标/项目（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第十条“其他事项”2.2规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 /□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 代理服务费用收取账号信息： 账 户 名称：广西科联招标中心有限公司北海分公司 账 号：45050165510109188888 开户行名称：中国建设银行股份有限公司北海北部湾东路支行 |
| 21 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 22 | 付款方式：签订合同后，采购人向中标供应商支付中标总金额的30%，设备验收合格后采购人向中标供应商支付中标总金额的70%。 |
| 23 | 投标文件有效期：60个日历日（自投标时间截止之日起计算）。 |
| 24 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子公章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子公章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子公章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于北海市妇幼保健院的北海市妇幼保健院2024年医疗设备购置的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受招标人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

3.“供应商”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

5.“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

7.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

8.“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于招标人的情形。

9.“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致招标人要求不能得到满足的情形。

10.“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书，格式见第五章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标（本项目不适用）

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第一条规定。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下：

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第五章）。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）政府采购合同的转包与分包

▲1.本项目不允许转包。

▲2.本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

▲3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

▲3.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

▲4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》之规定赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）询问、质疑和投诉

1．询问

1.1投标人参与采购项目时，符合法定询问的，可通过广西政府采购云平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目向招标人、代理机构在线提起。为确保及时处理，投标人在线提出后，应在1个工作日内电话告知招标人或采购代理机构。

投标人不具备在线询问条件的，可继续采用信函、电子邮件、传真、电话、面谈等方式进行相应活动。

1.2投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或采购代理机构提出询问：

①招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向招标人提出。

1.3线上询问及答复根据政府采购有关规定和项目要求需要提交书面材料的，应当在广西政府采购云平台上响应纸质版扫描件或照片。相关当事人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；相关当事人为自然人的，相关材料由本人签名。

2．质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

（1）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内针对同一采购程序环节一次性提出质疑。

（2）投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源，并经法定代表人签字并加盖公章。

（3）符合法定质疑条件的，可通过广西政府采购云平台进入“项目采购--询问质疑投诉”栏目向招标人、代理机构在线提起质疑。投标人不具备在线质疑、投诉条件的，可继续采用邮寄或现场送达等线下方式进行相应活动。投标人就同一项目在线上、线下同时提起质疑的，以在线质疑为准。为确保及时处理质疑，投标人在线上提出后，应在1个工作日内通过电话形式告知招标人、代理机构。

（4）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑的招标人或招标人委托的代理机构名称、地址、电话，被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间，质疑事项、权益受到损害的事实及法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，除提交质疑书外，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的权限和事项。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名但没有法定代表人的授权；质疑书加盖合同专用章的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦其它不符合受理条件的情形。

（6）质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式【质疑函格式附后】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2招标人或采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通过广西政府采购云平台对投标人依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3质疑人有下列情形之一的，采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4质疑人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门投诉。

2.5质疑联系部门及电话为：广西科联招标中心有限公司     0779-3832133；3830266

地址：北海市北海大道科技大厦三楼

3.投诉

3.1质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【投诉书格式附后】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2符合法定投诉条件的，可通过广西政府采购云平台进入“项目采购--询问质疑投诉”栏目向财政部门在线提起投诉。投标人不具备在线投诉条件的，可继续采用邮寄或现场送达等线下方式进行相应活动。投标人就同一项目在线上、线下同时提起投诉的，以在线投诉为准。为确保及时处理投诉，投标人在线上提出后，应在1个工作日内通过电话形式告知财政部门。

3.3投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购管理科         0779-3063975

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.综合评分法。

（二）投标人的风险

▲1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

▲2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

▲3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或间接从招标人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息修改其招标文件或者投标人。

（2）供应商按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或投标人。

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标人的实质性内容。

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价或者低价位中标。或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标。

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃招标。

（7）供应商与招标人或者采购代理机构之间、供应商相互之间。为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

3.招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

4.招标人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件编制基本要求

1.本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类：

1.1电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。

▲1.2投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标人仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

2.投标人提交的投标文件以及投标人与本公司和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

3.投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

4.投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

6.投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。

1.资格文件（投标人须满足（1）-（9）项资格要求）：

▲（1）具有独立承担民事责任的能力（投标人为法人或者其他组织的具有营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证；投标人为自然人的具有身份证）；

▲（2）具有依法缴纳税收的良好记录（投标人具有税款所属时期为2024年1月1日至提交投标文件截止时间前，任意三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，至少具有从取得营业执照起任意一个月依法缴纳税收的良好记录】）；

▲（3）具有社会保障资金的良好记录（投标人具有税款所属时期或缴款日期为2024年1月1日至提交投标文件截止时间前，任意三个月依法缴纳社保费的缴费凭证【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，至少具有从取得营业执照起任意一个月依法缴纳社会保障资金的良好记录】）；

▲（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人具有2023年年度经审计的财务报告或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；

▲（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

▲（7）投标人直接控股股东及出资信息表（格式见第五章，必须提供）；

▲（8）投标人直接管理关系信息表（格式见第五章，必须提供）；

▲（9）特定资质：1、4分标：投标人为生产厂家的提供国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，投标人为经销商的按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；2、5分标：投标人为生产厂家的提供国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，投标人为经销商的按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证复印件；3分标：无（必须提供）。

注：1.（1）-（6）项材料，投标人在制作响应文件时可提供符合采购文件要求的证明材料或以书面信用承诺函（格式见第五章）的形式进行响应。以承诺函形式进行响应的，无需提供证明材料。投标人若提供证明材料，提供的所有复印件必须加盖电子公章，否则投标无效。投标人未按要求提供材料或提供的证明材料齐全或提供的承诺函不符合采购文件要求的或不如实填写承诺函的，投标无效。（7）-（9）项材料按采购文件要求提供证明材料，第五章提供了格式要求的，必须按格式内容进行填写、签章，不提供或者不按要求填写、签章的，投标无效。

2.投标人应当遵守诚实信用原则，如实承诺，否则属于提供虚假材料谋取中标（成交），将上报财政监管部门，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关规定进行处罚。

2.资信及商务文件

▲（1）无串通投标行为的承诺函(格式见第五章)（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第五章)（必须提供）；

▲（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（附法定代表人（负责人）身份证复印件）(必须提供)；

▲（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件）（委托代理时必须提供）；

▲（5）商务响应表(格式见第五章)(必须提供)；

（6）投标人情况介绍；

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明；

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第五章)；

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（证明文件在有效期内或注明为2024年度的为有效；未注明有效期或2024年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定）(格式见第五章)

（12）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第五章)；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表(必须提供)；

▲（3）设备配置清单（均不含报价）(必须提供)；

▲（4）售后服务承诺书(格式自拟，必须提供)；

（5）技术服务、技术培训的内容和措施；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如有要求，则必须提供）；

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章）(必须提供)；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章）(必须提供)；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（格式见第五章）(必须提供)。

▲特别说明：（1）招标文件第五章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人(负责人)或授权委托代理人签字并加盖电子公章。

（2）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖电子公章，否则作无效投标处理。

（3）标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖电子公章，否则作无效投标处理。

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1. 投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

2.投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

3.投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价；有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （五）投标文件的有效期

- 自投标截止日起六十日投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（七）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

▲2.投标文件中要求电子公章部分均采用通过广西政府采购云平台制作的电子印章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

▲3.投标文件中涉及到签字的部分，投标人可以在签字位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式或者进行法定代表人或者授权代理人的电子签名均可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

▲4.投标文件不得涂改，投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的递交、修改、撤回和包装

1. 投标文件的递交、修改、撤回

1.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标人补充或者修改投标文件的，应当先撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

1.2 广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

1.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由采购代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

2. 电子备份投标文件的包装及递交

2.1 电子备份投标文件系广西政府采购云平台导出的投标文件(文件后缀名.bfbs)。

2.2 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“投标时间截止时间前不得开启”。

2.3 递交电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司，联系人：包静先，电话：0779-3832133/3830266。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。

2.4 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.电子投标文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若投标人未提交电子备份投标文件，其后果由投标人自行承担。

（3）如有特殊情况，本公司延长截止时间和开标时间，本公司和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

▲（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。投标人修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，在广西政府采购云平台上上传电子澄清答复函。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格文件文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有要求缴纳投标保证金）；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的资信及商务文件、技术文件、报价文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、保质期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出（如有要求缴纳投标保证金）。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本公司负责落实；

2.本公司将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序：

1.解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人在规定的时间内因系统故障无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按广西政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至广西政府采购云平台，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。投标人无法在规定时间内完成电子加密投标文件解密的视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示。

3.开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后10分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

招标人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复，在“政采云”平台上传电子澄清答复函，并使用CA证书加盖电子公章。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以发布电子澄清函的形式在广西政府采购云平台发出，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人应当在规定时间内以电子澄清答复函（PDF格式）向评标委员会澄清或者说明有关问题，电子澄清答复函使用CA证书并加盖电子公章后发送至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则评标，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人，招标人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

（三）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（四）采购代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、投标样品的退回

中标人的投标样品由招标人保管，作为验收的依据，验收后由招标人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订政府采购合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订政府采购合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订政府采购合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标人的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，招标人应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内（最长不超过2个工作日），将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.采购代理服务费的收取

2.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可

以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

2.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝2.6（万元）

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西科联招标中心有限公司

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司

联系人：包静先     电    话：0779—3832133；3830266；   传    真：0779-3832133。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标投标人及验收方案等进行验收；并核对中标或中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下账户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

# 第三章 招标项目采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的有效期内节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

2.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

1）招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性（关键性）的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）“◆”的条款为本次采购的重要技术参数、技术性能、配置。

3）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求，“无偏离”指投标设备的技术参数满足招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

4）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5.投标人投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。

6.投标人应承诺投标文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

7.采购产品单价最高限价：1分标：人民币132.9420万元，其中吞咽治疗仪人民币6.392万元、中频治疗仪人民币1.8万元、感统训练康复道具人民币20.68万元、多感官训练系统人民币51.7万元、经络导频治疗仪人民币4.7万元、婴幼儿营养综合监测系统人民币39.2万元、肌兴奋治疗仪人民币8万元、Gesell儿童发育量表人民币0.47万元；2分标：人民币170.1778万元，其中多参数监护仪（无创）人民币4.5万元、一拖四通道推注泵人民币7.13万元、无创呼吸机人民币19.16万元、肺功能测试系统（脉冲振荡模块）人民币36.78万元、碳十三呼气试验人民币7.41万元、婴儿培养箱人民币5.7万元、多功能输液治疗车人民币0.2万元、转运监护仪人民币3.5万元、床边臭氧消毒机人民币2万元、LED双面蓝光箱人民币9.5万元、多功能婴儿培养箱人民币35.2万元、隔水式电热恒温培养箱人民币0.1778万元、生物显微镜人民币3.72万元、2-8℃医用冷藏箱人民币1.72万元、精子全自动分析系统人民币18.62万元、红外线接种环灭菌器人民币0.19万元、酶免洗板机人民币4.65万元、漩涡混合器加垫片套装人民币0.2万元、台式大容量低速离心机人民币1.68万元、涡旋振荡器人民币0.15万元、脱色摇床人民币0.22万元、恒温金属浴箱人民币0.26万元、医用煮沸消毒器人民币7.51万元；3分标：人民币94.846万元，石蜡切片机人民币24.5万元、生物显微镜人民币15.19万元、自动组织脱水机人民币29.4万元、石蜡包埋机人民币7.05万元、摊片烤片机人民币1.27万元、标本冷藏柜人民币2.45万元、病理取材台人民币5.88万元、病理通风柜人民币3.92万元、玻片柜人民币0.88万元、蜡块柜人民币0.88万元、晾片柜人民币0.88万元、危险品化学储存柜人民币0.686万元、电热恒温干燥箱人民币0.88万元、离心机人民币0.98万元；4分标：人民币69.336万元，其中电子支气管内窥镜人民币37万元、纯水（300ML）、清洗、干燥、储存设备人民币18万元、吊塔人民币5.0万元、多参数监护仪4.9万元、等离子空气净化消毒机人民币0.9万元、病人转运车人民币2.4万元、负压吸引器人民币0.12万元、抢救车人民币0.3万元、治疗车人民币0.4万元、移动式紫外线消毒车人民币0.116万元、恒温水浴箱人民币0.2万元；5分标：人民币135.7785万元，其中病人监护仪人民币3.78万元、低频神经肌肉治疗仪（生物刺激反馈仪）人民币6.45万元、空气波压力治疗仪人民币1.61万元、脉搏血氧监测仪(新生儿）人民币7.9万元、中药熏蒸机（双喷头）人民币4.6万元、新生儿T组合人民币2.714万元、空氧混合器人民币2.5万元、电动产床人民币3.45万元、婴儿辐射抢救台人民币2.714万元、母亲胎儿监护仪人民币4.0269万元、超声多普勒胎心监测仪人民币0.5万元、可视喉镜（儿童型）人民币4.29万元、微电脑采液控制器人民币0.35万元、高频热合机人民币0.55万元、马镫型多功能腿架人民币2.7万元、移动式LED无影灯人民币0.3万元、耳内窥镜人民币2.3万元、角膜地形图仪人民币13.9035万元、视觉功能训练治疗系统人民币13.754万元、光学生物测量仪人民币25.7万元、全自动综合验光仪人民币26.955万元、熏蒸治疗机人民币4.2351万元、电脑中频治疗仪人民币0.166万元、洗胃机人民币0.33万元。投标人的投标报价或单项报价超过采购预算或单项预算的，将导致其投标被拒绝。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业*。

- 1分标：

| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽治疗仪 |  | 1台 | 1、双通道便携机型，由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成； ▲2、仪器配有蝶形电极片、矩形电极片以及月牙形电极片，蝶形电极片用于治疗和评估，矩形电极片用于训练，月牙形电极片用于小脑顶核电刺激； 3、液晶屏显示，屏幕尺寸：114mm*64mm ▲4、评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估； ◆5、辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz 6.输出电参数： a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±20% b) 主电极开路输出电压：≤150V ◆7、具有五种输出模式：成人连续模式、儿童交替模式、手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式、评估模式 7.1 成人连续模式 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 7.2 儿童交替模式 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 持续时间：≥1s 7.3 手控触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调； 7.4 自动触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5档可调，即1-5s可调，步距增量1s； ▲8、脉冲发生装置集成度高、结构简单，易操作，脉冲信号输出稳定，可保持治疗的持续性。 9、时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5% 10.设备连续工作时间大于8h 11、附件标配蝶形电极片、矩形电极片以及月牙形电极片各100片。 12.主机免费质保2年。 |
| 2 | 中频治疗仪 |  | 1台 | 1、产品结构形式：台面款式，轻巧便捷； 2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗； 3、操控方式：≥7英寸真彩触摸屏； 4、内置多达102种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选； 5、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选； 6、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； 7、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)。 8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； 9、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%； 10、载波波形：脉冲波 11、载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs。 12、调制波频率：0～150Hz，允差±10%； 13、具有不少于8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波 14、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz。 15、差频变化周期：15s～30s，允差±10%； 16、动态节律：4s～10s，允差±10%； 17、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%； 18、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。 19、连续工作时间：不少于4h； 20、噪声不大于45dB（A）； 21、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃； 22、具有四大保护功能： 1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。 2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示； 3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示； 4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。 23、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求； 24、具有WiFi模块，进行相关数据互联。 25、配置50mm×50mm方形理疗电极、2种硅橡胶加热电极、1种硅橡胶圆形电极；具备2种不同规格硅橡胶电极，满足临床多样化需求； 26、电源线长度：≥1.8m 27、连接线长度：≥1.55m 28、转换线长度：≥0.29m 29、工作环境： 1）环境温度：5℃～40℃； 2）相对湿度：≤80%； 3）大气压力：700hpa～1060hpa； 4）电源电压：220V±10%; 5）电源频率：50Hz±1Hz。 6）输入功率：120VA 30、产品分类： 1）防电击类型：Ⅱ类； 2）防电击程度：BF型； 3）对进液的防护程度：等于或优于IPX0； 4）运行模式：连续运行； 5）在与空气混合的易燃麻醉气体或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度：非AP型、APG型设备； 6）电磁发射：1组A类 31、附件标配儿童专用电极片60片（方形40mm*40mm）。 32、主机免费质保2年。 |
| 3 | 感统训练康复道具 |  | 1套 | 采购一套感觉统合训练设备，套装内包含多元秋千悬挂组合游戏架、攀岩组合器材套件、球池组合、T形木马秋千等，具体明细及要求详见附件1：感觉统合训练设备设备明细表。 |
| 4 | 多感官训练系统 |  | 1套 | 采购一套多感官训练室设备，套装内包含音乐训练仪、钢琴水柱泡泡管、海洋气泡墙动感彩轮、声光墙面板等，具体明细及要求详见附件2：多感官训练系统参数设备明细表。 |
| 5 | 经络导频治疗仪 |  | 1台 | 1、采用微电脑控制，彩色触摸屏加旋钮控制，操作方便精准。 2、具有不少于24路输出，正极不少于12路输出，负极不少于12路输出，可进行多穴位整体平衡治疗。 3、具有输出强度微调旋钮，精准调节各穴位输出强度。 4、输出通道具标识，区分正负极，操作便捷。 5、配有工作指示灯，实时显示仪器工作状态及幅度值强弱程度，了解治疗状态。 6、使用电源：220V±22V、50Hz±1Hz 7、仪器额定输入功率：100VA 8、三种步进调节选择：1V、20V、50V 9、最大输出幅度值：5500V 10、脉宽范围：0.4~0.8ms，0.4~0.8ms，0.4~1.6ms；0.4~2.2ms 11、治疗频率：0.5~60Hz 12、四种模式选择：头面、四肢、躯干、截瘫 13、三种输出极性选择：正极、负极、交替 14、具有渐变输出功能，脉冲宽度循环连续变化；输出模式三档可调：长浪、短浪、关闭。 ◆15、具有自增功能，用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。在自增模式下，初始电压值是本档非自增状态最大值的40%～100%，自增最大值是初始值的180%～220%。 16、脉冲输出锁定：输出强度设置完成30秒后，输出强度功能将被锁定，再次调整输出强度须点击此按键解锁后方可进行。 17、刺激仪具有输出定时功能，定时范围5～60min，刺激仪的默认治疗时间为30min； 18、连续工作时间：刺激仪输出最大时，连续工作时间不小于8h ▲19、保护功能：具有短路、开路保护功能；具有电极片脱落报警功能 20、附件标配电极片不少于100片 21、主机免费质保2年。 |
| 6 | 婴幼儿营养综合监测系统 |  | 1台 | 一、产品性能特点 （一）监测运算数据 1、监测项目：婴幼儿体成分检测（身高、体重、体脂含量、体脂重、去脂体重、总体水、蛋白质、无机盐、肌肉重、基础代谢）、婴幼儿体格发育评估、婴幼儿营养状况评估、婴幼儿膳食营养指导、婴幼儿喂养行为调查。 2、适应人群：0-3岁婴幼儿 （二）体成分数据采集 1、体成分检测原理 通过高科技手段，利用三维建模和边缘界定的方法将水下称重法（金标准）和空气排空法科学、安全、便捷的用于临床。 ▲2、体成分检测模式 根据三维欧几里得空间设计理念，使用三维人体扫描模块和摄像头准确采集人体图像，保障计算的准确性，配有高端红外感应测试探头，保障测试的准确性。 3、体成分数据采集 1）人性化的3D测量空间，利用大小为1500*880*920mm的空间，全自动检测，智能定位，精确采集人体数据，计算机智能运算，高精准人体建模，检测数据准确性高、稳定性强。 2）一键快速检测，30s出检测结果。 ▲4、音乐放松模式 精选多首0-3岁宝宝喜爱的儿歌，高保真音箱播放，声音纯净，孩子更爱听，可有效吸引宝宝注意力，避免婴儿哭闹乱动影响测量结果。 （三）婴幼儿全营养模块 ◆1、营养状况评估：可出具能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质的摄入量分析，以及膳食结构分析、餐次能量分析，也可出具食物摄入种类及食物摄入频率的分析； 2、膳食调查方法：包含24小时膳食回顾法、标准食谱调查法、快速图像调查法、食物频率法FFQ四种膳调方法； ◆3、地区化食材库:可配置不同省份的食材库，根据不同省份的饮食习惯，优先查询和显示符合本地饮食习惯的食材； 4、膳食指导方法：食物交换份法、推荐食谱法、图像营养指导法、快速图片指导法4种膳食指导方法； ◆5、膳食推荐模式：包括智能AI营养模式、标准膳食模式、自定义膳食三种方式； 6、食谱开发模式：依据当地饮食结构，自定义食谱，形成区域化定制食谱； ◆7、食谱科学化：依据膳食能量需求，将膳食指导食谱进行科学换算，便于患者回家即可执行膳食方案； （四）数据系统管理 1、档案管理：建档信息包含姓名、性别、身高、体重、出生日期等，可进行档案的新增和修改。多功能刷卡系统，可刷身份证、医院ID卡等， 并可对磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次、计时计次等分类管理 2、数据分析：系统依据不同月龄、常见病症、医生自定义分类，智能AI全自动出具基于营养、运动、心理、睡眠、饮水的全方位膳食营养改善方案。 3、数据查询：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出等管理，可通过多种方式检索病案管理监测数据;历次接诊信息、历次检查项目及检测结果 4、数据存储：海量存储，可实时查询、编辑及导出数据备份保存。 5、出具报告单：体成分检测报告、婴幼儿体格发育评估报告单、喂养行为调查报告单、营养状况分析报告单、快速图像调查分析报告单、FFQ营养状况分析报告单、图像营养指导报告单、快速图片指导报告单、食物交换份报告单、推荐食谱报告单。 6、拓展功能：搭配智能营养健康管理平台，通过互联网可实现院内多台设备数据互联互通、医院与家庭、医疗机构之间远程干预场景的全面打通，保健与治疗处方的下达，动态跟踪和提醒，数据采集和实时反馈，远程预约和问诊，数据分析和管理。 |
| 7 | 肌兴奋治疗仪 |  | 1台 | 1、10寸真彩触摸屏显示触摸式操作； 2、机内存有1个自定义处方和13个治疗处方并中文显示： 处方一：小儿脑瘫治疗 处方二：颅脑损伤治疗 处方三：脊髓损伤治疗 处方四: 高危儿早期干预 其他处方按年龄段四种任意选择也可按肌力大小级别五种任意选择并中文显示。 3、脉冲周期：T:0.067s-2s； 4、占空比：0.00005-0.0149； 5、治疗时间：0-99分钟治疗结束具有报警功能； 6、豪华推车式四路输出同时治疗两人或一人多部位治疗； 7、安全保护：一键锁屏功能防止治疗时误操作； 8、适应症： 小儿脑瘫、脑出血、脑血栓、脑栓塞、脊髓损伤。骨折或关节置换术后。臂丛神经损伤（挠神经；正中神经；尺神经），坐骨神经，胫神经，腓总神经，马尾神经损伤，面神经麻痹，完全失神经及部分失神经疾病等。皮肤感觉障碍，股外侧皮神经炎。 |
| 8 | Gesell儿童发育量表 |  | 1套 | 一、测试对象 Gesell智力测试系统适用于0-6岁的儿童，主要用于评估儿童的发展水平和智力潜能。 二、测试内容 1、语言能力：评估儿童的语音、词汇、语法等方面的能力。 2、运动能力：评估儿童的身体协调、粗大和精细运动等方面的能力。 3、适应性行为：评估儿童的问题解决、日常自理、社会适应等方面的能力。 4、认知能力：评估儿童的注意力、记忆力、思维能力等方面的能力。 三、评估标准 Gesell智力测试系统采用量表法，将儿童的表现与标准化的常模进行比较，得出儿童的智力水平和发展商数（DQ）。根据得分，可以将儿童的智力水平分为以下四个等级： 1、超常：DQ大于130，表明儿童智力水平显著高于同龄儿童。 2、 正常：DQ在90-129之间，表明儿童智力水平正常。 3、边缘：DQ在80-89之间，表明儿童智力水平处于边缘范围，需要进一步关注和干预。 4、智力落后：DQ小于70，表明儿童智力水平落后，需要专业的康复和治疗。 四、测试流程 1、准备阶段：了解儿童的基本情况，与家长沟通测试目的和方法。 2、观察阶段：对儿童进行观察，记录其在语言、运动、适应性等方面的表现。 3、评分阶段：根据观察记录对儿童进行评分，并计算发展商数（DQ）。 4、 结果反馈：向家长和相关人员反馈评估结果，并提供相应的建议和指导。 5、追踪评估：定期对儿童进行追踪评估，以监测其发展变化。 五、软件产品 运行与windows平台，用于0-6岁儿童gesell测试结果处理和报告打印。 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自交付验收合格之日起质保期不少于18个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2.提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3.免费开放设备所有数字接口，并接入医院信息系统。 4.若采购人需要时，须免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5.免费提供操作及维护培训。 6.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派专业技术人员到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内响应；需要到现场维修的，应在8小时内到达仪器现场，24小时内排除设备故障。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要终身维护，零配件只收取成本费。 （2）中标人提供24小时×365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （3）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （4）在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 7.设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。中标人必须提供全新未使用过的、原产、原装整机的产品。 8.投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 9.若投标人不是投标产品生产厂家，供货时必须提供生产厂家或国内代理商授权书原件（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。 10.保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修，在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 11.中标人所投产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 12.感觉统合训练系列产品安装时，为了防止安全隐患，中标人在安装时须对道具、设备进行软包处理，防止意外发生。 13.多感官训系列产品必须使用环保无毒、质量合格的材质。墙面彩绘、造型吊顶中标后施工前，中标人需要提供设计效果图给采购人确认，经采购人同意后方可施工，彩绘完成后提供具有检测资质的第三方机构出具的环境质量检测报告（检测报告包含装饰材料的检测，满足环保要求），质保期不少于2年。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 5.采购需求中的医疗器械产品，属于II类、III类医疗器械的投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件。 |  |  |
| 包装方式 |  | 投标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。投标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人保留对中标人所提供产品进行全面测试的权利，如有虚假投标及不满足招标文件及投标文件要求的，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 3.验收时，中标人需向采购人提供完整的技术资料，包括但不限于产品使用说明、产品检测报告等。 4.验收依据：招标文件、投标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。 5.数量验收：中标人提交成果，由双方对照采购需求（包含功能目标、技术指标）进行验收。 6.验收方法：由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，中标人须无条件配合采购人对所投产品进行验收，如发现不符合招标文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 7.采购人认为有需要时，可委托有资质的第三方检测机构对产品进行检验，检验结果将作为验收材料的组成部分之一。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30天内完成安装、调试，通过验收并交付使用。 2.交付地点：北海市，采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，采购人向中标供应商支付中标总金额的30%，设备验收合格后采购人向中标供应商支付中标总金额的70%。 |  |  |
| 投标人的资信要求表 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由中标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | 中标人在签订合同时须向采购人提供保密承诺书原件，保证对项目实施过程中产生的各类技术文件、信息以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。如有泄密，需承担相应的法律责任。 |  |  |
| ▲进口产品 |  | 本项目不接受进口产品投标。 |  |  |
| ▲核心产品 |  | 婴幼儿营养综合监测，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |  |

- 附件1：感觉统合训练

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多元秋千悬挂组合游戏架 | 1 | 套 |  | - 1、多元秋千悬挂架可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。 - 2、秋千悬挂架可同时供3个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 - 3、钢结构，长：240cm 宽：220cm高：240cm1，方钢尺寸：80mm×80mm; |
| 2 | 攀岩组合器材套件 | 1 | 套 |  | 1、绳梯：优质木材，精工打磨，搭配高强度尼龙绳，可自由组合 2、棍梯：优质木材，精工打磨，可自由组合 3、网梯：高品质尼龙带，可拆卸，可自由组合；情景攀爬*3 、网梯、木梯、猴子架，魔术床 |
| 3 | 球池组合 | 1 | 套 |  | - 1、尺寸≥1.5m×1.5m,高度≥50cm - 2、环保彩球3000个 |
| 4 | T形木马秋千 | 1 | 个 |  | 长:≥1100mm宽:≥200m高:≥1200mm |
| 5 | 圆柱形木马秋千 | 1 | 个 |  | - 规格：120mm*20mm， - 2、材质: 高强度纤维绳加软包PU |
| 6 | 方形平板秋千 | 1 | 个 |  | - 长：≥1200mm宽：≥600mm高：≥1500mm； 2、材质：优质加厚PVC材质 |
| 7 | 滑行索道 | 1 | 个 |  | 包含1根15M长钢丝绳，1个滑轮，2个侧装连接铁板，1个拉紧调节器，1套安全带，一块坐板。 |
| 8 | 数字跳箱 | 1 | 套 |  | 1、产品采用加厚pu皮革，结实耐用、耐磨、不易损坏，内部采用高密度海绵。 2、产品尺寸：≥90cm×75cm×15/30/45/60cm |
| 9 | 海绵过河石 | 1 | 套 |  | 产品采用加厚pu皮革，结实耐用、耐磨、不易损坏，内部采用高密度海绵。多种拼搭造型，激发孩子好奇心，趣味图案，激发孩子认知，共12块，单个尺寸：25cm×25cm×25cm |
| 10 | 身体挤压机 | 1 | 套 |  | 大号，≥20mm多层板，桦木贴面，进口弹力带，压力可调节，尺寸85cm×75cm×40cm |
| 11 | 平衡板 | 2 | 套 |  | - 1、长：≥40cm宽：≥30cm高：≥15cm; - 2、材质：优质加厚PVC材质 |
| 12 | 数字跳垫 | 1 | 套 |  | 1、规格：≥长200cm×宽80cm×高5cm 2、材质：XPE内芯，PU包皮 |
| 13 | 蹦床 | 2 | 套 |  | 产品直径≥140cm、高度≥20cm，带防护网，弹簧承重≥150Kg |
| 14 | S型运动组合 | 1 | 套 |  | PU软包，4半圆，2步梯，2长型，1圆柱，XPE内芯 |
| 15 | 圆形转盘 | 2 | 套 |  | 尺寸≥50cm×50cm×6cm，上下圆盘为软包处理，轴承设计，可连续旋转，XPE内芯 |
| 16 | 方形转盘 | 2 | 套 |  | 规格：≥100cm×55cm，环保PU软包 |
| 17 | 定制陀螺仪 | 1 | 1 |  | 直径≥82cm，深度≥42cm，配轴承钢制支撑架，优质加厚材质：PVC |
| 18 | 方形滑行车 | 2 | 台 |  | 中号，软包，尺寸≥45cm×35cm，材质：优质加厚PVC |
| 19 | 过河石 | 1 | 套 |  | 11键≥400mm×220mm，材质：优质加厚PVC |
| 20 | 彩虹桥 | 1 | 套 |  | 尺寸：≥180cm×70cm×80cm，材质：优质加厚PVC |
| 21 | 滚筒 | 1 | 个 |  | 软体，高密度全海绵，PU皮外包，外径:≥800mm 内径：600m，XPE内芯 |
| 22 | 锥形桶 | 10 | 个 |  | 32cm高，材质：优质加厚PVC |
| 23 | PT凳 | 4 | 张 |  | 1、规格：≥58cm×58.5cm×40～50cm 2、用途：治疗师座椅，高度可调。 |
| 24 | 儿童肋木 | 2 | 套 |  | 尺寸：≥100cm×50cm×130cm，肋木杠直径3.2cm，肋木杠间距离15cm，额定载荷≥80kg。借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练、及躯干的牵伸训练 |
| 25 | 姿势矫正镜（带格） | 2 | 张 |  | 尺寸：≥88cm×66cm×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮 |
| 26 | 晶莹按摩球 | 10 | 个 |  | 直径约 7cm,环保塑料 |
| 27 | 插棍吊袋 | 1 | 套 |  | 吊袋：直径75cm×85cm，插棍：20cm×20cm×4.5cm |

- 附件2：多感官训练室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音乐训练仪 | 1 | 台 |  | - 1、外观整洁、无划痕、磨损、凹陷、裂缝、变形、毛刺等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象； - 2、设备采用倒角方形设计，直边加圆弧形、无棱角，无划伤、磕碰隐患； - 3、设备采用ABS环保工程塑料一体注塑模具加工而成 - 4、设备尺寸不超过420mm×420mm×420mm，误差±10%； - 5、设备采用12V外置一体变压电源，Type-C接口与设备连接 - 6、设备采用2个喇叭单元，采用高性能钕铁硼三文治磁路，磁通密度高 - 7、运行噪音≤35分贝； - 8、踏板寿命：踏板使用寿命不低于5万次 - 9、蓝牙连接功能，支持蓝牙连接和音频播放功能，可与手机、平板电脑等移动终端进行蓝牙连接并播放音频文件； - 10、人体杂波发声功能，识别人体杂波发声，支持双手触摸发声和通过人体皮肤接触传导发声，可发出多种不同音效； - 11、可模仿多种乐器音色与音阶，可进行节奏打击，音阶演奏功能，通过双手触摸发声可实现音阶演奏与乐曲演奏； - 12、防水测试：全触控操作区防水 - 13、可模仿钢琴、管风琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管等20种旋律乐器音色与音阶，可模仿架子鼓、康加鼓、桑巴鼓等4组打击乐器音色； - 14、3个八度，通过双脚的踩踏，可实现高中低三个八度演奏。7个基本音级，通过双手触摸，可实现Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si七个音级的发声。21个音级，通过双脚踩踏和感应区双手触控方式，可演奏21个音级。 - 15、训练模式：为满足不同水平儿童的使用，设备须有演奏模式、教学模式、体验模式三种训练模式； - 16、炫彩灯光组：设备顶部设有可变色灯光组，可用来教学模式的指引和按键触发效果显示； - 17、音符时值：双手按住触摸操作部位，可不间断演奏 - 18、设备可充电：设备主机、遥控器采用内置锂电池可充电反复适用。 |
| 2 | 钢琴水柱泡泡管 | 1 | 台 |  | 1、8根不同高度透明有机玻璃水柱，背面PVC镜，直径：15CM 2、材质：亚克力 3、外包海绵与BS5852阻燃标准布料，游戏者按下按键，发出音符声音及相对水柱颜色发光。 4、输入电压:220VAC 5、工作电压:12VDC、AC220V 6、额定功率：小于40W |
| 3 | 海洋气泡墙 | 1 | 台 |  | 1、输入电压:220VAC 2、工作电压:12VDC。 3、额定功率：小于40W 4、大尺寸视觉感官刺激表现； 5、外壳为ABS环保材质一次冲压成型； 6、底部2个按钮可进行模式进行切换。 |
| 4 | 动感彩轮 | 1 | 台 |  | 1、可控制动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度、方向，四个按钮控制，伴有烟花声控按钮。 2、输入电压:220VAC 3、工作电压:12VDC。 4、额定功率：小于40W 5、灯光视觉表现区域尺寸为：≥830mm×480mm，大尺寸视觉感官刺激表现； 6、整体尺寸：≥1080mm×706mm×100mm 7、外壳为ABS环保材质一次冲压成型； 8、底部4个按钮分别代表烟花效果、模式切换、速度加、速度减。 |
| 5 | 声光墙面板 | 1 | 台 |  | 1、自动接收声波信息（自然声音或音乐）并转换为频率光波，反映灵敏，无需通过话筒进行语音录入； 2、声波录入触发LED光带模式跳动； 3、可进行多种模式LED光带模式切换；模式不少于5种； 4、底部三色按钮可进行音乐选择和声音调节，音乐的播放能带动光源的变化； 5、灯光视觉表现区域尺寸为：≥830mm×480mm，大尺寸视觉感官刺激表现； 6、整体尺寸：≥1080mm×706mm×100mm 7、外壳为ABS环保材质一次冲压成型； |
| 6 | 嗅觉感知游戏箱 | 1 | 台 |  | 1、输入电压:220VAC 2、工作电压:12VDC。 3、额定功率：小于40W 4、灯光视觉表现区域尺寸为：≥830mm×480mm，大尺寸视觉感官刺激表现； 5、整体尺寸：≥1080mm×706mm×100mm 6、外壳为ABS环保材质一次冲压成型； 7、底部4种按钮启动模式对应不同颜色出风口 8、水果香料(含卡片)8种 |
| 7 | 蝴蝶光纤瀑布 | 1 | 台 |  | 1、输入电压:220VAC 2、工作电压:12VDC。 3、额定功率：小于40W 4、外壳为ABS环保材质一次冲压成型；内嵌了光纤灯 5、可使用遥控器进行灯光模式的切换1.包含图形，颜色，数字，动物，植物，交通，日常，人物，汉字，动作等10大类的认知图片训练； 6、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练和评估； 7、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； 8、可设置单位课程的认知卡片数量； 9、测试模式可进行难度设置，包含听音指认测试和图片匹配测试； 10、训练内容云存储，可实时更新，不间断更新课程内容和训练类别； 11、配套1台平板电脑教学端，方便移动教学； |
| 8 | 认知训练板 | 1 | 台 |  | 一、显示器件参数： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：21.5寸； 2、外壳采用ABS材质，无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 3、系统配置: 安卓主板，运行内存2GB，机身存储16GB。 4、采用接触式红外触控技术，安装方式：内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，系统自动识别，无需安装触摸模组驱动，红外触摸屏系统 二、软件部分技术参数： 1、包含图形，颜色，数字，动物，植物，交通，日常，人物，汉字，动作等10大类的认知图片训练； 2、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练和评估； 3、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； 4、可设置单位课程的认知卡片数量； 5、测试模式可进行难度设置，包含听音指认测试和图片匹配测试； 6、训练内容云存储，可实时更新，不间断更新课程内容和训练类别； 7、配套1台平板电脑教学端，方便移动教学； |
| 9 | 无尽深度灯镜 | 1 | 台 |  | - 1、功能：由小类灯泡与简片组合而成，透过灯光与镜片的反射效果，产生大小不同层次的圆形灯点图案，镜内灯泡具闪烁功能，产生幻彩的视觉效果，可以进行彩色变幻，且转动的速度可调节。形似时光隧道般的绚丽。可以控制镜内灯泡闪烁模式,训练视觉追踪和视觉辨别 - 2、输入电压:220VAC - 3、工作电压:12VDC。 - 4、额定功率：小于40W - 5、灯光视觉表现区域尺寸为：≥830mm×480mm，大尺寸视觉感官刺激表现； - 6、产品整体尺寸：≥1080mm×706mm×100mm - 7、ABS环保材质一次冲压成型； - 8、底部3个按钮分别代表模式切换、速度加、速度减 |
| 10 | 灯光魔方 | 1 | 台 |  | 1、扔下的方块正上方是什么颜色，对应灯柱全部显示相同对应颜色。魔方六个面每一个面对应一种颜色（红、绿、黄、蓝、粉、白） 2、魔方尺寸：40*40*40cm 3、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 4、额定功率：小于40W 5、产品内部填充珠光棉，外部采用阻燃材料软包保护套 6、灯柱材质为亚克力定制 |
| 11 | LED钢琴踏板 | 1 | 张 |  | 1、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 2、额定功率：小于40W 3、尺寸：≥1500mm*400mm*50mm 4、产品采用防爆钢化玻璃+ABS塑料 |
| 12 | 魔镜 | 1 | 台 |  | 一、硬件要求： ▲1、≥32寸高清显示器，显示屏采用 LED 液晶屏 (16:9)；显示分辨率为1920×1080； 2、4mm全钢化高防爆玻璃，防划防撞，防眩光，抗太阳光等强光干扰；防辐射防反光保护膜； ▲3、采用高精度红外触控技术，手指触摸有响应，多点触控，触摸精度直径＞3mm物体； 4、所有端口均为隐藏设计，表面无任何按钮和指示灯，提升专注度，同时也避免误操作而导致设备关闭的情况；隐藏式启动模式采用电源键和启动键分开控制；不少于2个USB接口，实现外接设备的快速接入； 5、一键式启动，进入训练软件； 6、设备采用3个音箱单元，低音单元：防磁， 5寸纸盆,高音单元：防磁， 2 3/4寸纸盆,阻抗10K欧姆，信噪比不小于85dBA，理论功率RMS 8W×2+12W（THD=10%） 二、软件： 1、互动训练软件以影像互动和人机互动等方式，激发患儿的参与兴趣及积极性，通过变幻多彩的画面、镜像显示等，最大限度地引导调动患儿想象潜力。 2、训练软件哈哈镜模块带有不少于12种影像变形效果； 3、训练软件场景镜模块带有不少于12种场景成像效果； 4、训练软件魔法镜模块带有不少于12种特效叠加成像效果； 5、训练软件装扮镜模块带有不少于12种基于人脸识别技术的装扮成像效果； |
| 13 | 多感官训练系统 | 1 | 台 |  | 一、硬件参数： ▲1、高清数字成像设备,投影亮度≥3400流明；对比度≥16000，显示分辨率：1920*1080，画面比例16：9，灯泡寿命：6000小时（标准模式） 12000小时（节能模式），变焦比例：1-1.2变焦；梯形矫正:±30度 2、台式整机类型: CPU：i5-9400f 内存：≥16GB 硬盘：≥500GB 显卡显存≥4GB 3、感应器：Kinect图像处理技术，精确捕捉人体目标，支持多人捕捉互动 二、软件功能参数 1、无需传统量角器，无需佩带传感器，采用智能关节识别技术，对全身 25 个关节点快速识别；通过虚拟视听情景互动方式快速进行康复训练 2、系统包含接受式音乐治疗模块、再创造式音乐治疗模块、即兴演奏式音乐治疗模块、音乐处方四个大模块 3、接受式治疗模块包含舒缓放松音乐、脑波音乐、心理音乐、古典音乐、冥想类音乐、交响乐等类别，使训练进行聆听各种音乐来达到治疗的目的，同时通过体感互动技术，可以使参与者人像置于画面中，进行互动，增加治疗氛围。 ◆4、再创造式音乐治疗模块是通过主动参与互动的方式来进行音乐治疗，训练内容包含动物指挥家、趣味吹气、音乐节奏达人、音乐墙、可视化音乐等几个训练项目 ◆5、即兴演奏式音乐治疗模块，参与者拿着各种实体乐器，与老师进行进行即兴演奏，屏幕上通过虚拟现实技术，将参与者置身于各个虚拟场景中，此模块包含海洋剧场、音乐剧场、森林剧场、宇宙剧场、动物音乐会等五个训练场景。 ◆6、音乐处方模块，可以针对不同情绪的训练者选择不同的训练模块进行训练，包含预防抑郁、培养情绪、消除焦虑、消除嫉妒、滋养心灵、消除不安、排解寂寞、重拾信心、催眠音乐、舒缓血压、陶冶心情等共13个模块的音乐治疗模块。每个模块内置音乐数量不少于10首，可供训练者选择。 7、系统还包含中医五音疗法。 ▲8、游戏中应用抠像技术，使单个训练者或者多人训练者都可在屏幕上看到自己，实现单人或多人同时训练，运用趣味性的练习达到康复的目的。 |
| 14 | 立体环绕音箱 | 1 | 台 |  | 1、4个音箱单元构成，每个单元由1个8寸重低音锥扬声器和2个3寸软球号角高音构成。 2、额定功率：200W。 3、阻抗：4Ω—16Ω 4、标称灵敏度：98dB 5、最大声压：128dB 6、功放尺寸：≥260mm ×195mm×70mm 7、音响尺寸：≥410mm ×220mm× 235mm |
| 15 | 系统控制电脑 | 1 | 台 |  | 台式整机类型: CPU：i5-9400f 内存：≥8GB 硬盘：≥250GB 显卡显存≥4GB |
| 16 | 高清投影屏幕 | 1 | 张 |  | 电动投影幕；投影幕遥控器，比例16：9 |
| 17 | 彩光LED球 | 1 | 个 |  | 1、功能要求： 能吸引儿童注意远方转动的影象，提高学生专注能力 2、技术要求：电源参数：220V、50Hz 直径约15cm |
| 18 | 幻彩半球灯 | 1 | 个 |  | 1、电源参数：220V、50Hz 2、具有不同色彩的变换,内存声控自动程序 3、旋转角度：水平360°旋转 |
| 19 | 墙面软包 | 35 | 平方 |  | 1、墙垫采用双层物料制作，墙面人造革软包 2、基层材料种类、规格:胶合板 9mm 3、面层材料品种、规格、颜色:纳米棉体,PU阻燃皮革，厚25mm |
| 20 | 地垫 | 50 | 平方米 |  | 双色拼接，厚：40mm材质：优质加厚PVC材质 |
| 21 | 墙面彩绘 | 50 | 平方米 |  | 多彩图案喷绘，墙面图案画，增加孩子对颜色的认知，无毒环保颜料 |
| 22 | 造型吊顶 | 50 | 平方米 |  | 提供配套造型吊顶（根据采购人的需求设计，风格符合医院风格，交付使用前进行甲醛检测，甲醛释放须符合安全标准。 |

- 2分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数监护仪（无创） | 1台 |  | 一、整机要求： 1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 ▲3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥7通道波形显示。 4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 ▲5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 6、监测患者类型为小儿、新生儿，所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件。 7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 9、监护仪设计使用年限≥8年。 二、监测参数： 1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温参数监测。 ▲2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿。 3、提供新生儿专用心电电缆 4、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 5、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 6、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 7、支持≥20种心律失常分析,适用于新生儿。 8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 9、具备SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。 10、提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX6或更高。 11、具备无创血压测量，适用于小儿和新生儿。 ▲12、具备手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 13、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~210mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~110mmHg，平均压15~120mmHg。 14、提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括≥3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测 15、具备双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 ▲16、支持升级多达4通道有创压监测，适用于小儿和新生儿。 17、可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min 三、系统功能： 1、具备所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 2、具备多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。 3、具备单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数 ◆4、具备CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查 ◆5、具备新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理 6、大字体界面支持4个参数区的设置和显示。 7、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 8、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 9、≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果 10、≥110小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 11、具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能 12、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 13、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 2 | 一拖四通道推注泵 | 1套 |  | 一、输液信息采集系统 1、输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接 2、输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 3、输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求； ▲4、床旁输液工作站必须具备独立CFDA注册证及登记表 二、注射泵 ▲1、注射精度≤±2% 2、速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 3、预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 4、快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 5、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 7、注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹 8、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 ▲9、具备8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能 ▲10、不小于3.3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 11、全中文软件操作界面 12、具备锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 13、具备药物库，可储存5000种药物信息 14、具备药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥ 10种以上颜色 15、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 16、具备在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； ▲17、具备压力报警阈值≥14档可调，最低50mmHg 18、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 19、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 20、信息储存：可存储3500条的历史记录 21、电池工作时间≥5小时@5ml/h 22、防异物及进液等级等于或优于IP33 三、输液泵 ▲1、支持输液功能 2、支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 3、输液精度≤±5% 4、预置输液总量范围：0.1-9999.99ml 5、快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 7、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 8、无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 ▲9、9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能 ▲10、不小于3.3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 11、全中文软件操作界面 12、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 13、具备药物库，可储存5000种药物信息。 14、具备药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥10种以上颜色 15、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 16、具备在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 17、具备压力报警阈值≥14档可调，最低50mmHg 18、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 19、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 20、具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 21、具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题 22、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 23、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 ▲24、信息储存：可存储3500条的历史记录 25、电池工作时间≥5小时@25ml/h 26、防异物及进液等级等于或优于IP33 |
| 3 | 无创呼吸机 | 1台 |  | ▲1、适用于对成人和儿童患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面；能够满足危重症患者的无创通气需求。 2、采用电动涡轮供气方式，在断电断气状态下可继续工作，保证患者通气安全，最大峰流速≥300L/min。 3、采用≥12英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。 4、屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。 4.1具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变 5、内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6、吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。 7、通气模式： 7.1具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证时间控制模式（VG-T） 7.2可选比例压力支持模式(PPS)，压力调节容量控制模式（PRVC）。 8、具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。 9、高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾； 9.1OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果 10、具有力释放、延时升压功能。 ▲11、具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，手动调节≥6档。 12、可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥120L/min。 13、SpO2，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。 14、呼末二氧化碳。 15、设置参数： ◆15.1潮气量：50ml—2000ml。 15.2持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O。 ▲15.3 IPAP：3-50 cmH20 15.4 EPAP：3-30 cmH2O。 15.5支持压力：4-50 cmH20。 15.6 呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min。 15.7 吸气时间：0.2—5s，吸护比I/E：4:1～1:10 ◆15.8 吸入氧浓度：21%—100% 15.9 压力上升时间：1-7档可调 15.10 压力释放：OFF，0-3档可调。 15.11 延时升压时间：OFF，1-60min。 16、监测参数： 16.1 气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。 16.2 潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。 16.3 呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。 16.4 病人触发比例：0-100% 17、具有智能逻辑判断及报警链管理，具有分级报警和声光报警。 18、报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、吸入氧浓度过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。 19、具备截屏、录屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。 20、具备HDMI扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。 21、能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，能满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 |
| 4 | 肺功能测试系统（脉冲振荡模块） | 1台 |  | 一、要求与医院现有机型相匹配套使用，所有测试功能必须在同一套系统中完成，软件、数据库应一体化。 二、设备主要测试功能要求： 1、具有慢通气功能和肺活量检查 2、具有流速容量环和时间肺活量 3、具有每分最大通气量 4、具有支气管扩张试验前后对比功能 5、具有连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创伤肺顺应性测定： (1)呼吸阻抗的频谱分布 (2)中心气道阻力和总气道阻力（同时获得） (3)周边弹性阻力（同时获得） (4)阻抗-容积分布（同时获得） (5)呼吸动力学分析（需要45秒钟以上的记录时间） 三、设备主要技术指标要求： 1、可在无需配合的前提下测定儿童；重症患者可卧位测量（平静呼吸即可） 2、采用数字化手柄式双向压差式流速传感器(没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确，（或可选热线式流速传感器，鉴于其是耗品，选用热线式流速传感器的品牌必须随机配二十只流速传感器；或可选自动定标的密闭滚筒型容量传感器，鉴于其不能彻底清洗消毒，选用此传感器的品牌必须随机配三十只容量传感器）。 3、具有真正的中国人预计值系统，中文操作系统，中文操作手册。 4、具有软件系统，数据库管理系统（可管理数以万计的病人数据）。 5、连续频率脉冲振荡法气道阻力(IOS)和无创伤肺顺应性测定：气道阻力必须能准确区分大、小气道的阻力，并且不需病人特殊配合即可测试。无创伤，病人只需自主呼吸即可测试，而且可以定位阻力产生的部位，相应还提供各种参数和图表以及形象的测试结果的图形表示可能。 6、测量参数有：气道总阻抗(Z5) 、气道总阻力（R5）、近端（中心）气道阻力（R20）、周边气道弹性阻力（X5）、响应频率(Fres)、肺顺应性（Clung）、口腔顺应性（Cmouth）… 四、详细技术参数: ▲1、流速传感器： （1）测量原理：压差式 （2）阻力＜0.05Kpa/L/S at 101/S （3）测量范围：0－20L／S,双向 （4）精度：在0.2-12L/S时为±2% （5）共摸抑制比:60bd at 50Hz 2、脉冲技术参数： （1）容量测量：数字积分，测量范围：0—±20升，测量精度：好于5毫升 （2）口压测量：硅敏式压力传感器，测量范围：±2Kpa测试，测量精度：2% （3）测试信号：单位脉冲，脉冲间期：0.1-6S ,或者手动可调 （4）频率范围：0-100Hz 功率频：-20db at 40Hz 3、系统工作环境、电气要求、安全 （1）工作温度：4°C－45°C；工作相对湿度：10％－95％；工作电压：100－240伏 （2）工作噪声：＜30分贝；工作漏电流：＜80毫安；主机绝缘强度：＞3000伏／分钟 五、设备软件要求： 具有中文操作系统， 病人数据库管理系统，真正中国人预计值，预计值与实测值的自动比较，中文资料输入与中文报告输出等等,操作使用简单方便。软件配有训练程序和演示程序，以便于医生操作和病人配合。具有软件系统，数据库管理系统（可管理以万计的病人数据）。 |
| 5 | 碳十三呼气试验 | 1台 |  | ▲1、样本采集器通道数量：十通道，能够一次连接并连续检测10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告； 2、仪器尺寸：≤400mm×360mm×385mm； 3、测量范围：测量样品的浓度范围为：1%～10%； 4、测量精度：精密度：标准偏差δsd不超过0.25‰； 5、稳定性：在5小时内，C.V.的绝对值不大于3%； 6、检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%，误差应不超过±0.1%； 7、样品体积：样品不少于120ml/袋； 8、预热时间：不超过45min； 9、分析速度：每个样品分析时间＜100s； 10、正常工作条件： （1）供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1 Hz； （2）输入功率：≤180VA； （3）海拔高度：2000m以下； （4）环境温度：10℃～30℃； （5）相对湿度：不超过70%； （6）大气压力：86kPa～106kPa； 11.提供与该设备配套使用的颗粒剂型的试剂 12.设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报告，标准质控品； 13.数据处理工作站配置要求：智能高清显示器，微型计算机，内置打印机和激光打印机； 13.1配置清单（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 碳13呼气检测仪; 1台. 2; 微型计算机; 1台. 3; 打印机; 1台. 4; 显示器; 1台. 5; 扫描器; 1台. |
| 6 | 婴儿培养箱 | 1台 |  | 一、主要功能、技术参数： 1、工作电源：AC220V/50Hz 2、输入功率：≤1000VA 3、具有箱温和肤温两种温度控制模式； 4、具有湿度显示功能和湿度控制功能； 5、具有设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示； 6、具有独立的超温保护系统； 7、具有独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警； 8、具有婴儿床倾斜角度无级可调功能； 9、具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警: 断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等 10、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒； 11、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入； 12、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； 13、前面板具有温度校正功能； 14、具有肤温传感器脱落报警提示功能； 15、具有数据储存功能； 16、具有正门独立锁定装置； 17、具有RS-232接口； 18、采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）； 19、皮肤温度控制范围：34～37℃； 20、箱温控制范围：25～37℃ ； 21、箱温和肤温显示温度范围：5～63℃； 22、升温时间：≤30min； 23、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃； 24、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃； 25、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃； 26、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃； 27、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内； 28、湿度显示范围: 0%RH～99%RH； 29、湿度控制范围: 0%RH～90%RH； 30、湿度控制精度：±10%RH； 31、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4； 32、上黄疸治疗装置： （1）床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED） （2）床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2 （光源为LED） （3）有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2（光源为LED） 33、下黄疸治疗装置： （1）床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED） （2）床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED） （3）有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED） 二、基本配置（包含却不限于）：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘）1套，皮肤温度传感器1套，机柜1套，上黄疸治疗装置（光源为LED）1套,下黄疸治疗装置（光源为LED）1套。 |
| 7 | 多功能输液治疗车 | 1台 |  | 1、规格：≥625mm×475mm×950mm 2、主要由钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢三角四柱承重承重； 3、车体上部：台面大型模具包括不锈钢护栏一次成型缓坡设计，物品不易滑落，台面尺寸：≥570mm×430mm×10-60mm，台面上配透明软玻璃，扶手护栏两用一体化设计，左右后随意推行，操作台面细皮纹设计，防划伤易清洁； 4、车体正面：中控锁可折叠，配置两层大小抽屉，第一层小抽面80mm，内空：≥430mm×335mm×68mm＊一中抽面120mm内空：≥430mm×335mm×110mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，防盗式封口插槽标识牌尺寸、113mm×35mm观察窗15度角便于识别，防止液体及灰尘进入；新燕尾拉手加厚加大，人体工程学倾斜设计；下部对开门设计，门内隔板，可放置小型仪器； 5、左侧：伸缩副工作台、置物盒； 6、右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色污物桶175mm×175mm×280mm，双色用于垃圾分类，损伤性垃圾，和感染性垃圾； 7、车体背部：隐藏式可升降式十联置器盒； 8、车体底部：四只直径100毫米豪华万向插入式静声轮，其中两只带刹车功能； |
| 8 | 转运监护仪 | 1台 |  | 1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2、工作大气压力57.0 ~107.4 kPa。 3.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机 4、不小于5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。 5、防尘防水等级IP44或以上，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 6、坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 7、整机无风扇设计。 8、内置锂电池供电，支持不少于5小时的持续监测。 9、内置DC电源接口，可以进行车载充电。 10、支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、脉搏、无创血压、双通道体温接口和双有创压功能 11、本转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。 ▲12、具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 13、心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿/新生儿15-350 bpm。 14、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 15、滤波模式提供诊断模式（0.05-150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05-40Hz），手术模式（1-20Hz）。 16、具备25种心律失常事件的分析。 17、具备ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 18、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 19、可显示弱灌注指数（PI）。 ▲20、具备手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 21、≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 22、能存储1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 23、可做1000条NIBP测量结果回顾。 24、可48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。 |
| 9 | 床边臭氧消毒机 | 1台 |  | - 1、适用范围：该产品主要适用于医院病床被褥、衣服、枕心、床垫、浴巾等用品的消毒灭菌； - 2、消毒因子：臭氧 3、机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑，模具一体成型； 4、结构形式：移动式，底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手，背部有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。 - 5、设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来，控制板等电控系统可通过顶部机盖轻松取出，方便检修。 - 6、采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部，消毒更彻底； - 7、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等，对消毒物品有增白的作用； - 8、消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守； - 9、设备分四个步骤对床单位目标物体进行消毒，支持一键操作； 10、支持单个步骤的自定义调整，时间可调值≥150min； - 11、内置空气压缩机； - 12、工作电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz； - 13、设备工作30min，臭氧泄漏量≤0.06mg/m³； - 14、设备工作30min，排气管排出气体中臭氧含量≥1700mg/m³； - 15、设备工作30min，在消毒袋内的臭氧含量≥1200mg/m³； - 16、消毒效果：设备工作60min，对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值>3； - 17、设备工作60min，对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥3.1； - 18、设备工作60min，对自然细菌的杀灭对数值≥1.1； - 19、设备安全性：若受潮，设备外壳漏电流≤8*10-3； 20、臭氧发生器臭氧产量≥4500mg/h； |
| 10 | LED双面蓝光箱 | 2台 |  | 一、设备技术参数要求： 1、电源要求：AC220V/50Hz 2、输入功率：600VA 3、温度控制范围：25℃～34℃ 4、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃ 5、床面温度均匀性：≤0.8℃ 6、皮肤温度显示范围：5℃～65℃ ▲7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 8、上灯箱光源：蓝光LED,使用期限：5000小时 9、上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm2 10、上灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥2.0mW/cm2 11、上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：2.2mW/cm2 12、下灯箱光源：蓝光LED,使用期限：5000小时 13、下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm2 14、下灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥3.0mW/cm2 15、下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：3.5mW/cm2 16、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 17、报警项目：超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统故障报警。 18、工作噪声：≤55dB(A) 19、婴儿床最大承载重量：10Kg 20、使用期限：≥6年 21、箱温控制，肤温监测，提供温度适宜的光照治疗环境 22、双面蓝光辐照功能，高效退黄 23、光照治疗时间计时功能 24、两侧和正门的有机玻璃均可打开 25、抽拉式水箱，方便拆卸，清洁消毒 26、正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开 27、采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度 28、开机自检功能，多种故障报警提示 二、基本配置（包含却不限于）： 上箱体（含上灯箱，控制仪，婴儿床）及下灯箱（含下灯箱，储物柜） |
| 11 | 多功能婴儿培养箱 | 1台 |  | - ▲1、具有培养箱工作模式和保暖台工作模式，可相互转换； - ◆2、具有转换错误报警功能； - 3、大尺寸彩色LCD液晶显示； - ◆4、婴儿床360度双向旋转； - 5、燕尾型立柱导轨； - 6、箱体采用塑料前、后出风的空气循环系统； - 7、床下可放置X光射线拍片盒； - 8、婴儿床倾斜角度无级可调功能； - 9、具有数据储存曲线显示功能； - 10、具有整机高度调节功能； - 11、产品具有自检功能，多种故障报警提示； - 12、具有RS-232接口； 13、基本配置（包含却不限于）： （1）主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、箱篷、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，升降式机柜。 14、配置要求（包含却不限于）: 称重装置、监护托盘。 15、主要技术参数: （1）工作电源: AC220V/50Hz （2）输入功率: ≤1300VA （3）工作模式: 培养箱工作模式和保暖台工作模式 （4）培养箱工作模式下的性能指标 （5）培养箱控温方式：箱温和肤温两种温度控制 （6）箱温控制范围: 25℃～37℃ （跨越模式37～39℃） （7）皮肤温度控制范围: 34℃～37℃（跨越模式37～38℃） （8）箱温和肤温显示温度范围: 5～65℃ （9）升温时间: ≤40min （10）培养箱温度与平均培养箱温度之差: ≤0.5℃ （11）平均培养箱温度与控制温度之差: ≤1.0℃ （12）温度均匀性(床垫处于水平位置): ≤0.8℃ （13）温度均匀性(床垫处于倾斜位置): ≤1.0℃ （14）皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内 （15）婴儿床倾斜角度: 无级可调 （16）婴儿舱内噪声: ≤50dB（A）（稳定温度状态下） （17）湿度显示范围: 0%RH～99%RH （18）湿度控制范围: 0%RH～90%RH （19）湿度控制精度: ±5%RH内 （20）湿度显示精度: ±5%RH内 （21）氧浓度显示范围: 0%～99%O2 （22）氧浓度设定范围: 20%～60%O2 （23）氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上） （24）氧浓度控制精度: ±4%O2 体积浓度内 （25）重量显示精度: ±1% 内 （26）保暖台工作模式下的性能指标 （27）保暖台控温方式：预热、手控、肤温三种控制 （28）肤温控温范围：32℃～37.5℃ （29）肤温显示范围：5℃～65℃ （30）控温精度：≤0.5℃ （31）床面温度均匀性：≤2℃ （32）APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 （33）故障报警：断电、风机、传感器、偏差、箱蓬、超温、水箱放置错误、缺水、设置、检查和系统等 16、配置婴儿体重称一台、蓝光治疗仪一台、硅凝胶医用隔离垫一个 |
| 12 | 隔水式电热恒温培养箱 | 1个 |  | - 1、电源电压：220v，50Hz - 2、控温范围：室温+5-60℃ - 3、温度波动：≤±0.5℃ - 4、隔板：2块 - 5、内胆容积：150L - 6、工作室尺寸：≥500mm*500mm*600mm - 7、精度：≤0.5℃ - 8、均匀度：≤0.5℃ - 9、搁板负荷：45kg/m^2 - 10、智能微电脑控温 |
| 13 | 生物显微镜 | 1台 |  | 一、技术参数 1.工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合国标插头，或提供适当的转换插座。 2.主要技术指标 2.1 生物显微镜 ▲2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 放大倍率：40-1000倍 ▲2.1.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为211mm × 154mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向52mm，双片标本夹 2.1.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环 2.1.5 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 2.1.6 照明系统：内置长寿命LED光源，≥60000小时内置透射光柯勒照明 2.1.7 观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式 2.1.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘 ▲2.1.10 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25） 2.1.11 防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量. 1; 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调，带限位螺钉; 2. 2; 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调; 2. 3; 无限远平场消色差物镜4X/0.10(无限远); 1. 4; 无限远平场消色差物镜10X/0.25(无限远); 1. 5; 无限远平场消色差物镜20X/0.40(无限远); 1. 6; 无限远平场消色差物镜40X/0.65(无限远); 1. 7; 30°倾斜，三通观察筒，倒像，瞳距范围50—76mm，三档式分光比，0：100；20：80；100：0; 1. 8; 30°倾斜，双通观察筒，倒像，瞳距范围54—75mm; 1. 9; 透射用机架，低手位粗微调同轴调焦机构，粗调行程25mm，微调精度1um，带有防止下滑的松紧装置和随即上限位装置。内置100-240V宽电压系统，采用数字调光，具有光强设定与复位功能，内置透射光滤色镜（LBD、ND6、ND25）; 1. 10; 明场6孔转换器（带DIC插槽）; 1. 11; 187mm*166mm双层复合机械移动平台，双切片夹，移动范围80mm*55mm，双向线轨传动，扭矩松紧可调。; 1. 12; NA0.9消色差聚光镜; 1. 13; 12V100W卤素灯室，预置灯丝中心，寿命长达50000小时; 1. 14; 长效卤素灯泡12V100W（PHILIPS 7724）; 2. 15; 中间光标模组，带LED指示光标，光标红、绿、蓝三种颜色可切换，光标亮度可调; 1. 16; 内六角扳手（用于M4内六角螺钉）; 1. 17; 擦镜纸/防尘罩/产品保修卡/ 使用说明书/合格证; 1. |
| 14 | 2-8℃医用冷藏箱 | 1个 |  | - 1、工作条件：环境温度16-32℃ - 2、环境湿度：20-80% - 3、电压220v±10% - 4、频率50±1Hz - 5、样式：立式双门，透明电加热玻璃门，具备自动加热、一直加热、关闭模式；小角度自动关门设计。门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动运行； - 6、有效容积（L）:≥990L - 7、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤ 1180*900*2000mm - 8.箱体内部尺寸（宽*深*高mm）：≤1070mm*670mm*1515mm - 10、箱体结构：箱体采用喷PCM彩板，内胆采用防腐镀锌钢板，保温层采用无CFC聚氨酯发泡。 - 11、保温材料：无CFC聚氨酯发泡 - 12、压缩机：采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音；R600a制冷剂。 - 13、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能； - 14、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定； - 15、≥1英寸高度亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃； - 16、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性； - 17、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高低环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能；开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能； - 18、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 - 19、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； - 20、门开风扇自动停止运行，门关风扇电机自动开始运行； - 21、具有USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月温度数据；U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 - 22、具有不少于10个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。 - 23、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度； - 24、箱内LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然； - 25、箱体标配机械锁，双门双锁，防止随意开启，保证物品安全； - 26、前后四个万向脚轮设计，方便移动安放； - 27、配备RS485接口、远程报警接口、温度记录打印机。 |
| 15 | 精子全自动分析系统 | 1台 |  | - 1.技术规格： - （1）检测项目：精子密度、精子活率、精子运动速度、精子运动轨迹、精子运动分布图、精子总数等30项以上精子检测分析功能; 在报告中的路径速度（VAP）、曲线速度（VCL）、直线速度（VSL）均带有方差参数。具有自动判断无精和死精的分析功能。 - ◆（2）精子自动编号标注与统计：精子全自动分析软件对精子图像数学形态化识别后自动分配编号。每个精子有一个独立编号，然后对其运动轨迹进行精确跟踪识别，以取得比较精确的运动参数和统计学参数。 - ◆（3）软件采用自动识别模式与精确识别双模式。 - ①自动模式：在识别训练获得的最优参数数据基础上直接识别。 - ②精确模式：在多次自动识别训练及参数调整后，自动识别过程中仍出现个别误识别或遗漏识别时，可自动对误识别剔除或对遗漏补进,屏幕视野识别率可达100%，实现精确识别与准确跟踪。 - （4）可进行精子形态学分析，形态学分析结果包括：正常精子个数和比例，头部畸形个数和比例，体部畸形精子个数和比例，尾部畸形精子个数和比例，混合畸形精子个数和比例等项目。 - ◆（5）显微成像放大倍率最高可达30000倍，分辨率0.1微米。 - 2.基本配置： - （1电脑：≥23.8寸液晶显示器、Intel处理器、≥16G内存、≥500G硬盘、高级医学专用动态图像采集卡。 - （2）高级研究型系统生物显微镜（三目，含CCD接口）； - （3）光电倍增仪：扫描线数700 DPI； - （4）打印机:彩色高速喷墨打印机 - （5）高精度自动吸入式精子计数板，深度10um，100片； - （6）数字智能恒温控制仪:全自动智能温度控制，误差：±0.5℃；恒温工作台（板） - （7）共轭高反差精子光学成像照明装置：共轭照明高反差装置(NJ01)，明场、暗场，高反差物镜10X、20X、40X； - ◆（8）系统应用软件包：MDVR精子（微生物）全自动分析系统。 - 3、配置软件包及开展的应用项目 - （1） 质保期不少于两年，终身免费维护 - （2）软件系统终生免费升级，每年定期一次升级服务，并可根据用户需要免费定制开发特需功能。 |
| 16 | 红外线接种环灭菌器 | 1台 |  | - 1、中心区温：825℃±25℃ - 2、消毒品外径：Φ35mm - 3、加热区总长：100mm - 3、升温时间：15min - 4、环境温度：5℃~40℃ - 5、熔断器：250v 3A 5×20 - 6、输入电源：AC220V~50-60Hz - 7、功率：205w - 8、外形尺寸：≤130mm×120mm×200mm |
| 17 | 酶免洗板机 | 1台 |  | 1、残液量：≤1μl/孔 2、注液精度：CV≤2% 3、注液准确度：＜3%（在注液量300μl/孔时） 4、注液均匀度：≤1.6% 5、内置工作泵：泵置放于洗板机内部，设备整体性好。 6、洗液过滤系统，可保证有效的防堵塞。 7、功能 7.1 定性功能 （1）交叉吸液功能：吸液针可在微孔左右各吸液一次； （2）防溢流功能：在此模式下，通过注液的同时吸液实现防溢流功能； （3）自动记忆参数：可自动记忆主程序99个； （4）废液报警功能：当废液到报警器预定位置，仪器会发出报警声音； （5）各列单独控制功能：可通过按键单独控制各列的注液功能； （6）免补孔功能：当清洗数量不足一排时，液体通过载板架上的吸液管被吸走。 7.2 可量化功能 （1）注液量：50-12500μL，调整步距为50μL； （2）浸泡时间0-999s可调，调整步距为1s； （3）振荡时间最长0-990s可调，调整步距为1s； （4）吸液时间0.1-9.9s可调，调整步距为0.1s； （5）清洗次数：1-250次，调整步距为1； （6）通道数：4个，2个洗液通道、1个蒸馏水通道、1个废液通道； （7）蒸馏水瓶、洗液瓶、废液瓶容量均为4000ml 允差±5%（2000ml选配）。 8、电源 （1）交流输入： 220V±22V，50Hz±1Hz （2）额定输入功率：300VA 9、需能与原有酶标仪兼容使用 10、可同时清洗不少于两块板子，具有开关机自动冲洗功能 11、配置洗板机、蒸馏水瓶、洗液瓶、缓冲瓶、废液瓶 |
| 18 | 漩涡混合器加垫片套装 | 1台 |  | 1、转速范围：0-2800rpm； 2、计时范围：0ses-99m59ses/∞； 3、调速方式：无极调速； 4、振荡方式：圆周； 5、外型尺寸：197mm×135mm×156mm； 6、周转直径：3mm； 7、运行方式：点动/连续运转； 8、电机类型：罩极电机； 9、标配： 单管涡旋头×1 单管专用 海绵托盘×1 海绵固定托盘 海绵模块A×2 29mm×4孔 海绵模块B×2 15mm×8孔 海绵模块C×1 10mm×24孔 海绵模块D×1 8mm×37孔 10、输入功率：60W； |
| 19 | 台式大容量低速离心机 | 2台 |  | 1、最高转速：5000r/min； 2、最大离心力：4730xg； 3、最大容量：4×300ml； 4、定时范围：0-99分59秒； 5、外型尺寸：≥621mm×450mm×360mm； 6、控速精度：±20 r/min； 7、电源：AC220V 50HZ 10A； 8、噪音：≤65dBA； 9、净重：52KG； 10、水平转子4×8×15ml； 11、仪器特征： （1）采用大力矩无碳刷变频电机。 （2）电自动门锁，独立电机伺服，自动关门，停电应急开锁系统。 （3）采用微机处理器精准控制，数字显示，切换显示RCF值，按键编程，运行中设置参数可修改。 （4）多种升降速率，可按离心力自动离心。 （5）机身钢材结构，防爆保护内套，不锈钢离心腔，超速，不平衡保护。 （6）离心机转头更换采用弹簧锥套技术。 12、产品通过EMC EN61326-1：2013指令认证，电磁兼容性及安规指令认证。 |
| 20 | 涡旋振荡器 | 1台 |  | 1、转速范围：0-2800rpm； 2、计时范围：0ses-99m59ses/∞； 3、调速方式：无极调速； 4、振荡方式：圆周； 5、外型尺寸：197mm×135mm×156mm； 6、周转直径：3mm； 7、运行方式：点动/连续运转； 8、电机类型：罩极电机； 9、标配： 单管涡旋头×1 单管专用 海绵托盘×1 海绵固定托盘 海绵模块A×1 29mm×4孔 海绵模块B×1 15mm×8孔 海绵模块C×1 10mm×24孔 海绵模块D×1 8mm×37孔 10、输入功率：60W； |
| 21 | 脱色摇床 | 1台 |  | 1、周转直径：≤20mm； 2、最大载重量：2kg； 3、电机类型：直流无刷电机； 4、电机输入功率：20W； 5、电机输出功率：16W； 6、转速范围：≥40-200rpm； 7、转速显示：LED； 8、定时器显示：LED； 9、时间设置范围：1min-19h59min； 10、电压：100-240V，50/60Hz ； 11、功率：20W； 13、允许环境温度湿度：5-40℃，80%RH； 14、外形尺寸：≤294mm×348mm×123mm； 15、外壳防护等级：等于或优于IP21； 16、工作托盘尺寸：268mm×268mm±20mm； |
| 22 | 恒温金属浴箱 | 1台 |  | 1、温度设置范围：25℃-120℃； 2、控温范围：室温+5℃-120℃； 3、时间设置：0min-99h30min； 4、控温精度：士0.5℃； 5、37℃时温度均一性：±0.5℃； - 6、样品容量：40×1.5ml ； 7、输入功率：160W； 8、电源：110/220V，50/60HZ； 9、显示：LED； 10、外形尺寸：≥175mm×290mm×85mm； 11、工作温度：10-40℃； 12、工作湿度：<80%； |
| 23 | 医用煮沸消毒器 | 1台 |  | 1、用途：用于手术器械及器具煮沸消毒，消毒温度可调，自动进水，自动排水。 2、容积：内槽容积≥80L； 3、外形尺寸(L×W×H)：≥800×650×800mm； 4、内槽尺寸(L×W×H)：≥500×400×300mm； 5、功率：≥8Kw； 6、材质要求：槽体均为不锈钢材质，外型美观,易于擦洗； 7、控制方式：单片机控制，液晶屏显示； |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自交付验收合格之日起质保期不少于18个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2.提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3.免费开放设备所有数字接口，并接入医院信息系统。 4.若采购人需要时，须免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5.免费提供操作及维护培训。 6.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派专业技术人员到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内响应；需要到现场维修的，应在8小时内到达仪器现场，24小时内排除设备故障。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要终身维护，零配件只收取成本费。 （2）中标人提供24小时×365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （3）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （4）在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 7.设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。中标人必须提供全新未使用过的、原产、原装整机的产品。 8.投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 9.若投标人不是投标产品生产厂家，供货时必须提供生产厂家或国内代理商授权书原件（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。 10.保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修，在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 11.中标人所投产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 5.采购需求中的医疗器械产品，属于II类、III类医疗器械的投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件；如果所投产品属于进口产品，还应当提供产品制造商授权书或国内具有销售权的经销商授权书。 |  |  |
| 包装方式 |  | 投标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。投标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人保留对中标人所提供产品进行全面测试的权利，如有虚假投标及不满足招标文件及投标文件要求的，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 3.验收时，中标人需向采购人提供完整的技术资料，包括但不限于产品使用说明、产品检测报告等。 4.验收依据：招标文件、投标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。 5.数量验收：中标人提交成果，由双方对照采购需求（包含功能目标、技术指标）进行验收。 6.验收方法：由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，中标人须无条件配合采购人对所投产品进行验收，如发现不符合招标文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 7.采购人认为有需要时，可委托有资质的第三方检测机构对产品进行检验，检验结果将作为验收材料的组成部分之一。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内完成安装、调试，通过验收并交付使用。 2.交付地点：北海市，采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，采购人向中标供应商支付中标总金额的30%，设备验收合格后采购人向中标供应商支付中标总金额的70%。 |  |  |
| 投标人的资信要求表 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | - 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由中标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 投标报价要求 |  |  | 中标人在签订合同时须向采购人提供保密承诺书原件，保证对项目实施过程中产生的各类技术文件、信息以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。如有泄密，需承担相应的法律责任。 |  |
| ▲进口产品 |  |  | 肺功能测试系统（脉冲振荡模块）已进行进口产品采购备案，可接受进口产品投标。 |  |
| ▲核心产品 |  |  | 肺功能测试系统（脉冲振荡模块），核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |

- 3分标：

| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡切片机 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、切片厚度：0.5~100微米 2、修片厚度：1~600微米 3、样本夹头最大垂直行程：70±1毫米 ▲4、样本夹头最大水平行程：30±1毫米 5、样本夹头回缩：5~100微米可调，可关闭 ▲6、夹头驱动方式：步进电机驱动 ◆7、配重方式：铅块配重，非弹簧配重 ▲8、具备自动注油系统： 9、休眠模式：机器15分钟内未操作，自动进入休眠状态 ◆10、修块模式：不少于3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式 ◆11、小手轮：机器左侧的小手轮可换向，小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进 12、安全锁定功能：大手轮可最高点锁定和任意位置锁定 13、样品角度可调整范围：有零位显示，水平方向：±8°，垂直方向：±8° ◆14、标本钳：夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便快速更换或拆卸夹头 15、显示：液晶显示，非电子管显示 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1个. 2; 大手轮; 1个. 3; 刀架及底座; 1套. 4; 包埋框标本夹头; 1个. 5; 大蜡块夹头; 1个. 6; 废屑盘; 1个. 7; 三插电源线; 1个. |
| 2 | 生物显微镜 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、光学系统：无限远色差校正光学系统。 ▲2、主观察筒：主观察筒（1个）：铰链式三目观察镜筒；30°倾斜，倒像，瞳距调节范围：50mm~76mm。三档分光比：双目：三目=100:0或20:80或0:100。 ▲3、侧观察筒：侧观察筒1个，铰链式双目观察镜筒，30°倾斜，倒像，360°旋转， 固定式目镜筒，瞳距调节范围54-75mm; 4、目镜（4个）：高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/22mm，视度可调。 ◆5、中间光标模块组，带LED指示光标，光标红、绿、蓝三种颜色可切换，光标亮度可调。 6、转换器：内倾式6孔转换器（带DIC插槽），带亮度记功能； ▲7、载物台：复合式机械平台，面积不小于187×166mm,移动范围：80×55mm,可同时夹持两块切片，方便对比观察。双向线导轨传动(非齿轮齿条），彻底解决传统横向导轨（齿条）突出带来的隐患。调节手柄可以根据用户需求左右手位可选。 ▲8、物镜：无限远平场消色差物镜：4X/N.A.≧0.10，WD≧15.00mm；10X/N.A.≧0.25，WD≧10.8mm；20X/N.A.≧0.40，WD≧1.50mm；40X/N.A.≧0.65，WD≧0.80mm。 9、机架：低手位粗微调同轴调焦机构，微调精度0.001mm,带防止载物台下滑粗调带松紧调节装置，有随机上限位装置；采用数字调光，具有光强设定与复位功能，内置透射光滤色镜（LBD、ND6、ND25)，宽电压，12V100W卤素灯，预定中心，亮度连续可调。 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量. 1; 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调，带限位螺钉; 2. 2; 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调; 2. 3; 无限远平场消色差物镜4X/0.10(无限远); 1. 4; 无限远平场消色差物镜10X/0.25(无限远); 1. 5; 无限远平场消色差物镜20X/0.40(无限远); 1. 6; 无限远平场消色差物镜40X/0.65(无限远); 1. 7; 30°倾斜，三通观察筒，倒像，瞳距范围50—76mm，三档式分光比，0：100；20：80；100：0; 1. 8; 30°倾斜，双通观察筒，倒像，瞳距范围54—75mm; 1. 9; 透射用机架，低手位粗微调同轴调焦机构，粗调行程25mm，微调精度1um，带有防止下滑的松紧装置和随即上限位装置。内置100-240V宽电压系统，采用数字调光，具有光强设定与复位功能，内置透射光滤色镜（LBD、ND6、ND25）; 1. 10; 明场6孔转换器（带DIC插槽）; 1. 11; 187mm*166mm双层复合机械移动平台，双切片夹，移动范围80mm*55mm，双向线轨传动，扭矩松紧可调。; 1. 12; NA0.9消色差聚光镜; 1. 13; 12V100W卤素灯室，预置灯丝中心; 1. 14; 进口长效卤素灯泡12V100W（PHILIPS 7724）; 2. 15; 中间光标模组，带LED指示光标，光标红、绿、蓝三种颜色可切换，光标亮度可调; 1. 16; 内六角扳手（用于M4内六角螺钉）; 1. 17; 擦镜纸/防尘罩/产品保修卡/ 使用说明书/合格证; 1. |
| 3 | 自动组织脱水机 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、采用≥10寸彩色液晶触摸屏作为用户界面，全中文。 ◆2、环保：组织处理系统呈封闭状态，互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄，符合环保要求。 3、处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，可避免脱水机停电等其它机械故障造成标本损坏的危险。 4、定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间。 5、具有断电保护功能，停电后自动启动UPS电源或重新来电后，仪器能自动从断点按序工作。 6、备有≥10套组织处理程序，供用户设置和选择使用。 ◆7、试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阀值后自动提示更换试剂和石蜡。 ▲8、一机两用：一键式自由切换常规脱水和快速脱水。白天启动快速脱水程序，对小标本进行快速脱水，≤3小时完成脱水。晚上启动常规脱水程序。 ◆9、气体压力转换装置：原来依靠多个电磁阀完成的气体压力转换，由现在的一个机械结构装置完成，避免了电磁阀引起的高故障率。 ▲10、自动换蜡功能：第一缸石蜡排到废蜡缸后，由原来的第二缸石蜡进入第一缸，再由原来的第三缸石蜡进入第二缸，第三缸加入新蜡即可。 ▲11、多重安全保护功能：2个光学传感器感知最低和最高液平面，提示和停止运行保护功能。工作室超温检测和断电保护功能。工作室盖未锁紧自动报警功能。 ▲12、具有磁力搅拌功能，缩短了标本脱水时间，脱水效果更好。 13、工作结束有声音和屏幕提示。 ◆14、每次最多可处理330个有序排列标准包埋盒。 15、试剂瓶数量≥12个 16、蜡缸数量：3个,工作缸数量：1个 17、工作室容积：≥9L,试剂瓶容积：≥6L 18、工作室温度：介质为溶剂时温度为≤45℃，介质为石蜡时温度为58℃-70℃,可调。 19、工作压力：正压<0.03Mpa 负压0-70Kpa,可调。 20、蜡缸温度：58℃-70℃,可调 21、石蜡融化时间≤3小时 22、浸浴设定时间：0～5小时,可调 23、进液时间：≤5min；排液时间≤5min 24、搅拌时间：任意设定,搅拌间隔时间：任意设定 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 试剂桶; 13个. 3; 排液盒; 1个. 4; 活性碳; 1桶. 5; 电源线; 1根. 6; 脱水篮; 1套. 7; 不锈钢盘; 1个. 8; 塑料小铲刀; 1把. 9; 搅拌子; 2个. |
| 4 | 石蜡包埋机 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，不需要接蜡盒，石蜡无损耗。 ▲2、配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。当包埋模触碰到微动开关触头时，包埋模的定位即告完成同时可实现出蜡完成标本的包埋，缩短了包埋标本的时间，提高了工作效率。 ▲3、操作台左右两端各设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。 4、有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设。 5、对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源。 6、半导体制冷块快速制冷，效果好。 7、硅橡胶加热膜系统，对介质的加热传导均匀，安全可靠，热稳定性好，加热时间短。 ◆8、储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠。 9、彩色高清液晶显示屏，导航键盘，全中文操作界面。 10、智能PID温控技术，稳定性好，控制精度高。 11、大容量冷冻台，超静音压缩机可以降低操作员的噪声疲劳。 12、加热器温度设定范围：室温-99℃。 13、温度显示误差：≤±1℃。 14、保存盒尺寸(C*K*H)：≥18cm*21cm*5cm 15、蜡缸容积：≥6L。 16、包埋机功率：1200W 17、冷冻台面温度：-10℃-0℃ 18、冷冻台面积(S×W)：355mm×370mm 19、冷冻台功率：200W 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 整机; 1台. 2; 电源连接线; 1根. 3; 保险丝; 2个. |
| 5 | 摊片烤片机 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、烘片箱可容纳3个常规染色架 ▲2、烤片槽实际排列玻片60片，烤片槽间温度均匀无温差 3、漂片温度稳定可靠 4、高亮LED数码显示屏,轻触键盘 5、智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高 6、工作程序剩余时间提醒功能 7、定时开机功能 8、功率：500W 9、电源电压：220V，50HZ ▲10、温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃ 11、外形尺寸（长*宽*高）：≤550mm*340mm*180mm 12、重量：9kg 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 水缸; 1个. 3; 烘缸盖; 1个. |
| 6 | 标本冷藏柜 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、经久耐用，抗腐蚀。 ▲2、防雾门密封好、开启灵活，关闭严密，能有效防止有害气体溢出。 3、采用优质压缩机，性能稳定，制冷效果好。 4、采用聚氨脂高压发泡，箱体稳固，保温性能好。 5、具备微电脑温度显示器，便于监控，安全方便。 6、内部循环通风形式为真风冷，箱内不布管蒸发器制冷，无霜，制冷快、风柔和均匀，具有稳定性良好的排风系统，安全可靠。 7、外形尺寸（长×宽×高）：≥1.305m×0.685m×2.13m（可按实际场地定制） 8、制冷温度：2-8℃ 9、柜体材料：不锈钢 ▲10、排气装置，可将柜内气体排到室外 11、内置照明 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. |
| 7 | 病理取材台 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、整体不锈钢外壳；台面采用先进的工艺、一体化压铸而成，表面均匀细致，无毛细孔，无色素沉着。整体成型无死角易清洁，具有耐腐蚀、耐高温、耐酸碱、抗紫外线、无放射性等优点。 2、台面流水式冲洗，不让污渍有停留机会。 ▲3、单独控制开关紫外线消毒灭菌系统和照明灯，操作安全、方便、放心。 4、冷热水系统适应不同地区的气候，同时配置金属软管伸缩水龙头，确保工作区域更舒适、洁净，无杂物，温度按指示可调。 ▲5、单独控制开关抽排风系统将有害气体彻底排出室外。 ▲6、单独控制开关粉碎机，将各种废弃的组织和小骨头粉碎，解决下水管路堵塞和环保问题。 7、规格(长×高×宽)：≥1.78m×1.90m×0.78m(可定制) 8、材质：采用304#1.5mm优质不锈钢拉丝板 9、取材台水源：3个 10、照明灯：2个、消毒灯：1个 11、电压：220V+22V 50Hz±1Hz 12、功率：1700W 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 照明灯; 2个. 3; 消毒灯; 1个. 4; 排风系统; 1套. 5; 粉碎机; 1台. |
| 8 | 病理通风柜 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、主要用于排出实验过程中的有害气体，静音强力排气系统； ▲2、柜体材料：全钢结构，采用≥1.0厚钢板，表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理； 3、外形美观大方、全优质不锈钢结构，整体成形无死角，具有耐腐蚀、耐高温等优点，经久耐用。 4、下排气口低于工作人员腰部，并使气流与工作人员作反方向流动，低噪音强力抽排风系统有效将有害气体排出室外，保护工作人员健康。 5、一次成型的不锈钢操作台面耐腐蚀，抗冲击，易清洁。 ▲6、台面为≥12.7mm厚实芯板，耐强酸强碱，台面边缘加厚至25.4mm厚；不锈钢五金外拉手，内衬板采用≥5mm厚康贝特板，视窗为≥5mm厚钢化玻璃，玻璃门可任意停留，带日光灯照明系统，并配有四组多功能插座； ▲7、钢化玻璃制作的操作窗口，平衡式升降，可在任意位置停留，操作方便。 8、紫外线清毒灯灭菌系统采用进口品牌灯具，操作安全、方便。 9、外形尺寸（长×高×宽）：≥1.5m×2.35m×0.75m（可定制）二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. |
| 9 | 玻片柜 |  | 1组 | 一、技术参数： 1、规格为≥480mm×515mm×1510mm,每套 4 组合，每组合不少于 9 个抽屉，合计不少于36 个抽屉，约放载玻片 5.5~6 万张。 2、单节（件）规格：≥515mm×480mm×360mm。 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主体; 4节/组. |
| 10 | 蜡块柜 |  | 1组 | 一、技术参数： 1、规格为≥480mm×515mm×1510mm,每套 4 组合，每组合不少于 5 个抽屉，合计不少于 20 个抽屉，约放蜡块 1.5~1.6 万块。 2、单节（件）规格：≥515mm×480mm×360mm 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主体; 4节/组. |
| 11 | 晾片柜 |  | 1组 | 一、技术参数： 1、规格为≥480mm×515mm×1510mm,每套4组合，每组合不少于5个抽屉，合计不少于20个抽屉，约放载玻片6400张。 2、单节（件）规格：≥515mm×480mm×360mm 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主体; 4节/组. |
| 12 | 危险品化学储存柜 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、颜色:黄色、红色、蓝色。 1、容积:≥30加仑/114升；可调层板:1块；门类型:双门，手动；外形尺寸(H×L×W):≥112cm×109cm×46cm。 2、产品特点： (1)双层防火钢板制作,两层钢板之间有不少于38mm的空气绝缘层。 (2)≥1.2mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命长防火性能好。 (3)三点联动式门锁设计,增强柜门的密封性。 (4)柜门配双钥匙,提高化学物品管理的安全性和规范性。 ▲(5)柜门可启闭180度,操作更便捷更安全。 (6)≥5cm高的防漏液槽最大程度的防止意外流出的化学液体外溢。 (7)专业规范的警示标签醒目防腐蚀。 (8)柜体两侧壁设计有直径为2英寸的防闭火装置双透气孔。 (9)独有的防溢漏式层板每6cm可上下自由调节,同时可以根据实际存储化学物品的需要增配层板，提高使用效率。 （10）镀锌钢层板独特配有聚乙烯防溢盘，同时柜体底部有一个可拆分的聚乙烯衬垫，方便漏液的收集和清理（蓝色安全柜特有） (11)柜子内外都喷涂环氧树脂漆。 ▲(12) 柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线,最大限度的避免危险的发生。 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主体; 1台. 2; 可调层板; 1块. |
| 13 | 电热恒温干燥箱 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、不锈钢货优质冷轧钢板 2、设定温度具有保护装置，采用微电脑智能控温仪控制温度，设定测定温度均为数字显示，控温精确、可靠 3、进风口开关方便、风道结构合理、工作室内温度均匀 4、自然对流通风式结构，温度均匀性好 5、箱体采用优质薄钢板制成，钢化玻璃内门镜面不锈钢内胆 6、工作室材料采用优质不锈钢或优质薄钢板制成 7、采用微电脑智能控温仪 8、定时：0~9999min 9、温控范围 : 50~200℃ 10、温度波动 : ±1℃ 11、温度均匀性: 不大于最高温度的±3.5% 12、电源:AC220V, 50Hz ▲13、工作室尺寸：35cm×35cm×35cm 14、容积 (L)：≥43 15、载物托盘：2 16、功率 (W)：850 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主体; 1台. 2; 搁板; 2块. 3; 熔絲管(备件); 1只. |
| 14 | 离心机 |  | 1台 | 一、技术参数： 1、机壳采用全钢制外壳，内置保护钢套，噪音低； 2、采用CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心力； ▲3、交流变频电机，速度范围0~5500rpm，精确度±10rpm； 4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10xg，时间控制：1-999min，精度±1秒； 5、不锈钢腔体。 6、配有门盖保护、超速和电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行； 7、采用≥5寸LCD液晶显示屏，同时显示参数设定值和实际值； 8、微电脑按键操作； 9、运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转； 10、10档升降（0档为自由停车），10个程序存储。 11、最高转速：5500r/min ▲12、最大相对离心力：5350xg 13、最大容量：4×500ml 14、电机：交流变频电机 15、定时范围：1~999min ▲16、噪声：≤58dB(A) 17、电源：AC220v 50Hz 10A 18、外形尺寸(L×W×H)：≤580mm×650mm×390mm 19、配置转子：8*50ml水平转子、24*15ml水平转子 二、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 8*50ml转子; 1套. 3; 24*15ml转子; 1套. 4; 电源线; 1条. |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自交付验收合格之日起质保期不少于18个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2.提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3.免费开放设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4.若采购人需要时，须免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5.免费提供操作及维护培训。 6.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派专业技术人员到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内响应；需要到现场维修的，应在8小时内到达仪器现场，24小时内排除设备故障。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要终身维护，零配件只收取成本费。 （2）中标人提供24小时×365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （3）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （4）在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 7.设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。中标人必须提供全新未使用过的、原产、原装整机的产品。 8.投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 9.若投标人不是投标产品生产厂家，供货时必须提供生产厂家或国内代理商授权书原件（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。 10.保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修，在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 11.中标人所投产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 包装方式 |  | 投标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。投标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人保留对中标人所提供产品进行全面测试的权利，如有虚假投标及不满足招标文件及投标文件要求的，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 3.验收时，中标人需向采购人提供完整的技术资料，包括但不限于产品使用说明、产品检测报告等。 4.验收依据：招标文件、投标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。 5.数量验收：中标人提交成果，由双方对照采购需求（包含功能目标、技术指标）进行验收。 6.验收方法：由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，中标人须无条件配合采购人对所投产品进行验收，如发现不符合招标文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 7.采购人认为有需要时，可委托有资质的第三方检测机构对产品进行检验，检验结果将作为验收材料的组成部分之一。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30天内完成安装、调试，通过验收并交付使用。 2.交付地点：北海市，采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，采购人向中标供应商支付中标总金额的30%，设备验收合格后采购人向中标供应商支付中标总金额的70%。 |  |  |
| 投标人的资信要求表 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | - 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由中标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 投标报价要求 |  |  | 中标人在签订合同时须向采购人提供保密承诺书原件，保证对项目实施过程中产生的各类技术文件、信息以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。如有泄密，需承担相应的法律责任。 |  |
| ▲进口产品 |  |  | 本项目不接受进口产品投标。 |  |
| ▲核心产品 |  |  | 石蜡切片机，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |

- 4分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜 | 1套 |  | - 一、电子支气管镜 - 1、操作手柄（含插入管）： ◆（1）适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 （2）成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 （3）采用高清CMOS镜头,镜子图像像素≥50万。 （4）软镜插入管外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm。 （5）插入部有效长度≥610mm，自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。 （6）视场角≥110°。 ◆（7）景深：3-100mm。 （8）插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。 （9） 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 （10）配备可上下拨动的弯曲角度锁紧开关，应能锁紧角度把手，具有F标识，让医护人员精准操控。 ▲（11）操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥110°，向右≥110°。 （12）插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。 （13）吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。 ◆（14）连接方式：视频转接线与操作手柄无需连接安装，一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒。 ◆（15）操作手柄具有≥2个具备独立电子功能的按键。 ① 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能； ② 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照； ③ 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。 ④搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能，满足不同医生操作习惯和需求。 （16）照明光源和观察视场的重合性：在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。 （17）内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 （18）操作部防水等级：IPX7或以上。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 （19）消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。 （20）能通过5.0号及以上气管导管。 3、配置清单（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 电子支气管内窥镜操作部（含主控软件）; 1条. 2; 防水盖; 1个. 3; 活检阀帽; 5个. 4; 吸引按钮; 2个. 二、医用内窥镜图像处理器 - 1、技术参数 1.1具备独立医疗器械注册证（组成部分不含内镜）。 1.2前后面板及各功能键标示清晰，各开关、功能键操作应方便、灵活、有效、可靠。 1.3 控制面板尺寸：≥4.0英寸，电容式触摸屏。 1.4 显示功能：自带的显示屏开机3秒即能实现图像显示，满足临床快速使用需求。 ◆1.5 高清视频信号输出分辨率：1920×1080。 1.6 具有DVI、SDI、CVBS三种高清信号输出方式，输出接口各2个，共6路输出。 1.7 图像比例：至少包含3种图像比例设置，如16:10、16.9和4:3。 1.8 TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。 1.9 具有CVBS、AHD信号输入接口。 1.10 内置菜单功能，可手动设置亮度、画面形状切换、图像回放等功能。 1.11 具有至少3种输出图像形状可选。 1.12 自动增益控制（AGC）功能：可将自动增益功能设置为-15~15 可调。 1.13 蓝色调节功能：可将图像蓝色调节模式打开/关闭。 1.14 轮廓增强功能:可增加图像的锐度，等级可设置为-15~15 可调。 1.15 具有平均测光、峰值测光模式。 1.16 具有白平衡调节功能。 1.17 对比度调节功能：-15~15档可调。 1.18 亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯0~15档亮度，可关闭内窥镜LED灯。 1.19 电子放大功能：可对图像进行放大，1~3倍可调。 1.20 通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能。 1.21 自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义设置，手柄按键可选择的功能为：拍照/录像、图像冻结/释放、画面大小、蓝色调节、自动增益控制、轮廓增强功能、对比度调节、测光模式、电子放大。 1.22 存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。 1.23 存储容量：标配≥64G SD卡，可识别容量高达128G的SD存储卡。 1.24 不低于1200×800高分辨率的图片与录像文件。 1.25 用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置，防止信息泄漏。 2.配置清单（包含却不限于） 序号; 名称; 数量. 1; 医用内窥镜图像处理器（含主控软件）; 1台. 2; 电源线; 1条. 3; SD读卡器; 1个. 4; 64G SD卡; 1个. 5; BNC-BNC视频线; 1条. 6; DVI-DVI 视频线; 1条. 7; 视频转接线; 1条. 8; 白平衡杯; 1个. 9; 网篮; 2套. 10; 异物钳; 2套. 11; 组织钳; 2套. 12; 毛刷; 2套. |
| 2 | 纯水（300ML）、清洗、干燥、储存设备 | 1套 |  | - 单级纯水机 - 1、产品形式：机架式、箱体式。 2、功率：2KW 3、电源压力：AC220V 4、电源频率：50HZ±1HZ 5、外形尺寸：①机架式：1100mm*680mm*740 mm(长*宽*高） ②箱体式：1100mm*700mm*1420mm(长*宽*高） 6、有效产水量：≥300L/H 7、水箱容积：外置300L304不锈钢水箱 8、水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗通装置和纯水外输送泵的起停。 9、产水水质：≤ 15us/cm，水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us／cn(25℃)的规定。 10、细菌除率：≥99% 11、回收率：≥70% 12、离子去除率：≥99% 13、原水硬度：≤8mmol/L 14、进水温度：5~35℃ 15、进水要求：市政供水 16、供水压力：0.2Mpa~0.4Mpa 17、环境湿度：<85%RH，无粉尘和强电磁干扰 18、环境温度：5~40℃ 19、工艺流程：采用“预处理+单级级反渗透+纯水恒压供水”工艺 20、预处理流程：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 21、控制核心：采用集中中央控制，系统采用硬件进行自动控制。可视化流程状态，实时显示高低水位状态。具有运行冲洗、手动冲洗等功能 22、控制模式：自动和手动两种控制模式，开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停水、高水压、过载保护等功能。 23、一键启动：可通过人机交互一键启动设备运转，一键停止设备运转。 24、低压开关：保护水机因突然停水而保护泵，防止空转烧毁。触摸屏流动报警，提醒客户设备异常，防止用水时无法产水。 25、多级过滤：石英砂活性炭，树脂多级过滤，滤除原水杂质与异味等。 26、恒压供水：纯水由恒压供水泵持续供水。 27、压力检测：恒压供水无产水时，保护管道压力过高而控制泵的启停。 28、压力显示：面板式压力表实时显示设备运行压力数值。 29、水质检测：具有自动监测水质功能。电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。 二、内镜清洗工作站系统 1台 1、台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，并设有篮筐放置平台，方便操作人员快速洗消。台面、清洗槽及功能背板都采用优质的改性PMMA高分子材料分段式一体吸塑成型，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损，是高端医疗设备的理想用材。 ◆2、结构按功能作用形成分体组合，便于设备检修保养，柜体配制静音轴承滚轮，更易搬迁和功能升级，柜体采用纯不锈钢材质做支架，耐腐蚀抗强酸碱。功能背板采用进口PMMA高分子复合材料一体吸塑成型，与清洗槽及干燥台的材质和颜色相同，具有防腐防潮，不易生锈。功能支架为优质304不锈钢，下柜悬空100mm设计,不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求，整机加背板高度为1710mm。 3、采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤； 4、模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修； 5、在初洗、漂洗、末洗流程中严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌流，避免二次感染； 6、具有脉动注液、注气、吸引、有效保证内镜洗消达标； 7、采用液晶中文显示屏操作面板，一键启动，操作简单，安全可靠； 8、快速插接头设计位置位于清洗槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时密封盖紧密贴合清洗槽，减少液体向外扩散； 9、采用无油活塞式设计，保证压缩气体中无油分子，配水气分离系统，压力调节范围为 0.2Mpa～0.8Mpa，气罐一次性储气量≧24L，主机气量≧60L/min，噪音≦70dB。 ◆10、采用透明亚克力面板吸塑成型有手柄，可以清晰看到灌流清洗的状况。密封盖紧密贴合清洗槽，防止酶液、消毒液挥发污染环境，盖子可移动。 11、隐藏式设计，美观大方，安全可靠。 12、枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏。 ◆13、不锈钢材质，防酸碱 14、枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。 15、各清洗消毒槽的操作面板。 16、抗强酸碱（实验室国际标准）处理，所有管路具有耐腐蚀功能,转动式304不锈钢单冷水龙头 17、使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面光洁、抗菌、耐磨及酸碱腐蚀；中间层吸收冲击，无锋角和接缝，对内镜及使用者起到保护作用，台面有条型凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。 18、干燥台尺寸：根据实际场地可作调整。 19、给排水系统采用优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 20、排水系统采用：优质PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 背板顶部为白色圆型灯，用于清洗时辅助照明。 ◆21、用于镜体吹干，五级风量调节 22、采用POM材料，配有带自锁的接头，全部程序执行只需连接接头，无需拆卸全管道灌流器，方便、快捷。 23、控制系统运行稳定，整体美观大方，不占用空间，数字显示，计时定时，读数准确，操作简便。 ◆24、中心电源的控制，有效防止用电器在无人情况下出现异常。 25、气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压缩空气，并另外设有注气压力调节器,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。 26、采用PCP材料，三通接口为等径6.4mm。 27、采用优质硅胶原料，并以独特的挤出工艺制造而成，柔韧度极好，耐扭结不变形，具有很高的抗撕强度，具有无毒、耐高温、低温、寿命长，长时间使用不变硬、不变色、不变黄、等优点。 28、用于放置清洗过程中的纱布等物品。 29、既可以用作灌流操作面板感应开关卡片。 30、配置清单（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 台面/清洗槽; 5台. 2; 柜体/功能背板; 1组. 3; 自动灌流器（初洗槽灌流、消毒槽灌流）; 2套. 4; 超静医用无油空气压缩机; 1（普通无油）套. 5; 活动密封盖; 2盖. 6; 电路系统; 1套. 7; 清洗喷枪（水源）; 2套. 8; 挂钩; 1排. 9; 清洗喷枪（气源）; 3套. 10; 操作流程指示标牌; 1套. 11; 304不锈钢单冷水龙头; 2只. 12; 内镜干燥台; 1套. 13; 给排水系统; 1套. 14; 照明系统; 1套. 15; 烘干机; 1台. 16; 医疗快速接头; 2套. 17; 灌流主板控制系统; 2套. 18; 中心电源盒; 1套. 19; 空气过滤减压装置; 1套. 20; 三通灌流装置; 2只. 21; 灌流专用硅胶管; 4米. 22; 纱布架; 2只. 23; IC感应卡; 2个. 24; 纯水机; 1套. 25; 内镜储存柜; 1套. 26; 转运车; 1台. 三、单门内镜储存柜 1台 1、电源：AC220V 50Hz 2、紫外线辐照度：≥90μW/cm² 3、紫外线泄漏：≤1μW/cm² 4、安全类型：Ⅰ类B型 5、功率：45W 6、可挂内镜数量：6条 7、内胆材料：采用 PMMA 高分子复合材料独立开模，整体吸塑成型，安全有韧性，表面光滑， 无缝隙，便于清洁和消毒。 8、内胆配置：配有全方位内镜悬挂系统，采用透明亚力克板制成，分为上、中、下三部分， 全方位定位内镜防止互相碰撞，下部分可调节，可根据需要来调整高度。 9、功能配置：柜内配置良好的循环风系统，时刻保持柜内通风顺畅，干燥无尘。有利于内 镜的持续干燥，避免潮气积聚，从而不利于微生物污染的发生。 10、消毒配置：采用可电离空气产生臭氧的紫外灯，通过循环风系统，不断地将臭氧吹入内 胆从而达到臭氧消毒效果。 11、控制配置：采用微电脑数显控制器，通过采集温度、湿度探头数据，使柜内保持良好的 储存环境，可自动对内胆进行消毒，从而提高工作效率。 |
| 3 | 吊塔 | 1套 |  | - 1、吊塔主体具备极高的抗拉强度和屈服强度，采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6或以上。 - 2、吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上，承确保承载性能稳定，吊塔箱体定位准确，不易漂移。 - 3、吊塔承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。 - 4、表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。 - ▲5、箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于150×200mm，节省空间。支持预制白板模块，后期可将白板模块拆卸更换为临床所需的功能模块。 6、所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。 ▲7、抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验后，外包装及产品均完好无损。 8、吊塔采用滚针式锥面轴承（非平面轴承），受力面为斜面，能有效分解作用力，减少滚珠磨损，长期使用不漂移不卡顿。 9、所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。 10、吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。 11、所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。 12、气体终端插拔次数50，000次以上。 13、气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。 14、电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。 15、采用医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。 16、医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%； 17、吊臂承载重量≥300KG，箱体承载重量≥250KG，托盘承载重量≥50Kg。 - ▲18、吊塔具有良好的防尘效果，箱体内部不易积灰，防尘等级达到IP30或以上；吊塔外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-V0。 - 19、配置要求（包含却不限于）： - （1）旋转臂：旋转半径≥0.75米。 - （2）吊柱式气电功能箱：长度≥1.2米。 - （3）仪器平台4层（带抽屉1个）。 - （4）国标气体终端7个：氧气2个、空气2个、负压吸引2个、二氧化碳终端1个。 - （5）220V/10A国标五插电源插座12个，等电位端子2个，六类网络接口2个，BNC视频接口2个。 - （6）网篮1个。 |
| 4 | 多参数监护仪 | 1台 |  | 1、整机要求： （1）模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 （2）整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 （3）≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。 （4）屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 （5）显示屏可支持亮度自动调节功能。 （6）屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 （7）可支持遥控器无线远程操作监护仪。 （8）内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 （9）安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 （10）监护仪设计使用年限≥8年，监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 2.监测参数： （1）配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 （2）心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 （3）心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 （4）心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 （5）提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示 （6）支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 （7）QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 （8）支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 （9）提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 （10）具备指套式血氧探头，防水等级IPX7或以上，支持液体浸泡消毒和清洁。 （11）具备无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 （12）可以提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 （13）无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 （14）具备辅助静脉穿刺功能。 （15）具备双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 （16）支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 （17）支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。 3、系统功能： （1）支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求 （2）具有肾功能计算功能。 （3）具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 （4）支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，≥1000组NIBP测量结果，≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 （5）具有48小时全息波形的存储与回顾功能 （6）具有监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 （7）具有RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 （8）具有监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ▲（9）可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 （10）具备心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 ▲（11）具备计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 （12）具有格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 （13）动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 （14）具备屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 （15）配置无线网卡功能。 |
| 5 | 等离子空气净化消毒机 | 1台 |  | - 1、用途：设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。 - 2、基本参数： - （1）消毒因子：等离子体 - （2）工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 额定输入功率≤60W - （3）安装方式：壁挂式安装 - （4）适用体积（m3）：≤100 - （5）循环风量（m3/h）：≥850 - （6）噪音dB（A）：≤60 - （7）设备尺寸（长*高*厚）：≤950（长）*330（高）*180（厚） - （8）等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥30000小时； （9）等离子体密度分布：2.98×1017/m3~4.26×1017/m3； - （10）臭氧泄漏量≤0.003mg/m3； - （11）风速：多挡风速可调 - （12）操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式； - （13）可查看数据：可查看设备累积工作时间、过滤网使用时间、温度、湿度等； - （14）程控数量：≥5组； - （15）故障提示功能：具备风机故障、等离子体模块故障、过滤网过期等提示功能； - （16）设备具有两路独立的熔断器（保险丝）符合GB9706.1医用设备电气安全的要求； - （17）设备采用LED屏幕显示设备状态； - 3、设备消毒效果和洁净性能： - （1）产品符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。 - （2）设备开机60Min消毒作业后，对空气中白色葡萄球菌的平均杀灭率≥99.92%； - （3）设备开机60Min消毒作业后，对空气中自然菌的平均消亡率≥92%； - （4）设备对空气中自然菌进行60Min消毒作业后的平均菌数≤25（cfu/m3）； - （5）设备开机60Min消毒作业后，对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率≥99.9%； - （6）设备开机60min消毒作业后，对甲型流感病毒H1N1的去除率≥99.9%； - （7）设备开机60Min消毒作业后，对白色念珠菌（10231）的平均杀灭率≥99.92%； - （8）设备开机60Min消毒作业后，对黑曲霉菌（16404）的杀灭率≥99.9%； - （9）设备对30m³空间作业2h后PM2.5颗粒浓度≤0.015（mg/m3）； - （10）设备对30m³空间作业20min后的洁净空气输出比率≥200（m3/h）； - （11）设备开机2h消毒作业后，房间内空气洁净度级别达到十万级，0.5㎛悬浮粒子数≤1.7x106（粒/m3）； |
| 6 | 病人转运车 | 3台 |  | - 1、尺寸：1950mm×650mm×500mm～900mm。 - 背框折起角：0～45°；安全工作载荷为1700N。 - 2、产品由床架、床面、护栏、中控脚轮、导向轮、手摇升降系统、输液架组成。具有导向，体位倾斜，升降的功能。 - 3、车面和护栏由 PP 材料制成，床架采用冷轧钢板、钢管制造，并经二度磷化后静电喷涂；床面、护栏和脚轮防尘罩采用优质PE材料。高强度、高抗磨静音脚轮，直径150mm中控刹车；导向轮直径150mm。配备不锈钢二节输液架和高强度尼龙布床垫。床垫左右各有二个拎带，可提病员。头部底部配有附属搁架可装放氧气瓶，便于抢救病人用。 - 4、床面及护栏分体设计，上体采用阻尼器做支撑力源，操作方便。液压助力可选择半卧位功能。床面可升降，采用助力气棒。配导向轮装置，中控刹车系统。护栏装有阻尼器，具有渐降缓冲功能。 - 5、表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷，焊缝应均匀，不得有烧损、冷裂、漏焊等缺陷。 - 6、钢管弯处应无明显皱折。 - 7、推动应轻便、转动应灵活，锁止应可靠，并与脚轮装配牢固。 - 8、输液架，高度可调节，调节范围为 800mm～1500mm，承受 49N负载后，不应滑动。两边前后左右配有2个输液架孔，二节伸缩式输液架不使用时可放于床面下方。 - 9、在空载时，摇动手柄启动力应不大于 5 N•m。手柄操纵按顺时针方向旋转，车面则上升，反之则下降。手柄在不使用时，应能折入车架内，不得露出车架外面。 - 10、护栏必须在经受正常使用时施加的力而不发生安全方面的危险。 |
| 7 | 负压吸引器 | 2台 |  | 1、产品要求：低负压电磁泵，关机后无反馈；配有储液瓶；装有液满报警传感器，当液体达到储液瓶标称容量的90%时发出声光报警提示； 2、基本配置（包含却不限于）： 吸引泵，真空表，过滤器，负压调节阀，防倒流阀，储液瓶，抽气管，引液管和手控阀。 3、主要技术参数： （1）工作电源：AC220V/ 50HZ （2）输入功率：15VA （3）负压调节范围：应从2kpa至极限负压范围内任意调节 （4）可达到的负压值：至少为22kpa （5）瞬时抽气速率：不低于4.5L/min （6）工作噪声：≤55dB（A） （7）吸引瓶容量：1000ml 4.使用环境要求： （1）环境温度： 5℃～40℃ （2）相对湿度：≤80% （3）大气压力范围：860hpa～1060hpa 5.产品包装： （1）包装方式：整体包装 （2）尺寸：≤385 mm×225 mm×280 mm |
| 8 | 抢救车 | 1台 |  | 1、规格: 620*400*900mm±10mm 2、ABS注塑工艺成型，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；台面上配透明软玻璃； 3、正面:台面两侧平拉开设计；内部使用尺寸:内部使用尺寸:544mm×358mm×80mm±10mm；台面、抽屉可锁结构；2个抽屉高度120mm×内部使用尺寸：490mm×351mm×108mm±10mm；下部门高度365mm×内部使用尺寸：550mm×380mm×338mm±10mm；第一隔层高度105mm第二层高度220mm；抽屉内配3×3隔片，可自由分隔，门内活动隔板； 4、左边：扶手； 5、底部：车体四周安装有防撞装置；豪华万向轻声轮，其中2只带刹车功能，移动轻便灵活； 6、配置：锐器盒网篮，可拆卸伸缩输液架，抢救板； |
| 9 | 治疗车① | 1台 |  | 1、主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2、车体上部：ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃； 3、车体左侧：多用平台可与输液架左右互换、伸缩工作台、可拆卸档案盒； 4、车体右侧：伸缩输液架尼龙材质一次成形，可载重2-5kg,多用平台可与输液架左右互换、旋转式3升圆形锐器盒、翻盖分色污物桶175mm*175mm*280mm,双色用与垃圾分类，损伤性垃圾，感染性垃圾； 5、车体背后：配有活动插线板，便于更换不同国家电源、除颤板、隐藏伸缩氧气瓶支架不占用空间； 6、车体正面：中控锁可折叠，配置五层大小抽屉、第一二层小抽面≥80mm，内空：≥508mm×358mm×68mm，两中抽面120mm，内空：≥508mm×358mm×110mm，一深抽面240mm，内空：≥508mm×358mm×220mm，抽屉内 3×3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115mm×35mm、防止液体及灰尘进入； 7、车体底部：四只豪华万向插入式静声轮，其中两只带刹车功能； |
| 10 | 治疗车② | 1台 |  | 1、规格：625mm×475mm×930mm±10mm 2、主要由钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢三角四柱承重承重； 3、车体上部：台面采用ABS一体化注塑成型台面，凹陷设计，台面、护栏、扶手一体化，护栏高度60mm，物品不易滑落，方便推拉；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤； 4、车体正面：配置两层中抽屉，第一二层中抽面120mm内空：≥430mm×335mm×110mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，防盗式封口插槽标识牌尺寸、113mm×35mm观察窗15度角便于识别，防止液体及灰尘进入；新燕尾拉手加厚加大，人体工程学倾斜设计； 5、左侧：塑料网篮，塑料洗手液网篮或洗手液支架； 6、右侧：塑料网蓝内放2升圆形锐气盒，翻盖分色污物桶175*175*280mm,双色用于垃圾分类，损伤性垃圾，和感染性垃圾 7、车体背部：无配件； 8、车体底部：配有四个豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；移动轻便灵活； |
| 11 | 移动式紫外线消毒车 | 2台 |  | 1、辐射照度107μw/ cm2 2、灯臂长度 960mm±3 3、折合后离地面高度 1080mm±5 4、灯臂可调节角度 0～180° 5、灯管 30W×2 支 6、紫外线波长 253.7nm |
| 12 | 恒温水浴箱 | 1台 |  | 一、结构与用途 恒温水浴箱由机箱、恒温水槽和控温装置三部分组成，适用于各实验室作蒸发及恒温加热之用。 恒温水槽选用进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温、耐腐蚀的特点。控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术。产品热平衡时间短，温度均匀性好，不超过±0.5℃。测试数据LED显示，直观、准确。 二、技术参数 1、温度范围：室温+5～ 99.9℃ 2、温度一致性：±0.5℃ 3、温度波动：±0.5℃ 4、温度显示：数显 5、电源：220V 50HZ 6、工作尺寸：≥420mm×180mm×180mm |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自交付验收合格之日起质保期不少于18个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2.提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3.免费开放设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4.若采购人需要时，须免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5.免费提供操作及维护培训。 6.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派专业技术人员到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内响应；需要到现场维修的，应在8小时内到达仪器现场，设备一般故障24小时内排除。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要终身维护，零配件只收取成本费。 （2）中标人提供24小时×365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （3）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （4）在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 7.设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。中标人必须提供全新未使用过的、原产、原装整机的产品。 8.投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 9.若投标人不是投标产品生产厂家，供货时必须提供生产厂家或国内代理商授权书原件（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。 10.保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修，在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 11.中标人所投产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 5.采购需求中的医疗器械产品，属于II类、III类医疗器械的投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件。 |  |  |
| 包装方式 |  | 投标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。投标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人保留对中标人所提供产品进行全面测试的权利，如有虚假投标及不满足招标文件及投标文件要求的，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 3.验收时，中标人需向采购人提供完整的技术资料，包括但不限于产品使用说明、产品检测报告等。 4.验收依据：招标文件、投标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。 5.数量验收：中标人提交成果，由双方对照采购需求（包含功能目标、技术指标）进行验收。 6.验收方法：由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，中标人须无条件配合采购人对所投产品进行验收，如发现不符合招标文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 7.采购人认为有需要时，可委托有资质的第三方检测机构对产品进行检验，检验结果将作为验收材料的组成部分之一。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30天内完成安装、调试，通过验收并交付使用。 2.交付地点：北海市，采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，采购人向中标供应商支付中标总金额的30%，设备验收合格后采购人向中标供应商支付中标总金额的70%。 |  |  |
| 投标人的资信要求表 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | - 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由中标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 投标报价要求 |  |  | 中标人在签订合同时须向采购人提供保密承诺书原件，保证对项目实施过程中产生的各类技术文件、信息以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。如有泄密，需承担相应的法律责任。 |  |
| ▲进口产品 |  |  | 本项目不接受进口产品投标。 |  |
| ▲核心产品 |  |  | 电子支气管内窥镜，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |

- 5分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 1台 |  | 1、宽屏高清显示： （1）尺寸≥10英寸，观察波形通道≥8道，屏幕支持触摸屏操作。 （2）显示屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，高清显示，分辨率≥1280×800。屏幕具有10-15度倾斜角，方便临床进行观测。屏幕支持用棉签操作，有效减少交叉感染。 （3）采用平层菜单设计，下拉式选项操作，使用快捷方便。 2、配置：标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)， 双体温(2×TEMP)，锂电池。 3、可选配升级双有创压力(2×IBP)，主流，旁流或微流呼末二氧化碳(EtCO2)、心输出量C.O、连续无创血红蛋白，四通道记录仪等。 4、可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。 5、显示界面： （1）标配≥6种不同的布局界面：5波形、8波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠ECG、大ECG布局；5波形或8波形模式下可显示至少4道心电波形；屏幕支持自定义界面。 （2）标配提供≥3种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）。 （3）同屏可任意选择三道以上心电波形，并可同时显示血氧、呼吸、CO2和IBP的波形。 （4）具有它床观察功能，可查看另一床位监护仪的报警信息和监测信息 6、心电： ◆（1）心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG， Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一。 （2）具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式。 （3）具有心律失常分析和ST段分析功能. （4）具有“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能。 （5）心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 7、血氧： （1）具有灌注度指数(PI)的血氧技术：Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。 （2）具有同屏显示灌注指数Perf和信号质量指示器，用于评估患者末梢灌注情况，判断数值可靠性。具有防运动和抗低灌注干扰功能，提高测量准确性。具有血氧饱和度监测提供智能报警延迟功能，有效减少误报警干扰。 8、呼吸： （1）常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。 （2）阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。 9、无创血压： （1）具有手动、自动、连续测量模式。 （2）多组NIBP测量结果，在监护主界面可以切换2种显示方式：“表格”和“图形”。 （3）以“表格”显示，反馈每组结果的精确值：以时间先后为顺序，以三个数值（收缩压、舒张压、平均压）形式显示NIBP结果。 （4）以“图形”显示，反馈各组结果的变化趋势：沿着水平的x-轴会出现一个时间范围，参数值沿着图形显示的y-轴垂直分布。 （5）具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。 10、可选有创压力 （1）在测定IBP的同时，可同时获得脉搏压力变异值（PPV），指导容量管理 （2）具备测量所需创压力功能，并能以相应的标识分别注明，包含：肺动脉楔压（PAWP），颅内压（ICP）压力标名等 （3）测量范围 -50 mmHg — 400 mmHg。； 11、可选主路，旁路，微流呼吸末CO2(EtCO2)； （1）主路监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材； 12、具有心输出量监测C.O； 13、监护仪上可升级连续无创总血红蛋白SpHb监测，需提供注册证佐证。 14、监护仪上可升级连续无创碳氧血红蛋白SpCO监测 15、数据存储： （1）单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势。 （2）单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥180条报警事件。 （3）单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。心电全息波形存储≥4通道。 16、数据回顾： （1）数据回顾，可手动输入时间进行数据检索。 （2）数据回顾：15秒记录一组，可调整显示间隔，用于不同场景。 17、电池： （1）标配锂电池，电池电量不低于7000mA。 （2）可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。 18、监护仪支持Dashboard设备管理功能，方便设备软件升级，维护，故障报警。 19、免费开放数据端口及网口、升级，并且以标准HL7格式进行输出。 20、配置清单（包含却不限于） 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 监护仪主机; 台; 1. 2; 心电电缆与导联线; 套; 1. 3; 血氧饱和度探头; 套; 1. 4; 无创血压袖带; 套; 1. 5; 血压送气管; 根; 1. 6; 电池; 块; 1. 7; 交流电源线; 根; 1. |
| 2 | 低频神经肌肉治疗仪（生物刺激反馈仪） | 1台 |  | 1、适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者肌肉施加电刺激，来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。 2、硬件： （1）主机：便携式内置触摸屏一体机，7寸灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节 （2）通道数：独立四通道表面肌电采集 （3）具有4通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位多患者使用， （4）具有4通道肌电触发电刺激 （5）采样位数：≥16 （6）AD采样率：≧8192Hz （7）输出电流：0－100mA （8）输出脉冲波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性 （9）调制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换 ◆（10）脉冲宽度：10μs～1000μs （11）刺激频率：0.5Hz～999Hz，1Hz以上1Hz连续可调, 误差不大于±5% （12）测量范围：1μV～999μV(r.m.s) （13）最高分辨率：≤ 2μV(r.m.s) （14）通频带：20Hz～500Hz(-3dB) （15）一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机 （16）四通道标识区分，临床操作不易混乱。 （17）移动推车+折叠支架，满足床边和出诊的多场景需求。 （18）内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。 3、软件： （1）具有多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。 （2）腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。 （3）生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。 （4）自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗；可以对方案的参数进行自定义设定并且存储。 （5）采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。 （6）对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。 （7）方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。 （8）自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止，安全操作。 （9）系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。 （10）支持设备级联，可多台设备同时操作，拓展8通道，同时开启治疗。 4、配置推车 |
| 3 | 空气波压力治疗仪 | 1台 |  | 1、柜式一体机，可同时使用两个八腔气囊。 2、液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。 3、时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。 4、生物波功能： （1）四组生物波输出。 （2）输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式。 （3）脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。 5、充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。 6、治疗仪压力范围：5～25kPa可调。 7、极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 8、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 9、手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。 10、连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。 11、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。 |
| 4 | 脉搏血氧监测仪(新生儿） | 1台 |  | 1、外观显示：≥10.1 英寸，LCD显示屏，1280*800，触摸屏 2、电源：100-240VAC，47-63HZ 3、测量范围： （1）SPO2：0-100% （2）脉搏率：25-240次/分钟 ◆（3）血流灌注指数(PI) 0.02-20% 4.准确度及灵敏度： （1）SPO2：70-100% ①无体动时：成人/儿童/婴儿±2%；新生儿±3%； ②体动时：成人/儿童/婴儿/新生儿±3%； ③低灌注时：成人/儿童/婴儿/新生儿±2%； （2）SPO2：60-80% ①无体动时：成人/儿童/婴儿±3%； （3）脉搏率准确度 ①脉搏范围5-240次/分钟 ②无体动时：成人/儿童/婴儿/新生儿±3次/分钟 ③体动时：成人/儿童/婴儿/新生儿±5次/分钟 ④低灌注时、 成人/儿童/婴儿/新生儿 ±3次/分钟 7、灵敏度设置：APOD（传感器脱落自适应探查），正常灵敏度，最大灵敏度三种 8、分辨率： （1）血氧饱和度（%SpO2）： 1% （2）脉搏率（bpm）： 1次/分钟 9、操作性能： （1）底座与主机可分离，方便转运和抽样检查。 （2）显示屏具备重力驱动式自动旋转功能：水平和垂直方向显示可自动切换。 10、报警 （1）针对高低血氧饱和度和脉搏率的声音和可视报警（SPO2范围1-99%，PR范围30-235次/分，PI范围 0.03- 19%） （2）传感器状态、系统故障和电池电量低报警 （3）声音和可视报警 （4）三维报警：除了上下限报警之外，还可设置患者在一个特定的时间段内达到特定的减饱和次数时，系统将发出声音报警和可视报警，特别是在发生超过典型的低报警事件之前，可能已经出现一个周期且很有限的瞬间减饱和症状，所以三维报警能够提示临床更加密切监测或调整治疗方案。 11、数据显示及存储： （1）数据显示：SPO2，脉搏率（PR），血流灌注指数(PI)，（2）可根据设置分辨率不同（2-10秒），提供最小72小时趋势数据存储。 12、输出接口：串行RS-232（RDS-1，RDS-3）； 13、环境： - （1）工作温度：0~50˚C； （2）运输/存储温度：-40~70˚C； （3）工作湿度：10~95%（无冷凝）； |
| 5 | 中药熏蒸机（双喷头） | 1台 |  | 1、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 2、容量：双缸设计1800mL×2； 3、双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，配合双药缸可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗； 4、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作； 5、药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作，能有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题； 6、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示； 7、不锈钢材质的支架，不易折断，且可多方向可调活动，临床使用更为便利； 8、特制的防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人； 9、具有可承压的复合水箱，可解决传统压力锅无法判断内部水量，易损坏的问题，降低管道堵塞的概率，避免喷气中的冷凝水烫伤病人和堵塞后维修困难的问题； 10、具有预热及治疗功率1、2、3、4 档可调，其中1 档最小，4 档最大； 11、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃； 12、药液加热到95℃时间≤15min； 13、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定； 14、治疗时间1～35min可调，步长1min，； 15、在非治疗及预热状态可进行排液操作； 16、售后质保两年 |
| 6 | 新生儿T组合 | 1台 |  | 一、基本配置： 新生儿T组合复苏器、模拟肺、Pmax保护端盖、进气口转换接头。 二、产品主要功能、技术参数及要求： 1、适用复苏对象：体重≤10Kg的婴儿 2、存储以及运输环境：温度：-40℃~+60℃；湿度：≤95%；气压：50~106kPa 3、工作环境：温度：-18℃~+50℃；湿度：≤95% 4、复苏气体氧浓度：21~100%（依据气源供应氧浓度） 5、复苏气体流量范围：5~15L/min（要求气源可设置该流量范围） 6、总体质量（包含附件）：≤2Kg 7、压力表：量程：-10~80cmH2O；精度：±2%满刻度 8、最大安全压力（Pmax）设置范围：在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1~60cmH2O；出厂默认40cmH2O 9、吸气峰压（PIP）设置范围：当流量为8L/min时，2~58cmH2O； 10、呼气末正压（PEEP）设置范围：当流量为8L/min时，0.2~17cmH2O； 11、工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）： 当流量为5L/min时，75min； 当流量为10L/min时，38min； 当流量为15L/min时，26min |
| 7 | 空氧混合器 | 1台 |  | 一、适用范围： 用于对空氧混合气体的氧浓度和流量进行调节和控制，配有湿化瓶的混合器可对气体进行湿化 二、基本配置： 主体、流量计、硅胶管、医用低压挠性软管、固定支架及湿化瓶。 三、性能要求： 1、氧浓度21%-100%连续可调； 2、氧浓度和流量分开调节、互不影响； 3、调节精度高，气体输出持续稳定； 4、气动气控，无需电源供电； 四、性能参数： 1、氧浓度调节范围及精度： 混合器氧浓度调节范围：21%～100%；精度：±3%O2(V/V); 流量计调节范围： 混合器流量计调节范围：0L/min～10L/min和0.1L/min～1L/min。 2、输入气源压力：207kPa～517kPa。 3、气源故障报警： 供气气源压力差在138kPa～180 kPa时； 供气气源中断； 供气气源压力在560kPa±40 kPa时； 内置气动声音报警装置，报警声为哨声； 报警声压级＞57dB(A)。 4、零反向气流(从一个气源输入口到另一个气源输入口的反向气流)。 |
| 8 | 电动产床 | 1张 |  | 1、坐板、背板、接生辅助台三组一体化结构设计。 2、待产、分娩、手术、复苏、治疗、转运多功能一体。 3、四电机动力驱动 4、四方向电动调节：整体升降、倾斜、背板升降、腿板（接产辅助台）升降。 5、各方向动力推杆内置带有安全保护锣帽。 6、床总长：≥2000mm。 7、腿板（接生辅助台）长度可以在60cm范围手动伸缩调节，可在任意位置可靠停止。 8、腿板（接生辅助台）高度可以在10cm范围电动调节升降，可在任意高度位置停止。 9、床面宽度：不含护拦≥750mm，含护栏≥860mm。 10、床面最大高度：不大于930mm。 11、床面最低高度：不低于550mm 12、床垫为医用复合材料，厚度为不低于80mm。床垫内部底基为厚度不低于50mm的高强度橡胶海绵，上层为厚度不低于30mm的高密度海面，表面为符合医学手术标准的复合材料，可常规清洗、擦拭、消毒。 13、头低脚高位倾斜角度：0—17° 14、头高脚低位倾斜角度：0—5° 15、护拦可以垂直自由升降收放，不占用操作宽度。 16、具有产妇用力脚蹬，可以调节脚的开度，且不影响产妇上下床。 17、具有产妇腿托，可任意调节大腿开度和角度。 18、脚托方向可调360°并可在150mm范围上下调节高度。 19、产妇用力脚蹬、腿托可任意互换使用，不使用时可以拆下。 20、脚蹬和腿托均为直接插拔方式，方便助产士操作。 21、具有产妇用力握力搬手，可根据产妇臂长任意调节位置并牢固锁定。 22、手控开关，一键式操作，防水等级等于或优于IPX4。 23、背板升降角度范围：00 — +70° 24、整体倾斜角度范围：-17° — +5°（整体倾斜可实现0—±17º） 25、坐板与背板电动配合调整可实现胎头入盆辅助助产动作。 26、具有可拆卸污物导流板，方便拆卸清洗。 27、具有垃圾分离系统，将固体垃圾与污水分离。 28、污物盒可拆卸。 29、整床为轻便结构设计，安装大脚轮，可方便轻松移动床体，并可以牢固锁定。脚轮直径：125mm。大直径脚轮增强了越障碍行驶能力。 |
| 9 | 婴儿辐射抢救台 | 1台 |  | 1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2、具备设置温度与皮肤温度分屏显示； 3、具有独立的超温保护系统； 4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6、具有产品自检功能，多种故障报警提示； 7、前面板具有温度校正功能； 8、具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10、具有数据储存功能； 11、具有APGAR评分计时功能； 12、具有RS-232接口； 13、具有黄疸治疗装置； 13、具有输氧装置、低压吸引装置 可放置呼吸复苏、手术用头架 14、配置要求（包含却不限于）： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置、输氧装置、低压吸引装置 15、主要技术参数： （1）工作电源：AC220V/ 50HZ （2）输入功率：≤750VA （3）控温方式：预热、手控、肤温三种控制 （4）肤温控温范围：32℃～37.5℃ （5）肤温显示范围：5℃～65℃ （6）控温精度：≤0.5℃ （7）皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 （8）床面温度均匀性：≤2℃ （9）辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 （10）婴儿床倾斜角度：无级可调 （11）APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 （12）故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 （13）床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm² （14）床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² （15）床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 |
| 10 | 母亲胎儿监护仪 | 1台 |  | 1、母亲多参数和胎儿参数同步监护。胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动；母亲参数包括：血压、血氧、脉率、心电、呼吸、双体温（体表和体腔）。 2、便携式手提结构，一体化无线探头架，配备无线胎心率探头和宫压探头，可实现自由体位监护。 3、显示界面：12.1寸彩色TFT显示；0-70度翻转；同屏显示监护数据与曲线，110-160bpm正常范围区域标识（根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识范围）。 4、多语言操作界面，可支持中文、英文、西班牙语、葡萄牙语、德语、法语、俄语、波兰语等多种语言操作界面；可选单独显示胎儿参数、母亲参数或母胎参数同屏监护，具有多种显示风格。 6、宽波束12晶片探头，超声发射频率:2MHz，灵敏度高，信号捕捉稳定。 7、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。 8、超声输出功率：＜20mW/cm2。 9、无线宫缩压力探头：测量范围0-100单位，50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、15、20五档宫压基线可选。 ◆10、无线胎心率探头、无线宫缩压力探头满足IP68等级。 11、具备实时分析功能：Fischer、Krebs、NST、CST四种分析算法，可自动对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数指标进行计算分析，并实时提供数据。 12、可自动存储600个以上档案，单档案可存储30小时CTG图、30小时不压缩的母亲参数趋势图、300组血压测试结果、8000条报警记录，可存储800个小时以上的档案数据，支持档案信息输入，支持档案回放浏览、打印功能，关机后数据不丢失。 13、机顶报警机柱，人性化报警设置，声光报警，报警范围、报警声音大小，报警延时0~30秒可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能。 14、配置宽行内置热敏打印机，打印纸宽度：156mm， 实时打印走纸速度1、2、3cm/min可调，连续准确记录胎心率、宫缩压力及胎动标记。易装纸机构，装纸方便可靠，具备选段打印、选档案打印及定时打印功能。 15、具备≥50mm/s高速回放打印功能（走纸速度在3cm/min 时，12秒钟左右可打印完20分钟档案）。 16、胎儿及母亲所有参数趋势图均可输出打印。 17、监护过程中可以回放浏览监护曲线，并可选段打印、档案打印及定时打印。 18、自动胎动识别功能，能够对胎动信号进行自动识别。 19、支持多种联网方式：可通过RS485(有线网络)、RF绿色医用无线网络、以太网与中央站组成网络系统。 20、配置大容量锂离子充电电池。 21、配置双床监护功能：配置有线探头，可实现单机双床位无障碍监护，单双床自由切换可实现双胞胎监护功能。 22、配置双胞胎无线探头监护功能。 23、母亲参数部分： （1）心电（ECG）： 五导联监测，可任意选择导联显示 导联方式：标准5导联(RA, LA, LL, RL,V) 心率测量范围：15~300bpm 测量误差：±1%或±2bpm 取大者 - （2）无创血压（NIBP）： - 收缩压（SBP）：40~270 mmHg 舒张压（DBP）：10~210 mmHg 平均压（MBP）：20~230 mmHg 测量误差：±8mmHg - （3）血氧饱和度（SpO2）： - 有效测量范围：0%～100% 测量误差：70%～100% ±2%，0~69%无要求 - （4）呼吸（Resp）： - 呼吸率测量范围：0、15 rpm～150 rpm 测量误差：±2rpm - （5）体温（Temp）： - 配置体表和体内监测功能 体温测量范围：0℃～ 50℃ 测量误差：0℃～24.9℃：±0.4℃； 25℃～45.0℃：±0.2℃； 45.1℃～50℃：±0.4℃ - 配置要求（包含却不限于）： - （1）主机（内置打印机）：1台 - （2）无线胎心探头：2个 - （3）无线宫压探头：2个 - （4）无线胎动按钮：1个 - （5）绑带：2条 - （6）耦合剂：1支 - （7）心电导联线探头（5芯）：1套 - （8）成人中号血压袖带及延长管：1套 - （9）成人血氧手指探头：1只 - （10）体温探头：2条 - （11）心电电极：1包 - （12）打印纸：3本 - （13）相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等） 1套 |
| 11 | 超声多普勒胎心监测仪 | 2台 |  | 1、正常工作环境条件： （1）环境条件： （a）环境温度：5℃～40℃ （b）相对湿度：≤80% （c）大气压力：860hpa～1060hpa （2）充电器电源：交流电压220V±22V；频率50Hz±1Hz。充电器内部装有网电源熔断器，规格为250V，1A，F。 2、超声工作频率：2.5MHz超声工作频率与标称额定频率的偏差不大于±15% 3、综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90db。 4、在测量距探头表面距离200mm处的综合灵敏度时，所采用的多普勒频率为：50Hz～100Hz和反射靶速度为：1㎝/s～4㎝/s。 5、空间峰值时间峰值声压：＜1Mpa 6、输出超声功率：＜15mW 7、超声换能器敏感元件的有效面积：1.766 c㎡。 8、正常使用时，对声耦合剂及其声特性阻抗的要求为：水性高分子凝胶，声阻抗与人体软组织相近，对皮肤无刺激，对探头无损伤。 9、连续工作时间：≥8h. 10、心率检测范围：65~210次/min，检测精度：±2次/min。 11、输入功率：不大于10+1.5VA。 12、工作制：连续工作制。 13、本产品的声输出参数满足以下条件： 峰值负声压：p_＜1Mpa 输出波束声强：Iob＜20mW/c㎡ 空间峰值时间平均声强：Ispta＜100mW/c㎡ 声输出参数免予公布。 - 14、配置要求（包含却不限于）： - （1）主机：1台 （2）探头：1个 （3）螺旋导线：1根 （4）充电器：1个 （5）使用说明书：1本 （6）合格证 份：1份 （7）保修卡 份：1份 （8）外包装盒：1个 |
| 12 | 可视喉镜（儿童型） | 1台 |  | 1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能； 2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动； 3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm； 4、一次性喉镜片可插入镜片长度：≤88mm； 5、渐缩型镜片前端厚度：≤10.5mm； 6、镜片角度：33度； 7、配套PCTG材料一次性使用喉镜片。较PC材质，不含双酚A，透明度高； 8、视场角60º±15%； 9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux； 10、液晶屏像素（PIX ）：720*480； 11、分辨率≥7.87LP/mm； 12、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式； 13、纺锤型短手柄设计，握持舒适； 14、具有特殊防雾功能； 15、手柄防水等级：IPX7； 16、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长16小时； ◆17、支持WIFI无线传输图像，触屏操作； 18、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ； 19、充电器输出：5V，1000mA； 20、充电时间：＜3小时； 21、持续放电时间：＞3小时； 22、充电次数：＞300次； 23、内置可充电式锂电子聚合物电池； |
| 13 | 微电脑采液控制器 | 1台 |  | ◆1、采液量：50～1000ml； 2、液体比重：1.05g/ml； 3、分度值：2ml 或2g； 4、摇摆角度：13°±2°； 5、摇摆频率：30±2次／分； 6、电源：AC220V 50Hz； 7、输入功率：≤40W； 8、工作环境：0℃～40℃室内； 9、报警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示； - 采液控制量(ml)：100、200、300、400； 11、用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血 12、通过面板操作，即可进行称量校正，方便、快捷； 13、计量单位ml、g可一键转换； 14、大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液 15、托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁； 16、具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性。 |
| 14 | 高频热合机 | 1台 |  | 1、电源电压：AC220V 50Hz；自动调压 2、电源输入功率：200VA 3、工作方式: 自动热合 4、封口速度：≥18次/分 5、适用管径: 外径φ3mm～φ7mm ◆6、自动调压, 能在输入电压为195V～246V的状态下进行正常工作。 7、设有状态指示灯，便于观察机器运行情况。 8、性能可靠、结构合理的热合开关，安全耐用，无污染、不破坏液体质量。 9、具有自动休眠功能，可以有效节能。 10、设有“唤醒”按键，可以一键回到待机状态。 11、采用优质继电器, 性能可靠。 12、封口牢固不渗漏。 13、热合面无需剪刀，轻拉即开。 |
| 15 | 马镫型多功能腿架 | 1套 |  | 1、 ABS 高强度材质，安全稳定。 2、高级防滑万向轮，通行顺畅、灵活静音，可360度旋转。 3、 重量轻，便于搬运推拉。 5、边产品自重：≤12kg 6、脚靴支撑杆长度 680mm 7、脚靴支撑杆直径 20 mm 8、脚靴尺寸 570mm×390mm×220 mm 9、可承受患者体重180 kg 及以下 10、脚靴支撑杆垂直角度调节范围110°脚靴支撑杆水平调节范围38° 11、脚靴调节范围320mm。 12、配置清单（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 马镫型多功能腿架; 1对. 2; 脚镫保护套长镫全凝胶; 1对. 3; 小推车; 1台. 4; 边轨夹通用型; 1对. |
| 16 | 移动式LED无影灯 | 1台 |  | 一、性能要求： 1 照度lux：≥30000 2 显色指数：100≥Ra≥85 3 色温k：6700≥TC≥3000 4 左右倾：180° 5 前后倾：180° 6 升降距离：≥500mm 7 输入功率VA：20±10％ 二、产品性能： 1、采用LED冷光源作为手术照明。 2、配备感应开关和照度调节，用手遮挡感应器可关闭灯头或调节灯光亮度 2、多档亮度可调 3、前后、左右可灵活转动180° 4、拉动升降臂，灯头可上下调节 5、采用多关节角度调节 4、可拆卸式手柄外套，方便清洗消毒。 三、基本配置（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 灯头; 1套. 2; 立柱部分; 1套. 3; 底盘; 1个. |
| 17 | 耳内窥镜 | 2把 |  | （一）内窥镜光学性能参数： 1.视场角：0°，允差： ±15%； 2.视向角θ: 0° 允差：±5°； 3.视场中心角分辨力，°rα(d):≥2.98 C/(°)； （二）内窥镜机械性能参数： 1.插入部分最大宽度：Φ2.7mm； 2.工作长度：90mm，±3%； 3.医用不锈钢材料：镜管，M号钢医用不锈钢材料； 4.（0°直径2.7mm×90mm）、广角光纤。 |
| 18 | 角膜地形图仪 | 1套 |  | - 1、测量方式：Placido - 2、锥测量覆盖范围：10.91mm(直径) 3、测量曲率半径范围：5.5mm-10.0mm（33.75D-61.36D） 测量偏差：±0.02mm 4、Placido环数：31环 ◆5、测量点数：7936点 6、可显示轴向曲率图，切向曲率图，矢度图，模拟角膜镜图 7、高质量彩色喷墨打印机输出图像 8、测试头调节范围：左右86mm以上；前后40mm以上；上下30mm以上；颌托支架50mm以上 9、角膜接触镜适配功能 10、圆锥角膜检测功能 |
| 19 | 视觉功能训练治疗系统 | 1套 |  | 1、软件环境：全面支持Windows操作系统，如Windows 2000、Windows 2000 Server、Windows XP、Windows 2003、Windows Vista、Windows7、Windows8等 2、硬件环境：CPU：PIII 500 MHz以上。内存：≥512MB。显卡：标准VGA，32位真彩色。分辨率：1024×768以上。其他：CDROM或DVD光驱、鼠标、键盘、声卡、音箱或耳机。3D模式：红蓝3D需要红蓝眼镜（左蓝右红）；偏振光3D需要显示器支持不闪式3D，分辨率1920*1080及以上，支持左右格式模式切换。语言环境：支持简体中文和繁体中文。 ◆3、产品模块：分为精细刺激训练、视觉技巧训练、双眼视功能训练、Gobar类训练、对比敏感度训练与信息提取训练6个模板。各个模块可针对患者的不同年龄、性别、视力、屈光、注视性质，弱视类型等，采用“智能专家系统”对患者进行个性化自动配方，并根据以往配方产生的疗效，自动校正和改进新的配方数据，具有自主学习功能。 4、产品架构：软件应包含斜弱视的检查、训练与管理几大部分（医院训练系统、检查系统、网页版） 5、具有智能专家系统：系统根据患者的年龄、性别、屈光、注视性质、斜弱视性质等参数可以自动制定训练方案。只要导入检查结果、输入电子病历立即能制定出针对性强的个性化弱视训练方案。也可医生自主的定制训练方案。 6、训练内容：精细刺激训练、视觉技巧训练、同时视训练、融合训练、立体视训练、Gabor类训练、对比敏感度训练、信息提取视功能训练。训练项目丰富异常，趣味性强，斜视弱视训练依从性强，视力与视功能提升恢复快。 |
| 20 | 光学生物测量仪 | 1台 |  | 1、超级发光二极管 ( LED)，采用850nm波长的光，低相干干涉测量法。 2、入眼功率：≤730μw 3、A扫描频率：≥19kHz 4、B扫描率：≥500扫描/帧 5、眼轴长(AXL)测量范围: 12.1 mm–38.0mm 6、眼轴长测量精度：±0.02mm,显示精度：0.01mm 7、中央角膜厚度CCT测量范围0.2mm-1.4mm 8、中央角膜厚度测量精度±0.01mm，显示精度：0.0001mm 9、角膜屈光度K测量范围：28.1D-84.3D 10、角膜屈光度测量精度：±0.25D,显示精度：0.01D 11、前房深度ACD测量范围：0.7mm-5.4mm 12、前房深度测量精度：±0.01mm,显示精度：0.01mm 13、瞳孔直径PD测量范围0.5mm-13.5mm 14、瞳孔直径测量精度：±0.09mm，显示精度：0.01mm 15、白到白距离WTW测量范围：6-16mm 16、白到白距离测量精度：±0.1mm, 显示精度：0.01mm 17、角膜散光轴测量范围：1 º-180 º 18、角膜散光轴测量精度：±5 º，显示精度：1 º 19、晶体厚度LT测量范围：1.3mm-7.0mm 20、晶体厚度LT测量精度：±0.05mm，显示精度：0.01mm 21、可视化测量，可呈现角膜，视网膜层的OCT图像 22、OCT图像分辨率：5μm 23、具有固视功能 24、左右眼自动识别 25、尺寸：≥10.1寸触摸屏 |
| 21 | 全自动综合验光仪 | 1台 |  | 一、验光头： 1、测量范围： （1）球镜：-29.00至+26.75D (增量为0.12/0.25D/0.5D/3D) -19.00至+16.75D (十字交叉柱镜测试，棱镜测试) （2）柱镜：0.00至±8.75D (增量为0.25D/1D/2D/3D) （3）轴位：0至180°(1/5/15°增量) （4）瞳距(PD)：48至80mm 50~74mm（近视距离35CM时） 54~80mm（辐辏时的远用PD）0.5/1.0mm间隔 （5）棱镜：0至20Δ(0.1Δ/0.5Δ/2Δ间隔) 2、辅助镜片：十字交叉柱镜镜片(±0.25D,±0.50D,±0.25D自动十字交叉柱镜镜片)，遮挡镜，小孔镜（直径2mm），红/绿镜片，偏振滤光片（45°，135°），固定十字交叉柱镜镜片（±0.50D），检影镜用球镜镜片（+1.5D/-2.0D），红色马氏杆，固定分离棱镜，双眼平衡分离棱镜，水平隐斜视分离棱镜，垂直隐斜视分离棱镜，固定十字柱镜+水平隐斜视分离棱镜，双眼开放雾化（单只眼睛可以0.5Δ为增量更改） ◆3、视野: 40°（VD=12mm），39°（VD=13.75mm） 4、近视力验光距离：350至700mm(50mm增量) 5、近视力灯：白色LED 6、前额托调节范围：14±2mm 7、顶点距离标记：12mm，14mm（13.75mm），16mm，18mm，20mm 8、水平调节：±2.5° 9、显示：≥8.4英寸点阵式可翻转触摸彩色LCD屏 二、投影仪： 1、投影距离：2.9到6.1米 2、投影放大比例：30倍（5米处） 3、视标：33种 4、光栅功能：无光栅，单排光栅，单列光栅，单个光栅 5、滤光片：红/绿滤光片 6、视标转换速度：0.3秒/帧 7、视标尺寸：UK型 250（W）×225（H）mm，直径250mm（5米处） 其它型330（W）×225（H）mm，直径275mm（5米处） 8、光源：3W白色LED，波长373到801nm 9、视标亮度：230cd/ m2(5米处), 5级调节可变 三、综合验光台： 1、输入电源：220V/50Hz 2、最大功率：300W 3、顶灯：15W节能灯 4、主机升降范围：830～980 5、座椅升降范围：520～670 6、摇臂升降范围：1300～1650 7、摇臂旋转角度：0°～90° 8、桌面旋转角度：0°～90° 9、大桌面尺寸：≥1130mm×520mm 四、配置要求（包含却不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 控制箱; 1个. 3; 继电器箱; 1个. 4; 内置打印机; 1台. 5; 近距测试卡; 1张. 6; 近距测试杆; 1根. 7; 前额托; 1个. 8; 面罩; 1盒. 9; 触摸屏专用笔; 1支. 10; 防尘罩; 1个. 11; 通讯电缆; 2根. 12; 打印纸; 3卷. 13; 电源线; 1根. 14; 铁氧体芯; 3根. 15; 使用说明书; 1本. 16; 产品合格证; 1张. |
| 22 | 熏蒸治疗机 | 1台 |  | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz； 2、额定输入功率：2300VA； 3、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)； 4、功率调节：1-6档可调； 5、喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°； 6、工作时间：1-99min； 7、设置预热温度，70-99℃可调； 8、运行模式：连续运行； 9、单锅最大加液量为≥3L（实际可达到4L）； 10、微电脑控制操作系统，≥7寸电容触控； 11、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人； 12、具有加热锅300℃温控保护，双重防止干烧设计； 13、耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离； 14、吸水绑带设计，防止喷头滴水； 15、具有自动漏电保护、自动防干烧； 16、具有红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤； 17、自动控制废液的排放； 18、具有三维立体喷头旋转方向； 19、隐藏式的加热； 21、配有专门的蒸馏水回收。 22、质保期5年 |
| 23 | 电脑中频治疗仪 | 1台 |  | 一、产品整体要求： - 1、具备≥4个输出通道，可分别独立运行 - 2、具备全中文界面的电脑控制系统，实时监控、调整每个通道的运行情况 - 3、具备≥4个热输出通道，可实现中频透热疗法 - 4、具备≥99种处方，便于临床使用 - 5、具备温度控制功能，温度可调，并可根据需要开启或关闭 二、技术参数： - 1、工作频率： - 中频频率：最小频率≤2kHz，最大频率≥8kHz 低频调制频率：最大频率≥150Hz 干扰电流频率：≥4kHz - 2、输出电流：最大电流强度≥100mA - 3、输出电流稳定度：输出电流稳定度≤5% - 4、调制波形：正弦波，方波，尖波，三角波，锯齿波，指数波等幅波 - 5、调幅度：0-100% - 7、差频频率：最大差频频率≥100Hz - 8、动态节律：干扰电的动态节律8s±1s - 9、差频变化周期：干扰电的差频变化周期10-30s - 10、输出电压：最大输出电压≤40V - 11、输出通道：数量≥4个 - 12、热输出：≥4通道的热输出通道 - 13、热输出温度：最高温度≥50℃ - 14、显示：具备全中文汉字显示 |
| 24 | 洗胃机 | 1台 |  | 1、洗胃迅速，干净，对胃壁粘膜无损伤。 2、具有手控和自控二种操作功能，易于调整和控制。 3、电源：AC220V 50Hz 4、输入功率：250VA 5、流量：≥2L/min 6、自控：冲液量为250～350ml/次；吸液量为300～450ml/次 7、压力控制：冲、吸压力设定为47～67KPa 8、噪声:≤65dB(A) 9、配置清单（包含却不限于）： 序号; 名称; 数 量. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 吸引软管; 3根. 4; 胃管; 1根. 5; 水桶; 2只. 6; 进液过滤器; 1只. 7; 保修卡、说明书、合格证等; 1套. |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自交付验收合格之日起质保期不少于18个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2.提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3.免费开放设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4.若采购人需要时，须免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5.免费提供操作及维护培训。 6.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派专业技术人员到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内响应；需要到现场维修的，应在8小时内到达仪器现场，24小时内排除设备故障。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要终身维护，零配件只收取成本费。 （2）中标人提供24小时×365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （3）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （4）在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 7.设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。中标人必须提供全新未使用过的、原产、原装整机的产品。 8.投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 9.若投标人不是投标产品生产厂家，供货时必须提供生产厂家或国内代理商授权书原件（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。 10.保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修，在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 11.中标人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 5.采购需求中的医疗器械产品，属于II类、III类医疗器械的投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件；如果所投产品属于进口产品，还应当提供产品制造商授权书或国内具有销售权的经销商授权书。 |  |  |
| 包装方式 |  | 投标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。投标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人保留对中标人所提供产品进行全面测试的权利，如有虚假投标及不满足招标文件及投标文件要求的，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 3.验收时，中标人需向采购人提供完整的技术资料，包括但不限于产品使用说明、产品检测报告等。 4.验收依据：招标文件、投标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款。 5.数量验收：中标人提交成果，由双方对照采购需求（包含功能目标、技术指标）进行验收。 6.验收方法：由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，中标人须无条件配合采购人对所投产品进行验收，如发现不符合招标文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究法律责任的权利。 7.采购人认为有需要时，可委托有资质的第三方检测机构对产品进行检验，检验结果将作为验收材料的组成部分之一。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内完成安装、调试，通过验收并交付使用。 2.交付地点：北海市，采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，采购人向中标供应商支付中标总金额的30%，设备验收合格后采购人向中标供应商支付中标总金额的70%。 |  |  |
| 投标人的资信要求表 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | - 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由中标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 投标报价要求 |  |  | 中标人在签订合同时须向采购人提供保密承诺书原件，保证对项目实施过程中产生的各类技术文件、信息以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。如有泄密，需承担相应的法律责任。 |  |
| ▲进口产品 |  |  | 脉搏血氧监测仪(新生儿）、全自动综合验光仪已进行进口产品采购备案，可接受进口产品投标。 |  |
| ▲核心产品 |  |  | 全自动综合验光仪，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量＞14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量＞14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

- 第四章 合同主要条款（参考）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

招标人（甲方）

供应商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

招 标 人（甲方）：                         采 购 计 划 号 ：

供 应 商（乙方）：                         项目名称编号：

签  订  地  点  ：北海市                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同价格包含：产品一切费用总和包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。如乙方在中标或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由乙方自行承担，甲方不再支付任何其他费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.产品质量符合食品安全法要求。

3.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关产品说明书。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：        。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗品    。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：          、实施、交货地点：           。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖招标人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条　售后服务、保质期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保质期：             。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保质期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第七条　付款方式

1.按实际供货量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质： 财政性资金 。

3.付款方式：签订合同后，采购人向中标供应商支付中标总金额的30%，设备验收合格后采购人向中标供应商支付中标总金额的70%。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在保质期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保质期为     ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十一条 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，乙方有权每日向甲方索赔延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从设备尾款中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

8.甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由乙方承担。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼 。

3.仲裁期间，本合同不受争议部分可继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，由甲乙双方协商解决并签订补充合同，所签订的补充合同为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式六份，采购代理机构一份，甲方三份，乙方二份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或单位负责人） 或委托代理人： | 法定代表人： |
| 科室负责人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保质期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第五章 投标文件格式

一、电子备份投标文件密封封面格式

电子备份投标文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标项目名称：

项目编号：

“投标时间截止时间前不得开启”

二、资格文件格式

2.1资格文件封面格式：

投标文件

（资格文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签名）：

年    月   日

2.2 资格文件目录

（1）北海市政府采购供应商信用承诺函......（页码）。

（2）投标人直接控股股东及出资信息表......（页码）。

（3）投标人直接管理关系信息表......（页码）。

（4）特定资格要求：1、4分标：投标人为生产厂家的提供国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，投标人为经销商的按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；2、5分标：投标人为生产厂家的提供国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，投标人为经销商的按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证复印件......（页码）。

2.3 资格文件正文内容

2.3.1北海市政府采购供应商信用承诺函

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（招标人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实 ，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（电子公章）：

法定代表人或授权代表 (签字或电子签名)：

日 期：      年     月     日

注：1. 投标人须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函 ，未提供视为未实质性响应招标 （采购）文件要求 ，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名应真实、有效，如授权代表签名的，应提供“法定代表人授权书”。

2.3.2法定代表人（负责人）授权委托书（信用承诺函由授权代表签名或盖章时，必须提供）

法定代表人（负责人）授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

电子公章：

附1.营业执照或事业单位法人证书或者执业许可证及法定代表人（负责人）身份证的正面及反面复印件

2.被授权人身份证的正面及反面复印件

年    月    日

粘贴被授权人身份证的正面及反面复印件

法定代表人（负责人）身份证的正面及反面复印件

2.4 供应商直接控股股东及出资信息表

供应商直接控股股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或统一社会信用代码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

说明：

1.直接控股股东是指其出资额占有有效责任公司总资本百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）“股东及出资信息”的信息相符，否则竞标文件作无效处理。

3.供应商如为事业单位、其他团体组织、个人的，不需要提供本表。

4.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子公章）：

2.5 供应商直接管理关系信息表

供应商直接管理关系信息表（格式）

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

说明：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间的管理与被管理关系。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包含间接的管理关系。

3、供应商不存在管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子公章）：

三、投标文件（资信及商务文件、技术文件、报价文件）格式

投标文件

（资信及商务文件、技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签名）：

年    月   日

3.1 资信及商务文件、技术文件及报价文件目录

（一）资信及商务文件

（1）无串通投标行为的承诺函......（页码）

（2）投标声明书......（页码）

（3）法定代表人完整有效的身份证复印件......（页码）

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件......（页码）

（5）商务响应表......（页码）

（6）投标人情况介绍......（页码）

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料......（页码）

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料......（页码）

（9）投标人需要说明的其他文件和说明......（页码）

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件......（页码）

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2024年度的为有效；未注明有效期或2024年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定）......（页码）

（12）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责......（页码）

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料......（页码）

（二）技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解......（页码）

（2）技术响应表......（页码）

（3）设备配置清单（均不含报价）......（页码）

（5）技术服务、技术培训的内容和措施......（页码）

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠......（页码）

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施......（页码）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等......（页码）

（三）报价文件：

（1）投标函......（页码）

（2）投标报价明细表......（页码）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明......（页码）

（4）开标一览表......（页码）

3.2 资信及商务文件正文内容

3.2.1资信及商务文件内封面格式：

资信及商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子公章）：

3.2.2无串通投标行为的承诺函

无串通投标行为的承诺函

广西科联招标中心有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名） ：

日期：

3.2.3投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

年    月    日

3.2.4法定代表人授权委托书格式（授权代理人参加投标时或信用承诺函由授权代理人签名或盖章时必须提供）：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

电子公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，并加盖电子公章，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

法定代表人（负责人）身份证明书

在我          （公司）任     职务，是我           （公司）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称：

（电子公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

附：法定代表人（负责人）身份证的正面及反面身份证复印件。

贴附“身份证复印件”（正反两面）

3.2.5商务响应表格式：

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保质期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后×天内）交货； 地点： |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

填写说明：投标人应根据第三章招标项目采购需求的商务要求，逐条响应，漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日 期：

3.2.6 投标人情况介绍

投标人基本情况登记表（格式)。

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人（负责人）：    姓名             职务               电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                 电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人名称(电子公章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表（签字或电子签名）：

年      月       日

3.2.7投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 合同页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：项目合同关键页复印件或中标通知书复印件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

年    月     日

3.2.8中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日 期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 20≤×＜300 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥200 | 20≤×＜200 | 5≤×＜20 | ×＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 50≤×＜300 | 10≤×＜50 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 20≤×＜300 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(×) | 人 | ×≥200 | 100≤×＜200 | 20≤×＜100 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 20≤×＜300 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥2000 | 100≤×＜2000 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 100≤×＜300 | ×＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

3.2.9残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日  期：

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术文件正文内容（格式）

3.3.1技术文件内封面格式

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签名）：

年    月   日

3.3.2 技术响应表格式：

分标号：

| 项号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据第三章招标项目采购需求的技术要求，逐条响应，投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日 期：

3.3.3 设备配置清单格式（均不含报价）；

分标号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：                            日  期：

3.3.4 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

分标号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：                        日 期：

四. 报价文件正文部分 （格式）

4.1报价文件内封面格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签名）：

年    月   日

4.2 投标函格式：

投 标 函

致：（采购代理机构名称）：

根据贵方为                                          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人

（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起          个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：             电话：

传真：                           电子邮箱地址：

投标人代表姓名：                职务：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

年     月     日

4.3 投标报价明细表格式

投标报价明细表

分标（有分标时填写）                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。

2、所投产品有专用耗材的必须提供明细报价。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：                               日  期：

4.3.1开标一览表封面格式

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投所有分标号：

（4） 投标人名称（电子公章）：

4.3.2开标一览表

开标一览表

招标编号：                              标项：    分标

投标人名称：                                                  单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价不得涂改，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。

3.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日期：       年    月    日

五、其他文书、文件格式

（1）联合投标协议书格式：（本项目不适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （电子公章） 法定代表人（负责人）：（签字，盖姓名章无效） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （电子公章） 法定代表人（负责人）：（签字，盖姓名章无效） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

（2）联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据                 与            签订的《联合投标协议书》的内容，主办人           的法定代表人（负责人）            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或电子签名）：                         被授权人（签字或电子签名）；

日期：     年   月   日                             日期：    年  月  日

（3）产品质量保证书

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与投标的                项目（编号：                ），一旦中标，我方保证按照招标文件文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

日期：

（4）质疑函（格式）

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

招标人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（5）投诉书（格式）

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                      联系电话：

地址：                                          邮编：

被投诉人1：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                           邮编：

联系人：                                         联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

招标人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

招标人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 综合评分法

- 此评分办法适用于1分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、项目实施方案、质量保障措施方案、设备操作、使用及维护培训方案、售后服务方案、政策功能分（节能、环保等）等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 |
| 2 | 设备性能及配置 | 26分 | （1）一般技术参数及配置（指采购项目需求未标注“◆”和“▲”的技术参数及配置）完全满足招标文件要求得6分，出现负偏离不得分。 （2）重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）全部满足得20分，每有一项负偏离扣2分。投标文件中须提供重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是权威第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章），未提供的视为负偏离。 说明：非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数达 10 项（不含）的投标无效。 |
| 3 | 项目实施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（2分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施，有产品的生产制造、配送、安装的计划安排。 三档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。 四档（6分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。 五档（9分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施、产品装卸安排措施，能详细说明实施各个阶段工作安排和安装进度计划及控制方案，有实施组织方案形成项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架等，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。 |
| 4 | 质量保障措施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供质量保障措施方案不得分。 二档（4分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施内容等，有对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障有相关的阐述。 三档（6分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案。 四档（9分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案，有执行措施和保证措施，对突发事件有应对预案和解决方案，并根据项目情况提出合理化建议（如产品的后期质量维护等），能为本项目专门投入质量保障人员。 |
| 5 | 设备操作、使用及维护培训方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。 三档（4分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。 四档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。 五档（9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。 |
| 6 | 售后服务方案 | 11分 | 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，30天交货。质保期内接到故障通知，供应商在2小时内响应，在8小时内到达仪器现场，24小时内排除设备故障，每年至少两次维护保养。提供服务流程、维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、维保人员配置等）。 二档（8分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修，25天交货。质保期内接到故障通知，供应商在1小时内响应，在6小时内到达仪器现场，16小时内排除设备故障，每年至少三次维护保养。提供服务流程、应急预案，提供技术服务表单，有维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护）。 三档（11分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修，15天交货。具有保修期满后维修零配件优惠；质保期内接到故障通知，供应商在2分钟内响应，在3小时内到达仪器现场，12小时内排除设备故障，每年至少四次维护保养。提供服务流程、应急预案，提供技术服务表单，有对维护方案的各阶段流程有针对性说明（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置等）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护、主动巡检等），提供售后服务机构（含服务机构的介绍、联系人、联系电话等）。 |
| 8 | 业绩 | 5分 | 投标人或投标产品自2021年1月1日以来，与采购内容相关产品销售业绩，每提供一个得1分，满分5分（提供采购合同或中标通知书复印件）。 |
| 9 | 政策功能分（节能、环保、区内产品等） | 1分 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
|  |  | 0.5 | （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
| 总得分：1+2+3+4+5+6+7+8+9 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 此评分办法适用于2分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、项目实施方案、质量保障措施方案、设备操作、使用及维护培训方案、售后服务方案、政策功能分（节能、环保等）等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 |
| 2 | 设备性能及配置 | 26分 | （1）一般技术参数及配置（指采购项目需求未标注“◆”和“▲”的技术参数及配置）完全满足招标文件要求得6分，出现负偏离不得分。 （2）重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）全部满足得20分，每有一项负偏离扣2分。投标文件中须提供重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是权威第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章），未提供的视为负偏离。 说明：非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数达 10 项（不含）的投标无效。 |
| 3 | 项目实施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（2分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施，有产品的生产制造、配送、安装的计划安排。 三档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。 四档（6分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。 五档（9分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施、产品装卸安排措施，能详细说明实施各个阶段工作安排和安装进度计划及控制方案，有实施组织方案形成项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架等，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。 |
| 4 | 质量保障措施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供质量保障措施方案不得分。 二档（4分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施内容等，有对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障有相关的阐述。 三档（6分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案。 四档（9分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案，有执行措施和保证措施，对突发事件有应对预案和解决方案，并根据项目情况提出合理化建议（如产品的后期质量维护等），能为本项目专门投入质量保障人员。 |
| 5 | 设备操作、使用及维护培训方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。 三档（4分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。 四档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。 五档（9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。 |
| 6 | 售后服务方案 | 11分 | 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修。质保期内接到故障通知，供应商在2小时内响应，在8小时内到达仪器现场，24小时内排除设备故障，每年至少两次维护保养。提供服务流程、维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、维保人员配置等）。 二档（8分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修质保期内接到故障通知，供应商在1小时内响应，在6小时内到达仪器现场，16小时内排除设备故障，每年至少三次维护保养。提供服务流程、应急预案，提供技术服务表单，有维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护）。 三档（11分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修。具有保修期满后维修零配件优惠；质保期内接到故障通知，供应商在2分钟内响应，在3小时内到达仪器现场，12小时内排除设备故障，每年至少四次维护保养。提供服务流程、应急预案，提供技术服务表单，有对维护方案的各阶段流程有针对性说明（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置等）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护、主动巡检等），提供售后服务机构（含服务机构的介绍、联系人、联系电话等）。 |
| 8 | 业绩 | 5分 | 投标人或投标产品自2021年1月1日以来，与采购内容相关产品销售业绩，每提供一个得1分，满分5分（提供采购合同或中标通知书复印件）。 |
| 9 | 政策功能分（节能、环保、区内产品等） | 1分 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
|  |  | 0.5 | （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
| 总得分：1+2+3+4+5+6+7+8+9 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 此评分办法适用于3分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、项目实施方案、质量保障措施方案、设备操作、使用及维护培训方案、售后服务方案、政策功能分（节能、环保等）等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 |
| 2 | 设备性能及配置 | 26分 | （1）一般技术参数及配置（指采购项目需求未标注“◆”和“▲”的技术参数及配置）完全满足招标文件要求得6分，出现负偏离不得分。 （2）重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）全部满足得20分，每有一项负偏离扣2分。投标文件中须提供重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是权威第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章），未提供的视为负偏离。 说明：非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数达 10 项（不含）的投标无效。 |
| 3 | 项目实施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（2分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施，有产品的生产制造、配送、安装的计划安排。 三档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。 四档（6分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。 五档（9分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施、产品装卸安排措施，能详细说明实施各个阶段工作安排和安装进度计划及控制方案，有实施组织方案形成项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架等，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。 |
| 4 | 质量保障措施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供质量保障措施方案不得分。 二档（4分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施内容等，有对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障有相关的阐述。 三档（6分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案。 四档（9分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案，有执行措施和保证措施，对突发事件有应对预案和解决方案，并根据项目情况提出合理化建议（如产品的后期质量维护等），能为本项目专门投入质量保障人员。 |
| 5 | 设备操作、使用及维护培训方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。 三档（4分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。 四档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。 五档（9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。 |
| 6 | 售后服务方案 | 11分 | 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，30天交货。质保期内接到故障通知，供应商在2小时内响应，在8小时内到达仪器现场，24小时内排除设备故障，每年至少两次维护保养。提供服务流程、维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、维保人员配置等）。 二档（8分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修，25天交货。质保期内接到故障通知，供应商在1小时内响应，在6小时内到达仪器现场，16小时内排除设备故障，每年至少三次维护保养。提供服务流程、应急预案，提供技术服务表单，有维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护）。 三档（11分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修，15天交货。具有保修期满后维修零配件优惠；质保期内接到故障通知，供应商在2分钟内响应，在3小时内到达仪器现场，12小时内排除设备故障，每年至少四次维护保养。提供服务流程、应急预案，提供技术服务表单，有对维护方案的各阶段流程有针对性说明（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置等）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护、主动巡检等），提供售后服务机构（含服务机构的介绍、联系人、联系电话等）。 |
| 8 | 业绩 | 5分 | 投标人或投标产品自2021年1月1日以来，与采购内容相关产品销售业绩，每提供一个得1分，满分5分（提供采购合同或中标通知书复印件）。 |
| 9 | 政策功能分（节能、环保、区内产品等） | 1分 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
|  |  | 0.5 | （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
| 总得分：1+2+3+4+5+6+7+8+9 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 此评分办法适用于4分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、项目实施方案、质量保障措施方案、设备操作、使用及维护培训方案、售后服务方案、政策功能分（节能、环保等）等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 |
| 2 | 设备性能及配置 | 26分 | （1）一般技术参数及配置（指采购项目需求未标注“◆”和“▲”的技术参数及配置）完全满足招标文件要求得6分，出现负偏离不得分。 （2）重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）全部满足得20分，每有一项负偏离扣2分。投标文件中须提供重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是权威第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章），未提供的视为负偏离。 说明：非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数达 10 项（不含）的投标无效。 |
| 3 | 项目实施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（2分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施，有产品的生产制造、配送、安装的计划安排。 三档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。 四档（6分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。 五档（9分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施、产品装卸安排措施，能详细说明实施各个阶段工作安排和安装进度计划及控制方案，有实施组织方案形成项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架等，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。 |
| 4 | 质量保障措施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供质量保障措施方案不得分。 二档（4分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施内容等，有对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障有相关的阐述。 三档（6分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案。 四档（9分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案，有执行措施和保证措施，对突发事件有应对预案和解决方案，并根据项目情况提出合理化建议（如产品的后期质量维护等），能为本项目专门投入质量保障人员。 |
| 5 | 设备操作、使用及维护培训方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。 三档（4分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。 四档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。 五档（9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。 |
| 6 | 售后服务方案 | 11分 | 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修。质保期内接到故障通知，供应商在2小时内响应，在8小时内到达仪器现场，设备一般故障24小时内排除，每年至少两次维护保养。提供服务流程、维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、维保人员配置等）。 二档（8分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修。质保期内接到故障通知，供应商在1小时内响应，在6小时内到达仪器现场，设备一般故障16小时内排除，每年至少三次维护保养。提供服务流程、应急预案，有维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护）。 三档（11分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修。具有保修期满后维修零配件优惠；质保期内接到故障通知，供应商在2分钟内响应，在3小时内到达仪器现场，设备一般故障12小时内排除，每年至少四次维护保养。提供服务流程、应急预案，有对维护方案的各阶段流程有针对性说明（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置等）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护、主动巡检等），提供售后服务机构（含服务机构的介绍、联系人、联系电话等）。 |
| 8 | 业绩 | 5 | 投标人或投标产品自2021年1月1日以来，与采购内容相关产品销售业绩，每提供一个得1分，满分5分（提供采购合同或中标通知书复印件）。 |
| 9 | 政策功能分（节能、环保、区内产品等） | 1 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
|  |  | 0.5 | （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
| 总得分：1+2+3+4+5+6+7+8+9 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 此评分办法适用于5分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、项目实施方案、质量保障措施方案、设备操作、使用及维护培训方案、售后服务方案、政策功能分（节能、环保等）等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 |
| 2 | 设备性能及配置 | 26分 | （1）一般技术参数及配置（指采购项目需求未标注“◆”和“▲”的技术参数及配置）完全满足招标文件要求得6分，出现负偏离不得分。 （2）重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）全部满足得20分，每有一项负偏离扣2分。投标文件中须提供重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是权威第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标公章），未提供的视为负偏离。 说明：非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数达 10 项（不含）的投标无效。 |
| 3 | 项目实施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（2分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施，有产品的生产制造、配送、安装的计划安排。 三档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。 四档（6分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。 五档（9分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施、产品装卸安排措施，能详细说明实施各个阶段工作安排和安装进度计划及控制方案，有实施组织方案形成项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架等，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。 |
| 4 | 质量保障措施方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件未提供质量保障措施方案不得分。 二档（4分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施内容等，有对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障有相关的阐述。 三档（6分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案。 四档（9分）：提供有质量保障措施方案，包括质量控制、检验措施、安全保障措施等，对整体工作内容和相关工作步骤的质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应对预案和解决方案，有执行措施和保证措施，对突发事件有应对预案和解决方案，并根据项目情况提出合理化建议（如产品的后期质量维护等），能为本项目专门投入质量保障人员。 |
| 5 | 设备操作、使用及维护培训方案 | 9分 | 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。 三档（4分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。 四档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。 五档（9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。 |
| 6 | 售后服务方案 | 11分 | 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修。质保期内接到故障通知，供应商在2小时内响应，在8小时内到达仪器现场，24小时内排除设备故障，每年至少两次维护保养。提供服务流程、维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、维保人员配置等）。 二档（8分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修。质保期内接到故障通知，供应商在1小时内响应，在6小时内到达仪器现场，16小时内排除设备故障，每年至少三次维护保养。提供服务流程、应急预案，提供技术服务表单，有维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护）。 三档（11分）：按招标文件售后技术服务要求进行保修。具有保修期满后维修零配件优惠；质保期内接到故障通知，供应商在2分钟内响应，在3小时内到达仪器现场，12小时内排除设备故障，每年至少四次维护保养。提供服务流程、应急预案，提供技术服务表单，有对维护方案的各阶段流程有针对性说明（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置等）和服务流程（包括上门维护、日常维护、电话维护、主动巡检等），提供售后服务机构（含服务机构的介绍、联系人、联系电话等）。 |
| 8 | 业绩 | 5 | 投标人或投标产品自2021年1月1日以来，与采购内容相关产品销售业绩，每提供一个得1分，满分5分（提供采购合同或中标通知书复印件）。 |
| 9 | 政策功能分（节能、环保、区内产品等） | 1 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
|  |  | 0.5 | （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.1分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.5分。 |
| 总得分：1+2+3+4+5+6+7+8+9 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 北海线上"政采贷"政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与北海市政府采购活动!

线上"政采贷"是中国人民银行北海市中心支行、北海市财政局和北海市政府采购中心共同支持企业发展，针对参与政府采 购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项 融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应 商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机 构将根据《中国人民银行北海市中心支行北海市财政局北海市 政府采购中心关于推广线上"政采贷"融资模式的通知》的工作 要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账 款融资服务平台查询(网址： https：//www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001)。