广西同泽工程项目管理股份有限公司

招 标 文 件

项目名称：基层卫生健康综合试验区建设项目

项目编号:BHZC2025-G1-210145-GXTZ

采 购 人：合浦县卫生健康局

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

               2025年9月4日
目  录

3

第一章  招标公告

7

第二章  采购需求

82

第三章  投标人须知

102

第四章  评标方法及评标标准

116

第五章  拟签订的合同文本

123

第六章　投标文件格式



第一章 招标公告

项目概况

基层卫生健康综合试验区建设项目招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年9月29日9时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2025-G1-210145-GXTZ 

项目名称：基层卫生健康综合试验区建设项目 

预算金额：1620.00万元；其中标项一：1502.20万元、标项二：45万元、标项三:72.80万元。
采购需求：标项一 
	预算金额：1502.20万元

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	眼科A/B型超声诊断仪
	1台
	A超

1.探头频率：10MHz，内置发光管

▲2.测量精度：±0.04mm 

3.测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度

4.测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 

.........

	2
	微波治疗仪-肿瘤消融治疗仪
	1台
	设备用途：

1、用于肝肿瘤的消融治疗。单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应小于3个，且每个小于3公分。病灶距肝门、胆囊、肠道应不小于1公分；病灶与隔面应无粘连。

.........

	3
	前列腺等离子电切系统
	1台
	一、使用功能：

等离子双极电切电凝系统一套（含：等离子主机、电切内窥镜、双极电极、脚踏开关），具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、膀胱肿瘤电切、妇科宫腔电切等手术，系统应符合欧盟CE标准。

.........

	....
	.........
	......
	.........

	具体内容详见附件“采购需求”


标项二
	预算金额：45.00万元

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	柴油发电机
	1台
	1.发电机额定功率≥200kw

2.电压≥380V

3.油箱容量≥400L

4.配套电缆WDZCN-YJY-0.6/1kV4x240+1x120,20米

5.配套电缆WDZCN-YJY-0.6/1kV 5×16，150米

6.双电源电柜：发电机电控1个

	2
	污水处理设备
	1台
	处理能力≥5（吨/每天）

具体参数详见附件。

	具体内容详见附件“采购需求”


标项三
	预算金额：72.80万元

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	救护车
	3辆
	1.可载乘员数 6-9人；

2.基本配置：

板材/吸塑整体化内饰

1500W纯正弦波逆变电源

220V插座&12V插座

照明灯&上车灯&输液灯

排气扇&紫外线消毒灯

警灯&警报器&爆闪系统

.........

	具体内容详见附件“采购需求”


二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：标项一、标项三的投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
三、获取招标文件

时间：2025年9月4日至 2025年9月11日，每天00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云”平台编制及上传投标文件。

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年9月29日9时00分（北京时间）

投标地点：“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2025年9月29日9时00分（北京时间）

开标地点：“广西政府采购云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网、广西政府采购网、北海市政府采购监管网、全国公共资源交易平台（广西•北海）包括但不限于以上网站。
2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“广西政府采购云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。 

4.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
5.本项目采用远程异地评审方式。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：合浦县卫生健康局
地址：合浦县廉州镇东山路87号
联系人：黄先生
联系方式：13317894298
2.采购代理机构信息

名 称：广西同泽工程项目管理股份有限公司　　

地址：广西南宁市良庆区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦十八楼　　联系方式：陆珍花、奉云、龙晶晶、农英民，0771-5590176

3.项目联系方式

项目联系人：陆珍花、奉云、龙晶晶、农英民

电　话：0771-5590176

附件：采购需求

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效投标处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业：工业。所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

7.本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料或承诺书的，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

标项名称：基层卫生健康综合试验区建设项目标项一
标项一的序号 16 货物即为核心产品。

标项一采购预算：1502.20万元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	技术需求及要求

	1
	眼科A/B型超声诊断仪
	1台
	A超

1.探头频率：10MHz，内置发光管

▲2.测量精度：±0.04mm 

3.测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度

4.测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 

5.IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS

6.统计计算：平均值和标准差

7.存储： 可存储10次A超扫描结果

B超

8.探头频率：10 MHz静音探头

9.扫描方式：扇形扫描

10.放大功能：多级连续放大，实时放大

11.分辨力：轴向≦0.2mm，侧向≦0.4mm

▲12. B超几何位置精度：横向≦3%  纵向≦2%

▲13.探测深度： ≥60mm

14.玻璃体和视网膜增强功能

15.探头增益：30dB-105dB

16.扫描角度：53度

17.图像灰级：256级

18.伪彩模式：多种伪彩 

19.测量类型：多组距离、周长及面积 

20.电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出

其他

21.显示模式：B、B+B、B+A、A

22.所见提示：预置专家字典输入或手工输入

23.检索功能：多关键字检索功能

24.可自定义报告模板

	2
	微波治疗仪-肿瘤消融治疗仪
	1台
	设备用途：

1、用于肝肿瘤的消融治疗。单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应小于3个，且每个小于3公分。病灶距肝门、胆囊、肠道应不小于1公分；病灶与隔面应无粘连。

2、用于甲状腺良性结节（直径≥2cm、实性＞80％、进行性增大、出现压迫症状或经临床医生评估需要治疗）的消融治疗。

二、技术参数：

1、计算机测量、控制、显示系统

1.1
具有内置计算机控制系统，可监控系统和控制消融针的功能。

1.2
可独立控制每个消融针通道，进行微波消融，测温控制。

1.3
可控制微波消融主机传输微波能量到微波消融针。

1.4
可显示每个所连接的消融针及温度传感器信息。

1.5
每个消融通道具有开始、暂停、复位、参数设置和工作控制等按键。

▲1.6具有触摸显示器，显示器高度、方向可调，可360°自由旋转。

▲1.7具有触摸屏配套操作系统，支持添加病例、准备手术、关机等控制键；显示消融热图参考范围、消融针规格型。

2、安全保护装置：产品具有过温、过功率等多种保护和报警功能；具有工作提示音；系统符合YY 0838-2021 微波热凝设备性能和安全的要求。

3、 数据记录及传输系统：可存储病人基本信息；可记录温度传感器的温度时间趋势图；对系统微波输出、测温等具有保护和控制；可进行时间、功率、温度调节，控制手术运行、停止；具有设备运行硬件参数监测、存储和输出功能。

4、主机参数：

4.1工作功率：工作频率，2450MHz。

输出功率，0-100W，能满足正常使用需求。

治疗时间：1～30分可调。

4.2
产品具有2个输出通道。

5、微波消融针：

5.1
为医用不锈钢材质；

▲5.2外径范围18-14G；

▲5.3内置针杆温度监测传感器；

▲5.4部份型号规格消融针内置组织测温功能，治疗时实时显示治疗温度；

5.5
针管及手柄具有冷循环系统，避免针杆接触正常组织的热损伤；

▲5.6 手柄具有工作状态指示，同步显示设备工作状态；具有开关功能，可通过手柄控制治疗的启停；

5.7
符合一次性使用要求，并具有医疗器械产品注册证。

	3
	前列腺等离子电切系统
	1台
	一、使用功能：

等离子双极电切电凝系统一套（含：等离子主机、电切内窥镜、双极电极、脚踏开关），具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、膀胱肿瘤电切、妇科宫腔电切等手术。

二、技术参数：

▲1、电切内窥镜一套（包含如下），可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。

1.1、内窥镜1支，30°  4mm×302mm高清（HD）内窥镜，可高温高压消毒。

1.2、被动式操作器1把，被动式，新型人体工程学被动式工作手件。

1.3、外鞘1支，≤26Fr设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

1.4、内鞘1支，≤24Fr  可360°旋转。

1.5、内鞘进水接头1个，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

1.6、闭孔鞘芯1个。

1.7、冲洗接头1个。

▲2、专用双极电极（双极环状电极）2支，电极符合国家标准要求与等离子主机为同一厂家产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极。

2.1、专用双极电极（多形状电极），具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜用)等。

3、双踏板脚踏开关1台，符合YY1057-2016标准。

4、等离子体功率源（主机）1台；

▲4.1、具有等离子双极电切和电凝的手术功能。 

4.2、额定输出频率 ≥ 350KHz，切割模式下额定负载150Ω±10Ω，最大输出功率200 W±40 W， 凝血模式下额定负载100Ω±10Ω最大输出功率100 W±20 W 。

4.3、工作状态显示为LCD液晶屏显示，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。

▲4.4、具有自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率，无需手调，并可增减与显示。

4.5、具有超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”或显示“over current”字样。

4.6、具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

4.7、具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）。

4.8、主机无故障工作时间≥1000h。

	4
	心电图检查系统
	23台
	一、适用范围：适用于医疗机构对心电心音信号的采集、显示、分析及记录并保存，辅助临床诊断。

二、技术参数：

1.EMAT：电—机械激动时间（QRS的起始时间到M1时间）；

2.EMAT%: EMAT 与 RR 的比值；

3.LVST: 左室收缩时间（M1到A2的时间）；

4.LVST%: LVST与RR的比值; 

5.EMAT/LVST：电-机械激动时间/左室收缩时间；

6.M1-T1：二尖瓣关闭到三尖瓣关闭的时间；

7.A2-P2: 主动脉瓣关闭到肺动脉瓣关闭的时间；

8.Axes：心脏电轴位置；

9.PD：P波时限；

10.PRD：PR间期；

11.QRSD：QRS时限；

12.QTD：QT间期；

13.Q-Td：Q-T离散度；

14.Rv5+SvI：Rv5和Sv1振幅之和；

15.MeanRR：所有心搏的 R-R 间期的平均值； 

16.SDNN：所有的窦性心搏 R-R（N-N）间期的标准差；

17.RMSSD：相邻 N-N 间期差值的均方根；

18.CV：心率变异系数，是R-R间期标准差与均值之比。

三、可提供报告：

1.十二导心电图报告（含横向、纵向、单导）；

2.心音图报告；

3.体表标测心电图报告；

4.心功能报告；

5.心率变异性报告；

6.心室晚电位报告。

四、具有除颤过载保护功能。

	5
	耳鼻喉手术综合动力系统
	1台
	1、动力系统主机：

▲1.1可满足耳科、鼻科、喉科等多科手术要求。

▲1.2可分别连接鼻咽喉吸切手柄、耳钻手柄等。

1.3触摸式控制及显示其转速、转向(顺、逆时钟旋转，摆动。

1.4能自动识别手柄的种类。

1.5主机具有故障自检功能。

1.6菜单式操作：有多种手术模式选择，方便助手操作。

1.7脚踏开关：可控制手柄转速（无极变速50－60000转/分钟）及注水泵冲水速度。

2、鼻科吸切手柄：

2.1转速：往复≥5000转/分，单向≥12000转/分，最低50转/分用于精细手术,可用脚踏开关随意控制转速。

2.2直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题。

▲2.3手柄可控制刀头开口360度旋转，更精确吸切。

2.4握笔式设计，可自由改变方向和方位。

2.5手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒。

2.6能与种类繁多的刀头及钻头匹配，可完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术。

3、鼻科刀头：

3.1可注水和吸引。

3.2刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤；内壁光滑，不易堵塞。

	6
	眩晕眼震诊疗系统
	1台
	1.适用范围

▲1.1适用于良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗，适用于梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助检查。

1.2能够进行运动病（晕车、晕船、晕机）以及非典型BPPV的诊断和治疗，并配有预装方案。

2. 产品构成

由主机、控制台、眼罩组成。系统为诊断治疗一体机。

3．转动装置

具有两个独立控制并相互垂直的旋转轴和一个随旋转轴进行旋转的体位固定椅。正常诊疗时，噪音不超过70dB。

3.1、主轴

主转动轴处于水平方向。

转动角度：不限，梯度1゜，误差≤2゜；

转速：可数字输入，梯度 1゜/s，最大180 ゜/s，误差≤5%；

加速度：可数字输入，梯度0.5゜/s2，最大180゜/s2，误差≤5%。

3.2、辅轴

辅转动轴处于与主转动轴垂直方向。

转动角度：不限，梯度1゜，误差≤2゜；

转速：可数字输入，梯度 1゜/s，最大180 ゜/s，误差≤5%；

加速度：可数字输入，梯度0.5゜/s2，最大180゜/s2，误差≤5%。

3.3、患者座椅

具有6道航空插扣式安全带，分别固定人体背、胸、腹、大腿、小腿；

具有液压式安全杠；

具有U型体位固定架，分别位于躯体两侧和大腿两侧。

4. 头位装置

直立及前倾30゜自由转换，无需另加头垫。

5. 指示灯

具有4个三色指示灯，实时指示系统各部分状态。

▲6. 眼罩

具有两个红外摄像头；

具有两个固视抑制灯，可进行固视抑制试验；

双眼视频图像可左右任意切换。

7. 控制台

7.1、显示器

具有一个不小于27〞LCD显示器，用于显示软件操作界面。

7.2、控制台电脑

参照相当于i5及以上处理器，内存不少于8GB，硬盘不小于1T。

7.3、其他：配有打印机。

8. 软件

参照或相当于预装正版Windows操作系统、系统组件、设备驱动，以及系统控制软件。

8.1、诊疗方案

具有30个以上诊断、治疗、检查方案；

诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息，采用的运动模式，原始
数据、视频、眼震曲线均可存档、调研、备份。

8.2、分析研判

眼震曲线与体位曲线、耳蜗位置图、座椅位置图同步显示；

可自动分析眼震个数、眼震频率、慢相速度、快相速度、衰减时间常数、增益、相位差、不对称性等眼震参数，显示和打印各项数据、图表、结论；

研判界面具有衰减曲线拟合功能和正弦曲线拟合功能。

9. 运动控制

9.1、角度模式

控制转椅转动到一定角度。可从文件导入。用于BPPV的检查和治疗。

9.2、速度模式

控制转椅转动到一定速度再减速到静止。可从文件导入。用于前庭功能的检查和康复训练。

9.3、摆动模式

控制转椅以一定的振幅、频率、次数摆动。可从文件导入。用于中枢性与外周性眩晕的鉴别和前庭功能检查。

10. 应急装置

10.1具有安全杠解锁手动开关、主轴解锁手动开关；

10.2在控制台台面上、诊疗主机辅立柱、电脑软件上都具有应急停止开关或键钮；

10.3配有应急电源。在UPS未充电时，可用于解锁安全杠、主轴；

10.4具有应急锁定功能。应急停止运行或突然断电后，主轴立刻自动锁定；

▲10.5具有防误入监测功能。当设备开启并开始执行诊疗方案后，如有人员或物品误入诊疗区，设备会自动立刻停止转动。

11. 供电

▲11.1使用医院墙壁电源（市电） AC 220V 50Hz；

11.2配有整机UPS 电源，在断电情况下，维持整个诊疗系统（主机、控制台、眼罩）正常工作30分钟。

	7
	内窥镜检查数字摄像系统
	1台
	1、适用范围：内窥镜检查数字摄像系统用于内窥镜检查数字摄像系统用于内窥镜相连，用于诊断及手术原始依据的保留。

2、结构组成：内窥镜检查数字摄像系统由主机、数字摄像机、光学接口(耦合器)、环形导光束、LED冷光源照明机构、测温保护装置、图像采集处理系统、显示器、光调节装置、图像采集控制装置、打印机构成。

3、技术参数：

▲3.1数字摄像机：分辨率： 1920(H) x964(V)

3.2光源：采用医用led冷光源

▲3.3 LED冷光源照明机构技术指标：色温：≥6500K、显色指数≥90、发光方式平行聚焦、光通量≥300lm

3.4 LED冷光源照明机构与内窥镜检查数字摄像系统整机注册

3.5传感器类型：采用CCD芯片保证了图像传感快速图像传输，支持高达30帧/秒的传输速率。

3.6数字化：数字视频信号

3.7标准USB 2.0接口，支持热插拔，信号传输采用高速串行数据线传输，传输过程中对图像品质无影响。

3.8测温保护装置、数字摄像机、LED冷光源照明机构与内窥镜检查数字摄像系统整机注册。

3.9输入功率：400VA，连续运行，防电击类型：I类BF型应用部分。

3.10检查时免冲气、冲水，提高临床使用快速、方便。

▲3.11摄像系统可连接普通肛门镜、直肠，实现一机多部位检查。

3.12直肠、乙状结肠镜符合II类医疗器械分类管理。

4、图像采集处理系统软件功能

4.1适用临床个性化要求、具备图像冻结、存储、画中画、打印等功能；

4.2实时动态观察：图像采集、冻结、对比、保存、删除功能，提供可容纳1-50张图片的动态图片库。

4.3图像处理功能：可以对图像进行放大、长度测量、面积测量、直方图、定标设置、伪彩处理等处理。

4.4实用快捷的档案管理: 对病历资料提供方便的存档、检索功能。

4.5快速便捷的历史病历查询：全程软件监控,可对病人信息进行查询及统计,方便评估。

4.6加密功能：防止误删。

	8
	便携吞咽肌肉电刺激仪
	4台
	一、适应范围：适用于可以兴奋神经肌肉，缓解废用性肌萎缩。

二、技术参数：

1.输出通道：双通道同时输出，并且各输出通道的输出强度可分别设置。

2.输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式，满足不同治疗需求。

3. 输出电流：恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化。

4. 输出强度：OmA～100mA   内可调，步长1mA。

5. 脉冲频率：1Hz~120Hz  可调，步长1Hz。

6. 脉冲宽度：50μs～500μs可调，步长10 μs。

7. 脉冲的上升时间和下降时间：0.5-5s范围内可调，步长0.5s。

8. 脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s。

9. 脉冲的断电时间：2-60s 范围内可调，步长1s。

10. 主机具有开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

11. 采用内置环保锂电池，内部电源。

12.治疗模块：具有NMES 治疗模式，可以选择输出通道、输出模式，设置脉宽、频率、通断调制(上升时间、保持时间、下降时间和间歇时间)、治疗时间参数、输出强度，均可以在系统上进行调节控制，可根据临床使用需要，进行针对性参数设计。

13.处方模块：内置多种处方(≥17种处方),包含肢体功能障碍和吞咽功能障碍处方，放置图谱和治疗方案，可根据治疗需求一键开启治疗，并且还可对处方进行编辑、选择治疗方案和治疗部位。

14. 输出电流类型：为神经肌肉电刺激，波形为双相对称波。

15. 具有低电量报警提示功能。

16. 主机具有输出提示灯，具有待机状态、蓝牙连接时状态、正常输出状态、充电中和充满电等各种状态显示。

17. 电流调节锁定功能，软件端可调节电流强度，也可关闭电流调节功能，只通过主机调控，可避免误操作发生，规避治疗风险。

	9
	腔内气压弹道碎石机
	1台
	设备由气压冲击式碎石机、肾镜、灌注泵组成。

1、空气压缩系统

1)供气能力： 50升/分

2)供气压力： 0 ~ 0.8Mpa

2、控制箱

1)工作方式：单次或连续冲击

2)输入空气压力：0.35 ~ 0.5 Mpa

3)工作压力：0.15 ~ 0.20 Mpa（连续可调）

4)单次冲击周期：任意

5)多次冲击频率：8 ~ 12次/秒

6)工作压力0.2 Mpa时冲击单次传递能量：80 ~ 100mJ

二、灌注泵：

1.  7寸彩色液晶屏触摸式智能控制

2. 控制界面中英文自由切换

3. 压力设定范围：50-400mmHg(6.6-53.3kPa) 压力可调

4. 流量设定范围：0. 1-1. 0L/min 流量可调 

5. 过压时具有自动减压功能

6. 过压时具有有声报警功能

7. 全套硅胶管路配件可高温消毒

8. 安全分类I类BF型

9、用于宫腔镜的膨宫加压和泌尿外科手术的液体灌注，也可以用于关节镜、腹腔镜等手术的液体灌注。

10、采用滚动挤压泵产生大流量水流，冲洗液管可以高温高压消毒，不会产生二次污染。压力可以根据需要调节设定，也可以进行实时监控。

	10
	麻醉机消毒机
	1台
	▲1、消毒因子：注册证标明使用醇类复合消毒剂或过氧化氢消毒液、臭氧。

▲1.1醇类复合消毒液有效成份明确：乙醇、异丙醇（乙醇含量（78.0±5）%（v/v）；异丙醇（15±1）%（v/v））。且消毒液需提供无毒检验报告，消毒剂使用说明应包含适用于麻醉机、呼吸机消毒等字样，避免不当使用消毒剂导致麻醉机、呼吸机损坏。

1.2消毒因子：过氧化氢。

▲1.3消毒因子：医用氧源制备高纯度臭氧（空气源制备臭氧含大量氮化物，易腐蚀）。

2、产品资质

▲2.1具有消毒产品生产企业卫生许可证；并在投标文件中提供有效的证明材料并加盖投标人公章。
▲2.2消毒机具有卫生安全评价报告；并在投标文件中提供有效的证明材料并加盖投标人公章。
3、适用范围：可对麻醉机内部回路消毒和对呼吸机内部回路、进气端和呼出端消毒。

4、消毒效果：满足《消毒技术规范》最高要求：

4.1必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。

4.2特定菌株杀灭效果：龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值>4.0、脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值>4.0、白色念珠菌的杀灭对值>4.0、大肠杆菌的杀灭对数值>5.0、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值>5.0、铜绿假单菌的杀灭对数值>5.0。

4.3对人类冠状病毒杀灭对数值＞4.0。

5、消毒安全性

▲5.1使用醇类复合消毒剂时无腐蚀性：对不锈钢、碳钢、铝、铜均可达到基本无腐蚀。有效避免呼吸机内部器件由腐蚀造成的漏气、检测不准确和损坏。

▲5.2无刺激性、无毒性:避免消毒过后，对病患造成呼吸道损害。

▲5.3为在保证消毒效果前提下， 尽量降低对麻醉机、呼吸机的损害，消毒机消毒管路臭氧浓度152.361mg/m³。

6、消毒机提供双循环、六出口消毒系统与运行呼吸机进出端完成动态消毒。

7、温度检测：温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。

8、打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。

9、自动加液:采用自动加液方式，无液自动报警。

10、消毒残留：符合GB/T18202-2000室内空气中臭氧卫生标准中1h平均最高容许的臭氧浓度＜0.003mg/m³。

	11
	医用血液冷藏箱
	1台
	1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，自关门功能。

2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。

3.显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。

4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。

6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。

7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。

9. 配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。

10.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。

11. 噪声低于国家标准，声压级≤40dB（A）。

12、有效容积≥420L。

13.不锈钢内胆设计。

14.门体配置机械锁，配电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁功能。

15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

16.箱内传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度，防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。

17.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。

18.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。配圆盘温度记录仪。

19. 5个蘸塑搁架，15个注塑血筐，5个内门，可减小开门取血的冷量散失。

20.血筐：塑料一体成型血袋筐15个, 带标识卡槽，配隔板可保持血袋不满筐时立放。标配血型标贴，便于分类标记。

21. 标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。

	12
	胰岛素泵
	10台
	▲1.适用范围：适用于住院及门诊高血糖患者的血糖调节，24小时皮下进行生理脉冲微量输注胰岛素，适用于糖尿病患者（包含成人和儿童）；

2.电池状态显示：5种彩色图标显示（电量从100%到0%）；

3.储药器状态显示：5种彩色图标显示（剩余的胰岛素的量从100%到1%/未知）；

4.有阻塞传感器；

5.防水型IPX8；

6.配套耗材含有储药器，储药器容量：≥300U（3mL）；

7.药物输注耗材：≥2种耗材供选择，需配备皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡；
8.有低电量提醒，彩色图标提示；

9.基础率最小步长 ≤0.05U/小时；

10.基础率范围（0.000-30.0）U/小时；

11.基础率时段＞40段（以30分钟为增量）；

12.临时基础率输注率模式百分比模式（0-200%，以5%为增量）；

13.临时基础率设定时间范围30分钟至24小时（以15分钟为增量）；

14.大剂量增量 0.05U或0.025U；

15.大剂量输注方式：手动大剂量（常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量）、大剂量向导、声响大剂量；

16.声响大剂量：步长可调整范围（0.1-2.0）U；  

17.有预设大剂量；

18.报警/提示类型：声响/震动/声响加震动、通知指示灯闪烁。

	13
	神经传导检测仪（便携式肌电图诱发电位仪器）
	1台
	▲一、适用范围：供医疗机构作肌电图、神经电图和体感诱发电位检查。

二、功能要求：产品硬件与软件功能模块可根据用户使用需要设定,并可设定快捷，功能项目直接切换。

1.常规功能模块：运动传导、感觉传导、皮肤反应、F反应。

2.增强功能模块：

a心脏交感反应：查看糖尿病患者心率变异反应。

b表面肌电图：分析肌肉释放电位功率，排除肌源性疾病原因神经传导变慢。

3.操作工作系统：人性化的诊断报告，可方便医生对病人的原始数据进行精确分析；一键恢复功能，能够有效的还原原始资料，防止数据丢失。在操作过程中具有图形和文字指导，便于初学者快速掌握诊查流程。

▲三、刺激方式：电刺激器要求所有数据提供检测报告要求误差不得大于±2%。

1.电流刺激强度:最大脉冲强度为100mA;

2.刺激波宽范围：≥40µs～1ms；

3.刺激频率范围：≥0.1～70Hz；

四、技术参数要求：

1.噪声：≤0.8µV rms（0.1Hz～10KHz）；

2.共模输入阻抗：≥2000MΩ ；

3.共模抑制比：≥110 dB；

▲4.灵敏度： 0.05µV-10mV（误差不得超±5%）；

▲5.频率范围：0.5Hz～10KHz，波幅衰减要求不得超出±1db（误差不得超±5%）；

6.增益范围大：放大倍数：100～100万倍（误差不得超±5%）；

7.设备能够连接MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）平台，可直接与MMC服务器通信，符合MMC-Connection标准；

8.配备MMC医护工作站系统、自动收集设备数据，具备随访管理模块、数据归纳整理功能。

	14
	YAG激光治疗仪
	1台
	1.激光工作物质：掺钕钇铝石榴石（Nd:YAG）

2.运转方式：Q开关晶体倍频转换

3.传输方式：7关节平衡锤式导光臂

▲4.手具:新型多功能变焦旋转式综合型手具，配有光斑直径调节、能量密度传感系统，调节与显示同步；

▲5.光斑直径 （焦点）：同一手具输出下，1.5-8mm、任意可调

6.操作系统：彩色触摸屏显示 

7.激光波长： 1064nm / 532nm

▲8.调Q1064模式最小脉宽：≤6ns；长脉冲1064模式脉宽≥280us

▲9.终端最大输出激光能量：1064nm:≥1600mJ，532nm: ≥400mJ，1064nm长脉冲:≥3100mJ。

10.冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。内循环水系统配有水过滤器，外循环风冷系统配有温控功能。

11.激光输出重复频率：1～10HZ 、 1HZ步进

12.保护系统：断水、过载等多重安全保护

13.瞄准光系统：650~670nm波长红色半导体指示光，亮度从弱到强可调

	15
	经颅超声电疗仪
	6台
	1.本设备机壳为推车式，液晶屏显示。本机由主机、超声治疗头、肢体一次性电极输出线构成，主机对各治疗组分别控制显示。液晶屏操作模式。

2.超声输出部分：每组由3个带有编号的治疗头组成。

3.超声频率：800kHz±10%；

4.波形：脉冲波；

5.输出波形的占空比：1:5、1:8、1:11、1:14；

6.超声治疗头输出设定1min～30 min, 开机预设置时间为5min，步进1min，定时误差±5%。

7.电疗输出部分：

7.1肢体中频电疗性能：输出波形及参数:

a）工作频率：8kHz±30％；

b）调制波形：低频三角波的调制波形；

7.2 输出电流最大有效值不大于100mA。

7.3 电流稳定度：输出电流变化率不大于5％。

	16
	干扰电治疗仪
	14台
	适应范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。 

技术参数：

1.输出载波频率范围：2000Hz～6000Hz

2.输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；

3.输出频率（基频）可调节 ，针对不同深度的组织进行治疗；

4.干涉波差频频率 1~120Hz 范围可调；

5.在 500Ω额定负载下 ，输出的电流有效值不大于 50mA ，有效预防电灼伤 ，保障患者安全。

6.具有五种治疗模式，低、中、高、广域、低高，可针对各种病症和疾病进行治疗，适用于兴奋不 同的组织、部位。

7.一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解锁功能，避免使用中误操作；

8.五种干涉模式可调节： IFC、 I FCW、 PMC、 PMC2、程序，覆盖绝大部分中频电疗模式 ，其中 包括传统干扰电模式、动态干扰电模式、立体动态干扰电模式、调制中频电疗模式、音频电疗模式等， 内置默认参数，快速开启治疗；

9.双路三维干涉波（共 12 个电极）输出 ，可三维、二维输出相互转换 ，最多可治疗 6 个部位 ，通过交叉干涉和特殊波形调制后输出 ，增强对感觉、运动神经的刺激；

10.配备特制吸附式电极 ，以脉冲式吸附方式进行治疗，负压吸引压 80~300mmHg 连续可调 ，每 次可增加或减小 10mmHg。

11.三种不同吸引模式，连续模式吸引压恒定不变，脉冲模式吸引压发生节律性变化 ，自动模式吸引 速度随机变化。通过不同的吸引模式来模拟中医按摩手法 ，提高治疗过程中的的舒适感。

12、六种调制度可调节 ：0、25％ 、50％ 、75％ 、 100％ 、 巴斯特 ，不同的调制度引起神经肌肉兴 奋的程度不同。

13.吸引压智能调节，治疗停止后自动降低，便于取下电极。避免长时间的负压力学吸引下，发生不 良事件。1min 后自动变为 OFF，20s 后又变为上次治疗所设定吸引压值。电源突然中断时，吸引压自动卸 去压力 ，压力＜10mmHg。

14.吸水海绵湿式电极 ，使电流密度更平均 ，治疗更安全舒适 ，可加热使用；

15.顶板具备自动加热功能，能对海绵电极进行加温加热，避免电极带来冰冷刺激，提高治疗的舒适 度。

16.顶板加热双重温度保护：超温保护装置使顶盘温度维持在 45℃ ±5℃的热稳定状态；当顶盘温度升 至 55℃ ±5℃之间时 ，立即切断加热电源 ，停止加热。

17.向量六档可调 ，电流强度在此周期内不断发生节律性的动态变化 ，机体组织不易产生适应性， 并能使深部组织获得更加均匀的作用强度 ，有助于获得较好的治疗效果。

18.四种扫引时间可调节 ，通过调节不同的扫引时间来降低机体组织的适应能力 ，具备特色随机扫引模式 ，使机体在治疗过程中不易耐受。

19.当治疗结束时 ，输出强度具备自动归零 ，并进行声音提示；

20.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗；

21.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。

	17
	气胸排痰仪
	1台
	▲1.治疗模式：手动模式、自动模式和自定义模式。

2.在手动模式、自定义模式下，频率可设置：

成人：1～25Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz；

儿童：1～15Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz。

3.压力设置范围为3-30mmHg，步长1mmHg，误差不大于±1mmHg。

▲4.治疗时间可设置：

4.1手动模式（治疗时间设置范围为1min-60min，步长1min）；

4.2自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min）；

4.3自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）。

5.充气气囊可承受设备最大气动压力输出的2倍压力，气密性良好。气囊泄压时间不大于10S。

6.具有紧急暂停功能：当机器出现故障或患者感觉不适时，可通过紧急暂停开关停止治疗。

7.具备排痰背心、配排痰胸带。配雾化功能，雾化速率≥0.18mL/min，气体流量≥9L/min，等效体积粒径分布在1.0μm -5.0μm范围内的比例≥70%，中位粒径为3.5μm±25％。

8.气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定的参数不会改变。

9.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间。

10.工作噪音低，叩击排痰正常工作：≤65dB(A)，配雾化功能≤65dB(A)。

11.具有电源开关之外的功能开关（启动/暂停按键），可随时中止治疗程序。

12.具有故障提示功能。

	18
	输注管理系统（一拖四）
	5台
	一、输注管理系统技术参数：

1.支持组合功能，主/从控制箱，插件箱，输液泵/注射泵可通过插装方式组合。其中，插件箱通道之间可实现扩展或者拆减。

▲2.支持扩展功能，最多可扩展16个输注泵通道，即插即用。

3.一根电源线即可为系统内所有输液泵/注射泵模块集中供电。

▲4.具有独立的人机交互屏幕，电容触摸屏。

5.可实时显示当前已开机的输液泵/注射泵的运行状态，剩余时间、累积量。

6.能同步显示输液泵和注射泵的报警信息。如阻塞报警、电池耗尽。

7.配环境光自动调节功能，屏幕亮度可根据环境光的强弱自动进行调节。

8.可配备条形码扫描枪，支持条码扫描。

9.在任意输注模块之间具备中继功能，具有顺序级联、循环级联、自定义级联，满足用户的连续输液功能需求。

▲10.输液信息采集系统可显示三种曲线，压力曲线、用量曲线、速度曲线，全面了解输注的总体情况，帮助医生制定下一步的治疗方案。

11.
输液信息采集系统具有日记记录功能，至少可存储3000条记录。

12.
具有夜间模式，音量和液晶屏亮度自动变暗。

13.
具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。

14.
输液信息采集系统内置锂电池。

二、注射泵技术参数要求：

1.注射速度范围：（0.1-2000）ml/h，最小步进0.01ml/h。

▲2.注射精度应≤±1.8%（≥1ml/h）。

3.机械精度应≤±1%。

4.预置输液总量范围：（0.1-9999.99）ml。

5.快进流速范围：（0.1-2000）ml/h，最小步进0.01ml/h。

6.KVO：（0.1-5.0）ml/h, 最小步进0.01ml/h。

7.体重模式下体重设置范围：（0.1-500）kg，最小步进0.1kg。

8.应能适用的注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

9.多种注射模式可选。

10.
具有叠机功能，无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理。

11.
动态压力检测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。

12.
压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，应自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

13.
支持自动\手动锁屏功能。

14.
具有夜间模式，音量和液晶屏亮度自动变暗。

15.
具有排气、快进、待机、护士呼叫功能。

16.
在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

17.
具有日志记录功能，可存储至少2000条。

18.
可配备条形码扫描枪，支持条码扫描。

19.
注射泵配环境光自动调节的功能，屏幕亮度可根据环境光的强弱进行自动调节。

20.
内置大容量锂电池。

三、输液泵技术参数要求：

1.输液速度范围：（0.1-2000）ml/h, 最小步进0.01ml/h。

▲2.输液精度应≤±4.5%。

3.预置输液总量范围：（0.1-9999.99）ml, 最小步进0.01ml/h

4.快进速度范围：（0.1-2000）ml/h，, 最小步进0.01ml/h。

5.KVO：（0.1-5）ml/h, 最小步进0.01ml/h。

6.阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml。

7.单一故障状态下的最大输液量应≤0.5ml。

8.体重设置范围：0.1-500kg，最小步进0.1kg。

9.空瓶灵敏度具有高、中，低三档可调。

10.
输液泵支持上阻塞、下阻塞报警功能。

11.
多种输液模式可选。

▲12.不小于3.5英寸显示屏，电容触摸屏。

13.
具有叠机功能，无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理。

14.
具有夜间模式，音量和液晶屏亮度自动变暗。

15.
动态压力监测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。

16.
压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，应自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

17.
具有日志记录功能，可存储至少2000条。

18.
具有排气、快进、待机、护士呼叫功能。

19.
在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

20.
输液泵配环境光自动调节的功能，屏幕亮度可根据环境光的强弱进行自动调节。

21.
可配备条形码扫描枪，支持条码扫描。

22.
内置大容量锂电池。

	19
	除颤仪
	1台
	1.具备手动除颤、心电监护功能，可选自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。配专用体内除颤附件包。

▲2.同步除颤和手动除颤中，能量分22档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

6.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

▲7.监护功能：配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥24种心律失常分析。

8.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

▲9.配备1块电池，最大可支持360J除颤205次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

10.
具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

▲11.彩色TFT显示屏，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

12.
体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

13.
主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

14.
关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

15.
要求防尘防水等级IP55。

	20
	医用控温仪（一台用两个床位）
	1台
	▲1.制冷工作原理：半导体制冷技术。

2.输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。

3.支持体腔、体表温度测量。

4.体温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃

▲5.体温测量精度：±0.2℃

6.水温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃

▲7.水温测量精度：±0.1℃

▲8.水温控制精度：±0.3℃

9.支持水温实时动态显示。

10.
空载降温速率：≥1.7℃/min

11.
负载降温速率：≥2.3℃/h

12.
关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。

13.
水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。

14.
水毯表面均匀性：≤1℃。

15.固化程序：内置10个常用固化程序, 支持自定义，方便紧急时使用。

16.
趋势图：具有体温，水温两条曲线实时显示，参数信息明确。

17.
液晶显示屏，全中文菜单操作。

18.
支持掉电存储功能。

19.
支持掉探头脱落报警。

20.
具有四重温度保护功能（2路软件保护，2路硬件保护）。

	21
	便携式除颤仪
	16台
	1、物理性能

1.1、设备支持开盖开机，主机操作面板上的操作按键数量≤3个。

1.2、具备在成人模式和儿童模式下除颤能量分别自动递增功能，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。

1.3、预防疫情防控需要，设备支持清洁和消毒，防止交叉感染支持的清洁消毒剂需包含以下常见类型：次氯酸钠（10%洗涤用漂白粉）、双氧水（3%）、乙醇（75%）、异丙醇（70%）、舒安美活性氧消毒灭菌剂（C/D级），满足以上所有清洁消毒剂种类。

1.4、主机设备使用寿命：≥10年。

1.5、支持车载、直升机和固定翼飞机环境使用。

2、除颤性能

▲2.1、采用双相波技术，成人最大除颤能量≥360J。

2.2、除颤能量精度：≤±10%。

▲2.3、设备从开始AED分析到200J放电准备就绪时间：＜5s。

2.4、从开机到200J放电准备就绪用时≤7s。

2.5、可除颤节律分析算法性能应满足GB 9706.204-2022和AHA要求，算法评测数据库除厂家临床采集数据以外，还应包含至少以下国际通用评测数据库：MIT-BIH数据库、AHA数据库、VFDB数据库、CU数据库、NST数据库，保证评测结果客观。

3、除颤电极片

3.1、标配单幅电极片有效期：≥5年。

3.2、可识别电极片有效期，检测到电极片过期时给出报警提示。

4、除颤电池

▲4.1、标配单块电池有效期≥6年。

4.2、可检测电池低电量并具有报警提示，可持续工作时间大于30分钟和至少6次360J 除颤放电。

5、屏幕与操作

5.1多语言指导：具备中英文语音提示，并可一键快速切换。

5.4、CPR按压模式配置30:2、15:2和仅按压模式。

5.5、根据环境噪音强度，设备可自动调节语音播放音量，适应嘈杂环境下使用。

6、数据存储和自检

6.1数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据； 

6.2、支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态。提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。

	22
	便携式心电监护仪
	16台
	1、整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。 

1.3、彩色液晶触摸屏，7通道波形显示。

▲1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10、监护仪设计使用年限10年。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥38种。

1.15、防水等级≥IPX2。

1.16、整机抗跌落设计通过0.65米6面跌落测试。

2、监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测；

▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证；

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s；

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示；

2.6、支持20种心律失常分析,包括房颤分析；

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～650 ms；

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果；

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿；

2.10、支持指套式血氧探头，IPX5防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁；

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；

▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用；

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg；

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

3、系统功能：

▲3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则；

3.2、支持肾功能计算功能；

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源；

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；

3.6、1000组NIBP测量结果；

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；

3.8、支持24小时全息波形的存储与回顾功能；

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，可导出历史病人数据；

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统；

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式；

3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能；

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化；

3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择；

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能；

3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息；

3.17、提供屏幕截图及导出功能。

	23
	电动吸痰器
	16台
	1.高负压/高流量

2.电源电压:~220V±22V，频率:50Hz1Hz

3.输入功率:160-180VA

4.最大负压值: 90kPa ±10kPa

5.负压调节范围:20kPa至最大负压值

6.自由空气流量: >20L/min

7.噪声: s60-65dB(A)

8.贮液瓶:2000mL/只， 2 只一组(倾斜角度s10”仍适用)

	24
	多功能牵引床
	6台
	1、牵引总时间：0～60min任意设定；

2、持续牵引时间：0～9min任意设定；

3、间歇牵引时间：0～9min任意设定；

4、成角动作范围：+15°～-25°可调；

5、旋转动作范围：±25°连续可调；

6、床面热疗温度：≤50℃；

7、牵引参数：0~99kg任意可调；

主动牵引行程：0～200mm；

8、颈椎牵引力：0～30kg；

9、颈椎牵引行程：0～300mm；

10、医务人员均可控制牵引力大小，操作方便；

11、颈椎牵引曲度可以调节；

12、三维立体全方位牵引功能；

13、牵引功能，具备上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位）；

14、电脑控制腰椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引等八种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能；

15、独有的半导体远红外床面热疗功能；

16、病例档案管理，方便临床及开展研究工作；

17、多种安全设计（最大牵引力99kg，患者应急线控开关、医务人员操作急退键）；

18、计算机控制、中文显示，任意设定参数。

	25
	全自动凝血分析仪
	2台
	1．检测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。

▲2．最检测速度PT≥380 T/h，常规凝血六项≥140 T/h。

3．检测通道≥8个，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

4．一次装载样本位≥62个，采用自动进样器连续加载进样。

5．具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。

6．具有≥30个冷藏试剂位，冷藏位具有旋转混匀功能。

7．可以对每个样本进行HIL质量核查，质量核查不消耗反应杯； 

▲8．检测波长≥4个，有凝块检测功能。

9．有独立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。

10．采用LED持久光源，无需定期更换。

11．有独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。

▲12.关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2℃-8℃冷藏。

13． 具有≥500个反应杯容量，倾倒式随时加载。

14． 支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。

▲15.检测试剂为全液体试剂，方便试剂管理。

具有L-J 及Westgard 质控功能。

数据储存：自动储存（样本储存、质控结果储存）。

	26
	全自动尿液分析仪（尿沉渣）
	2台
	1.尿液分析工作站组合形式：尿液干化学有形成分分析一体机；

2. 工作原理：

有形成分分析：采用机器视觉成像自动识别技术；

干化学分析：采用光电比色法；

3.一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测；

4. 检测项目：干化学测定参数≥14个，可提供蛋白肌酐比、微量白蛋白肌酐比；尿有形成分测定参数≥25项；

5. 吸样量：有形成分与干化学联合分析总吸样量≤2ml；

6. 检出限：分析仪应能检出最小浓度水平为5个/μL的红细胞、白细胞样本；

▲7. 自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦；

8. 有形成分检测结果：可对检测区域进行全视野识别分析可以实时提供真实的有形成分全景视野图＋集类分割图，方便用户在线复核和存储结果图像；保存图像≥40张实景图像；

▲9. 图片分辨率：≥400W 像素，图片分辨率≥2400*2000；

10．智能联动功能：根据干化学结果自动提高有形成分扫描范围；

▲11. 可提供红细胞位相参数：其中报告参数≥9项；可提供直方图≥3个，散点图≥2个；

12. 急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测；

13. 待检区容量：一次可装载≥40份标本。

	27
	精密注射泵
	25台
	1.安全要求： 

1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP24、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

1.2在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

1.3压力报警阈值3档可调；阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

1.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

满足救护车标准，适用于户外急救和车载情况下使用。

2.精度要求：

2.1.速率1ml/h: 精度±2%；

2.2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

2.3.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3.基本要求：

3.1.速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.2.预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.4.快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选；

3.5.KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

3.6.自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

3.7.屏幕3同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息； 

3.8.整机主机自带提手，方便携带；

3.9.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.10.高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

3.11.中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

3.12.低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效；

3.13.具有3种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式；

3.14.电池工作时间6小时@5ml/h，可升级至12小时@5ml/h

3.15.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.16.信息储存：自动储存1500条以上的操作信息。

4.数据接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。

	28
	经颅多普勒
	3台
	1、技术参数：

1.1、探头工作模式及流速范围


    a)脉冲波（PW）模式：

    当超声工作频率为2.0MHz时，流速测量范围20cm/s～500cm/s。

    b)连续波（CW）模式：

    当超声工作频率为4.0MHz、8.0MHz时，流速测量范围10cm/s～400cm/s。

1.2、动态范围：1-40 dB

1.3、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间。

2、常规检查及软件功能：

2.1 检查参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、加速度（a）、频宽指数（SBI）、热指数（TI）

2.2 通道/深度：单通道/单深度、单通道/九深度

▲2.3智能流程

a)检测技术：血管解剖位置、标准谱图形态、异常谱图形态、探头角度、深度、检查位置实时显示，引导操作者更快、更准确找到目标血管

b)分析诊断：通过血流速度、搏动指数、血流方向识别及分析，自动提供诊断建议并引导进一步血管检查路径

2.4一键优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键控制，快速获得理想频谱

3 、声谱控制及测量：

3.1 冻结状态下，谱图深度可调

3.2 保存状态下，声音与频谱同步连续储存和回放；

3.3 自动记录（冻结回放）：永不错过理想频谱

a)冻结后可回放冻结前30秒的谱图 

b)冻结后可回放冻结前一整屏的谱图，并可调节深度

4、操作方式：

4.1  360°无线遥控操作：无需转换角度，即可完成检查

4.2遥控器可调节：血管、音量、增益、深度、功率、冻结/解冻

▲5、探头配置：

5.1探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命

5.2探头要求：常规检查PW 1.6M探头1个，常规检查CW 4M探头1个

	29
	压力蒸汽灭菌器
	3台
	1.灭菌室容积： 0.3m3  (ф600mm×1000mm)

2.最高工作压力： 0.22MPa

3.最高工作温度： 138℃

4.温度选择范围： 115～138℃

5.灭菌时间选择范围： 0～60 分钟

6.干燥时间选择范围： 0～60 分钟

7.热均匀度： ≤±2℃

8.安全联锁装置：

8.1门未关紧,门指示灯熄灭,蒸汽不能进入内层主体,但可以进行干燥操作。

8.2灭菌室内压力大于 0.027MPa 时，门被联锁，不能开门。

8.3启动过程中误开门,将自动关闭夹套汽阀，打开灭菌室汽阀。

8.4全程中缺水断水指示灯亮、加热、灭菌指示灯熄、蜂鸣响且自动排汽。

8.5过载漏电保护，当出现漏电或者发生过电流时，能自动切断电源。

8.6温度控制器失灵且内压大于 0.24MPa 时，安全阀自动打开。

	30
	幽门螺旋杆菌检测仪
	2台
	1.采用双道采集数据

2.无需淬灭校正

3.自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果

4.自动故障诊断

5.自动扣除本底计数

6.自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机

7.采用卡式进样，解决上下传动和抽屉式进样带来的机械故障

8.所有线路板均高度集成，便于维护和维修

9.大尺寸液晶显示屏

10.操作非常方便，仅需插卡，无需按键就可自动完成测量

11.一机多用，凡14C标记的呼气试验均可测量

12.本底计数率＜40 min-1

13.计数精密度：符合统计涨落的理论期望值

▲14.  8小时稳定性误差≤10%

15.计数容量无限制

16.测量时间仪器自动选定250S

	31
	视力筛查仪
	2台
	1. 操作简便，可即刻完成测试。适用于成人及婴幼儿屈光度的初步测定。

2.从小儿到成人全年龄段，自动检测出屈光度问题（包括屈光、散光），无需散瞳。

3.光源波长：850nm±20nm

4.入眼光功率：≤200µW

5.触摸显示屏：实时显示虹膜图像，具有十字靶瞄准；采集后可显示测量结果。

6.数据存储容量：≥8G

7.配蓝牙打印机通过蓝牙方式打印检测结果。

8.可选择婴幼儿模式、成人模式。

9.测量范围: 

9.1 球镜度：+10.0D ～ -10.0D

9.2 柱镜度：+5.0 ～ -5.0D

9.3 散光轴：1° ～ 180°

10.允差:

10.1 球镜度：±0.5D

10.2 柱镜度：±0.5D

10.3散光轴位（DC为柱镜度）：

-0.5D≤DC≤-0.25D, 0.25D≤DC≤0.5D         ±10°

-3D≤DC<-0.5D， 0.5D<DC≤3D                ±5°

DC﹥3D，DC﹤-3D                            ±3°

11.间隔宽（格值）：

11.1 球镜度：0.25D

11.2 柱镜度：0.25D 

11.3 散光轴位：1°

12.可充锂电池。

13.充满电可连续使用时间≥4.5h

14.配BEIK0儿童保健管理系统。实现各监管方通过管理系统的用户端随时了解视为等检测数据，掌握被检测者各年龄阶段视力发育趋势图等保健管理信息。

	32
	便携式彩色多普勒
	2台
	1、主机成像系统

1.1显示器角度可调范围≥28° 

1.2显示器清洁可支持浸有 清洁剂的软布直接擦拭

▲1.3主机可支持同时激活探头接口数最大≥2个，相互通用

1.4二维灰阶成像部件

1.5频谱多谱勒显示及分析系统

1.6彩色多谱勒超声波诊断部件

1.7多谱勒能量图

1.8回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析

1.9空间复合成像技术

1.10二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式

1.11智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示

▲1.12具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式

1.13超声图像显示区域一键放大全屏显示

1.14检查切面，用于自动化检查 

1.15系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。

2、二维灰阶成像单元：

2.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，

2.2发射声束聚焦：发射≥8段

2.3最大显示深度:≥35cm 

2.4 TGC: ≥8段

2.5动态范围: ≥195，可视可调

3、彩色多普勒：

3.1多普勒频率≥2段可视可独立调节

3.2  B/Color双幅实时显示

▲ 3.3彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）

4、频谱多普勒：

4.1包括：脉冲多普勒，高脉冲重复频率 

4.2取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

4.3支持二维和频谱多普勒同时偏转

5、测量和分析：

5.1常规测量

5.2外周血管专用测量及分析

5.3妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 

5.4心脏功能专用测量及分析

5.5多普勒测量及分析

5.6可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。

6、图像传输与存储单元：

6.1图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描

6.2输出: 复合视频, S---视频，VGA

6.3支持数据无线传输

▲6.4 内置 1TB硬盘

	33
	电解质分析仪
	2台
	1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH、Mg

2.适用样品：血清、血浆、全血或稀释尿液

3.测量技术：离子选择性电极


4.测量速度：≤30秒

5.测量范围、分辨率： 

测量范围                   分辨率             

K+       0.50—20.00mmol/L          0.01mmol/L   ；     

Na+      15.0—200.0mmol/L          0.1mmol/L    ；     

Cl-      15.0—200.0mmol/L          0.1mmol/L    ；      

Ca++     0.10—6.00mmol/L          0.01mmol/L    ；   

pH         4.00—9.00                  0.01      。                             

6.具有自动寻杯检测系统，全自动原试管进样盘设有38个测试位（包括5个急诊位，3个功能位），每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样品位置和数量。

7.储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；可存储10000个检测结果并可扩展；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；可保存测试样品数据五年。

8.进样一次，最多可同时测量出K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH 五项七参数。

9.自动进样，自动定标，样品分析速度可调，可同时打印结果，并设外置打印机接口。

10.
具有质控功能，可打印质控图及质控统计参数。

11.
仪器可24小时开机，具有待机状态。

	34
	全自动血细胞分析仪
	3台
	1、检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图），3个直方图，3个二维散点图，1个三维散点图

2、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

3、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

4、研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等

▲5、检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式

6、线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L

▲7、进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，降低生物污染风险

8、可随时添加样本

9、进样器容量不少于40个

10、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

11、样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

12、检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

13、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

14、CRP试剂包装规格按人份数注册

15、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰

16、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

17、CRP线性范围：0.3~300mg/L

18、操作系统：全中文操作分析报告软件

19、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

	35
	牙科综合治疗机
	1台
	1. 材质要求

1.1主体框架：高强度金属抗腐蚀能力符合ISO标准。  

1.2椅面材料：医用级PU皮革或抗菌复合材料。 

1.3表面处理：防渗透、耐化学消毒剂（如次氯酸钠）腐蚀 。 

2. 机械性能：

2.1承重能力≥150kg 

2.2座椅升降范围：最低高度≤480mm（方便儿童/轮椅患者），最高≥730 。 

2.3椅背倾角调节范围：0---90°或0--75°，可记忆≥3组预设体位 。 

3.电动控制系统：

3.1控制面板：触摸式按键板，防水、防尘、支持脚踏开关 。 

3.2 口腔治疗单元  

（1）三用枪水气压力：水压≥300kPa，气压≥400kPa。 

（2）吸唾系统：负压≥-60kPa，噪音≤60dB（A）。  

痰盂自动冲洗 。

（3） 口腔灯性能

光照强度：6000Lux--32000Lux（可调），色温4500K±500K（接近自然光）。  

4.安全与合规要求

按国家规范标准要求。 

	36
	神经肌肉电刺激仪
	2台
	一、适应范围：通过患者体表电刺激，进行神经肌肉训练。

二、技术参数：

1.脉冲群波形：可调梯形波、方波、三角波、尖波，配合强度、持续时间等参数调节，对神经肌肉的刺激反应不同，可达到不同治疗作用；

2.液晶触屏显示+一键飞梭， 一键飞梭旋钮，360°无死角旋转精细调节，对强度调控精细精准，旋钮自动锁定，避免使用中误操作；

3.治疗时间1～99min 可调，步长1min；

4.最大输出电流：140mA(峰值电流)、步长1mA；

▲5.八路电流输出可选，可同时满足多人/多部位治疗需求，提高临床效率；

6. 液晶触摸显示屏，操作简便；

7. 所有治疗参数单独显示，独立可调；

8.脉冲宽度80～400us 范围内可调，调节步长10us ;

9.频率1～180Hz 范围内连续可调，步长1Hz;

10.脉冲波形：双相对称方波，不区分正负极，不产生电解物质；

11.仪器的上升时间： Os～2s, 步长为0.5s;

12.仪器的维持时间： Os～20s, 步长为 1s;

13.仪器的下降时间： Os～2s, 步长为0.5s;

14.仪器的断电时间：2s～50s, 步长为 1s, 断电时间不少于通电时间；通电时间为上升时间、维持时间和下降时间之和；

15.同步/异步输出，满足不同治疗需求；同步输出用于早期治疗，诱发共同运动产生；异步输出用于共同运动产生后，采用异步输出诱发分离运动产生，治疗更具针对性，可用于整个康复期的治疗使用；

16. 恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化；

17. 粘胶式电极，放置/解除电极更方便；

18. 配专业台车，便于移动；

19. 开路报警，过电保护确保治疗安全。

	37
	全自动生化分析仪
	2台
	1.仪器具有自动去盖功能；

▲2.检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时；

3.同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目；

4.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能；

5.试剂位: ≥200个，不含拓展位置；

▲6.样本进样方式：样本架进样；

7.样本位：≥180个，不含拓展位置；

▲8.最小反应体积：＜80μL；

▲9.反应位：≥190个；

光学系统：

光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长；

11.
吸光度线性范围: 0-3.5Abs；

12.
温控方式：固体直热，控温均匀，控温精度要求达到37°C±0.1°C；

13.
糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理；

14.
比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换；

15.
比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能；

16.
试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机；

17.
耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；

18.
系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55项，校准品≥32项，并提供项目注册证。

	38
	中频脉冲电治疗仪
	2台
	1、中频频率：1kHz～10kHz，级差1kHz，允差±10%；

2、低频调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值；调制波波形：方波，尖波、正弦波、指数波、三角波、等幅波、锯齿波、梯形波、阶梯波；

3、干扰电差频频率范围：0～120Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值，干扰电动态节律：6-10s。干扰电差频变化周期：16-24s；

 4、离子导入直流输出（使用离子导入时）：分100档可调，级差1档，在500Ω的标准负载电阻下，输出电压最大有效值应不超过40V；

5、加热输出热电极温度：38℃-55℃范围内分6档可调，允差±3℃;具有温控保护功能，最高加热温度不超过56℃，超过56℃后热保护器动作，切断加热电路。

▲6、输出处方：

100个自动处方+1个手动处方。（29个多步程序中频电流疗法处方，12个音频电流疗法处方；10个正弦调制中频电流疗法处方；20个脉冲调制中频电流疗法处方表；29个干扰电处方；1个手动自编处方。）

▲7、输出通道：四路中频加透热输出，四路离子导入直流输出，两路干扰电输出。

8、自动处方时间由各处方规定，手动处方时间1～99min范围内可调，级差1min，允差±30S，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。

	39
	数字化医用X射线摄像系统
	1台
	一、基本要求

1、用途说明：用于对患者的常规摄影，获得单幅影像供临床诊断用。

2、设备主要构成：

2.1平板探测器

2.2 X射线管

2.3高压发生器

2.4摄影机架

2.5滤线栅

2.6图像采集处理系统

二、技术参数

1、平板探测器一

1.1探测器成像介质：非晶硅+碘化铯；

1.2尺寸≥17″×17″

1.3探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板

1.4最大极限空间分辨率：≥3.4Lp/mm

1.5动态范围：≥16bit

2、平板探测器二

2.1探测器成像介质：非晶硅+碘化铯；

2.2尺寸≥14″×17″

2.3探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板

2.4最大极限空间分辨率：≥3.4Lp/mm

2.5动态范围：≥16bit

▲2.6具备无线传输功能

X射线管

3.1焦点功率：≥80KW

3.2阳极热容量：≥350kHu

3.3球管阳极旋转速度：≥10800转/分钟（180hz）

3.4双焦点：0.6mm（小焦点）/ 1.2mm（大焦点）

3.5具备近台智能操控触摸屏，触控屏尺寸≥9.9英寸 

3.6近台智能操控触摸屏可显示病人信息、实现高压参数调整和机架信息管理、选择拍摄部位、摆位图示化引导以及图像预览，提供产品检验报告证明。
3.7近台智能操控触摸屏界面旋转可自动调整方向，提供产品检验报告证明。
4高压发生器

▲4.1 最大功率：≥80kW

4.2 输入电源：380V 50HZ 三相电源

▲4.3 输出电流：最小≤10mA；最大≥650mA

4.4 加载时间：最小≤1ms；最大≥10s

4.5电流时间积：最小≤0.1mAs；最大≥650mAs

4.6 具备AEC自动曝光控制

4.7具备曝光参数单元化菜单，直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台

5、 摄影机架

5.1一体化无天地轨紧凑型四向浮动摄影床

5.2床面长*宽≥2400mm*780mm；床面高≤750mm

5.3 床面纵向移动距离≥1000mm；横向移动距离≥230mm

5.4 管组件垂直移动范围≥700mm

5.5 管组件水平移动距离≥1350mm

5.6 床体Bucky盒移动距离≥470mm

5.7 立柱旋转角度≥±180°

5.8管组件旋转范围≥±120°

5.9胸片架：垂直升降行程≥1300mm

5.10 摄影床承重≥200kg

5.11胸片架与管组件可实现联动模式

5.12 生产厂家已开发胸片正位摄影定位电路功能

6、滤线栅

6.1 栅比：≥10:1

6.2 焦距：≥130cm

7、图像采集处理系统

7.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

7.2 工作站显示器≥21″液晶显示器

7.3全中文操作界面

7.4 DICOM3.0接口

8、图像采集处理软件功能：

8.1 图像采集工作站应包含如下图像处理功能：移动注释标记、回复源图、放大或缩小、移动图像、调节窗宽窗位、反显、裁剪、上下左右翻转、图像旋转、测量图像线灰阶、 左右标记、取消标记注释、长度测量、角度测量、将标记写入图像等

8.2  密码登陆、信息登记、状态显示、退出功能

8.3  检查部位选择、列表查询、检查功能

8.4  图像采集：病人体位和体型选择、加载因素调节、焦点选择

8.5  图像预浏览、胶片打印、诊断报告、病历管理、配置管理、系统配置、权限设置功能

8.6  具备摄影的剂量面积积指示功能

8.7  支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST

8.8  每个身体部位采用不同的处理协议，达到最优的显示效果；采用图像增强模块，以保证获得最佳的图像，图像无需医生调节即可诊断

8.9 采集、控制软件必须与整机品牌一致，提供证明材料

8.10 产品配备双能减影应用软件，并提供该软件可集成于图像采集处理软件页面截图证明

8.11产品配备图像全景拼接应用软件，并提供该软件可集成于图像采集处理软件页面截图证明

8.12产品配备AI辅助诊断系统，提供相关证明材料

9、整套设备要求：

9.1为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的平板探测器，高压发生器、摄影机架、图像采集系统为同一品牌，提供相关证明材料

9.2需出具与投标部件型号一致的平板探测器注册证

9.3所投产品为低碳节能环保创新产品，并提供证明材料

9.4整机配备集成控制台，可实现机架控制、高压曝光和语音提示，提供彩页证明

	40
	中医体质辨识系统
	1台
	一、功能特点：

1.可提供5种中医体质辨识版本

2.可提供九大体质判读

二、技术参数：

1、中医体质辨识问诊采集单元：

1.1、可以对中医九大体质做辨识判定。

1.2、对28种具体体质分型进行判断。

▲1.3、提供5种中医体质辨识版本，成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

1.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

1.5、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

1.6、客户信息统计按年龄、体质分类，更具科学性、系统性，为基层医疗机构进行健康管理档案、疾病防控提供有效支持。

1.7、问诊符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》的要求，可作为判断中医体质分类的标准化工具；中医体质理论指导下，根据量表设计原理，以问询录入的方式，采集被测者健康信息；通过对体质分类的分值的结果分析，来判断体质类型。

1.8、中医健康档案客观化采集与数字化存储，可建立电子个人健康档案，进行长期中医健康管理服务，通过问诊模块的人机交互，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果。

1.9、个性化养生调理系统：可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务，可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示。

	41
	医用洗衣机
	1台
	1、额定容量≥25kg

2、电源电压： 380v

3、使用功能：洗、脱、烘一体机

	42
	呼吸道病原体感染检测系统
	1台
	1、线性范围：


线性：相关系数≥0.955

精密度：

准反射卡，测灵敏度：对反射因数为0.741的标出率为100%

3、批内差：阅读仪的不稳定性应≤3%

4、批间差：

重复性（CV）：≤2%

5、样本类型
：适用于血清样本类型检测

	43
	实验室试剂存储冰箱
	1台
	1、有效容积：≥1000L；

2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，双开电加热玻璃门体，采用LBA无氟发泡，外壳和内胆采用喷涂钢板，有效防菌防腐；

4、制冷系统：采用翅片式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

5、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃；

6、控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器；

7、门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计；

8、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警四种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；

9、温度监控：产品配有2个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

10、节能降噪：低噪音；

11、柜内照明：内设LED照明灯；

12、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

13、断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时。 

	44
	无创呼吸机
	3台
	1、彩色电容触摸屏，中文操作界面。

▲2、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。

3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥270L/min。

4、支持高压氧和低压氧，高压氧时氧浓度精确可调（21-100%）。

5、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、容量保证压力支持通气模式VAPS、自主/时控通气+模式S/T+、可升级成比例压力通气模式PPV。

6、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。

7、可升级氧疗模式下可实时监测患者血氧和自主呼吸率，并可呈现参数趋势图，辅助医护人员评估氧疗效果。

8、呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-5档手动调节。

9、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。

▲10、可升级内源性PEEP实时监测。

11、支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。

12、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥110L/min。

13、屏幕显示：多至3道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

14、实时监测并同时显示病人端泄漏量和总泄漏量。

15、可升级SpO2监测。

16、具备截屏功能，U盘导出屏幕文件。

17、技术参数

17.1持续气道正压CPAP：4-25 cmH2O

17.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O

17.3支持压力：4-39 cmH2O

17.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O

▲17.5潮气量：50ml—2000ml

17.6呼吸频率：1-60次/min

17.7吸气时间：0.2—5s

17.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%

17.9压力上升时间：1- 5档可调

17.10延时升压时间：OFF，1-60min

18、监测参数：

18.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

18.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

18.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

18.4病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测；

18.5实时提供监测参数≥72小时的趋势图、表分析；

19、具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

20、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

21、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。

	45
	全自动模块化生化免疫分析系统
	1台
	一、样本处理模块基本参数

1.样本架类型≥5种，样本架进样方式≥3种，可通过样本架条码自动识别；

▲2.样本输出区域共可容纳≥300个样本，样本缓冲区域≥280个样本缓冲位；

二、生化分析模块基本参数

1.生化测试，单、双试剂项目恒速≥1800项/小时；ISE测试≥600项/小时；
2.具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；
3.仪器可同时支持在线分析项目数≥72个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂；
4.具有原厂家配套的获得CFDA注册的试剂项目≥65个。具有原厂家配套的获得CFDA注册的校准品≥35项；
5.最小反应体积≤80ul，有效节省试剂成本；
6.采用全息凹面平像场光栅后分光，≥13个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强；
7.吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测；
▲8.温控系统：采用固体恒温槽方式，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养；

9.反应杯采用永久性石英玻璃杯设计，一次性装载≥410个，支持单个比色杯更换；
▲10.供应商提供2024年EQA上报常规化学A的实验室超400家的项目≥10项；（提供官网截图佐证并加盖供应商公章）

11.原装配套试剂项目≥60项，且全部项目纳入生化集采项目A组；

三、化学发光免疫分析模块基本参数：

1.测试速度：≥400测试/小时；

▲2.第一份结果报告时间：≤18分钟；

3.样本针：采用钢针设计，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针和空吸检测功能

4.试剂检测菜单种类包含甲状腺功能、生殖激素类、激素内分泌类、心肌类、肿瘤标志物及传染病类、骨代谢、贫血、PCT等，检测项目≥70项；

5. TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL（提供产品说明书）

▲6.乙肝表面抗原及HIV等项目效期≥18个月，方便试剂长效期管理

	46
	胎心监测仪
	2台
	1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.探头IPX8防水等级；

▲5.探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，投标文件中需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告说明；

▲6.宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，投标文件中需提供产品说明书等相应的证明文件；

7.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

8.  ≥5.6英寸高清TFT液晶屏，90°角度内任意翻转；

9.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

10.
监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

11.
一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

12.
有提手，方便移动；

13.
内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

14.
打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

15.
胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

16.
具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

	47
	经络检测仪
	1台
	一、功能要求：

▲1.可进行中医24或48个经络穴位检测

2.具备移动终端实时在线互动系统

▲3.具备智能AI国标症候辨证名系统

4.具备中医大数据库管理系统

5.可自动出检测报告

技术参数：

经络穴诊采集单元：

1.1设备测量的阻抗范围不小于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实际值的误差应≤±10%。设备的显示是阻抗值（Ω）。

1.2设备的检测电压为：7.8V±0.2V（RMS）。

1.3设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA（RMS）。

1.4检测电极的有效尺寸内径是9mm±10%。

1.5检测精度阻抗：R＜3Ω。辅助电极阻抗： R＜3Ω。

1.6通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点。

1.7经络体征检测报告以数据或图表形式显示实测经络数据，规定正体征标准值，对非正常体征进行描述和判断；中医未病评测报告提示人体相关脏腑功能趋势；单经分析报告显示人体每条经络虚、实信息，中医脏腑关联器官和相对应的临床表现。

1.8检测端口：在产品技术要求中主机依据型号分类兼容USB多级采集端口；

1.9依据传统中医经络理论，替代中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向性或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判断，实施人体健康状态普查、筛查。

1.10通过采集器对人体的12条经络的24个原穴以及48个穴位进行真实的探测，对经络穴位信息进行采集、判读、分析，可以诊察人体脏腑的气血、阴阳、生理与病理的状况，判断人体功能及病理变化。最终对人体的健康状况给出一个综合评估报告，病人的经络检测分析结果报告单由“中医未病（亚健康）检测报告、经络脏腑虚实分析报告、经络熵分析报告”组成。

	48
	红外线热像检测仪
	1台
	一、功能要求：

1、采用医学技术和红外摄像技术

2、通过全身温度分布扫描来判断身体的疾病与健康程度的检测项目

3、具备蓝牙采集12经络，任脉、督脉以及48穴位辅助筛查对比红外成像病灶病变检测功能

4、具备脏腑分析；三焦分析对比数值报告

3、具备中医亚健康总评估系统

4、具备中医调理建议系统

5、具备中医报告和西医报告功能

6、具备中医四诊分析升级端口功能系统

二、主要技术参数

1、工作波段：红外镜头及红外探测器的光谱响应波段应包含8µm～14µm

2、瞬时视场：水平瞬时视场≤2.5mrad，垂直瞬时视场≤2.5mrad

3、视场：水平视场角不小于10°，垂直视场角不小于13

4、调焦功能：设备具有调焦功能，工作时对工作距离以内的目标可以调节图像至最清晰

5、工作距离（成像距离）：在0.3m～3m范围内清晰成像

6、成像时间：成像时间≤15s

7、测温范围（1m处）：30℃～42℃

8、温度精度（1m处，开机15分钟后达到测温精度）：≤±0.3℃

9、显示分辨率（1m处）：≤0.1℃

10、测温重复性（1m处）：≤±0.2℃

11、图像场周期：≤40ms

12、红外线图像的拍摄、编辑；手动对焦控制；支架上下移动控制

13、具有对热成像图中任意一点进行测量温度的功能

14、具有对病案资料及诊断信息的输入、编辑功能

15、工作波段：8~14μm；

16、瞬时视场、1.308mrad

17、图像帧率/帧率、50Hz；

18、温度分辨率：0.025℃@25℃

19、测温精度/测温准确度：≤±0.3℃；

20、测温一致性/重复测温性：≤±0.1℃

21、红外镜头/调焦方式、电动自动聚焦；

22、成像距离/工作距离：0.5m~3m

23、环境温度修正、自动修正，数据接口、RJ45网络接口

24、效率：最低硬件配置下软件正常启动时间应＜60s。

25、图像采集时间：＜30s

26、红外探测器、进口：探测器类型、非致冷焦平面红外探测器红外分辨率、640×480  14bit

	49
	多源治疗仪
	3台
	1、设备功能：改善血液循环，促进组织修复和再生，缓解疼痛。

2、输入功率：≤200VA。

3、产生能量波长为2μm～25μm，峰值波长7-10μm。

4、辐射片不含放射性物质、不发出对人体有害的射线。

5、工作时间控制范围为0-120分钟和长通功能。

6、功率控制1-6档。

7、机械性能：活动臂旋转角度,水平方向转动大于180°，垂直方向均:≥70°。

8、气压式升降杆行程为：≤200mm。

9、辐射头饶水平轴旋转角度≦300度。

	50
	低频脉冲治疗仪
	3台
	一、适用范围：适用于腰肌劳损，肩颈疼痛和软组织损伤的辅助治疗。

二、主要技术参数：

1. 仪器最大输出电流有效值不大于40mA;

2. 仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7μC;

3. 仪器的最大输出幅度为70V±30%;

4.自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式；

5.左右输出平衡调节，可调整两个负极之间电流大小差异；

6. 治疗时间、治疗方式、治疗频率、治疗强度实时显示；

7.治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。

8. 单脉冲最大输出的能量不大于300mJ;

9. 仪器的工作频率为3Hz~1000Hz   范围内，FM 变频输出，精度±10%;

10. 治疗频率3~1000Hz 可自行调节；

11. 仪器的脉冲宽度为120 μs  ±30%;

12. 保护功能：当治疗电极的温度超过46℃±5℃时，系统自动切断加热电源；

13. 温度调节具有五档选择，每档温度应不超过43℃,每档温度不低于37℃;

14.治疗形式选择方式：根据选择部位和症状进行治疗，部位有肩颈部、腰 部、上肢、下肢、肘膝部，症状有酸、疼痛、疲劳、血液循环、麻痹，可组合成25种治疗方案；

15.自动治疗程序选择方式：根据神经促通部位选择，上半身、下半身、腰 部、脊髓(全身)、软模式、硬模式。

	51
	医疗柱
	1台
	1、吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生效果，符合JIS Z 2801:2010标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%要求。

2、吊塔最大宣称承重≥250Kg。

3、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

4、所有吊塔均须配有良好的机械系统，保证吊塔不产生漂移。

5、托盘采用一体成型纯平设计，表面无螺钉；

6、吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º。

7、基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°； 

8、吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥11万次

9、医用软管符合EN ISO 5359标准，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。

10、吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象； 

11、吊塔所有气体插座和接头为德标制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修。

12、吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。

13、吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%。

14、依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。

15、吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。

16、吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。

17、吊塔在正常工作过程中噪声应≤ 35dB（A）。

18、配置要求如下： 

18.1气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

18.2气体终端（氧气≥2个，负压吸引≥1个，空气≥1个），并包含对应气体的插头。

18.3电源插座≥8个

18.4网络端口≥ 2个 

18.5等电位柱≥2个

18.6仪器承载托盘≥2个，其中 1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm

	52
	排痰机


	1台
	1.结构组成：主要由主机、双传动软管、可拆式背心、遥控器组成。

2.结构形式：手提便携式兼拉杆推车式。

3、可伸缩型背心固定装置。

4、工作模式：自动模式、手动模式、遥控模式。操作模式多样化选择。

5.振幅≤7mm。  

6.频率范围：10Hz-60 Hz，步距1 Hz，精度±10%；

7.强度范围：1级-10级，步距1 级，精度±10%；

8.定时范围：1min-60min，步距1min，精度±10%。

9.自动模式分为：轻柔、标准、加强、超强，满足个体化差异的不同需求。手动模式下频率、强度和定时均可调节。

10.整机噪声≤55dB（A）。

▲11.导气方式：双导气软管同步充放气，使患者胸腔受力均匀且柔和。

12.显示方式：在主机屏幕上显示实时动态治疗频率、强度和时间。

13.全胸充气背心：背心由外套和气囊两部分组成，可拆卸，可按普通衣服的方式随时清洗。

14.背心分为标准全胸充气背心和简易半胸充气胸带。标准全胸充气背心分为成人和儿童两种型号。

15.穿戴方式：设备操作便捷，排痰过程无需人工协助。

	53
	生物信息反馈治疗仪
	1台
	1、产品主要由生物信息反馈系统、光能发生器、控制面板、聚焦装置等组成。

2、具有抗干扰模块

3、具有脉搏信息采集处理模块

▲4、具有心率同步红外辐射控制模块

5、当停止采用生物信息脉搏传感器情况下，光能发生器则停止工作。

6、VFD大屏显示，显示心率数据、时间数据、方式数据等。

7、在使用生物信息采集脉搏传感器时，光能发生器工作频率与心率同步。

8、光谱波长范围0.76µm～1.5µm。

9、光能发生器：额定全功率150W、额定半功率75W。

10、治疗模式：全功率、全调制。

11、机械稳定度: ≤10º时不失衡 。

12、全调制：50HZ的工作频率电按脉搏波动的节律通断。

13、治疗时具有明显温热效应，照射距离为5cm时,辐射强度＞0.2W/ cm2
14、输入功率：≤550W，若发生倾倒，设备自动切断输出，直至恢复正常位置。

15、光谱脉动工作：可穿透皮肤到达被治疗深部组织

16、心率同步工作：可提高生物能量利用率和转运率；

17、波谱自动拓宽：有利于各种组织的吸收和利用；
18、光谱能量节律与微循环搏动节律一致的共振光谱：有利于改善深部组织微循环；
19、靶向导光：有利于提高生物能量利用率，同时提高外用药物的吸收。

	54
	空气波压力循环治疗仪
	2台
	一、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治

疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。

二、技术参数：

1.  LCD 液晶触摸显示屏；

2. 设备压强可在5-25Kpa(38-188mmHg) 范围内连续可调，气压单位 Kpa 和 mmHg可进行转换；

3. 单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位；

4. 配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果；

5. 标配专业 DVT 分段式气囊，配合设备内部DVT 治疗模式使用，可作DVT 模式和4腔模式两用机，适用于医院所有患者；

6. 有叠加式双层结构气囊，有效规避压力死角；

7. 环形封闭式气囊，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

8. 配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；

9.特制充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB, 振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短；

10.  3种专业 DVT 治疗模式，6种专业4腔全肢气囊治疗模式，多达9种充气治疗模式，适用多种治疗场景。

11.时间设定模式：治疗时间可调，可满足临床患者所需；

12.设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可达到同等的治疗压力；

13.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

14.智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；

15. 梯度压力模式：内置程序，符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜；

16.具有过压保护系统；

17. 具有断电保护功能。

	55
	上下肢主被动康复训练器
	1台
	一、适用范围：适用于对患者上肢和(或)下肢进行被动性和主动性训练。

二、技术参数：

1.  训练时间可调，可满足不同患者的训练时长的需求；

2. 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min 可调；

3. 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

4. 上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。

5.上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

6.上肢训练器高度可调节，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

7.小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

8. 显示屏：液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定；

9. 设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

10. 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

11. 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

12.  不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式 可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

13. 具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度10级可调。

	56
	电动起立床
	1台
	一、适应范围：①预防卧床综合征，体位性低血压、褥疮、骨质疏松、呼吸道感染、 泌尿系统感染；②通过渐进式站立训练，完成从卧位到站立位的适应过程。

二、技术参数：

1 .固定带最大安全工作载荷为50kg；

2. 电动起立床应能最大安全载荷为180kg 做升降和起立运动；

3. 电动起立床从0°升至85°的起立时间不应小于30s；

4. 具备站立角度查看及调节功能：0~85°可调，步长1°,误差±5°；

5. 具有站立角度校准功能；

6. 脚踏板调节角度最小调节角度为75°,误差±5°;最大调节角度为115°,误差±5°；

7. 具有手动程序，可设置站立角度和站立时间；

8. 具有八种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间；

9. 具备站立时间设置功能：0min～60/75min 可调，步长5min, 误差±2%, 计时结束有提示音；

10. 双电机控制床体升降及床体起立；

11. 具备患者可操作紧急停止控制装置。

	57
	脑循环电刺激仪
	1台
	一、适用范围：通过电流刺激双侧乳突区，用于改善脑部血液循环；通过电流刺激肢体，用于神经和肌肉的电刺激治疗。

二、技术参数：

液晶触摸显示屏

头箍电刺激装置脉冲宽度400us±120us, 脉冲周期18ms～46ms,  频率21Hz～56Hz；

3. 头箍电刺激装置输出强度0mA～30mA 可调；

4. 肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率4000±400Hz, 调制频率在0.03～1.2Hz 范围内；

5. 肢体神经肌肉电刺激装置输出强度0mA～100mA 可调；

6. 治疗时间连续可调，步长1min；

7. 可伸缩调节头箍式电极，适用不同头围人群；

8.两通道头箍电刺激搭配四通道肢体神经肌肉电刺激，可同时治疗头部及肢体，同时供两位患者使用，提高临床工作效率；

9.液晶触摸屏+一键飞梭，飞梭旋钮360°无限制精准调节，自带防误碰功能，治疗结束自动归零，操作简便。

10.电刺激头箍，头箍电刺激装置通过耳后乳突输出人体仿真生物电流，刺激小脑顶核区。

11. 8种内置肢体神经肌肉电刺激处方，满足不同情况肢体功能障碍患者的治疗需求；

12. 肢体电刺激装置输出特定脉冲调制波，无电解灼伤风险；

13. 开路报警，确保治疗安全。

	58
	痉挛肌电刺激仪
	1台
	一、适应范围：刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，开展电刺激，用于中枢神经系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解。

二、技术参数：

1. 治疗输出时间范围可调，治疗结束后，具有提示音。

2. 负载为 500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于 50mA，最大限度保障患者安全，避免皮肤电灼伤。

3. 配备插针式水凝胶电极，放置/解除电极更方便。

4. 输出方式：单次双向脉冲交替输出，使痉挛肌和拮抗肌交互抑制，高效松弛痉挛肌，延迟时间 0.1～1.5s 连续可调。

5. 电流输出四通道可独立输出，单独调节治疗强度，可同时治疗 8 部位，提供更多治疗选择。

6. 液晶触摸显示屏。

7. 一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解除功能，避免使用中误操作。

8.   8 种内置处方,对应不同痉挛等级治疗方案，方便治疗师快速调用。

9. 可自定义处方，可供储存的 20 种不同的处方模式，提供个性化治疗方案。

10. 脉度 100～500μs范围内可调，方便医生根据患者痉挛情况不同而定义个性化处方。

11. 脉冲波形为双向对称波。

12. 仪器的输出频率为 0.5～1Hz，输出周期 1～2s 连续可调，步长 0.1s，使得肌肉只产生单次收缩。

13. 具有短路保护功能。

14. 开路报警，过电保护确保治疗安全。

	59
	深层肌肉刺激仪
	1台
	适用范围：适用于肩关节周围炎、慢性软组织损伤引起的疼痛和关节活动受限的辅助治疗。

二、技术参数：

1.可伸缩式理疗头，治疗时振动连续输出，可加快局部代谢速度有效缓解疼痛及降低肌张力改善肌肉紧张。

2. 用低压供电方式，保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用。

3. 治疗头振动幅度可达6mm, 误差±10%,治疗深度可达0-60mm, 表层和深层组织均可治疗。

4. 噪声：正常工作时，电机运转平稳，无异常声响，噪声以声级计“A”级计权，其值应≤60dBA。

5. 钛合金材质理疗头，与人体接触时不发生变形，有效保障治疗深度和设备寿命。

6. 治疗手柄配备硅胶皮套，便于抓握和防止操作者烫伤。

7. 为机械性冲击治疗设备，电机转速：900、1800、2700、3600rpm 四档可调，转速误差±5%,有效针对临床不同需要促进肌肉力量募集或降低肌张力。

8. 电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg。

9. 过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者。

10. 输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效。

	60
	磁振热疗仪
	2台
	一、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。

二、技术参数：

1.输入功率：500VA;

2.治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃;

3.颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择；

4.采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

▲5.振动频率：

5.1单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s, 振动周期2s、3s、4s、5s 可调；

5.2多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s, 振动周期10s、12s、14s、16s 可调；

▲6.无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

▲7.软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、 亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数；

8. 治疗时间可调，以1min 为单位设定；

▲9.独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位。

▲10.磁场强度：磁感应强度在10mT~50mT 的范围内可调，步长为10mT, 误差为±10%;

11.具备磁疗开路错误提醒；

12.具有多种安全保护装置：

(1)输入过流保护装置；

(2)输出过流保护装置；

(3)双重过温度保护装置。

	61
	督脉熏蒸仪
	1台
	▲一、结构组成：

由床体、控制柜、药槽、温度控制器、液位控制器、加热装置、液晶显示屏、主控制器组成。

二、技术参数：

1、能进行完整的颈腰熏蒸。

2、噪声：≤60dB。

3、载荷能力：≤150kg。

4、最大熏蒸量：≥150ml/h。

5、药槽容积：≥800ml。

6、具有低水位报警装置。

7、定时装置：30～90min可调节，定时误差：±5％。

8、定时、水位双控装置：具有低水位或(和)定时时间达到时，终止现工作状态功能。

9、液体温度可调节范围：60℃～80℃，允差：±5℃。

▲10、具有超温保护装置保护温度：65℃±5℃。

▲11、热喷系统：具有药剂喷涂功能。

▲12、自动排药系统：治疗结束后药液通过自动排液系统排出。

13、液晶显示屏触摸操作界面。

	62
	电动升降PT康复训练床


	3台
	一、适应范围：患者坐起、翻身训练、坐位平衡训练、Bobath、PNF 等各种神经生理学疗法、针对肌力、关节活动度、肌张力等的常规运动疗法和其他运动疗法等。

二、技术参数：

1、 产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分。

2、 床体动态升降最大承重205kg, 最大静态承重410kg。

3、 床体头段的角度可调范围为：0～80°,误差±5°

4、 床体升降高度可调：450mm～920mm。

5、 床体头段的角度调节方式为气弹簧调节，方便省力。

6、 床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的两旁均可通过脚控连杆调节床体的高度。

▲7、床体具有由患者停止床功能控制的装置。

	63
	超声治疗仪（双频双头）
	1台
	1、额定输出功率:7.50W±20%;

2、治疗头有效辐射面积:2.5cm±20%;

3、额定输出有效声强:3.0W/cm²±30%;

4、超声工作频率:1.0MHz±10%; 波束不均匀性系数:≤8; 

5、波束最大声强:24W/cm²±30%; 

6、波束类型:准直型; 

7、波形:脉冲波、连续波;；

8、安全分类:1类，B型； 

9、治疗头进液防护程度:IPX7(防水深度，治疗头辐射面往上10mm)机身进液防护程度:IPX0

10、每一种调制设置的调制波形:方波；

11、输出波形描述:100%方波调制。

	64
	全自动血沉检测仪


	1台
	1、测试原理：光电感应测试原理

2、测试通道数：≥20个

▲3、测试项目：红细胞沉降率（支持魏氏法、温氏法）及红细胞压积

4、测试范围: 血沉（0-160）mm/h，压积（0.2～1）L/L

5、测试时间：血沉检测30分钟，每个通道均可独立计时

6、样本用量：1.6ml

7、每个通道可独立测试并即插即用

8、数据存储：可自动存储血沉和压积的测试结果，不受开关机影响

9、报告打印：支持即时、批量及综合打印等多种方式，并可打印动态血沉曲线

10、
数据传输：RS-232接口，可传输到SA血流变测试软件数据库中，可支持HIS/LIS系统。

	65
	听力筛查仪
	1台
	技术参数：

1、评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算

2、刺激类型：Click声

3、刺激水平：60~80dB    

4、SPL频率范围：1.5kHz~4kHz

5、信噪比：4 dB

6、通过：6个频率中的3个或以上

7、显示：测试进程、信噪比

8、结果显示：PASS/REFER

9、 DPOAE评估方法：相位统计法

10、刺激类型：两个基本匹配的纯音，F2/F1=1.22

11、刺激水平：50~65dB    

12、SPL测试水平：L1/L2=65/55 dB    

13、SPL频率范围：2kHz、3kHz 、4kHz 、5kHz

14、信噪比：6 dB

15、通过：4个频率中的3个或以上

16、显示：测试进程、信噪比

17、结果显示：PASS/REFER

二、功能要求：

1、同时具有TEOAE和DPOAE二种测试功能

2、清晰直观彩色液晶显示屏，直接显示测试结果

3、内置存储：50个受试者，200个测试结果

4、测试结果存储在内存中，可随时打印

▲5、抗干扰能力强，在门诊，办公室及病房也可进行听力测试

6、电池容量大，续航时间长

7、可拆卸探头，易清洁

8、配备无线蓝牙打印机：一次按键，数秒即可完成，无需使用线缆

9、与医疗系统数据互通：支持HL7协议，与医疗系统信息对接，轻松获取患者数据与上传测试报告

10、数据传输：使用USB2.0接口连接PC端，读取并暂存报告，可随时匹配受试者并查看打印测试报告

	66
	尿液分析仪
	2台
	测量项目：尿液中白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、白蛋白、尿钙、肌酐微量白蛋白与肌酐比值【ACR)，检测项目多达15项

2、测量原理：反射光电比色法

3、试纸选择：14G、13G、11G、10G

4、工作方式：感应式自动进样

5、测定速度：大于500个测试/小时

6、显示：中文引导菜单，液品触摸屏，同屏显示操作提示信息和测试结果。测试显示结果用半定量符号和SI国际单位表示

7、控制功能：自检、测试、故障判断等由机内处理器控制打印：内置微型打印机自动打印测试结果，可外接打(串口或并口)针式打印机

8、通讯接口：RS232标准接口和并口等多种数据输出端口

	一、商务条款

	▲1、合同履行期限和地点
	1、交货期：自签订合同之日起50 日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。

2、交付的地点：采购人指定地点。

	▲2、合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 8 个工作日内。

	▲3、付款方式
	分三期付款：（以下款项均在采购人内部流程审批完成及财政相关部门审批完成后支付。）

第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款；

第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的90%。

第三期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。

中标人在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额且真实、有效、合法的正式发票给采购人。

	4、安装、调试、验收、培训等技术服务要求
	1、中标人负责全部成套设备、配套部件及材料的现场安装、调试直至验收合格投入正常运转。

2、中标人在合同签订前取得生产厂家的合法授权书原件 1 份（原件核查）。

3、安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对安装进行同步指导，向采购人提交相关试验数据和报告，设备主要部件、原材料、原始资料和检查纪录等材料，并负责全套设备的调试运行，直至达到验收要求。

4、所有产品均严格按签订的政府采购合同、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，验收时，由采购人、中标人及采购人邀请的行业专家（如有）共同进行验收；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、招标文件规定及谈判文件承诺的事项进行处罚。

5、现场培训：中标人负责采购人有关人员的培训。在投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。

	▲5、售后服务要求
	1、质保期：自交付验收通过之日起1年；

2、提供7*24小时全天候服务响应，出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内在质保期内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

	▲6、报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1、采购内容中所有货物和服务的价格；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3、运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；

4、必要的保险、检测费用和各项税费等。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	业绩要求
	2021年1月1日以来至投标文件递交截止日期止，投标人提供同类项目业绩，符合第四章“评标方法及评标标准”的可予以加分。

	履约能力要求
	投标人可针对本项目特点，投入相应的专业技术人员。

	（二）验收标准

	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。

2、中标供应商在项目验收时由采购单位对照招标文件的服务内容及指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、中标供应商每月自行随机留样检测一次抗菌效果；每季度负责为采购人作细菌培养，检测抗菌被服的抗菌效果，打印检测报告交给采购人存档备案；每年两次提供第三方官方权威检验中心对抗菌被服的抗菌效果检测报告，交给采购人存档备案。费用全部由中标供应商承担。采购人可随机对中标供应商提供的产品和服务进行抽查，如发现中标供应商提供的产品和服务，不符合国家及行业标准，采购人验收不通过的，可拒绝付款或依法中止采购服务合同并要求中标供应商作出赔偿。

4、服务标准：符合国际、国家及行业有关规范和标准。

5、采购项目有其他要求的按其要求。

	（三）采购人的特殊要求及说明

	本项目不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

	（四）其他要求

	投标人针对本项目提供的自行编制项目实施方案、人员配备及管理方案（如有）、培训方案（如有）和服务承诺，同时可根据第四章“评分内容”的要求提供人员证书（如有）和业绩等企业履约能力的相关证明材料，符合评分要求的，予以加分，不提供不作废标处理。


标项名称：基层卫生健康综合试验区建设项目标项二
标项二的序号 2 货物即为核心产品。

标项二采购预算：45.00万元。

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	技术需求及要求

	1
	柴油发电机
	1台
	1.发电机额定功率≥200kw

2.电压≥380V

3.油箱容量≥400L

4.配套电缆WDZCN-YJY-0.6/1kV4x240+1x120,20米

5.配套电缆WDZCN-YJY-0.6/1kV 5×16，150米

6.双电源电柜：发电机电控1个

	2
	污水处理设备
	1套
	处理能力≥5（吨/每天）

具体参数详见附件。

	一、商务条款

	▲1、合同履行期限和地点
	1、交货期：自签订合同之日起50 日历天内，到货、安装调试完成并交付使用。

2、交付的地点：采购人指定地点。

	▲2、合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 8 个工作日内。

	▲3、付款方式
	分三期付款：（以下款项均在采购人内部流程审批完成及财政相关部门审批完成后支付。）

第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款；

2、第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的90%。

3、第三期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。

4、中标人在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额且真实、有效、合法的正式发票给采购人。

	4、安装、调试、验收、培训等技术服务要求
	1、中标人负责全部成套设备、配套部件及材料的现场安装、调试直至验收合格投入正常运转。

2、中标人在合同签订前取得生产厂家的合法授权书原件 1 份（原件核查）。

3、安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对安装进行同步指导，向采购人提交相关试验数据和报告，设备主要部件、原材料、原始资料和检查纪录等材料，并负责全套设备的调试运行，直至达到验收要求。

4、所有产品均严格按签订的政府采购合同、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，验收时，由采购人、中标人及采购人邀请的行业专家（如有）共同进行验收；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、招标文件规定及谈判文件承诺的事项进行处罚。

5、现场培训：中标人负责采购人有关人员的培训。在投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。

	▲5、售后服务要求
	1、质保期：自交付验收通过之日起1年；

2、提供7*24小时全天候服务响应，出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内在质保期内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

	▲6、报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1、采购内容中所有货物和服务的价格；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3、运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；

4、必要的保险、检测费用和各项税费等。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	业绩要求
	2021年1月1日以来至投标文件递交截止日期止，投标人提供同类项目业绩，符合第四章“评标方法及评标标准”的可予以加分。

	履约能力要求
	投标人可针对本项目特点，投入相应的专业技术人员。

	（二）验收标准

	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。

2、中标供应商在项目验收时由采购单位对照招标文件的服务内容及指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、中标供应商每月自行随机留样检测一次抗菌效果；每季度负责为采购人作细菌培养，检测抗菌被服的抗菌效果，打印检测报告交给采购人存档备案；每年两次提供第三方官方权威检验中心对抗菌被服的抗菌效果检测报告，交给采购人存档备案。费用全部由中标供应商承担。采购人可随机对中标供应商提供的产品和服务进行抽查，如发现中标供应商提供的产品和服务，不符合国家及行业标准，采购人验收不通过的，可拒绝付款或依法中止采购服务合同并要求中标供应商作出赔偿。

4、服务标准：符合国际、国家及行业有关规范和标准。

5、采购项目有其他要求的按其要求。

	（三）采购人的特殊要求及说明

	本项目不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

	（四）其他要求

	投标人针对本项目提供的自行编制项目实施方案、人员配备及管理方案（如有）、培训方案（如有）和服务承诺，同时可根据第四章“评分内容”的要求提供人员证书（如有）和业绩等企业履约能力的相关证明材料，符合评分要求的，予以加分，不提供不作废标处理。


污水处理设备参数要求

工艺流程


[image: image1.emf]医院废水

缺氧池

（利旧 ）

调节池

（利旧 ）

栅渣定期处理 格栅渠

（利旧 ）

好氧池

（利旧 ）

二沉池

（利旧 ）

砂滤罐

（利旧 ）

达标排放

风机

污泥定期外运处理

硝化液

回流

污

泥

回

流

反

洗

水

消毒池

（新增 ）

反

洗

次氯酸钠发生

器


污水整改工艺流程图

附件：
	序号
	整改位置
	项目内容
	规格
	单位
	数量

	1
	格栅渠
	人工格栅
	栅间距5mm
	㎡
	2

	2
	调节池
	提升泵
	不锈钢潜水泵，Q=5m³/h，H=7m，N=0.37kW
	台
	2

	3
	　
	浮球液位计
	0-5m
	个
	2

	4
	缺氧池
	生物填料
	生物绳填料，Φ60
	项
	1

	5
	　
	填料支架
	配套
	项
	1

	6
	　
	曝气搅拌系统
	DN32穿孔曝气管
	项
	1

	7
	好氧池
	生物填料
	生物绳填料，Φ60
	项
	1

	8
	　
	填料支架
	配套
	项
	1

	9
	　
	更换曝气头
	Φ215
	个
	15

	10
	　
	硝化液回流泵
	不锈钢潜水泵，Q=5m³/h，H=7m，N=0.37kW
	台
	2

	11
	二沉池
	污泥泵
	不锈钢潜水泵，Q=5m³/h，H=7m，N=0.37kW
	台
	2

	12
	砂滤罐
	砂滤罐
	30m3/d
	套
	1

	13
	消毒池
	一体化设备
	2.0m*1.5m*2.0m
	套
	1

	14
	　
	次氯酸钠发生器
	120g/h
	套
	1

	15
	　
	反洗水泵
	离心泵，Q=6m³/h，H=20m，N=0.55kW
	台
	2

	16
	设备间
	风机
	罗茨风机，HC20S，0.25kw
	台
	2

	17
	　
	碳源加药装置
	300L，pe,0.55kw搅拌器
	套
	1

	18
	　
	　
	40L/h,N=0.05kw，PVC泵头
	台
	2

	19
	其他　
	菌种
	——
	项
	1

	20
	
	原水池清淤清洗
	——
	项
	1

	21
	
	原水池翻新加固
	——
	项
	1

	22
	
	管件配件
	配套
	项
	1

	23
	
	污水电控系统
	PLC
	项
	1


标项名称：基层卫生健康综合试验区建设项目标项三
标项三的序号 1 货物即为核心产品。

标项三采购预算：72.80万元。
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	技术需求及要求

	1
	救护车
	3辆
	1.可载乘员数 6-9人；

2.基本配置：

（1）板材/吸塑整体化内饰

（2）1500W纯正弦波逆变电源

（3）220V插座&12V插座

（4）照明灯&上车灯&输液灯

（5）排气扇&紫外线消毒灯

（6）警灯&警报器&爆闪系统

（7）对讲系统

（8）前后空调系统

（9）控制开关&整车电路集成

（10）倒车影像&后舱可视系统

（11）外观隐私膜

（12）车身外观&标志定制

（13）自动上车担架&折叠担架

（14）输液挂钩&担架舱

（15）三层设备架

（16）氧气管道&10L氧气瓶*2个

（17）用氧终端&湿化器*1

（18）单人座椅(可选折叠)

（19）中隔墙&观察窗PVC地板夹层&医用地板革

（20）中门推拉窗

（21）中门上车踏板

（22）上车扶手/顶置扶手

（23）垃圾桶

（24）减压阀/汇流排

（25）灭火器

（26）医用吊柜

（27）齐窗医疗柜&氧气瓶柜

（28）隔断后医疗柜&电柜

（29）双人/三人坐柜(配安全带)

	一、商务条款

	▲1、合同履行期限和地点
	1、交货期：自签订合同之日起50 日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。

2、交付的地点：采购人指定地点。

	▲2、合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 8 个工作日内。

	▲3、付款方式
	分三期付款：（以下款项均在采购人内部流程审批完成及财政相关部门审批完成后支付。）

第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款；

第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的90%。

第三期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。

4、中标人在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额且真实、有效、合法的正式发票给采购人。

	4、安装、调试、验收、培训等技术服务要求
	1、中标人负责全部成套设备、配套部件及材料的现场安装、调试直至验收合格投入正常运转。

2、中标人在合同签订前取得生产厂家的合法授权书原件 1 份（原件核查）。

3、安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对安装进行同步指导，向采购人提交相关试验数据和报告，设备主要部件、原材料、原始资料和检查纪录等材料，并负责全套设备的调试运行，直至达到验收要求。

4、所有产品均严格按签订的政府采购合同、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，验收时，由采购人、中标人及采购人邀请的行业专家（如有）共同进行验收；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、招标文件规定及谈判文件承诺的事项进行处罚。

5、现场培训：中标人负责采购人有关人员的培训。在投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。

	▲5、售后服务要求
	1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整车（包配件）保修期不少于3年或者6万公里。
2、提供7*24小时全天候服务响应，出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内在质保期内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

	▲6、报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1、采购内容中所有货物和服务的价格；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3、运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；

4、必要的保险、检测费用和各项税费等。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	业绩要求
	2021年1月1日以来至投标文件递交截止日期止，投标人提供同类项目业绩，符合第四章“评标方法及评标标准”的可予以加分。

	履约能力要求
	投标人可针对本项目特点，投入相应的专业技术人员。

	（二）验收标准

	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。

2、中标供应商在项目验收时由采购单位对照招标文件的服务内容及指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、中标供应商每月自行随机留样检测一次抗菌效果；每季度负责为采购人作细菌培养，检测抗菌被服的抗菌效果，打印检测报告交给采购人存档备案；每年两次提供第三方官方权威检验中心对抗菌被服的抗菌效果检测报告，交给采购人存档备案。费用全部由中标供应商承担。采购人可随机对中标供应商提供的产品和服务进行抽查，如发现中标供应商提供的产品和服务，不符合国家及行业标准，采购人验收不通过的，可拒绝付款或依法中止采购服务合同并要求中标供应商作出赔偿。

4、服务标准：符合国际、国家及行业有关规范和标准。

5、采购项目有其他要求的按其要求。

	（三）采购人的特殊要求及说明

	本项目不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

	（四）其他要求

	投标人针对本项目提供的自行编制项目实施方案、人员配备及管理方案（如有）、培训方案（如有）和服务承诺，同时可根据第四章“评分内容”的要求提供人员证书（如有）和业绩等企业履约能力的相关证明材料，符合评分要求的，予以加分，不提供不作废标处理。


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.投标人的资格要求（投标人须在投标文件中提供《北海市政府采购供应商信用承诺函》对以下内容进行承诺，格式附后）：

（1）投标人具备有效的营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等；

（2）投标人2025年3月-2025年8月内连续三个月的已依法缴纳税收，或依法免税的；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，从成立之日起已依法缴纳税收；

（3）投标人2025年3月-2025年8月内连续三个月已依法缴纳社会保障资金，或依法不需要缴纳社会保障资金的；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，从成立之日起已依法缴纳社会保障资金；

（4）投标人财务状况报告【2024年度财务报表；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需具备成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表】。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	(不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

(依次按投标报价低的优先、技术标得分高的优先、履约能力分得分高的优先的顺序确定；

□随机抽取。

	11.2
	(不组织现场考察

□组织现场考察：

集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

	
	(不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	
	资格证明文件

1.北海市政府采购供应商信用承诺函（承诺函格式见附件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.标项一、标项三的投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。（必须提供，否则按无效投标处理）

5.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，且须在投标文件中提供相应授权书，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.人员配备及管理方案（格式自拟）；

4.培训方案（格式自拟）；

5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	1.本项目投标报价应包括但不限于成本、管理、利润、税金、保险、搬运、包装、运输、培训、验收、检测及其它所有成本、费用的总和。

2.报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1）采购内容中所有货物和服务的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；

4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 120日。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	20
	电子备份投标文件：不接受。

备注：1.投标人可提供一份以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按广西政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。

2.供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达  /  ，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，未按要求密封的，采购代理机构有权拒绝接收电子备份文件。

邮寄地址：/  ，联系人：/，电话：/。

本项目拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由供应商自行承担。

3.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

4.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间： 30 分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：7人及以上单数

	29.1
	评标方法：

(综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0  项。

技术要求评审允许负偏离的条款数为 15项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：

(  3  名

□根据【总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）】排列次序并全部推荐为中标候选人

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

(依次按投标报价低的优先、技术标得分高的优先、履约能力分得分高的优先的顺序确定；

□随机抽取。

	35.1
	(本项目不收取履约保证金。

(本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：按中标金额的     %  
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：全部服务完成，并经采购人验收合格后，由中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），向采购人提出退还履约保证金的书面申请，经采购人审核如无质量、违约等问题，并将相关费用（违约金、赔偿损失等）扣除后，剩余的履约保证金在5个工作日内一次性办理退还手续（不计利息）。中标人不及时办理退还履约保证金手续所造成的一切后果，由中标人自行承担。履约保证金因违约等原因被扣除，数额不足的，中标人应及时补足。

履约保证金指定账户：

开户名称：  

银行账号：              

开户银行：                

备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西同泽工程项目管理股份有限公司，联系电话：0771-5590176，通讯地址：广西南宁市良庆区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦十八楼。

现场提交质疑办理业务时间：工作日每天8时00分到12时00分，14时30分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

(本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书后，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

本项目的代理服务费以本项目采购预算作为计算依据，按国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准（货物招标）。

3.账户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司南宁第八分公司

开户银行：63150078801600000504

银行账号：上海浦东发展银行广西自贸试验区南宁片区支行

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	特别说明：因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标响应文件：

中标（成交）供应商在中标（成交）通知书发出后5天内须提交3套纸质版投标响应文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件。按要求加盖公章）给招标代理机构，一正二副。提交的纸质版响应文件文本必须与其上传系统的电子响应文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评标的响应文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标（成交）人承担。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

    2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1本项目核心产品：标项一的序号 16 货物即为核心产品、标项二的序号 2 货物即为核心产品、标项三的序号 1 货物即为核心产品。
8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）或“信用中国”网站查询信息，及公章一致，并与“广西政府采购云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政府采购云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云”平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：详见“投标人须知前附表”。

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分方法（按四舍五入取百分位）。

	标项一：

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价

（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（4）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分45分）
	（1）技术参数分（满分20分）
	（1）投标人所投产品技术参数及性能要求完全符合招标文件（无负偏离）的得基本分10分；

（2）技术参数无负偏离，非关键性指标参数（未标注“▲”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加1分，最高得4分；

（3）技术参数无负偏离，关键性指标参数（标注“▲”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加1分，最高得6分。

注：1、供应商技术参数及性能要求有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或产品的彩页证明作为佐证，否则评标委员会不予认可。

2、如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	（2）安装调试方案分（满分10分）
	一档(2分)：提供了实施配送安装方案，内容简单，不全面，无具体实施方案。

二档(5分)：提供了较详细的实施配送安装方案，实施管理、进度安排及质量保障措施等。

三档（7分)：提供了详细完善的实施配送安装方案，实施管理、组织措施、实施人员配置、进度安排及质量保障措施等。

四档(10分)：满足三档的基础上，投标人的项目实施配送安装方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员配置及安排有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议。

	
	
	（3）项目实施方案分        （满分15分）
	一档(3分):项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单的;

二档(5分):项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有项目进技术分度计划、工期保证措施、安全措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 

三档(7分):项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善。

四档(10分)：项目实施方案详实，项目实施组织方案内容详细，人员、设备、实施时间安排合理。实施进度计划响应项目期限要求和各阶段进度保证措施合理、可行，有实际、安全、有针对性的供货、安装调试体系，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。

五档(15分)：项目实施方案对项目总体有深刻认识，能制定出详细的项目实施方案，包含调研、人员安排、实施时间安排合理、培训计划科学高效、可行，能结合项目对培训对象、培训内容有合理的安排，对各个时间节点的实施内容有详细的描述并如何落实的，确保项目高效完成的。

	3
	售后服务分

（满分22分）
	一档 （4分）：投标人提供售后服务方案满足要求，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。

二档（8分）：投标人提供售后服务方案满足要求且具体细致，各项措施具有定的针对性、合理性。

三档(12分）：投标人提供售后服务方案满足要求且周密详尽，售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗言明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。

四档（16分）售后服务方案制定科学合理，售后服务承诺书有针对性、合理性，并有售后工程师（投标文件中提供厂家认定的工程师证明材料）。

五档（22分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务详实可行；售后服务体系完善，售后服务保证指施详实可行，所投产品售后保修期限全部优于招标文件要求，并有售后工程师（投标文件中提供经厂家认定的工程师证明材料），日常技术维护力量及服务优秀。

	4
	信誉业绩分           （满分1分）
	投标人自2021年以来同类项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准，每个得0.5分，满分1分。

	5
	政策功能分（2分）
	节能、环保分（满分2分）
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一份得0.2分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一份得0.2分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4+5。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。


	标项二：

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价

（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（4）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分44分）
	（1）技术参数分（满分14分）
	（1）投标人所投产品技术参数及性能要求完全符合招标文件（无负偏离）的得基本分10分；

（2）技术参数无负偏离，非关键性指标参数（未标注“▲”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加2分，最高得4分；

注：1、供应商技术参数及性能要求有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或产品的彩页证明作为佐证，否则评标委员会不予认可。

2、如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	（2）安装调试方案分（满分15分）
	一档(2分)：提供了实施配送安装方案，内容简单，不全面，无具体实施方案。

二档(6分)：提供了较详细的实施配送安装方案，实施管理、进度安排及质量保障措施等。

三档（10分)：提供了详细完善的实施配送安装方案，实施管理、组织措施、实施人员配置、进度安排及质量保障措施等。

四档(15分)：满足三档的基础上，投标人的项目实施配送安装方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员配置及安排有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议。

	
	
	（3）项目实施方案分        （满分15分）
	一档(3分):项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单的;

二档(5分):项目实施方案满足一档要求前提下，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有项目进技术分度计划、工期保证措施、安全措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 

三档(7分):项目实施方案满足二档要求前提下，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善。

四档(10分)：项目实施方案详实，项目实施组织方案内容详细，人员、设备、实施时间安排合理。实施进度计划响应项目期限要求和各阶段进度保证措施合理、可行，有实际、安全、有针对性的供货、安装调试体系，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。

五档(15分)：项目实施方案对项目总体有深刻认识，能制定出详细的项目实施方案，包含调研、人员安排、实施时间安排合理、培训计划科学高效、可行，能结合项目对培训对象、培训内容有合理的安排，对各个时间节点的实施内容有详细的描述并如何落实的，确保项目高效完成的。

	3
	售后服务分

（满分22分）
	一档（4分）：提供故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案，但相应方案无详细描述与具体流程，与采购需求不符，无法在项目中实施；

二档（8分）：针对项目实际提出故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案及其他增值售后服务或其他优惠措施，相应方案均满足采购需求，方案有详细的描述与具体的流程，但流程存在前后矛盾，在项目实施过程中无法按方案提供承诺的所有售后服务。

三档（12分）：针对项目实际提出相对可行的故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案及其他增值售后服务或其他优惠措施，相应方案详细的描述与具体的流程，流程不存在前后矛盾，可以根据提供的流程落实到项目中，有一定针对性，有为采购人考虑，满足项目需求。

四档（22分）：针对项目实际提出详细、可行的故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案及其他增值售后服务和其他优惠措施，相应方案有详细的描述和具体的实施流程，流程不存在前后矛盾，可以根据提供的流程落实到项目中，针对性强，充分为采购人考虑，优于项目需求。
注：投标文件中不提供或未满足一档要求的不得分。

	4
	信誉业绩分           （满分2分）
	投标人自2021年以来同类项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准，每个得0.5分，满分2分。

	5
	政策功能分（2分）
	节能、环保分（满分2分）
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一份得0.2分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一份得0.2分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4+5。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。


	标项三：

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价

（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（4）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分44分）
	（1）技术参数分（满分14分）
	（1）投标人所投产品技术参数及性能要求完全符合招标文件（无负偏离）的得基本分10分；

（2）技术参数无负偏离，非关键性指标参数（未标注“▲”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加1分，最高得4分；

注：1、供应商技术参数及性能要求有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或产品的彩页证明作为佐证，否则评标委员会不予认可。

2、如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	（2）培训计划（满分15分）
	一档（5分）：培训方案简单，不具有执行有效性，培训计划、培 

训师资力量、培训内容不详细。 
二档（10分）：培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训 
师资力量、培训内容不够详细。 
三档（15分）：培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容。

	
	
	（3）项目实施方案分        （满分15分）
	一档(3分):项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单的;

二档(5分):项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有项目进技术分度计划、工期保证措施、安全措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 

三档(7分):项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善。

四档(10分)：项目实施方案详实，项目实施组织方案内容详细，人员、设备、实施时间安排合理。实施进度计划响应项目期限要求和各阶段进度保证措施合理、可行，有实际、安全、有针对性的供货、安装调试体系，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。

五档(15分)：项目实施方案对项目总体有深刻认识，能制定出详细的项目实施方案，包含调研、人员安排、实施时间安排合理、培训计划科学高效、可行，能结合项目对培训对象、培训内容有合理的安排，对各个时间节点的实施内容有详细的描述并如何落实的，确保项目高效完成的。

	3
	售后服务分

（满分22分）
	一档 （4分）：投标人提供售后服务方案满足要求，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。

二档（8分）：投标人提供售后服务方案满足要求且具体细致，各项措施具有定的针对性、合理性。

三档(12分）：投标人提供售后服务方案满足要求且周密详尽，售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗言明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。

四档（16分）售后服务方案制定科学合理，售后服务承诺书有针对性、合理性，并有售后工程师（投标文件中提供厂家认定的工程师证明材料）。

五档（22分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务详实可行；售后服务体系完善，售后服务保证指施详实可行，所投产品售后保修期限全部优于招标文件要求，并有售后工程师（投标文件中提供经厂家认定的工程师证明材料），日常技术维护力量及服务优秀。

	4
	信誉业绩分           （满分2分）
	投标人自2021年以来同类项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准，每个得0.5分，满分2分。

	5
	政策功能分（2分）
	节能、环保分（满分2分）
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一份得0.2分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一份得0.2分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4+5。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。


四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

北海市政府采购合同

合同名称：                          

合同编号：                          

采购人（甲方）                      
供 应 商（乙方）                    
签订合同地点：                      

签订合同时间：                      
北海市政府采购合同

合同编号：               
采购计划编号：           

采购人（甲方）                            

供 应 商（乙方）                        
项目名称和项目编号                      

签订地点                                                  签订时间             
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和乙方的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

	序号
	标的

名称
	商标

品牌
	型号

参数
	生产

厂家
	产地
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	详见采购需求

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　人民币（¥　　元）。
3.合同总金额包括但1）采购内容中所有货物和服务的价格；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；4）必要的保险、检测费用和各项税费等。
第二条  质量保证

乙方应按招标文件要求及投标文件承诺向甲方提供服务。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供服务及成果等在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按合同规定的时间向甲方提供使用服务及成果等的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　交付和验收

1.服务开始时间：         。

2.服务地点：             。

3.验收方式：
（1）乙方提供不符合本合同规定的服务及成果，甲方有权拒绝接受。

（2）乙方应将所提供与服务及成果相关的货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方被服洗涤外包公司，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

（3）验收合格后由甲方被服洗涤外包公司和乙方签署验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

（4）甲方被服洗涤外包公司对验收有异议的，应及时告知甲方，并在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三个工作日内及时予以解决。

（5）乙方每月自行随机留样检测一次抗菌效果；每季度免费为采购人作细菌培养，检测抗菌被服的抗菌效果，打印检测报告交给采购人存档备案；每年两次提供第三方官方权威检验中心对抗菌被服的抗菌效果检测报告，交给采购人存档备案。甲方可随机对乙方提供的产品和服务进行抽查，如发现乙方提供的产品和服务，不符合国家及行业标准，采购人验收不通过的，可拒绝付款或依法中止采购服务合同并要求乙方作出赔偿。

甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

（6）对技术复杂的服务及成果，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第五条  付款方式

1.资金性质：  财政性资金           。

2.付款方式：                       。 

 第六条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第七条　安装和培训（如有）

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  甲方指定地点  。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第九条 税费  

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　违约责任

1.乙方提供的服务及成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2.乙方未按本合同中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10%向甲方支付违约金。

3. 甲方延迟付款或乙方延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合合同和承诺要求的，每日违约金额为中标金额的万分之五，但违约金累计不得超过合同金额 10% ，除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务；乙方未在甲方规定的时间内履行完毕的，经甲方书面通知乙方进行整改，乙方仍未能在合理期限内完成整改的，甲方有权单方面解除或终止合同，乙方需向甲方赔偿相应的经济损失。
4. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用 (包括但不限于律师费、诉讼费、担保费、保全保险费、差旅费、鉴定费等等) 均由乙方承担。

5. 除不可抗力原因外，上述未提及的其它违约行为每日违约金额为合同金额的万分之五，但违约金累计不得超过合同总额的10%，并赔偿全部经济损失。
第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的  人民法院提起诉讼     。
3.诉讼期间，本合同继续履行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十三条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标函；

4.中标通知书。
第十六条　本合同一式五份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加），招标代理公司一份，具有同等法律效力，合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

	甲方（章）  


	乙方（章）              



	单位地址： 
	单位地址：

	法定代表人（负责人）：
	法定代表人（负责人）：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话： 
	电话：

	电子邮箱： 
	电子邮箱：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号： 
	账号：

	邮政编码： 
	邮政编码：

	签订地点： 合浦县卫生健康局                      签订时间：     年    月    日


合 同 附 件1：

	1、供应商承诺具体事项：

	保修期责任：



	3、其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


  注：填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                        ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 

                                     投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	项号
	标的名称
	单位
	数量①
	单  价（元）②
	投标报价（元）③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	
	...


1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

                             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）
北海市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

                           法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人（其他组织的为负责人）或者委托代理人的签名或盖章应真实、有效，如委托代理人签名或盖章的，应提供“法定代表人授权委托书”。

4.投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

                            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
5.投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

                  法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                             投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件
商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务条款”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中除“商务要求”外的技术内容逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据自身响应情况，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

4. 项目实施人员一览表格式（如有）

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）

……

 
年 
月 
日 

2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                     
地址：                        

邮编：                        
联系人：          联系电话：        
授权代表：         联系电话：         

地址：           邮编：          
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                
质疑项目的编号：                

包号：                     
采购人名称：                  
采购文件获取日期：               
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                  
事实依据：                
法律依据：           
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                    
签字（签章）：                   

公章：                     

日期：   

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                            

地     址：                             邮编：                  
法定代表人/主要负责人：                             
联系电话：                                          

授权代表：             联系电话：                 

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                         
地     址：                             邮编：      
联系人：               联系电话：                   
被投诉人2

……
相关供应商：                                        
地     址：                             邮编：      
联系人：               联系电话：                   
二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                      

采购项目编号：                 包号：               
采购人名称：                                        
代理机构名称：                                      
采购文件公告：是/否 公告期限：                                 

采购结果公告：是/否 公告期限：                       
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                        
事实依据：                                          
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                                                                                                                                   
签字(签章)：                   公章：                

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



_1234567890.vsd
�

医院废水


缺氧池（利旧）


调节池（利旧）


 


栅渣定期处理


格栅渠（利旧）


好氧池（利旧）


 


二沉池（利旧）


 


砂滤罐（利旧）


 


达标排放


风机


污泥定期外运处理


次氯酸钠发生器


硝化液回流


污泥回流


 


反洗水


消毒池（新增）


反洗



