听觉综合训练仪的技术参数及功能要求

一、主要技术参数：

1.工作电源：AC 220V±10%

2.屏幕参数：12.1寸宽屏SFT医疗级显示器；

3.交互方式：电容式触摸

4.登陆方式：密码登录/RFID射频IC卡

5.显示尺寸：约261.1mm(W)x163.2mm(H)；

6.分辨率：1280*800分辨率；

7.功率50W

8.储存单元：内置干预信号20组

9.频率特性：100Hz—20000Hz±1dB

10.输出阻抗：500欧

★11.吸收频点：100Hz~20000Hz连续可调，左右声道单独可调；独立四通道图形滤波器调节，可独立调节过滤频点以及控制。

★12训练方案：根据输入频点智能生成20组训练方案；训练信号强度年龄端匹配选择。

★13.核心技术：自主知识产权数字化 “V”技术，工控主板一体机型，全频段智能触屏平衡调节系统，左右耳任意频点分别可调。

★14.输出制式：内置四路24Bit无损解析蓝牙独立通道输出；独立四路双声道3.5mm耳机接口；

15.扩充接口：两路5V/2.1A 充电USB接口；

16.屏幕保护：屏幕自动待机亮度调节；

17.童锁功能：进入童锁模式，防止训练过程误触发机器；

18.提醒功能：信道训练结束，提示声提醒功能；

19.★储存功能：IC卡保存用户训练进度及参数功能。

20.★内置海豚仿生信号发生模块：综合了海豚等人类亲和动物在不同生理状态下发出的对人体、尤其是中枢神经系统有协调和促进功能的信号的装置，提供“浸润”式干预环境；

21.工作频率：20000-10000HZ

22.信噪比：﹥ 98 dB

23.消耗功率：<300W

24.工作时间：连续

25.专有技术：海豚仿生学有效音频转换速率，符合“V”技术特有频率曲线的混沌变频调制模式。

各个模块互相独立，互不干扰，可根据需要灵活叠加。

二、基本配置与技术参数

1.落地式触摸屏一体主机       1台

2.专业IC卡                  1套

3.蓝牙无线接收系统           1套（含专用蓝牙无线耳机2副）