**注射泵技术参数及功能要求**

1. 整机使用期限≥8年。2、注射精度±1.8%。3、速率范围：0.01-2200ml/h。4、预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。5、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。6、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。7、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式等。8、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。9、全中文软件操作界面。10、支持药物库，可储存≥5000种药物信息。11、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色。12、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。13、压力报警阈值≥15档可调。14、压力报警阈值最低可设置50mmHg。15、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。16、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。17、电池工作时间≥6小时@5ml/h。

18、防异物及进液等级IP44。