# 项目采购需求表

项目名称：2025年医药康养系药学实训室设备购买

本实验室长约12米，宽约9米，本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标产品必须满足或优于否则竞标无效。非★号要求或技术指标发生负偏离或不响应达3项（不含）以上的竞标无效。

| 一、项目采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计价格（元） |
| 1 | 双光束紫外可见分光光度计 | 普析/美析/屹谱 | 一、技术参数： 1、光谱带宽： 2nm ★2、工作模式： 单机版/PC机双模式 3、波长范围：190～1100nm ★4、波长示值误差：±0.1nm （656.1)；±0.3nm（全段）； 5、波长重复性：≤0.1nm ★6、杂散光：≤0.01%T（@220nm） 7、光度方式：透过率,吸光度,能量 8、光度范围： -4.0-4.0Abs； 9、基线平直度： ±0.0005Abs(190～1100nm) 10、光度准确度： ±0.002Abs(0～0.5A)；±0.004Abs(0.5A～1A)；±0.3%T(0～100%T) 11、光度重复性： ≤0.001Abs(0～0.5A) ；≤ 0.002Abs(0.5A～1A)；≤ 0.1%T(0～100%T) ★12、基线平直度： ±0.0005Abs 13、基线漂移： ≤0.1％T(500nm, 预热1h测试1h) 14、光度噪声： ≤0.05%T ★15、波长扫描速度：最快可达30000nm/min ★16、主机自身存储数据至少大于2000条，同时支持USB数据导出：数据可导出至 U 盘，可连接打印机打印。 ★17、显示屏：≥9.7寸触控+显示全贴合一体电容屏智能触摸屏，多点触控，≥1024*768超高分辨率。 二、功能要求： 1、带屏幕，能够实现多模式同时显示，测量方式瞬间完成； 2、主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定； 3、可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理； 4、支持网络远程控制，实验室设备网络组建，进行一台计算机多台设备的操控； 5、可选配蠕动进样器、帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展； ★6、具备设备接口，可升级配套连接和主机同厂紫外自动进样器； ★7、仪器配重金属检测专用耗材及方法包（铅、镉等），实现对重金属特异性选择、富集及检测，检出限要求达到5ppb以下。(供货要求提供盖有检测机构公章的第三方检验机构出具的检测报告）。 三、配置要求： 1、紫外可见分光光度计主机 ，1台 2、黑挡块 ，1块 3、石英比色皿（1cm），1对 4、UVWin紫外可见分光光度计控制软件，1套 5、五联100mm长样池附件 ，1套 6、镉离子印迹材料，1套 | 套 | 1 | 61000 | 61000 |
| 2 | 紫外-可见分光光度计 | 美普达/美析/仪电 | 1.主要性能 1.1 仪器采用≥128*64位点阵液晶显示器，可直接显示定量标准曲线和动力学测试曲线，同时可存储≥200组测试数据、≥100条定量标准曲线或动力学曲线； 1.2 设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和进口接收器确保仪器有优良的性能指标； 1.3 自动波长校准、暗电流校准、自动波长设定； 1.4 灯源工作时长自动记录系统； 1.5 宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿； 1.6 薄膜按键，操作简单、方便； ★1.7 使用全国职业院校工业分析检验技能大赛PC-DS2软件 ★1.8 联机操作的扫描软件具有国际领先的比色皿槽差校正及槽差复位功能（响应文件必须提供软件截图佐证加盖投标人公章）； 1.9 软件功能：全波长光谱扫描，蛋白质测量，动力学测量，多波长测试，多波长测试可同时在≥20个波长下同时进行测试； 2.技术参数 ★2.1 波长范围：190.0～1100.0nm 2.2 波长准确性：±0.5nm 2.3 波长重复性：≤0.2nm 2.4 光谱带宽：2nm 2.5 显示范围：0～200％T、-0.3～3 Abs、0.000～9999（C） 2.6 光度准确性：±0.3％ 2.7 光度重复性：≤0.15％T 2.8 杂散光：≤0.05%T（220nm NaI、360nm NaNO2） 2.9 漂移：±0.002Abs/h（500nm,预热2h） 2.10 噪声：≤0.0005Abs（500nm） 2.11 基线平直度：±0.002A 2.12 光源：进口品牌氘灯、钨灯 2.13 检测器：硅光二极管 2.14 数据处理工作站 3.配置要求 3.1 光度计主机，1台 3.2 玻璃比色皿，1盒(10×10mm，4只) 3.3 石英比色皿，1盒(10×10mm，2只) 3.4 电源线，1根 3.5 说明书，1本 3.6 防尘罩，1个 3.7 全国职业院校工业分析检验技能大赛专用版联机操作软件，1个 3.8 USB数据线，1根 3.9 数据处理工作站，1套 | 台 | 1 | 53000 | 53000 |
| 3 | 快速水分测定仪 |  | 技术参数 1.输入电源：≥220V，3A 2.频率：50HZ±1HZ 3.整机功率W：≥350 4.显示方式：≥5寸LCD液晶屏 5.水分含量测定范围%：0-100 6.水分显示精度%：±0.05 7.最大称量值（max）g：50 8.最小称量值（min）g：0.001 9.称量精度（g）：±0.005 10.精准度级别：Ⅱ级 11.温控范围℃：50-180 12.控温精度℃：±1℃ 13.加热时间设定范围min：0-99 14.RS232数据接口：有 15.加热元件：高效卤素灯 16.标配砝码（g）：20,50 17.秤盘尺寸（mm）：Φ100 18.净重：≥4.5kg 19.产品尺寸（L×W×Hmm）：≥360x223x176 | 台 | 1 | 2100 | 2100 |
| 4 | 高速离心机 | 英泰/凯达/卢湘仪 | 技术参数 ★1.最高转速：≥18500r/min 2.最大相对离心力：23990×g 3.最大容量：6×100ml 4.定时范围：0-99min 5.RPM/RCF转换：是 6.噪音(dB)：≤60 7.升降速率：10种供选择 8.控速精度：±20r/min 9.电源(V/Hz)：AC220V，50HZ/2.5A 10.重量：42kg 11.外型尺寸(WxDxH)：≥510×370×320mm 12.三层钢板安全防护层，门盖配有电动门锁，门盖未盖好（门锁未锁上），仪器不能启动。 13.仪器在运行中，按门锁按键，门盖不能打开，必须待转速为零时，按门锁按键，门盖才能打开，保证仪器在使用时安全。 ★14.门盖上方有配套有GX透明的观察孔，可对离心机的实际转速进行测定。 15.采用大力矩直流变频电机，免维护，无污染。 ★16.全高清≥5英寸液晶触摸屏，具有友好的人机交互界面，可同屏显示转速、时间、温度、升降速率设置参数与实际参数，显示直观≥100套程序存储和调用，自动存储已运行的全部参数，下次开机可直接使用；也可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性。 17.可查看仪器的历史运行记录与曲线记录，并可通过USB接口导出至终端设备，能更好地追溯实验历史数据。 18.可选五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行，是变速离心实验的首选仪器。 ★19.电机输出轴装有弹簧锥套，重复安装精确度高，拆装方便，只需拧紧弹簧锥套内的内六角螺钉，即可把转子准确可靠地紧固在电机轴上，平稳地运转。需取出转子时，只要用内六角扳手将转子内的螺钉拧松几圈，转子就能很轻松地从弹簧锥套上取出。（响应文件必须提供拆装截图做为佐证文件并加盖供应商公章）。 20.仪器对隔震减震系统采用优化设计方案，仪器运行平稳震动小、低噪音、分离效果好。 21.仪器采用变频电机驱动、变频调速、微机处理控制，运转平稳、噪音低、操作简单、使用方便、安全可靠，造型美观。 22.超最高转速500r/min时，自动切断电机电源，停机保护； 23.19种加减速率设定，减速档为“0”为自由停机，能有效防止样本因回荡产生的二次悬沉； 24.整机全钢结构，304不锈钢离心腔；多层防护设计，安全稳定；三级减振，自动平衡功能。 25.可配置多种转头供选择，单个样本从0.5ml-100ml都可兼容，满足各种实验要求。 26.配置：主机一台24×1.5/2.0ml角转子一套 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
| 5 | 自动电位滴定仪 | 雷磁/智光/佑科 | 一、技术参数 1.采用高清液晶屏，显示清晰，友好性操作界面 2.适用于实验室电位滴定 3.支持测量电位值mV和pH值 4.支持手动滴定，自动滴定，控制滴定 5.手动滴定中，支持连续滴定和少量液体滴定。 6.自动滴定中，支持pH值或电位mV的预设终点滴定，可自动调节滴定速度，可设置到达滴定终点与停止滴定之间的延迟时间，精确控制滴定终点 7.控制滴定，支持pH值或电位mV的预设终点滴定，可手动切换滴定速度 8.支持pH电极自动或手动标定，最多2点标定 9.支持自动/手动温度补偿 10.支持连接RS-232串口打印机直接打印测量结果 ★11.标配JB-11型搅拌器，pH复合电极，银电极，参比电极，温度电极 12.需外接10mL或25mL酸碱滴定管 二、技术参数 1.仪器级别：0.5 ★2.范围mV：(-1400～1400)mV 3.最小分辨率mV：1mV ★4.电子单元基本误差mV：±0.35%FS（±4.9mV） 5.滴定控制灵敏度mV：±5mV 6.范围pH：(0.00～14.00)pH 7.最小分辨率pH：0.01pH 8.电子单元示值误差pH：±0.03pH 9.滴定控制灵敏度pH：±0.1pH 10.范围（温度）：（0~100）℃ 11.最小分辨率（温度）：0.1℃ 12.电子单元基本误差（温度）：±0.3℃ 13.仪器基本误差（温度）：±0.5℃（0℃-60℃），±1℃（其他范围） 14.终点延时误差：±2s 15.仪器容量分析的示值误差：±2.5％ 16.仪器容量分析的重复性：0.3％ 17.相对湿度：不大于85% 18.供电电源：电源适配器（输入AC：100V～240V，输出：DC20V） 19.外形尺寸(mm)：218×180×66mm | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
| 6 | 中央台 |  | 规格：6600*1500*850mm 参数要求： 1.台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），20mm平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的同色透芯（或者黑坯）的实验室专用陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 ★1.1.耐酸碱腐蚀：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.2.抗冲击性能：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.3.光泽度：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.4釉面对温度变化的抵抗能力:具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象,竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.5.静曲强度：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照 GB/T 17657 标准，在 70℃水中浸渍处理，检测结果为＞55MPa，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.6.耐人工气候老化：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,耐人工气候老化不低于650h，检测结果为表面外观无明显可视变化，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.7承重安全性能：产品表面加载≥780kg,加载时间≥800小时，样品无损坏。竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.8.承载性能：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,对台面承载性能进行检测，测试结果不低于8120N，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 2.主框架材质： 2.1、采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。承重≥300kg/平方米。基本柜体为独立的、可拆装结构，前扳和后背板为一片成型式环绕设计，整个柜体可以单独或者组合使用。 2.2、门板: 采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。采用内外双层构造，内填隔音材料，内设加强筋，敦实牢固，不易变形。 2.3、抽屉:采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，抽头为内外双层构造，内填隔音材料。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变。 2.4、背板:活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。 2.5、滑轨:抽屉两侧滑轨采用钢制烤漆处理载重型三节滑轨装置。 | 台 | 2 | 29500 | 59000 |
| 7 | 边台 |  | 规格：6600*750*850mm 参数要求： 1.台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），20mm平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的同色透芯（或者黑坯）的实验室专用陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 ★1.1.耐酸碱腐蚀：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.2.抗冲击性能：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.3.光泽度：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.4釉面对温度变化的抵抗能力:具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象,竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.5.静曲强度：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照 GB/T 17657 标准，在 70℃水中浸渍处理，检测结果为＞55MPa，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.6.耐人工气候老化：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,耐人工气候老化不低于650h，检测结果为表面外观无明显可视变化，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.7承重安全性能：产品表面加载≥780kg,加载时间≥800小时，样品无损坏。竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.8.承载性能：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,对台面承载性能进行检测，测试结果不低于8120N，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 2.主框架材质： 2.1、采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。承重≥300kg/平方米。基本柜体为独立的、可拆装结构，前扳和后背板为一片成型式环绕设计，整个柜体可以单独或者组合使用。 2.2、门板: 采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。采用内外双层构造，内填隔音材料，内设加强筋，敦实牢固，不易变形。 2.3、抽屉:采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，抽头为内外双层构造，内填隔音材料。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变。 2.4、背板:活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。 2.5、滑轨:抽屉两侧滑轨采用钢制烤漆处理载重型三节滑轨装置。 | 台 | 1 | 14500 | 14500 |
| 8 | 边台 |  | 规格：4600*750*850mm 参数要求： 1.台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），20mm平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的同色透芯（或者黑坯）的实验室专用陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 ★1.1.耐酸碱腐蚀：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.2.抗冲击性能：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.3.光泽度：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.4釉面对温度变化的抵抗能力:具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象,竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.5.静曲强度：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照 GB/T 17657 标准，在 70℃水中浸渍处理，检测结果为＞55MPa，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.6.耐人工气候老化：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,耐人工气候老化不低于650h，检测结果为表面外观无明显可视变化，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.7承重安全性能：产品表面加载≥780kg,加载时间≥800小时，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.8.承载性能：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,对台面承载性能进行检测，测试结果不低于8120N，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 2.主框架材质： 2.1、采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。承重≥300kg/平方米。基本柜体为独立的、可拆装结构，前扳和后背板为一片成型式环绕设计，整个柜体可以单独或者组合使用。 2.2、门板: 采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。采用内外双层构造，内填隔音材料，内设加强筋，敦实牢固，不易变形。 2.3、抽屉:采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，抽头为内外双层构造，内填隔音材料。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变。 2.4、背板:活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。 2.5、滑轨:抽屉两侧滑轨采用钢制烤漆处理载重型三节滑轨装置。 | 台 | 1 | 9830 | 9830 |
| 9 | 边台 |  | 规格：1200*750*850mm 参数要求： 1.台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），20mm平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的同色透芯（或者黑坯）的实验室专用陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 ★1.1.耐酸碱腐蚀：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.2.抗冲击性能：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.3.光泽度：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.4釉面对温度变化的抵抗能力:具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照GB/T17657方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象,竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.5.静曲强度：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,参照 GB/T 17657 标准，在 70℃水中浸渍处理，检测结果为＞55MPa，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.6.耐人工气候老化：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,耐人工气候老化不低于650h，检测结果为表面外观无明显可视变化，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.7承重安全性能：产品表面加载≥780kg,加载时间≥800小时。竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 ★1.8.承载性能：具备CMA及CNAS资质检测机构出具的检测报告,对台面承载性能进行检测，测试结果不低于8120N，竞标时须提供满足以上参数要求检验报告复印件加盖竞标人公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 2.主框架材质： 2.1、采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。承重≥300kg/平方米。基本柜体为独立的、可拆装结构，前扳和后背板为一片成型式环绕设计，整个柜体可以单独或者组合使用。 2.2、门板: 采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。采用内外双层构造，内填隔音材料，内设加强筋，敦实牢固，不易变形。 2.3、抽屉:采用全新≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作,焊接打磨后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°C高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，抽头为内外双层构造，内填隔音材料。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变。 2.4、背板:活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。 2.5、滑轨:抽屉两侧滑轨采用钢制烤漆处理载重型三节滑轨装置。 | 台 | 1 | 3600 | 3600 |
| 10 | 试剂架 |  | 规格：5100*400*750mm 钢玻结构，1.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化、电泳后，表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂，高温固化处理。试剂架层板采用双层10mm厚优质钢化玻璃层板，有利于实验室采光，四周磨边处理，光滑，不伤手。层板高度可根据要求自由调节高度，玻璃两边安装直径为10mm不锈钢管防滑落护栏，以防止试剂瓶等物体跌落。 | 台 | 2 | 6370 | 12740 |
| 11 | 插座盒 |  | 规格：180*120mm 底盒：模具一体成型梯形底盒，采用钢制底盒，表面防锈喷涂层；插座：采用万用带防水盖插座，符合各种仪器插头取电要求。10A，220V，含电源布线。根据实际需要提供。 | 批 | 1 | 2875 | 2875 |
| 12 | 吊柜 |  | 规格：5100*600*600mm 主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 | 台 | 2 | 13000 | 26000 |
| 13 | 储物柜 |  | 规格：900*450*1800mm 1、采用1.0㎜厚优质镀锌钢板制作，表面处理为磷化后喷塑。 2、层板：上、下柜门内分别有二层活动隔板，安装高度、层数均可调节，以便放置器材等物。 3、柜门：上层柜门为对开玻门。下层柜门为对开钢制门，结构均为双层中空式。柜门为深灰色，其余部分为灰白色。接手为内嵌式。内外门体均由整片钢板制成，以避免产生死角。 4、隔板：采用0.8mm厚优质冷轧钢板制做，可承受载荷为150千克/平方米。 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 14 | 不锈钢台 |  | 规格：900*750*850mm #304不锈钢材质，无柜体 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 15 | PP水盆 |  | 570*470*335mm PP水槽 (1)材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； (2)表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； (3)附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 | 套 | 8 | 200 | 1600 |
| 16 | 三联水龙头 |  | A1002B 三联水嘴，末端配有过滤网； (1)主体：铜质； (2)涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； (3)阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 (4)开关旋转：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； (5)鹅颈管：可360度旋转； (6)附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器。 | 套 | 8 | 230 | 1840 |
| 17 | pp滴水架 |  | A5016B PP材质，配52根PP滴水棒 （1）材 质:高密度PP； （2）类型: 单面 （3）底部托盘中间设有排水孔； （4）可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用； （5）安装方式：壁挂式/台式 （6）颜色：灰色、黑色。 | 套 | 4 | 200 | 800 |
| 18 | 洗眼器 |  | 桌上型单口洗眼器 1.主体：铜质 2.洗眼喷头：铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害 3.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 | 个 | 1 | 403 | 403 |
| 19 | 通风柜 |  | 规格：1500*850*2350mm 1、台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），20mm平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的同色透芯（或者黑坯）的实验室专用陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 2、柜体：上下箱体外壳均采用厚≥1.0mm一级冷轧钢板，经过磷化处理，再经粉体喷涂，涂层厚度为90微米，最后经高温烘烤制作而成。 3、内衬板、导流板：采用6mm厚耐腐蚀抗贝特板，三风道涡流式排风设计，并且配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排除柜外； 4、可视窗：6mm厚钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可自由滑动，方便使用者操作； 5、照明：采用节能孔灯，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求； 6、柜体操作:门开启高度0～800mm； 7、工作电压:AC220V-380V； 8、控制面板:采用实验室专用安全产品有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃； 9、可调节组合地脚:具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； 10、水槽：实验室专用优质PP水槽，良好的耐酸碱性； 11、单口化验龙头：实验室专用单口化验龙头，铜材质，表面经EPOXY喷涂处理，可防酸碱及防锈。 ★12、通风柜实验环境监测附件，可以同时监测TVOC、苯、甲醛、CO2、Pm2.5、Pm10、AQI、温度、湿度等。可远程监测智能场景联动，基于连续监测取样，历史数据记录可直观呈现被测环境的整体指标浓度趋势。 | 台 | 1 | 12500 | 12500 |
| 20 | 万向抽风罩 |  | 1 型式尺寸：万能型 2 伸缩导管：采用PP圆管材质，耐酸碱。 3 关节转接头功能： 3.1 关节：采用三节式PP材质，每个关节具有360度旋转功能且各关节均可拆换。 3.2 关节松紧旋钮：采用PP材质，内嵌钢质螺母，与连结杆锁合。 3.3 关节连结杆：采用SUS304,可与关节契合止动。 3.4 支撑弹簧：采镀锌钢材制作。 3.5 关节接合垫圈：采橡胶垫圈。 3.6 气流调节阀门：配合圆形转接头之设计，为手动调节，经由外部阀门旋钮，调整阀门角度，来控制罩口之气流量。 4 排气罩：圆形透明PP材质78-400MM位于导管末端可轻易拆解清洗。 5 固定架及材质：采SUS304不锈钢材质。 6根据实际需要提供 | 批 | 1 | 30000 | 30000 |
| 21 | 离心风机 |  | 1、材质：玻璃钢离心风机； 2、风量：3864-7728m3/h ； 3、全压：790-502pa； 4、功率：2.2KW； 5、转速：1450r/min； 6、电压：380v； 7、适用性：可抽排在-8℃～80℃温度范围内的有毒或者腐蚀性气体； 8、防雨风帽：PP材质防雨风帽类似雨伞，一个圆锥型或者半球型的伞帽和几根支撑杆组成，为防止雨水进入管道而设置的，起到防雨作用； 9、电机防雨罩：玻璃钢材质，厚度约1.0mm,全覆盖于电机顶部，起到防雨作用； 10、叶轮：叶轮根据不同性能参数由8～36个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成； 11、形式：离心风机可制成左旋和右旋两种形式，可根据现场的实际安装位置制作为固定的一种形式安装。 12、减震器：钢制弹簧减震器。 | 台 | 2 | 8500 | 17000 |
| 22 | 消音器 |  | 1、规格：约1000mm*600mm；2、整体8mm厚防火PP板制作；多层消音材料填充 | 台 | 2 | 2800 | 5600 |
| 23 | 冰箱（实验室试剂冷藏箱） | 美的/海尔/容声 | 技术参数 1.总容积：≥506L 2.冷藏室容积：≥331L 3.冷冻室容积：≥175L 4.温控方式：电脑控温 5.制冷方式：风冷 6.制冷循环系统：双循环 7.冷冻能力：7.5Kg/12h 8.能效等级：一级能效 9.显示屏：LED触摸式显示屏 10.额定耗电量：0.89度/天 11.噪声值：≥36dB 12.散热方式：两侧散热 13.压缩机：变频 14.风机：变频 15.电源性能：220V/50Hz 16.外形尺寸：≥668*833*1898mm 17.重量：≥103kg | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
| 24 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 齐欣/一恒/博迅 | 技术参数 1.电源电压：220V，50Hz ★2.控温范围：RT+10～300℃ 3.恒温波动度：±1℃ 4.温度分辨率：0.1℃ 5.工作环境温度：+5～40℃ 6.输入功率：1670W 7.内胆尺寸（mm）：450×400×450 8.外形尺寸(mm)：740×580×630 9.载物托架（标配）：2块(pcs) 10.定时范围：1-9999minutes 11.备注：进口电机、进口可控硅 12.采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 13.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 14.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 15.采用进口风机和进口可控硅，使用周期长，可以避免频繁更换。 16.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 | 台 | 1 | 4250 | 4250 |
| 25 | PVC风管 |  | 1、规格：₵315mm 2、材质：4mm厚PVC材质 | 米 | 12 | 180 | 2160 |
| 26 | PVC风管 |  | 1、规格：₵200mm 2、材质：4mm厚PVC材质 | 米 | 18 | 150 | 2700 |
| 27 | PVC风管 |  | 1、规格：₵160mm 2、材质：4mm厚PVC材质 | 米 | 30 | 100 | 3000 |
| 28 | 风机软连接 |  | 硅钛软帆布，防油、防火阻燃、抗酸碱腐蚀、抗老化帆布厚度大于2.5mm，软连接直径为315mm | 套 | 2 | 220 | 440 |
| 29 | 风机基座 |  | 1、规格：约1000mm*1000mm*150mm； 2、水泥砂浆现场浇筑制作。 | 个 | 2 | 1000 | 2000 |
| 30 | PVC风管弯头 |  | - 规格：₵315mm 2、材质：4mm厚PVC材质 - 3、根据实际需要提供 | 批 | 1 | 220 | 220 |
| 31 | PVC风管弯头 |  | - 1、规格：₵200mm 2、材质：4mm厚PVC材质 - 3.根据实际需要提供 | 批 | 1 | 270 | 270 |
| 32 | PVC风管三通 |  | - 1、规格：₵315mm 2、材质：4mm厚PVC材质 - 3、根据实际需要提供 | 批 | 1 | 1170 | 1170 |
| 33 | PVC风管三通 |  | - 1、规格：₵200mm 2、材质：4mm厚PVC材质 - 3、根据实际需要提供 | 批 | 1 | 240 | 240 |
| 34 | PVC风管直接 |  | - 1、规格：₵315mm 2、材质：4mm厚PVC材质 - 3、根据实际需要提供 | 批 | 1 | 120 | 120 |
| 35 | PVC风管变径 |  | - 1、规格：₵315/₵200mm 2、材质：4mm厚PVC材质 - 3、根据实际需要提供 | 批 | 1 | 210 | 210 |
| 36 | PVC风管变径 |  | - 1、规格：₵200/₵160mm 2、材质：4mm厚PVC材质 - 3、根据实际需要提供 | 批 | 1 | 360 | 360 |
| 37 | 风管固定支架 |  | 每隔2米安装一固定支架，角钢镀锌管焊制，厚度≥4mm，螺杆吊杆、膨胀钉，含室内及外墙风管支架，根据实际需要提供 | 项 | 1 | 1800 | 1800 |
| 38 | 风机控制系统 |  | 风机控制开关，电缆线使用BV5*2.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，含阻燃线套管。 | 项 | 1 | 2100 | 2100 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 360428 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起30日内 三、交货地点：南宁市内采购人指定地点 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、质量保证期第1项产品为 1 年（自交货并验收合格之日起计），设备安装验收合格后免费保修一年 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 24 小时内到达采购人指定现场 六、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 ★2、付款方式：本项目无预付款，货物经甲方书面验收合格后，乙方将发票交甲方向市财政局提交用款申请批复后支付合同款。鉴于本合同款项系使用财政资金支付，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，既视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。 |  |  |  |  |  |  |  |