脱水机采购需求文件

一、配置参数：

★采用≥10寸彩色液晶触摸屏作为用户界面，全中文。

·环保：组织处理系统呈封闭状态，互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄，符合环保要求。

·处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，可避免脱水机停电等其它机械故障造成标本损坏的危险。

·定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间。

·具有断电保护功能，停电后自动启动UPS电源或重新来电后，仪器能自动从断点按序工作。

·备有≥10套组织处理程序，供用户设置和选择使用。

★试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阀值后自动提示更换试剂和石蜡.

★一机两用：一键式自由切换常规脱水和快速脱水。白天启动快速脱水程序，对小标本进行快速脱水，≤3小时完成脱水。晚上启动常规脱水程序。

★气体压力转换装置：原来依靠多个电磁阀完成的气体压力转换，由现在的一个机械结构装置完成，避免了电磁阀引起的高故障率。

★自动换蜡功能：第一缸石蜡排到废蜡缸后，由原来的第二缸石蜡进入第一缸，再由原来的第三缸石蜡进入第二缸，第三缸加入新蜡即可。

★多重安全保护功能：2个光学传感器感知最低和最高液平面，提示和停止运行保护功能。工作室超温检测和断电保护功能。工作室盖未锁紧自动报警功能。

★磁力搅拌功能，缩短了标本脱水时间，脱水效果更好。

·工作结束有声音和屏幕提示。

·每次最多可处理330个有序排列标准包埋盒。

·试剂瓶数量：13个

·蜡缸数量：3个,工作缸数量：1个

·工作室容积：9L,试剂瓶容积：6L

·工作室温度：介质为溶剂时温度为≤45℃，介质为石蜡时温度为58℃-70℃,可调。

·工作压力：正压<0.03Mpa 负压0-70Kpa,可调。

·蜡缸温度：58℃-70℃,可调

·石蜡融化时间≤3小时

·浸浴设定时间：0～5小时,可调

·进液时间：≤5min；排液时间≤5min

·搅拌时间：任意设定,搅拌间隔时间：任意设定

- 配置清单

| 序号 | 随机附件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 试剂桶 | 13个 |  |
| 3 | 排液盒 | 1个 |  |
| 4 | 活性炭 | 1桶 |  |
| 5 | 电源线 | 1根 |  |
| 6 | 脱水篮 | 1套 |  |
| 7 | 不锈钢盘 | 1个 |  |
| 8 | 塑料小铲刀 | 1把 |  |
| 9 | 搅拌子 | 2个 |  |
| 10 | 保险丝 | 2个 |  |
| 11 | 一字螺丝刀 | 1把 |  |