## 便携式心电图
品牌 | 生产厂家 | 商品名称 | 型号 | 参数 | 售后
理邦 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字式心电图机 | SE-1200pro | 一、 ECG输入及波形处理 1.1标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能 1.2输入阻抗：≥90MΩ 1.3A/D转换：24bit 1.4▲采样率：≥60k Hz 【提供注册或检测报告证明文件】 1.5独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz【提供注册或检测报告证明文件】 1.6▲频率响应：0.05Hz-500Hz【提供注册或检测报告证明文件】 1.7▲耐极化电压：≥±955mV 【提供注册或检测报告证明文件】 1.8▲时间常数：≥5s【提供注册或检测报告证明文件】 1.9共模抑制比：≥135dB 1.10抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 1.11增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选 1.12走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选 二、整机配置 2.1▲ ≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800【提供证明文件】 2.2▲ 整机重量≤3kg【提供证明文件】 2.3▲ 内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告 2.4设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间 2.5支持通过连接一维码、二维码扫描枪获取病人信息 2.6▲ 支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输 2.7内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享报告【提供证明文件】 三、系统功能 3.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言 3.2手动、自动、节律等工作模式可供选择 3.3具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理 3.4▲ 具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集【提供证明文件】 3.5支持≥30min数据采集及冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录 3.6采集过程中可自动检测心律失常并予以提示 3.7具有严重疾病提示功能，可对心肌梗死等危急重症心电图进行突出标识 3.8具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作 3.9具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 3.10▲ 可支持心电向量及晚电位分析【提供证明文件】 3.11支持用户登录设置，并针对不同用户分权限管理【提供证明文件】 3.12可以与同品牌心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 | 含上门安装培训，保修2年，附件1年
诺诚 | 江西诺诚电气有限公司 | 数字化脑电图仪 | XNation9128W-A | 一、功能要求： 1.功能概述：集常规脑电图、脑电地形图、qEEG脑功能定量分析，一机多用； ▲2.传输方式：放大器与主机之间数据传输，采用无线蓝牙通讯协议； 3.通道配置：20通道，包含16通道常规脑电通道，另配有4个多用途通道，可实现中央顶导联、蝶骨电极、心电等功能，用户可任意选配； 4.抗干扰：脑电放大盒采用干电池直流供电方式，隔离交流电干扰； 5.液晶显示：采用可充电锂电池供电，放大器内置液晶屏，可以显示放大器连接状态、日期、电池电量、模式设置等； 6.脑电地形图：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成脑地形图； 7.地形图能量图谱：转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱； ▲8.脑功能频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、中频指数、边频指数、快慢波比、肌电指数、双谱指数、近似熵、样本熵、振幅整合量化参数； 9.导联方式：导联方式任意编辑(如：单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑),采集记录或回访过程中，任意切换导联方式； 10.棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断； 11.事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转； 12.在采集监测病例的同时回放之前的病例并可发报告，节省时间，提高工作效率； 13.闪光刺激器：刺激频率1Hz-30Hz,30个频段；单一频率刺激时间5s-60s,56个时长；刺激时间间隔0s-10s,超过10种时间段选择；最多可设置成50个阶段刺激方案； 二、技术规格要求： 1.电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm误差≤±5%； 2.时间常数：0.1s、0.2s、0.3s误差≤±20%；0.03s误差≤±40%； 3.采样分辨率：22bit； ▲4.噪声电平：≤3μVp-p； 5.共模抑制比：≥105dB； ▲6.输入阻抗：≥3000MΩ； 7.幅频特性：0.1Hz～100Hz，-30% ≤误差≤+5%； 8.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化≤±5%； 9.灵敏度范围：10、20、30、40、50、70、80、100、120、150、200、300、400、800、1000、1600（单位μV/cm）,误差≤±5%； 10.走纸速度：0.1、0.5、1.0、1.5、3.0、4.5、6.0、15（单位cm/s）； 11.回放（自动播放或自动翻页）速度：1、2、5、10、20、40、50、70、120、150倍速； 12.低通滤波：None、5HZ、10HZ、15Hz、20HZ、30Hz、40Hz、45Hz、60Hz、70Hz、120Hz； | 上门安装培训，质保一年